TSD-455, VPP-5993

Skysčių valdymo sistemos techninė specifikacija (kiekis – 12 kompl.)

I.  Skysčių valdymo sistemos komponentai (1 komplekto):

  - Prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys – 1 vnt. (jei fiksuojamų infuzinių pompų skaičius ≥ 8) arba 2 vnt. (jei fiksuojamų infuzinių pompų skaičius ≥ 4)

  - Infuzinė švirkštinė pompa – 6 vnt.

  - Infuzinė tūrinė pompa – 2 vnt.

# II. Reikalavimai infuzinius prietaisus integruojančiam/laikančiam (-tiems) įrenginiui (-iams)

| Eil. Nr. | # Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės | # Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galimybė fiksuoti prie vertikalaus ir horizontalaus strypo (konsolės, infuzinio stovo arba paciento lovos) | Būtina | Galima fiksuoti prie vertikalaus ir horizontalaus strypo psl. 2 žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys |
| 2. | Viename arba bendrai dviejuose įrenginiuose: |  |  |
| 2.1. | Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius | Ne mažiau aštuonių pompų | 8 pompos fiksuojamos 2 įrenginiuose po 4 pompas kiekviename. Psl. 3 ir 4 žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys |
| 2.2. | Fiksuojamų infuzinių pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės | Švirkštinės ir tūrinės 3 psl. žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys |
| 3. | Sistemos būklės spalvinis indikatorius | Būtina, ne mažiau 2 lygių: - Oranžinė spalva – pavojaus signalas: perspėjimas, esant darbo sutrikimams (priešaliarminė būsena); - Raudona spalva – aliarmas, esant kritinei situacijai. | Yra 2 lygiai: 1. Oranžinė spalva – pavojaus signalas: perspėjimas, esant darbo sutrikimams (priešaliarminė būsena); 2. Raudona spalva – aliarmas, esant kritinei situacijai. 10 psl. žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys |
| 4. | Multifunkcinės jungtys: | - Jungtis personalo iškvietimo ir paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtukui; - Jungtis kitos stotelės maitinimui ir duomenų perdavimui, jei infuzinės pompos fiksuojamos daugiau nei viename integruojančiame įrenginyje; - LAN jungtis sistemos monitoravimui ir pajungimui į ligoninės kompiuterinį tinklą (su galimybe integruoti į ligoninės informacinę sistemą (HIS)). | Yra: 1. Jungtis personalo iškvietimo / paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko (F3) 2. Jungtis kitos stotelės maitinimui ir duomenų perdavimui, jei infuzinės pompos fiksuojamos daugiau nei viename integruojančiame įrenginyje (F4) 3. LAN jungtis (yra taip pat ir belaidė) sistemos monitoravimui ir pajungimui į ligoninės kompiuterinį tinklą (su galimybe integruoti į ligoninės informacinę sistemą (HIS)). Psl. 2;5 žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys |
| 5. | Klasifikacija | - I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); - Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės (arba lygiavertė). | 1.Atsparus defibriliacijai; 2.I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 3.Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės. psl. 7 žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys |
| 6. | Įrenginio maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo 2 ir 7 psl. žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys |
| 7. | Integruotas vidinis akumuliatorius | Būtina | Yra vidinis akumuliatorius 10 psl. žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys |
| 8. | Integruotas vidinis garsiakalbis | Būtina, jei nėra garsinio signalo galimybės infuzinėse pompose | Yra garsiakalbis 10-11 psl. žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys |
| 9. | Išėjimas pompų maitinimui | 12V ±10% arba 220-230 V, 50 Hz | 12V ±10% 9 psl. žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys |
| 10. | Pompų maitinimas per jungtį, nereikalaujant kiekvienos pompos maitinimo iš elektros tinklo | Būtinas | Yra jungtis nereikalaujanti kiekvienos pompos maitinimo iš elektros tinklo 9 psl. žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys |
| 11. | Funkcionalumo išplėtimo galimybės (įsigijus papildomus komponentus): |  |  |
| 11.1 | Galimybė infuzinių pompų valdymo sistemos centrinio monitoriaus ekrane stebėti iš pompų per integruojantį įrenginį gaunamus duomenis (įsigijus papildomą įrangą), bet nekeičiant jau esamos įrangos komplektacijos, t.y. stotelė turi būti pilnai paruošta pajungimui į tinklą | Būtina galimybė stebėti ne mažiau kaip 48 sistemų, visose jose leidžiamų vaistų pavadinimus, iki infuzijos pabaigos likusį laiką ir tūrį, infuzuojamų vaistų dozes, aliarmų priežastis. | Galima stebėti 50 sistemų (lovų), visose jose leidžiamų vaistų pavadinimus, iki infuzijos pabaigos likusį laiką ir tūrį, infuzuojamų vaistų dozes, aliarmų priežastis. 12-15 psl. žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys |
| 12. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėn. | 36 mėnesiai |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas | CE sertifikatas pridedamas kartu su pasiūlymu, yra žymėjimas ant pačios stotelės |
| 14. | Kartu su įrenginiu pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | Kartu su įrenginiu pateikiama dokumentacija: 1.Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2.Serviso dokumentacija anglų kalba. |

III. Reikalavimai infuzinei švirkštinei pompai

| Eil. Nr. | # Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Naudojamų švirkštų dydžiai | # 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. | # 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml, žr.psl. 2-3 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 2. | # Korektiškai atpažįstami kelių gamintojų švirkštai | # Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų | # 8 gamintojai: B.Braun, Becton Dickinon (BD), Tyco, Terumo, Polfa, Codan, Fresenius, Hwajin Medical, žr.psl. 2-5 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 3. | # Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus (ne siauresnės už nurodytas) | 0,1-999 ml/val. | Nuo 0,01 ml/val. iki 999,9 ml/h, žr.psl.6 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 4. | Švirkšto fiksavimas įstatymo metu | # Būtinas | # Stūmoklis fiksuojamas cilindro atžvilgiu švirkšto įstatymo metu, žr.psl. 7 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 5. | # Infuzijos greičio paklaida | # Ne daugiau 2 % | # 2 %, psl. 8 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 6. | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus vaisto dozę (mg, ng, mcg, mmol, mEq), laiko vienetą (1 min, 1 val., 24 val.), paciento kūno svorį (pvz., g/kg), taip pat naudojant paciento kūno paviršiaus plotą (m2) | Būtinas | Automatiškai skaičiuojamas infuzijos greitis, įvedus vaisto dozę (mg, ng, mcg, mmol, mEq), laiko vienetą (1min, 1val., 24val.), paciento kūno svorį (kg), kūno paviršiaus plotą (m2), psl. 9 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 7. | # Vaistų dozės programavimas pasirinktinai šiais mato vienetais: | # g, mg, µg, ng, U, mmol, mEq, kcal (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą – 1 min., 1 val., 24 val. ir/ar paciento svorį (kg), kūno paviršiaus plotą (m2)) | # g, mg, µg, ng, U, IU,kIU, MIU, mmol, mEq, kcal (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą -1min, 1 val., 24 val. ir/ar paciento svorį, kg, kūno paviršiaus plotą (m2)), psl. 9 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 8. | # Galimybė naudoti prietaisą nurodytais režimais: |  |  |
| 8.1 | # Pastovaus greičio | # Programuojama nuolatinio greičio infuzija | # Programuojama nuolatinio greičio infuzija, psl. 10 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa ir Perfusor Space vartotojo vadovas 15 psl. |
| 8.2 | # Paciento kontroliuojama analgezija (PKA) po ≥ 1 vnt. kiekviename skysčių valdymo sistemos komplekte, išlaikant galimybę naudoti 6 infuzines švirkštines pompas ir 2 infuzines tūrines pompas, kai PKA nenaudojama | Programuojami šie parametrai: - Pradinis boliusas; - Bazinis greitis; - Boliusas pagal ligonio poreikį PKA pulteliu (su dozės ir tūrio apribojimu); - Pauzės trukmė; - Stebėjimo trukmė; - Tūrio ir dozės apribojimas stebėjimo metu; # Duomenų „užrakinimas”. | # Programuojami sekantys parametrai: # -pradinis boliusas, # -bazinis greitis, # -boliusas pagal ligonio poreikį PKA pulteliu (su dozės ir tūrio apribojimu), # -pauzės trukmė, # -stebėjimo trukmė, # -tūrio ir dozės apribojimas stebėjimo metu, -duomenų “užrakinimas”, psl.11 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 8.3 | # TCI (tikslinė kontroliuojama infuzija) po ≥ 1 vnt. kiekviename skysčių valdymo sistemos komplekte, išlaikant galimybę naudoti 6 infuzines švirkštines pompas ir 2 infuzines tūrines pompas, kai TCI nenaudojama | # Programuojama vaisto koncentracija µg/ml kraujo plazmoje ir/ar galvos smegenų skystyje, reikalinga narkozei sukelti ir/ar palaikyti | # TCI-Programuojama vaisto koncentracija µg/ml kraujo plazmoje ir galvos smegenų skystyje, reikalinga narkozei sukelti ir palaikyti, psl.12-17 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 8.4 | # Dozės laike („dose over time”) režimas | Programuojama vaisto dozė (g, mg, µg, ng, U, mmol, mEq, kcal) ir laikas, per kurį ji turi būti suleista | Programuojama vaisto dozė (g, mg, µg, ng, U, IU,kIU, MIU, mmol, mEq, kcal) ir laikas, per kurį ji turi būti suleista, psl.9, 23 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 8.5 | # Pauzės režimas | # Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą | # Pauzės (pristabdymo) režimas. Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą, psl.24 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa ir 8 psl kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
| 9. | # Vaistų sąrašas | # Ne mažiau kaip 100 vaistų pavadinimų; # Vaistų saugumo protokolai; # Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą. | # 1200 vaistų pavadinimų; # Vaistų saugumo protokolai; # Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą, psl.30-31 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 10. | # Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | # Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; # Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; # Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.; # Boliuso tūrio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml iki 99 ml. | # -Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; # -Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; # -Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus nuo 1 ml/val. iki 1800 ml/val.; # -Boliuso tūrio reguliavimo ribos nuo 0,1 ml iki 99 ml, psl.32 žiūrėti kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 11. | # Vizualinis bei akustinis įspėjimas (priešaliarminė būsena), nenutraukiantis infuzijos | # Švirkštas beveik tuščias; # Tūris beveik suleistas; # Baterija beveik tuščia. | # -Švirkštas beveik tuščias, # -tūris beveik suleistas, # -infuzijos laikas beveik pasibaigė, # -baterija beveik tuščia, # -pompa dirba KVO (minimaliu) greičiu, psl.33-34 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 12. | # Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine stop funkcija, kviečiamas personalas | # Švirkštas tuščias; # Tūris suleistas; # Baigėsi laikas; # Baterija tuščia; # Spaudimas per aukštas; # Neteisingai įstatytas švirkštas. | # -Švirkštas tuščias, # -tūris suleistas, # -baigėsi laikas, # -baterija tuščia, # -baigėsi KVO, # -spaudimas per aukštas, # -neteisingai įstatytas švirkštas, # -baigėsi pauzė, # -duomenys “užrakinti”, psl.35 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 13. | # Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | # Ne siauresnės kaip 0,1-0,9 bar | # Okliuzijos (Reakcijos į sistemos užsikimšimą) slenksčio parinkimo ribos 0,1 -1,2 bar; 9 nustatymo lygiai, psl.8 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 14. | Švirkštinės infuzinės pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: - Normali būsena (vyksta infuzija); - Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; - Aliarmas, esant kritinei situacijai. | Pompos priekinėje paneleje yra 3 indikatoriai (lemputės). Kai pompa atlieka infuziją, dega žalia lemputė. Kai yra įspėjimo būsena (pre-aliarmas), infuzija vyksta, tačiau lemputė skleidžia oranžinę spalvą. Esant aliarmui, lemputė skleidžia raudoną spalvą. psl. 38 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 15. | # Galimybė prijungti barkodų skaitytuvą | # Pageidautina | # Yra galimybė prijungti barkodų skaitytuvą. psl. 40 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 16. | Galimybė instaliuoti automatizuotą glikemijos kontrolės programinę įrangą (papildomai įsigijus glikemijos kontrolės monitorių) | Pageidautina | Yra automatizuoto glikemijos reguliavimo galimybė (kelias perkamų skysčių valdymo sistemų pompas, atliekančias enterinės/parenterinės mitybos bei insulino dozavimo funkcijas, naudojant kartu su papildomai įsigytu GK monitoriumi), psl. 41-42 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 17. | # Švirkštinės infuzinės pompos naudojami elektros maitinimo šaltiniai | - 230 V, 50 Hz elektros tinklas; - Vidinis akumuliatorius; - Centralizuotas elektros energijos aprūpinimo blokas (papildomai įsigytas infuzinius prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys). | 1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) žema 12V±10% el. įtampa; 2. Iš 230V, 50 Hz elektros tinkle 3.Nuo vidinio akumuliatoriaus; psl.8 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 18. | Švirkštinės infuzinės pompos darbo laikas, maitinant iš naujo, pilnai pakrauto, akumuliatoriaus | Ne mažiau kaip 8 val. | 8 h, esant infuzijos greičiui 25 ml/h, psl.8 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 19. | # Galimybė atnaujinti programinę įrangą | # Būtina | # Programinė įranga atnaujinama pagal poreikį, naudojant kompiuterinę jungtį, psl.6 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 20. | # Švirkštinės infuzinės pompos multifunkcinė jungtis | Būtina. Švirkštinės infuzinės pompos multifunkcinė jungtis skirta: - Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko; - Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui (taikoma tik toms infuzinėms švirkštinėms pompoms, kurios yra su paciento kontraliuojamos analgezijos (PKA) funkcija); - Personalo iškvietimui. | Yra multifunkcinė P2 jungtis, skirta: -Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko; -Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui; -Personalo iškvietimui, psl.38-39 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 21. | Kompiuterinė sąsaja | Būtina | Yra kompiuterinė sąsaja, psl.6,38 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 22. | Galimybė sujungti kelias švirkštines infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi (papildomai įsigijus pompų sujungimui/nešimui skirtą priedą) | Būtina | Galima sujungti kelias pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi (pompų sujungimui/nešimui skirtas priedas įeina į komplektaciją), psl.7 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 23. | # Švirkštinės infuzinės pompos klasifikacija | - Atspari defibriliacijai; - II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); - Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į švirkštinės infuzinės pompos vidų IP22 klasės (arba lygiavertė). | -Atsparus defibriliacijai; -II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1. - Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės, psl.8 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa |
| 24. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėn. | 36 mėnesiai |
| 25. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją. | CE sertifikatas pridedamas kartu su pasiūlymu, yra žymėjimas ant pačios pompos |
| 26. | Kartu su švirkštine infuzine pompa pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | Kartu su įrenginiu pateikiama dokumentacija pateikiama: 1.Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2.Serviso dokumentacija anglų kalba. |

IV. Techniniai reikalavimai infuzinei tūrinei pompai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Infuzinės tūrinės pompos darbo režimai: | 1. Nuolatinės infuzijos; 2. Nuolatinės transfuzijos. | Nuolatinės infuzijos; Nuolatinės transfuzijos; Enterinės mitybos, psl.2 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Galimybė instaliuoti paciento kontroliuojamos analgezijos programinę įranga | Pageidautina | Galima instaliuoti paciento kontroliuojamos analgezijos programinę įranga, psl.3 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Galimybė instaliuoti glikemijos kontrolės programinę įrangą | Pageidautina | Galima instaliuoti glikemijos kontrolės programinę įrangą, psl.4-5 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val., psl.7 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 5% nuo infuzuojamo tūrio per 96 val. | ± 5% nuo infuzuojamo tūrio per 96 val., psl.6 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 bar iki 1 bar | Nuo 0,066 bar iki 1,2 bar, 9 ir 3 papildomi nustatymo lygiai, psl.8 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa ir nuotrauka |
|  | Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml iki 9999 ml | Nuo 0,1 ml iki 9999 ml psl.7 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 min. iki 99 val. | Nuo 1 min iki 99 val. 59 min., psl.7 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Infuzijos greičio kalkuliacija pagal pasirinktą tūrį bei laiką | Būtina | Infuzijos greitis skaičiuojamas pagal pasirinktą tūrį bei laiką, psl.7 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | - Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; - Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; - Boliusas pagal laiką; - Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.; - Boliuso tūrio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml iki 99,99 ml. | Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; Boliusas pagal laiką (laiko nustatymo ribos nuo 1 min iki 24 val.) Boliuso greičio reguliavimo ribos nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. Boliuso tūrio reguliavimo ribos nuo 0,1 ml iki 99,99 ml; psl.7 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės | Būtina | Yra apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės, psl.10 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Displėjuje rodomos reikšmės: | - Infuzijos greitis; - Užduotas infuzijos tūris; - Infuzuotas tūris; - Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); - Būsenos „pompa dirba“ indikacija; - Aliarminės situacijos; - Aliarmo priežastys. | -Infuzijos greitis; -Užduotas infuzijos tūris; -Infuzuotas tūris; -Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); -Būsenos „pompa dirba“ indikacija, -Aliarminės situacijos, -Aliarmo priežastys, psl.11-12 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Galimybė naudoti įvairias lašelines sistemas, skirtas infuzinėms tūrinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais | Būtina | Galima naudoti įvairias lašelines sistemas, skirtas infuzinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais, psl.15 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Vizualinio bei akustinio aliarmo sistema su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | Būtina. Kontroliuojami šie parametrai: - Spaudimas; - Oro burbulų sistemoje detekcija; - Baterijos būklė; - Infuzijos pabaiga; - Vidiniai pompos gedimai. | Yra vizualinio bei akustinio aliarmo sistema su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija, kontroliuojami šie parametrai: -spaudimas; -lašų detekcija; -oro burbulų sistemoje detekcija; -baterijos būklė; -infuzijos pabaiga; -vidiniai pompos gedimai, psl.10 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Infuzinės tūrinės pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: - Normali būsena (vyksta infuzija); - Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; - Aliarmas, esant kritinei situacijai. | Yra pompos būklės spalviniai indikatoriai: -žalia spalva-normali būsena (vyksta infuzija); -geltona spalva -perspėjimas, esant darbo sutrikimams; -raudona spalva-aliarmas, esant kritinei situacijai, psl.13 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija | Būtina | Oras iš ilginamojo vamzdelio pašalinamas vieno mygtuko paspaudimu, psl.16 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija | Būtina | Yra pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija, psl. 14 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | Būtina | Infuzijos greitis gali būti keičiamas nestabdant infuzijos, psl. 17 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Infuzinės tūrinės pompos darbo laikas, maitinant iš naujo, pilnai pakrauto, akumuliatoriaus | Ne mažiau kaip 7 val. | 13 val., esant infuzijos greičiui 100 ml/val., psl.20 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Infuzinės tūrinės pompos multifunkcinė jungtis | Būtina. Infuzinės tūrinės pompos multifunkcinė jungtis skirta: - Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko; - Personalo iškvietimui. | Yra multifunkcinė jungtis, skirta: Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko; Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui; Personalo iškvietimui, psl. 13 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Kompiuterinė sąsaja | Būtina | Yra kompiuterinė sąsaja, psl. 13 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Galimybė infuzinę tūrinę pompą tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek ir prie horizontalaus stovo | Būtina | Pompą galima tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek ir prie horizontalaus stovo, psl.18 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | # Galimybė sujungti kelias infuzines tūrines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi (papildomai įsigijus pompų sujungimui/nešimui skirtą priedą) | # Būtina | # Galima sujungti kelias pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi (papildomai įsigijus pompų sujungimui/nešimui skirtą priedą), psl.18 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Infuzinės tūrinės pompos naudojami elektros maitinimo šaltiniai | - 230 V, 50 Hz elektros tinklas; - Vidinis akumuliatorius; - Centralizuotas elektros energijos aprūpinimo blokas (papildomai įsigytas infuzinius prietaisus integruojantis/ laikantis įrenginys). | Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) žema 12V±10% el. įtampa; -Nuo vidinio akumuliatoriaus; -Iš 230V, 50 Hz elektros tinkle, psl. 10 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Infuzinės tūrinės pompos klasifikacija | - Atspari defibriliacijai; - II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); - Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į infuzinės tūrinės pompos vidų IP22 klasės (arba lygiavertė). | -Atsparus defibriliacijai; -II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 -Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės, psl.7 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa |
|  | Kartu su infuzine tūrine pompa pateikiamas lašelių sensorius | Būtina | Kartu su infuzine tūrine pompa bus pateiktas lašelių sensorius – 1 vnt. ref. nr. 8713175 |
|  | # Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėn. | 36 mėnesiai |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją. | CE sertifikatas pridedamas kartu su pasiūlymu, yra žymėjimas ant pačios pompos |
|  | Kartu su infuzine tūrine pompa pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | Kartu su įrenginiu pateikiama dokumentacija pateikiama: 1.Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2.Serviso dokumentacija anglų kalba. |

Papildomas reikalavimas

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.