Priedas Nr. 2. Techninė specifikacija.

1 pirkimo dalis. Infuzinių tirpalų termostatas, 3 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose ( psl. Nr.). Dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Medicininės paskirties aparatas, skirtas preparatų šildymui ir pastovios temperatūros palaikymui |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirtas medicininių preparatų šildymui | 1 dalis Vartotojo instrukcija psl 5 | Skirtas medicininių preparatų šildymui |
| 1.2. | Veikimo trukmės reguliavimas | Būtina | 1 dalis Vartotojo instrukcija psl 17 | Veikimo trukmės reguliavimas |
| 1.3. | Temperatūros reguliavimas | Būtina | 1 dalis Vartotojo instrukcija psl 26 | Temperatūros reguliavimas |
| 1.4. | Ekranas informacijai | Būtina, kuriame pateikiama temperatūra, gedimai ir t.t. | 1 dalis Vartotojo instrukcija psl 13 | pateikiama temperatūra, gedimai ir t.t. |
| 1.5. | Lentynos arba stalčiai buteliams/indams sudėti | Talpa ne mažiau kaip 30 l | 1 dalis Vartotojo instrukcija psl 26 | Talpa 30 l |
| 2. | Garantinė priežiūra ne trumpiau 24 mėn. | Būtina |  | 24 mėn |
| 3. | Prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvą | Būtinas prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvai 2017/745 (kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitikties sertifikato kopiją). |  | Pateikiama |

2 pirkimo dalis. Tikslinės kūno temperatūros palaikymo prietaisas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose ( psl. Nr.). Dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Tikslinės paciento kūno temperatūros palaikymui | 2 dalis vartotojo instrukcija psl 6 | Tikslinės paciento kūno temperatūros palaikymui |
|  | Veikimo rėžimai | 1. Šildymo - Šaldymo | 2 dalis vartotojo instrukcija psl 6 | 1. Šildymo Šaldymo |
|  | Darbo ciklas | 1.Nepertraukiamas | 2 dalis vartotojo instrukcija psl 20 | Darbo ciklas - nepertraukiamas Aparatas veikia nepertraukiamai tol, kol neįsikiša vartotojas ir nesustabdo prietaiso mygtuko paspaudimu |
|  | Ekranas/-ai | Atvaizduoja terapijos nustatymus ir eigą bei aliarmo pranešimus. | 2 dalis brošiūra psl 2 | Atvaizduoja terapijos nustatymus ir eigą bei aliarmo pranešimus. |
|  | Temperatūros terapijos programos pasirinktinai ne prasčiau kaip | 1. Rankinis 2. Automatinis 3. Gradientas | 2 dalis brošiūra psl 1 | 1. Rankinis 2. Automatinis 3. Gradientas |
|  | Paciento temperatūros palaikymo ribos ne prasčiau kaip | 1.Nuo 30ºC iki 40ºC 2.Keitimo žingsnis ne daugiau 0,1ºC | 2 dalis brošiūra psl 1 | 1.Nuo 30ºC iki 40ºC 2.Keitimo žingsnis 0,1ºC |
|  | Aliarmų sistema | 1.Optiniai ir akustiniai | 2 dalis brošiūra psl | Optiniai ir akustiniai |
|  | Temperatūros daviklis | - Skirtas paciento kūno temperatūrai matuoti (ezofaginis ar rektalinis) - Jungiamas į aparato korpuse esančią specialią jungtį - Ne trumpesnis kaip 3 m (be ar su prailginimo linija) | 2 dalis vartotojo instrukcija psl 66; 15; 67 | - Skirtas paciento kūno temperatūrai matuoti (ezofaginis ar rektalinis) - Jungiamas į aparato korpuse esančią specialią jungtį - 3 m |
|  | Rateliai | 1.Ne mažiau 2 antistatiniai rateliai 2.Ne mažiau kaip 2 iš jų su stabdžiais | 2 dalis vartotojo instrukcija psl 64 | 1.4 antistatiniai rateliai 2. 2 iš jų su stabdžiais |
|  | Pacientui skirti apklotai | 1.Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo pasirinktinai | 2 dalis brošiūra psl 2 | 1.Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo pasirinktinai |
|  | Komplektacija | Papildomai komplektuojama - daugkartinis po pacientu tiesiamas šildymo/šaldymo paklotas suaugusiems arba ne mažiau kaip 8 vienetai vienkartinių paklotų; 12.2. 2 rinkiniai vienkartinio naudojimo apklotų pacientui (Vienkartinį rinkinį sudaro galvos dangalas, kojų dalies apklotas ir liemens dalies apklotas arba apklotas visam paciento kūnui). | 2 dalis brošiūra psl 2 | Papildomai komplektuojama daugkartinis po pacientu tiesiamas šildymo/šaldymo paklotas suaugusiems 2 rinkiniai vienkartinio naudojimo apklotų pacientui (Vienkartinį rinkinį sudaro galvos dangalas, kojų dalies apklotas ir liemens dalies apklotas arba apklotas visam paciento kūnui). |
|  | Maitinimas iš elektros tinklo | Būtina, 220 V, 50 Hz | 2 dalis brošiūra psl 1 | 220 V, 50 Hz |
|  | Atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 (MDR) arba MDD 93/42/EEB reikalavimus | Pateikti atitikties dokumento kopiją. |  | Pridedama |
|  | Garantinė priežiūra ne trumpiau 24 mėn. | Būtina |  | 24 mėn |

6 pirkimo dalis. Konvekcinė paciento šildymo oru sistema, 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose ( psl. Nr.). Dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Konvekcinis paciento šildymas, per specialų chalatą pučiant šiltą orą. | 6 dalis Vartotojo instrukcija psl 4 | Konvekcinis paciento šildymas, per specialų chalatą pučiant šiltą orą. |
| 2. | Įrenginio konstrukcija | 1. Montuojamas ant specialaus mobilaus vežimėlio (stovo). 2. Lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba (įrenginio svoris 10 kg); 3. Turi tvirtinimą prie infuzijos stovo vertikalaus vamzdžio. | 6 dalis Vartotojo instrukcija psl 15 | 1. Montuojamas ant specialaus mobilaus vežimėlio (stovo). 2. Lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba (įrenginio svoris 4,6 kg); 3. Turi tvirtinimą prie infuzijos stovo vertikalaus vamzdžio. |
| 3. | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas | 1. Su mikroprocesoriaus savikontrolės sistema, nuolat kontroliuojančia įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant; 2. Su realios tiekiamo oro temperatūros kontrolės sistema, kuri, kintant aplinkos sąlygoms, išlaiko pastovią pasirinktą pučiamo oro temperatūrą; 3. Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi; 4. Su garsine ir vaizdine pavojaus sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju; 5. Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai pasiekus 55 0C ±30C ; 6. Su ne mažiau kaip dviem termodavikliais pučiamo oro temperatūrai kontroliuoti. | 6 dalis Vartotojo instrukcija psl 12;30 6 dalis tmperatūros reguliavimo technologija 2;5 | 1. Su mikroprocesoriaus savikontrolės sistema, nuolat kontroliuojančia įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant; 2. Su realios tiekiamo oro temperatūros kontrolės sistema, kuri, kintant aplinkos sąlygoms, išlaiko pastovią pasirinktą pučiamo oro temperatūrą; 3. Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi; 4. Su garsine ir vaizdine pavojaus sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju; 5. Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai pasiekus 56 0C 6. Su 6 termodavikliais pučiamo oro temperatūrai kontroliuoti. |
| 4. | Temperatūriniai darbo režimai | 1. Pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas); 2. Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras. | 6 dalis Vartotojo instrukcija psl 30 | 1. Pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas); 2. Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras. |
| 5. | Pučiamo pašildyto oro temperatūros nustatymas | Ne mažiau nuo 34°C iki 43ºC | 6 dalis Vartotojo instrukcija psl 30 | nuo 32°C iki 43ºC |
| 6. | Palaikomos temperatūros tikslumas (paklaida) | Ne daugiau ±2,5 ºC | 6 dalis tech spec sheet | ±2,5 ºC |
| 7. | Šildymo įrenginio našumas | Ne mažiau 1000 l/min. | 6 dalis Vartotojo instrukcija psl 30 | 1500 l/min. |
| 8. | Oro filtravimo sistema | 1. HEPA filtras, 2. Filtro tarnavimo laikas ne mažiau 500 val. | 6 dalis Vartotojo instrukcija psl 14;30 | 1. HEPA filtras, 2. Filtro tarnavimo laikas 2000 val. |
| 9. | Komplektacija | 1.Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šilto oro žarną (ne trumpesnę kaip 150 cm) jungiančią šildymo įrenginį per angą su chalatu. 2. 5 vnt. specialių chalatų L dydžio, to paties gamintojo kaip ir šildytuvas, skirtų paciento kūno šildymui. | 6 dalis Vartotojo instrukcija psl 30 6 dalis brosiura psl 5 | 1.Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šilto oro žarną (180 cm) jungiančią šildymo įrenginį per angą su chalatu. 2. 5 vnt. specialių chalatų L dydžio, to paties gamintojo kaip ir šildytuvas, skirtų paciento kūno šildymui. |
| 10. | Įrangos maitinimas | Elektros tinklas, nominalas 230V, 50Hz | 6 dalis tech spec psl 2 | Elektros tinklas, nominalas 230V, 50Hz |
| 11. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | 24 mėn |
| 12. | CE ženklinimas | Būtinas. Patekti CE sertifikato kopiją. |  | Pridedama |