| 3D virtualios realybės simuliatorius odontologijai – 2 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos pavadinimas | Minimalios charakteristikos ir reikalavimai | Pardavėjo siūlomos charakteristikos Pildo tiekėjas |
| - Simuliacinės sistemos paskirtis |  |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | 3D virtualios realybės ir lytėjimo pojūčių odontologinis simuliatorius, skirtas mokytis savarankiškoms bei daugiapakopėms odontologijos procedūroms. | 3D virtualios realybės ir lytėjimo pojūčių odontologinis simuliatorius, skirtas mokytis savarankiškoms bei daugiapakopėms odontologijos procedūroms Dokumentas 10 dalis.Psl.1-46 |
| - Simuliacinės sistemos sudėtis |  |  |  |
| 2.1 | Simuliatoriaus komplektas | 2 vnt. | Simuliatoriaus komplektas 2 vnt. |
| 2.1.1 | Simuliatorius | 1 vnt. | Simuliatorius 1 vnt. |
|  |  | Su instaliuota programine įranga, skirta simuliatoriaus paskirčiai užtikrinti. | Su instaliuota programine įranga, skirta simuliatoriaus paskirčiai užtikrinti. Dokumentas 10 dalis.Psl.8,9,10,11 |
| 2.1.2 | Priekinis monitorius | 1 vnt. | Priekinis monitorius 1 vnt. Dokumentas 10 dalis.Psl.21 |
|  |  | Įstrižainė ne mažiau nei 21 colis | Įstrižainė 21 ,5 colis Dokumentas 10 dalis.Psl.7 |
|  |  | Jautrus lietimui | Jautrus lietimui Dokumentas 10 dalis.Psl.7 |
| 2.1.3 | Virtualaus paciento monitorius | 1 vnt. | Virtualaus paciento monitorius 1 vnt. Dokumentas 10 dalis.Psl.21 |
|  |  | Įstrižainė ne mažiau nei 21 colis | Įstrižainė 24 coliai Dokumentas 10 dalis.Psl.7 |
|  |  | 3D ekranas | 3D ekranas Dokumentas 10 dalis.Psl.7,24 |
| 2.1.4 | 3D akiniai | 1 vnt. | 3D akiniai 1 vnt. Dokumentas 10 dalis.Psl.7,21 |
| 2.1.5 | Instrumentas su taktilinių pojūčių perdavimu | „Haptic“ technologija | „Haptic“ technologija Dokumentas 10 dalis.Psl.7,21 |
|  |  | Maksimalus spaudimas: Ne mažiau nei 7 N | Maksimalus spaudimas: 7,9 N Dokumentas 10 dalis.Psl.21,23 |
|  |  | Instrumento pozicijos detekcija: ne mažiau nei 6 laisvės laispniai („6DoF“) | Instrumento pozicijos detekcija: 6 laisvės laipsniai („6DoF“) Dokumentas 10 dalis.Psl.23 |
|  |  | Taktilinio jutimo perdavimas: ne mažiau nei 3 laisvės laipsniai („3DoF“) | Taktilinio jutimo perdavimas: 3 laisvės laipsniai („3DoF“) Dokumentas 10 dalis.Psl.23 |
| 2.1.6 | Odontologinis veidrodėlis | „Haptic“ technologija. | „Haptic“ technologija. Dokumentas 10 dalis.Psl.7,21 |
|  |  | 1 vnt. | 1 vnt. |
| 2.1.7 | Belaidė klaviatūra | 1 vnt. | Belaidė klaviatūra 1 vnt. Dokumentas 10 dalis.Psl.7 |
| 2.1.8 | 3D pelė | 1 vnt. | 3D pelė 1 vnt. |
|  |  | Integruota | Integruota Dokumentas 10 dalis.Psl.21 |
| 2.1.9 | Pedalas | Skirtas simuliuojamo odontologinio įrenginio ir įrenginio priedų valdymui. | Skirtas simuliuojamo odontologinio įrenginio ir įrenginio priedų valdymui Dokumentas 10 dalis.Psl.7,21 |
|  |  | Prijungiamas. | Prijungiamas Dokumentas 10 dalis.Psl.21 |
|  |  | 1 vnt. | 1 vnt. Dokumentas 10 dalis.Psl.21 |
| 2.2 | Mokytojo darbo vieta: | 1 vnt. | 1 vnt. Dokumentas 10 dalis.Psl.12 |
| 2.2.1 | Kompiuteris | 1 vnt. | Kompiuteris 1 vnt. |
|  |  | Su instaliuota programine įranga, skirta simuliatoriaus paskirčiai užtikrinti. | Su instaliuota programine įranga, skirta simuliatoriaus paskirčiai užtikrinti. Dokumentas 10 dalis.Psl.12 |
|  |  | Procesoriaus našumas ne mažesnis nei 10000 Office Productivity taškų pagal „PassMark“ 2020. Rezultatai turi būti viešai prieinami internetiniame puslapyje www.cpubenchmark.net arba lygiaverčiame. | Procesoriaus našumas 17251 Office Productivity taškų pagal „PassMark“ 2020. Rezultatai prieinami internetiniame puslapyje www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-10700+%40+2.90GHz&id=3747 Dokumentas 10 dalis.Psl.12,32 |
|  |  | Operatyvioji atmintis (RAM): ne mažiau nei 8 GB. | Operatyvioji atmintis (RAM): 8 GB. Dokumentas 10 dalis.Psl.12,32 |
|  |  | Kaupiklio talpa: ne mažiau nei 240 GB. | Kaupiklio talpa: 240 GB. Dokumentas 10 dalis.Psl.12,32 |
| 2.2.2 | Klaviatūra | 1 vnt. | 1 vnt. Dokumentas 10 dalis.Psl.32 |
| 2.2.3 | Optinė pelė | 1 vnt. | 1 vnt. Dokumentas 10 dalis.Psl.32 |
| 2.2.4 | Monitorius/ekranas | 1 vnt. | Monitorius/ekranas 1vnt. Dokumentas 10 dalis.Psl.31 |
|  |  | Tvirtinamas prie sienos | Tvirtinamas prie sienos Dokumentas 10 dalis.Psl.31 |
|  |  | Ekrano įstrižainė ne mažesnė nei 40 colių. | Ekrano įstrižainė 40 colių. Dokumentas 10 dalis.Psl.31 |
| 2.2.5 | Projektorius | Projektoriaus skiriamoji geba ne mažiau 1024x768 taškų. | Projektoriaus skiriamoji 1024x768 taškų. Dokumentas 10 dalis.Psl.43-46 https://www.acer.com/ac/en/SI/content/professional-model/MR.JTR11.001 |
|  |  | Šviesos šaltinis: LED | Šviesos šaltinis: LED Dokumentas 10 dalis.Psl.44 |
|  |  | Tvirtinimo elementas prie lubų | Tvirtinimo elementas prie lubų Dokumentas 10 dalis.Psl.46 |
| 2.3 | Serveris: | 1 vnt. | Serveris 1 vnt. Dokumentas 10 dalis.Psl.13 |
| 2.3.1 | Paskirtis | Sujungti ir sinchronizuoti simuliatorius ir mokytojo darbo vietą | Sujungti ir sinchronizuoti simuliatorius ir mokytojo darbo vietą Dokumentas 10 dalis.Psl.13 |
| 2.3.2 | Reikalavimai | Talpa: Ne mažiau nei 2 TB vartojimui. Ne mažiau nei 2 TB nuolatiniam atsarginių kopijų kūrimui | Talpa: 2 TB vartojimui. 2 TB nuolatiniam atsarginių kopijų kūrimui Dokumentas 10 dalis.Psl.13,26 |
|  |  | Operatyvioji atmintis (RAM): ne mažiau nei 8 GB. | Operatyvioji atmintis (RAM): 8 GB. Dokumentas 10 dalis.Psl.13 |
| 2.4 | Mokytojo darbo stalas | 1 vnt. | 1 vnt. |
| 2.4.1 | Reikalavimai | Pritaikytas darbui su kompiuteriu. | Pritaikytas darbui su kompiuteriu. Dokumentas 10 dalis.Psl.31 |
|  |  | Aukštis ne daugiau nei 750 mm. | Aukštis ne daugiau nei 750 mm. Dokumentas 10 dalis.Psl.31 |
| 2.5 | Kėdė | 3 vnt. | 3 vnt. |
| 2.5.1 | Reikalavimai | Ontologinės paskirties (odontologo kėdė) | Ontologinės paskirties (odontologo kėdė) Dokumentas 10 dalis.Psl.31 |
|  |  | Ne motorizuota | Ne motorizuota Dokumentas 10 dalis.Psl.31 |
|  |  | Su integruota svirtimi sėdėjimo aukščio reguliavimui | Su integruota svirtimi sėdėjimo aukščio reguliavimui Dokumentas 10 dalis.Psl.31 |
|  |  | Su integruota svirtimi atlošo pasvirimo reguliavimui | Su integruota svirtimi atlošo pasvirimo reguliavimui Dokumentas 10 dalis.Psl.31 |
|  |  | Su ergonominiu atlošu ties juosmeniu | Su ergonominiu atlošu ties juosmeniu Dokumentas 10 dalis.Psl31. |
|  |  | Su ratukais | Su ratukais Dokumentas 10 dalis.Psl.31 |
| 2.6 | Instrukcija | 1 vnt | 1 vnt |
| 2.6.1 | Reikalavimai | Lietuvių kalba – 1 vnt | Yra lietuvių kalba, pateikiama kartu su prietaisu |
|  |  | Originalo kalba – 1 vnt | Yra Originalo kalba – 1 vnt Dokumentas 10 dalis .Psl.33-42 |
| - Prietaiso savybės |  |  |  |
| 3.1 | Savybės | Galimybė simuliatorių naudoti vieną (atskirai). | Yra galimybė simuliatorių naudoti vieną (atskirai). Dokumentas 10 dalis.Psl.19,23 |
|  |  | Galimybė simuliatorių jungti į serverį, sukuriant klasės principo mokymosi aplinką, kurią valdo mokytojas iš mokytojo darbo vietos. | Galimybė simuliatorių jungti į serverį, sukuriant klasės principo mokymosi aplinką, kurią valdo mokytojas iš mokytojo darbo vietos. Dokumentas 10 dalis.Psl.19,23,29 |
| - Funkcijos |  |  |  |
| 4.1 | Simuliatoriaus funkcijos | Realybę atitinkanti virtuali odontologinė aplinka: 3D virtualus pacientas, paciento kėdė, horizontali paciento pozicija, mokinys atlieka darbą žiūrėdamas iš viršaus žemyn. | Realybę atitinkanti virtuali odontologinė aplinka: 3D virtualus pacientas, paciento kėdė, horizontali paciento pozicija, mokinys atlieka darbą žiūrėdamas iš viršaus žemyn Dokumentas 10 dalis.Psl.3,23,24 |
|  |  | Instrumentas su taktilinių pojūčių perdavimu: Įvairių burnos audinių simuliacija, atskiriant emalį, dentiną, pulpą, ėduonies pažeistus audinius, žandikaulių kaulą, burnos minkštuosius audinius. | Instrumentas su taktilinių pojūčių perdavimu: Įvairių burnos audinių simuliacija, atskiriant emalį, dentiną, pulpą, ėduonies pažeistus audinius, žandikaulių kaulą, burnos minkštuosius audinius. Dokumentas 10 dalis.Psl.24 |
| 4.2 | Serverio funkcijos | Automatinis atsarginės kopijos sukūrimas ir pastovus jos įrašymas | Automatinis atsarginės kopijos sukūrimas ir pastovus jos įrašymas Dokumentas 10 dalis.Psl.26 |
|  |  | Simuliatoriaus duomenų sinchronizavimas | Simuliatoriaus duomenų sinchronizavimas Dokumentas 10 dalis.Psl.13 |
|  |  | IP adresas | IP adresas Dokumentas 10 dalis.Psl.19 |
| - Programinės įrangos reikalavimai |  |  |  |
| 5.1 | Moduliai | Geometrinių formų preparavimas, gręžimas | Geometrinių formų preparavimas, gręžimas Dokumentas 10 dalis.Psl.9-11 |
|  |  | Ėduonies šalinimas, gręžimas | Ėduonies šalinimas, gręžimas Dokumentas 10 dalis.Psl.9-11 |
|  |  | Ertmės plombavimui formavimas, gręžimas | Ertmės plombavimui formavimas, gręžimas Dokumentas 10 dalis.Psl.9-11 |
|  |  | Dantų plombavimas. | Dantų plombavimas. Dokumentas 10 dalis.Psl.9-11 |
|  |  | Endodontinis gydymas. | Endodontinis gydymas. Dokumentas 10 dalis.Psl.9-11 |
|  |  | Dantų preparavimas pastoviems (fiksuotiems) protezams. | Dantų preparavimas pastoviems (fiksuotiems) protezams. Dokumentas 10 dalis.Psl.9-11 |
|  |  | Fiksuotas protezavimas. | Fiksuotas protezavimas. Dokumentas 10 dalis.Psl.9-11 |
|  |  | Dantų implantai – implantavimo planavimas. | Dantų implantai – implantavimo planavimas. Dokumentas 10 dalis.Psl.9-11 |
|  |  | Dantų implantai – implantavimas. | Dantų implantai – implantavimas. Dokumentas 10 dalis.Psl.9-11 |
| 5.2 | Mokymosi priemonės | Ne mažiau nei 100 skirtingų užduočių. | 115 skirtingų užduočių. Dokumentas 10 dalis.Psl.7 |
|  |  | Momentinė fotografija ir mokymosi progreso išsaugojimas. | Momentinė fotografija-snapshot ir mokymosi progreso išsaugojimas. Dokumentas 10 dalis.Psl.24 |
|  |  | Procedūros vertinimas esamuoju laiku. | Procedūros vertinimas esamuoju laiku. Dokumentas 10 dalis.Psl..24 |
|  |  | Besimokančiojo savęs vertinimas. | Besimokančiojo savęs vertinimas. Dokumentas 10 dalis.Psl.24 |
|  |  | Integruotas mokymosi planas studijoms. | Integruotas mokymosi planas studijoms. Dokumentas 10 dalis.Psl.24 |
| 5.3 | Valdymo (mokytojo) galimybės | STL ir DICOM bibliotekos | STL ir DICOM bibliotekos Dokumentas 10 dalis.Psl.25 |
|  |  | Galimybė sukurti naują pamoką ar pratimą iš STL, DICOM bylų | Galimybė sukurti naują pamoką ar pratimą iš STL, DICOM bylų Dokumentas 10 dalis.Psl.25 |
|  |  | Karieso sukūrimas | Karieso sukūrimas Dokumentas 10 dalis.Psl.25 |
|  |  | Mokymosi klasės (tinkle esančių simuliatorių) valdymas, nustatymai, prisijungimai | Mokymosi klasės (tinkle esančių simuliatorių) valdymas, nustatymai, prisijungimai Dokumentas 10 dalis.Psl.25 |
|  |  | 3D studento darbo stebėjimo programa | 3D studento darbo stebėjimo programa Dokumentas 10 dalis.Psl.25 |
|  |  | Studento vertinimo sistema | Studento vertinimo sistema Dokumentas 10 dalis.Psl.25 |
|  |  | Studento savikontrolės ir savireflekcijos stebėsena | Studento savikontrolės ir savireflekcijos stebėsena Dokumentas 10 dalis.Psl.25 |
|  |  | Galimybė į tinklą sujungti daugiau nei 2 simuliatorius | Yra galimybė į tinklą sujungti daugiau nei 2 simuliatorius Dokumentas 10 dalis.Psl.13 |
|  |  | Nuotolinio prisijungimo prie tinko galimybė | Nuotolinio prisijungimo prie tinko galimybė Dokumentas 10 dalis.Psl.26 |
|  |  | Vartotojo pagalbinės priemonės (instrukcijos, vaizdinė medžiaga) | Vartotojo pagalbinės priemonės (instrukcijos, vaizdinė medžiaga) Dokumentas 10 dalis.Psl.26 |
| - Garantinis aptarnavimas ir licencija |  |  |  |
| 6.1 | Garantinis aptarnavimas | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. Tiekėjas privalo atlikti prekės gamintojo numatytą techninį aptarnavimą (jeigu toks numatytas prekės tech. dokumentuose). Techninio aptarnavimo kaštai privalo būti įtraukti į galutinę prekės kainą. | 24 mėn. Tiekėjas atlieka prekės gamintojo numatytą techninį aptarnavimą Dokumentas 10 dalis -Inžinieriaus sertifikatas Techninio aptarnavimo kaštai įtraukti į galutinę prekės kainą. |
| 6.2 | Serverio licencija | Ne mažiau nei 24 mėn. galiojimo licencija, įsigaliojanti nuo prekių perdavimo datos | 24 mėn. galiojimo licencija, įsigaliojanti nuo prekių perdavimo datos |
|  |  | Automatinis programinės įrangos atnaujinimas | Automatinis programinės įrangos atnaujinimas |
| Siūloma prekė: |  | Nurodyti: [gamintojas, modelis] Virteasy Dental,France Virteasy Dental Haptic Simulator Dokumentas 10 dalis https://virteasy.com |  |

Jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).