{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":75,"n_cols":6,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Endoskopiniai instrumentai bei įranga laparoskopijoms"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (puslapis pasiūlyme, puslapyje pažymint siūlomą parametrą)"]
["1.1.","adatkotis laparoskopinis",1,"vnt.",83935093,"adatkotis laparoskopinis"]
["1.1.1.","išardomas į tris dalis",null,null,"Richard Wolf (Vokietija)","išardomas į tris dalis"]
["1.1.2.","keičiamu insertu",null,null,"Katalogo Psl. 1","keičiamu insertu"]
["1.1.3.","5 mm. diametro",null,null,null,"5 mm. diametro"]
["1.1.4.","darbinis ilgis 32 ± 1 cm",null,null,null,"darbinis ilgis 33 cm"]
["1.1.5.","rankena axialinė su užraktu",null,null,null,"rankena axialinė su užraktu"]
["1.1.6.","rankenos užraktas veikiantis nuo rankos paspaudimo",null,null,null,"rankenos užraktas veikiantis nuo rankos paspaudimo"]
["1.1.7.","žiaunos su lenktos adatos pastatymo mechanizmu",null,null,null,"žiaunos su lenktos adatos pastatymo mechanizmu"]
["1.2.","optika laparoskopui",1,"vnt.",8934.4310000000005,"optika laparoskopui"]
["1.2.1.","10 mm. diametro",null,null,"Richard Wolf (Vokietija)","10 mm. diametro"]
["1.2.2.","0 laipsnio kampo optika",null,null,"Katalogo Psl. 2, 16","0 laipsnio kampo optika"]
["1.2.3.","autoklavuojami",null,null,null,"autoklavuojamas (modelis prasideda skaičiumi \"8\")"]
["1.3.","laparoskopinės žnyplės",3,"vnt.","ERAGONmodular","laparoskopinės žnyplės"]
["1.3.1.","išardomos- susideda iš rankenos, darbinės dalies ir movos",null,null,"Richard Wolf (Vokietija)","išardomos- susideda iš rankenos, darbinės dalies ir movos"]
["1.3.2.","darbinės dalies diametras 5 mm",null,null,"Katalogo Psl. 3","darbinės dalies diametras 5 mm"]
["1.3.3.","darbinės dalies ilgis 32 ± 1 cm",null,null,null,"darbinės dalies ilgis 33 cm"]
["1.3.4.","rankenos su užraktu",null,null,null,"rankenos su užraktu"]
["1.3.5.","be monopolinės jungties",null,null,null,"be monopolinės jungties"]
["1.4.","bipoliarinės žnyplės",1,"vnt.",839300342,"bipoliarinės žnyplės"]
["1.4.1.","išardomos į darbinę dalį, tubusą bei rankeną",null,null,"Richard Wolf (Vokietija)","išardomos į darbinę dalį, tubusą bei rankeną"]
["1.4.2.","darbinės dalies ilgis 32 ± 1 cm",null,null,"Katalogo Psl. 4, 16","darbinės dalies ilgis 33 cm"]
["1.4.3.","5 mm. diametro",null,null,null,"5 mm. diametro"]
["1.4.4.","autoklavuojama",null,null,null,"autoklavuojama (modelis prasideda skaičiumi \"8\")"]
["1.4.5.","rankena su bipoline jungtimi",null,null,null,"rankena su bipoline jungtimi"]
["1.5.","bipolinių žnyplių darbinė dalis",2,"vnt.",83930034,"bipolinių žnyplių darbinė dalis"]
["1.5.1.","tinka Eragon tipo žnyplėmis",null,null,"Richard Wolf (Vokietija)","tinka Eragon tipo žnyplėmis"]
["1.5.2.","darbinis ilgis 32 ± 1 cm",null,null,"Katalogo Psl. 4","darbinis ilgis 33 cm"]
["1.6.","laparoskopinės žirklės",2,"vnt.","83930417\n","laparoskopinės žirklės"]
["1.6.1.","išardoma į darbinę dalį, vamzdelį ir rankeną",null,null,"Richard Wolf (Vokietija)","išardoma į darbinę dalį, vamzdelį ir rankeną"]
["1.6.2.","autoklavuojamas",null,null,"Katalogo Psl. 5, 16","autoklavuojamas (modelis prasideda skaičiumi \"8\")"]
["1.6.3.","rankena su monopoline dalimi be užrakto.",null,null,null,"rankena su monopoline dalimi be užrakto."]
["1.6.4.","5 mm. diametro",null,null,null,"5 mm. diametro"]
["1.6.5.","darbinis ilgis 32 ± 1 cm",null,null,null,"darbinis ilgis 33 cm"]
["1.7.","laparoskopinių žirklių darbinė dalis",2,"vnt.",8393.0409999999993,"laparoskopinių žirklių darbinė dalis"]
["1.7.1.","tinka 5 mm. diametro žirklėms",null,null,"Richard Wolf (Vokietija)","tinka 5 mm. diametro žirklėms"]
["1.7.2.","darbinis ilgis 32 ± 1 cm",null,null,"Katalogo Psl. 5, 16","darbinis ilgis 33 cm"]
["1.7.3.","autoklavuojama",null,null,null,"autoklavuojama (modelis prasideda skaičiumi \"8\")"]
["1.8.","laidai bipoliniai",10,"vnt.","370153K","laidai bipoliniai"]
["1.8.1.","Ilgis ≥ 4 m",null,null,"Sutter (Vokietija)","Ilgis 4.5 m"]
["1.8.2.","autoklavuojamas",null,null,"Katalogo Psl. 6-8, 16","autoklavuojamas (modelis prasideda skaičiumi \"8\")"]
["1.8.3.","suderinamas su Richard Wolf bipolinėms žnyplėmis",null,null,null,"suderinamas su Richard Wolf bipolinėms žnyplėmis"]
["1.8.4.","skirto TEKNO TOM 201 ar Soring MBC tipo aparatams",null,null,null,"skirto TEKNO TOM 201 ar Soring MBC tipo aparatams"]
["1.9.","monopilinis kabliukas",1,"vnt.",8383.4230000000007,"monopilinis kabliukas"]
["1.9.1.","L tipo darbine dalimi",null,null,"Richard Wolf (Vokietija)","L tipo darbine dalimi"]
["1.9.2.","darbinis ilgis 32 ± 1 cm",null,null,"Katalogo Psl. 9, 16","darbinis ilgis 33 cm"]
["1.9.3.","autoklavuojamas",null,null,null,"autoklavuojamas (modelis prasideda skaičiumi \"8\")"]
["1.9.4.","su monopoline jungtimi",null,null,null,"su monopoline jungtimi"]
["1.10.","Vereso adata",1,"vnt.",8302.15,"Vereso adata"]
["1.10.1.","Ilgis ≥ 140 mm",null,null,"Richard Wolf (Vokietija)","Ilgis 150 mm"]
["1.10.2.","autoklavuojama",null,null,"Katalogo Psl. 10, 16","autoklavuojama (modelis prasideda skaičiumi \"8\")"]
["1.10.3.","išardoma",null,null,null,"išardoma"]
["1.11.","troakaro gaubtelis",30,"vnt.",89.08,"troakaro gaubtelis"]
["1.11.1.","guminis",null,null,"Richard Wolf (Vokietija)","guminis"]
["1.11.2.","tinkantis 10 mm. diametro instrumentams",null,null,"Katalogo Psl. 11","tinkantis 10 mm. diametro instrumentams"]
["1.11.3.","naudojamas 10 mm. diametro troakarams",null,null,null,"naudojamas 10 mm. diametro troakarams"]
["1.12.","troakaro gaubtelis",30,"vnt.",89.02,"troakaro gaubtelis"]
["1.12.1.","guminis",null,null,"Richard Wolf (Vokietija)","guminis"]
["1.12.2.","tinkantis 5 mm diametro instrumentams",null,null,"Katalogo Psl. 12","tinkantis 5 mm diametro instrumentams"]
["1.12.3.","naudojamas laparoskopo 5 mm diametro troakarams",null,null,null,"naudojamas laparoskopo 5 mm diametro troakarams"]
["1.13.","morseleratoriaus tarpinė - instrumentų",20,"vnt.",8307503,"morseleratoriaus tarpinė - instrumentų"]
["1.13.1.","plokščia",null,null,"Richard Wolf (Vokietija)","plokščia"]
["1.13.2.","guminė",null,null,"Katalogo Psl. 14","guminė"]
["1.13.3.","tinka R.Wolf morseleratoriui",null,null,null,"tinka R.Wolf morseleratoriui"]
["1.14.","morseleratoriaus tarpinė - audinių",20,"vnt.",8307502,"morseleratoriaus tarpinė - audinių"]
["1.14.1.","trikampio formos",null,null,"Richard Wolf (Vokietija)","trikampio formos"]
["1.14.2.","guminė",null,null,"Katalogo Psl. 14","guminė"]
["1.14.3.","inkanti R.Wolf morseleratoriui",null,null,null,"inkanti R.Wolf morseleratoriui"]
["1.15.","troakaro smeigas",1,"vnt.","8923.134, 8923.135","troakaro smeigas"]
["1.15.1.","tinka 10 mm. diametro troakarui",null,null,"Richard Wolf (Vokietija)","tinka 10 mm. diametro troakarui"]
["1.15.2.","automatinis su apsauga",null,null,"Katalogo Psl. 11","automatinis su apsauga"]