1 priedas

|  | Adresas: UAB "Mingeda" ir Ko Krokuvos g. 11-65, LT-09314 Vilnius |
| --- | --- |
|  | Tel.: 8-5-2724271, el.paštas:info@mingeda.lt Įmonės kodas: 124122896 PVM kodas: LT241228917 |

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos __________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS IR BALDŲ PIRKIMO

1 pirkimo dalis: Medicininės elektroninės svarstyklės su ūgio matuokle -1vnt.

_____2021 gruodžio___07_ Nr. __1M____

(Data)

____Vilnius_________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB "Mingeda" ir Ko |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Krokuvos g. 11-65, LT-09314 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Į.k.: 124122896, LT241228917 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | A.s. LT107044060001206501 SEB bankas, banko kodas70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Arvydas Juozas Katalinas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Direktorius Arvydas Juozas Katalinas |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Arvydas Juozas Katalinas |
| Telefono numeris | +37052724271 |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas | info@mingeda.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Pirkimo dal. Nr. | Prekės pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medicininės elektroninės svarstyklės su ūgio matuokle | MS4910, Charder Electonic Co., Ltd. Taivanas R.O.C. | vnt. | 1 | 550,00 | 665,50 | 665,50 |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

- 1 pirkimo dalis. Medicininių elektroninių svarstyklių su ūgio matuokle techninė specifikacija

(kiekis - 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parmetrų reikšmės | Siūlomos prekės charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Reikalavimai svarstyklėms: |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija | Elektroninės, kolonos tipo svarstyklės su svorį indikuojančiu mechanizmu (matavimo vienetai kg ir/arba g), pritvirtintu kolonos viršuje, svorio nuskaitymui patogiame aukštyje (apytiksliai suaugusiojo juosmens lygyje). | Elektroninės, kolonos tipo MS4910, Charder Electonic Co., Ltd. Taivanas R.O.C. svarstyklės su svorį indikuojančiu mechanizmu (matavimo vienetai kg ir g), pritvirtintu kolonos viršuje, svorio nuskaitymui patogiame aukštyje (apytiksliai suaugusiojo juosmens lygyje). Brosiura 1psl. CE sertifikatas 1psl. |
| 1.2. | Tikslumo klasė | III (vidutinio tikslumo) | III (vidutinio tikslumo) Brosiura 1psl. |
| 1.3. | Maksimalus sveriamas svoris | ≥ 300 kg | 300 kg Brosiura 1psl. |
| 1.4. | Matavimo diskretiškumas (padalos vertė) |  100 g | 100 g Brosiura 1psl. |
| 1.5. | Būtinos funkcijos | - Nulinės vertės nustatymas (automatinis ir/arba mygtuko paspaudimu); - Nereikalingo svorio atmetimas (TARE arba lygiavertė; - Išmatuoto svorio rodmenų „užšaldymas“ (HOLD arba lygiavertė); - Kūno masės indekso apskaičiavimas (BMI arba lygiavertė); - Automatinis svarstyklių išsijungimas. | 1. Nulinės vertės nustatymas automatinis ir mygtuko "ZERO" paspaudimu 2. Nereikalingo svorio atmetimas (TARE ); 3. Išmatuoto svorio rodmenų „užšaldymas“ (HOLD); 4. Kūno masės indekso apskaičiavimas (BMI); 5. Automatinis svarstyklių išsijungimas. Brosiura 1psl. |
| 1.6. | Svarstyklių ekrane (-uose) vienu metu matomi skaitmeniniai duomenys | - Svoris; - Ūgis; - Kūno masės indeksas. | 1. Svoris; 2. Ūgis; 3. Kūno masės indeksas. Brosiura 1psl. |
| 1.7. | Svarstyklių platforma | Ne mažesnė kaip 31 x 33 cm, su neslidžia gumine arba lygiavertės medžiagos danga | 31 x 36 cm, su neslidžia gumine medžiagos danga Brosiura 1psl. |
| 1.8. | Elektros maitinimas | Iš 230V, 50Hz elektros tinklo | Iš 230V, 50Hz elektros tinklo Brosiura 1psl. |
| 1.9. | Pirminė metrologinė patikra | Būtina. Svarstyklės užsakovui pateikiamos su pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos. | Patvirtiame, kad svarstykles užsakovui pateiksime su pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos. Brosiura 1psl. |
| 2. | Reikalavimai ūgio matuoklei: |  |  |
| 2.1. | Konstrukcija, techninis suderinamumas | Ūgio matuoklė techniškai suderinama su svarstyklėmis (1 p.), tvirtinama prie svarstyklių kolonos arba įmontuota į svarstyklių koloną, teleskopinė (ištraukiama) | Ūgio matuoklė techniškai suderinama su svarstyklėmis (1 p.), tvirtinama prie svarstyklių kolonos, teleskopinė (ištraukiama) Brosiura 1psl. |
| 2.2. | Ūgio rodmenų užfiksavimas | Išmatavus ūgį, matavimo duomenys užfiksuojami automatiškai (kūno masės indekso apskaičiavimui nereikalingas ūgio vertės įvedimas rankiniu būdu) | Išmatavus ūgį, matavimo duomenys užfiksuojami automatiškai (kūno masės indekso apskaičiavimui nereikalingas ūgio vertės įvedimas rankiniu būdu) Brosiura 1psl. |
| 2.3. | Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 120 – 200 cm | 120 – 200 cm Brosiura 1psl. |
| 2.4. | Matavimo diskretiškumas (mažiausia padala) | 1 mm | 1 mm Brosiura 1psl. |
| 3. | Prekės pristatymas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Prekės pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Patvirtiname, kad prekės pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
| 4. | Personalo apmokymas | Personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Patvirtiname, kad personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
| 5. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso instrukcija lietuvių arba anglų kalba. | Patvirtiname, kad kartu su preke pateiksime dokumentaciją: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso instrukcija lietuvių arba anglų kalba. |
| 6. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. | 24 mėn. |

*Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomas prekes, turi būti nurodyta prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

- Grafoje „Siūlomos prekės charakteristika” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentai

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymas | 4 psl. | Pasiulymas.doc ir Pasiulymas.pdf |
| 2 | Gamintojo brošiūros | 1 psl. | Brosiura |
| 3 | Gamintojo brošiūros lietuviškai | 1 psl. | Aprasymas LT |
| 4 | CE sertifikatas, pagal medicinos prietaisų direktyvos ES 93/42/EEB reikalavimus | 3 psl. | CE sertifikatas |
| 5 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas | 13 psl. | EBVPD.pdf ir EBVPD.xml |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).