REAGENTAI IR KITOS EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KARTU SU ANALIZATORIUMI PANAUDAI

2022-2023 METAMS

Lygiavertis analizatorius turi būti įstaigai suteiktas naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą. Reikalavimai analizatoriui nurodyti techninės specifikacijos pabaigoje. Perkamas pilnos pirkimo dalies komplektas. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu.

| 1.1. Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos C-reaktyvinio baltymo nustatymui kartu su analizatoriumi panaudai, skirtu matuoti C-reaktyvinį baltymą veniniame ir kapiliariniame kraujyje, kraujo serume ir plazmoje (analizatorius turi atitikti 1.2 dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuotės įkainis, EUR be PVM | Pakuotės įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
|  | Tiriamoji analitė: CRB (kiekybinis testas) | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | CRB rink. N500 |  | 6pak. x N500 | 6pak. x N500 | 700,00 | 735,00 | 4 410,00 | Aidian OY, 135174 Quikread GO CRB rink. |
| 2. | Kokybės kontrolė 1ml |  | 6pak. x 1ml | 6pak. x 1ml | 18,00 | 18,90 | 113,40 | Aidian OY, 153763/153764 Quikread GO CRP |
| 4 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  | 4 523,40 | X |

Pirkimo dalies kainų pildymo reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas analizatoriaus eksploatacijai 12 mėn laikotarpiui.

2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 12 mėn.

1.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI  CRB ANALIZATORIUI PANAUDAI – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomo analizatoriaus techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Portatyvus automatinis diagnostinis CRB analizatorius | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas | QuikRead GO analizatorius, Aidian OY, Suomija / QuikRead-go-specifikacija LT 2psl. |
| 2. | Matavimo ribos kraujyje, kiekybinis nustatymas | 5-200 mg/L | 5-200 mg/L / QuikRead-go-specifikacija LT 1psl. |
| 3. | Matavimo metodas/principas | Fotometrinis, imunoturbidimetrinis arba turbidimetrinis | Imunoturbidimetrinis / QuikRead-go-specifikacija LT 2psl. |
| 4. | Atlikimo laikas (bendra vieno tyrimo procedūros trukmė). | iki 3 min. | 2 min / QuikRead-go-specifikacija LT 1psl. |
| 5. | Mėginio tūris. Mėginys. | ne daugiau 20µl veninio kraujo ar kapiliarinio kraujo, serumo ar plazmos, iš pirminių biocheminių su kreš.akt., KEDTA, Li(Na) heparino vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių ir/arba tiesiai nuo piršto. | 20µl veninio kraujo ar kapiliarinio kraujo, serumo ar plazmos, iš pirminių biocheminių su kreš.akt., KEDTA, Li(Na) heparino vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių ir/arba tiesiai nuo piršto. / QuikRead-go-specifikacija LT 1psl. / QR_go_CRP_IFU LT 1 ir 4psl. |
| 6. | Automatinė hematokrito kompensacija atliekant CRB iš kraujo | Ne blogesnėse kaip 15-75% ribose | Automatinė hematokrito kompensacija atliekant CRB iš kraujo 15-75% ribose / QR_go_CRP_IFU LT 3psl. |
| 7. | Normos ribos | Skirtingiems mėginių tipams (veninio, kapiliarinio kraujo, serumo ir plazmos) tokios pačios. | Skirtingiems mėginių tipams (veninio, kapiliarinio kraujo, serumo ir plazmos) tokios pačios. / QR_go_CRP_IFU LT 5psl. |
| 8. | Kalibracija | Gamyklinė arba kalibruojasi automatiškai. | Kalibruojasi automatiškai. / QR_go_CRP_IFU LT 3psl. |
| 9. | Prietaiso valdymas | Grafinio jutiklinio ekrano pagalba, ekrane pateikiama išmatuoto parametro reikšmė | Grafinio jutiklinio ekrano pagalba, ekrane pateikiama išmatuoto parametro reikšmė / QR GO naud instr LT 6 ir 17psl. |
| 10. | Galimybė perduoti tyrimų rezultatus į informacinę sistemą | Pateikti komunikavimo protokolą | Pateikiamas /983_07EN_QuikRead_go_Connection_to_LIS_HIS_v5.5 |
| 11. | Valdymo meniu | Pageidautina lietuvių kalba | Valdymo meniu lietuvių klb. /Information regarding QuikRead go_LT software |

Bendri reikalavimai:

1. Siūlant analizatorių, teikiamą panaudai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti alternatyvaus analizatoriaus duomenys, įrodantys atitikimą pateiktiems būtiniesiems reikalavimams. Būtina pateikti gamintojo aprašymą originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą, kuriame būtų nurodyti techniniai parametrai, pagrindžiantys siūlomos prekės atitikimą techninei specifikacijai. Aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos atitikimą, nurodant techninio parametro numerį pagal prašomas specifikacijas.

2. Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui (12 mėn.). Įvykus analizatoriaus gedimui, tiekėjas įsipareigoja jį pataisyti arba užtikrinti alternatyvų sprendimą (pvz., instaliuojamas kitas analogiškas analizatorius ar pan.), kad nenutrūktų kokybiškas laboratorijos darbas. Pateikti rašytinį įsipareigojimą.

3. Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

4. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu susijusios išlaidos, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, analizatoriaus naudojimo instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis pateikimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra.

5. Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato analizatorių perkančiajai organizacijai.