

**Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“**  
Įmonės kodas 147736647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,

A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

**LSMUL Kauno klinikoms**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL NEŠIOJAMOS AKIES DUGNO KAMEROS PIRKIMO**

2021-12-20 Nr. KD21-371

Vilnius

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas | UAB „Graina“ |
| Tiekėjo adresas | Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 147736647, LT477366410 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | A.s. LT58 7181 5000 4446 7652 , AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC, Banko kodas: 71815 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Arūnas Padvariškis |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Edita Štuopienė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Produktų vadovas Gytis Navikas |
| Telefono numeris | 8 5 2338258 |
| Fakso numeris | 8 5 2135558 |
| El. pašto adresas | [info@graina.lt](mailto:info@graina.lt) |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3. patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

**SUBTIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*\*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)*

3 lentelė

**PASIŪLYMO KAINA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Kiekis** | **Vnt. kaina**  **Eur be PVM** | **Viso kaina Eur be PVM** | **Viso kaina Eur su PVM** |
| 1. | Nešiojama akies dugno kamera | ZEISS visuscout 100 | vnt. | 1 | 5 770,00 | 5 770,00 | 6 981,70 |

4 lentelė

**SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS**

**Nešiojamos akies dugno kameros techninė specifikacija (kiekis – 1 vnt.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametrai (specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos prekės charakteristika** |
|  | Paskirtis | Rankinis, belaidis medicinos prietaisas akies dugno fotografavimui bei filmavimui | 1. Rankinis, belaidis medicinos prietaisas akies dugno fotografavimui bei filmavimui  Prekių aprašymas psl. nr. 2 |
|  | Galimybė gauti akies dugno vaizdus, nenaudojant vyzdį išplečiančių medikamentų | Galima gauti akies dugno vaizdus, nenaudojant vyzdį išplečiančių medikamentų. | 2. Galima gauti akies dugno vaizdus, nenaudojant vyzdį išplečiančių medikamentų. Prekių aprašymas psl. nr.2 |
|  | Vaizdo jutiklio raiška | ≥ 5 milijonų vaizdo elementų | 3. 5 milijonai vaizdo elementų  Prekių aprašymas psl. nr.3 |
|  | Ekranas | * + - 1. TFT-LCD tipo arba lygiavertis;       2. Įstrižainė ≥ 10 cm;       3. Raiška ≥ (800 x 480) vaizdo elementų. | 4.1 TFT-LCD tipo;  4.2 Įstrižainė 10,08 cm;  4.3 Raiška (800 x 480) vaizdo elementų.  Prekių aprašymas psl. nr.3 |
|  | Žvilgsnio fiksacija | Vidinė, ne mažiau kaip 8-ių LED šviesos elementų | 5. Vidinė, 9-ių LED šviesos elementų  Prekių aprašymas psl. nr.3 |
|  | Pasirenkami vaizdo fokusavimo režimai | Automatinis ir rankinis | 6. Automatinis ir rankinis Prekių aprašymas psl. nr.5 |
|  | Fokusavimo diapazonas rankinio fokusavimo režime (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo -20D iki +20D | 7. Nuo -20D iki +20D Prekių aprašymas psl. nr.3 |
|  | Vaizdo šviesumas | Keičiamas, ne mažiau kaip 10 pasirenkamų šviesumo lygių | 8. Keičiamas, 10 pasirenkamų šviesumo lygių  Prekių aprašymas psl. nr.6 |
|  | Akies dugno apžvalgos kampas | ≥ 40˚ | 9. 40˚  Prekių aprašymas psl. nr.3 |
|  | Vaizdo fotografavimo režimai: | * + - 1. Spalvotas vaizdas;       2. Beraudis vaizdas;       3. Infraraudonaisiais spinduliais apšviestas vaizdas. | 10.1 Spalvotas vaizdas;  10.2 Beraudis vaizdas  10.3 Infraraudonaisiais spinduliais apšviestas vaizdas .  Prekių aprašymas psl. nr.3 |
|  | Antgalis prietaiso kontakto su paciento veidu sušvelninimui bei akies dugno apšvietimo sąlygų pagerinimui | Prietaisas pateikiamas komplekte su daugkartiniu antgaliu, skirtu kontakto su paciento veidu sušvelninimui bei akies dugno apšvietimo sąlygų pagerinimui | 11. Prietaisas pateikiamas komplekte su daugkartiniu antgaliu, skirtu kontakto su paciento veidu sušvelninimui bei akies dugno apšvietimo sąlygų pagerinimui  Prekių aprašymas psl. nr.7 |
|  | Akių dugno vaizdų išsaugojimas prietaiso vidinėje atmintyje ir perkėlimas į kompiuterį | Tiriamų pacientų akių dugno vaizdus galima išsaugoti prietaiso vidinėje atmintyje ir perkelti į kompiuterį | 12. Tiriamų pacientų akių dugno vaizdus galima išsaugoti prietaiso vidinėje atmintyje ir perkelti į kompiuterį  Prekių aprašymas psl. nr.3 |
|  | Duomenų formatai | 1. JPEG ir MPEG4 (arba lygiaverčiai);  2. Turi būti galimybė ateityje įsigyti papildomą modulį ir/ar programinę įrangą duomenų eksportavimui DICOM formatu (*reikalavimas netaikomas, jei siūlomas prietaisas, turintis įdiegtą duomenų eksportavimo DICOM formatu funkciją*). | 13.1 JPEG ir MPEG4  13.2 Galimybė ateityje įsigyti papildomą programinę įrangą duomenų eksportavimui DICOM formatu  Prekių aprašymas psl. nr.2.3 |
|  | Sąsajos sujungimui su išoriniais įrenginiais | 1. USB jungtis;  2. Turi būti galimybė ateityje papildomai įsigyti WiFi modulį duomenų siuntimui belaidžiu ryšiu (WLAN) (*reikalavimas netaikomas, jei siūlomas prietaisas, turintis įdiegtą duomenų siuntimo WiFi belaidžiu ryšiu (WLAN) funkciją*). | 14.1 USB jungtis;  14.2 WiFi modulis duomenų siuntimui belaidžiu ryšiu (WLAN)  Prekių aprašymas psl. nr.3 |
|  | Programinė įranga diagnostinių vaizdų (nuotraukų ir video) peržiūrai | Kartu su prietaisu pateikiama į vartotojo kompiuterį instaliuojama diagnostinių vaizdų peržiūros programa (*reikalavimas netaikomas, jei prietaisu gautų vaizdų peržiūra galima laisvai prieinamomis nemokamomis vaizdų peržiūros programomis*) | 15. Prietaisu gautų vaizdų peržiūra galima laisvai prieinamomis nemokamomis vaizdų peržiūros programomis  Prekių aprašymas psl. nr.2 |
|  | Programinė įranga diagnostinių vaizdų (nuotraukų ir video) susiejimui su pacientų duomenų baze bei archyvavimui DICOM formate | Turi būti galimybė ateityje papildomai įsigyti programinę įrangą diagnostinių vaizdų (nuotraukų ir video) susiejimui su pacientų duomenų baze bei archyvavimui DICOM formate (*reikalavimas netaikomas, jei siūlomas prietaisas, sukomplektuotas su programine įranga diagnostinių vaizdų (nuotraukų ir video) susiejimui su pacientų duomenų baze bei archyvavimui DICOM formate*). | 16. Turi būti galimybė ateityje papildomai įsigyti programinę įrangą diagnostinių vaizdų (nuotraukų ir video) susiejimui su pacientų duomenų baze bei archyvavimui DICOM formate  Prekių aprašymas psl. nr.2 |
|  | Elektros maitinimo šaltinis | Vidinis akumuliatorius (komplekte su prietaisu turi būti pateiktas kroviklis arba krovimo stotelė akumuliatoriaus įkrovimui iš 230 V, 50Hz elektros tinklo). | 17. Vidinis akumuliatorius (komplekte su prietaisu pateikiama krovimo stotelė akumuliatoriaus įkrovimui iš 230 V, 50Hz elektros tinklo).  Prekių aprašymas psl. nr.3 |
|  | Prietaiso svoris (neskaitant kroviklio/krovimo stotelės svorio) | ≤ 800 g | 18. 800 g  Prekių aprašymas psl. nr.3 |
|  | Prekės pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | 19. Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti prietaisą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | 20. Vartotojų apmokymas naudoti prietaisą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
|  | Kartu su prietaisu pateikiami dokumentai | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | 21. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai | 22. 36 mėnesiai |
|  | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas prietaiso remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prietaisas sugenda dėl vartotojo kaltės. | 23. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas prietaiso remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prietaisas sugenda dėl vartotojo kaltės. |

\*Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomas prekes, turi būti nurodyta prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos prekės charakteristika” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentai

5 lentelė

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Pateiktų dokumentų pavadinimas** | **Dokumento puslapių skaičius** | **Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas** |
| 1 | Pasiūlymas ir techninė specifikacija | 5 | Toks pats |
| 2 | EBVPD KONF. | 13 | Toks pats |
| 3 | Įgaliojimas pasirašyti dokumentus KONF.pdf | 1 | Toks pats |
| 4 | Optomed - Declaration of conformity VISUSCOUT 100 2019 10 18.pdf | 2 | Toks pats |
| 5 | Prekiu aprasymas.pdf | 7 | Toks pats |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.  Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):  **Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro: EBVPD KONF., Įgaliojimas pasirašyti dokumentus KONF.pdf** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administratorė VP specialistė |  |  |  | Edita Štuopienė |  | |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | Vardas, pavardė | |