## ADSEAL™

## ŠAKNIES KANALO HERMETIKAS

## ADSEAL yra aukščiausios kokybės šaknies kanalo hermetikas, kurio pagrindą sudaro derva.

## ADSEAL NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

## ADSEAL yra šaknies kanalo hermetikas epoksidinės dervos pagrindu, kuris fasuojamas dvigubame švirkšte pastos pavidale. Jis pasižymi išskirtinėmis cheminėmis ir fizikinėmis savybėmis, įskaitant ypatingai puikias plombavimo savybes ir biosuderinamumą.

## ADSEAL  atitinka ISO6876 reikalavimus:1986 (E), liečiančius dantų šaknies kanalo hermetines medžiagas.

## ■ SUDĖTIS

## BAZĖ

## Epoksidinė oligomerinė derva,    Etilenglikolio salicilatas,    Kalcio fosfatas,    Bismuto subkarbonatas,       Cinko oksidas

## KATALIZATORIUS

## Poliaminobenzoatas,  Trietanolaminas, Kalcio fosfatas, Bismuto subkarbonatas, Cinko oksidas, Kalcio oksidas

## ■APIBŪDINIMAS

## Vartojant ADSEAL derinyje su gutaperčiniais kamščiais, ši medžiaga pasižymi sekančiomis savybėmis:

## 1.Lengva sumaišyti iki pastos pavidalo

## 2.Geba hermetiškai sandarinti

## 3.Netepa dantų

## 4.Netirpi audinių skystyje

## 5.Puikus biosuderinamumas

## 6.Geras rentgenokontrastiškumas

## 7.Darbo trukmė –35 min, esant 23ºC (73ºF)

## 8.Kietėjimo trukmė –45 min, esant 37ºC (99ºF)

## ■INDIKACIJOS

## Nepertraukiamas  šaknies kanalo plombavimas kartu su plombavimo kamščiais.

## ■KONTRAINDIKACIJOS

## Žinomas hiperjautrumas epoksidinėms dervoms bei, atitinkamai, kitiems komponentams, kurie įeina į šaknies kanalo užpildus.

## ■SUMAIŠYMAS

## Automatiniu būdu mentele ant maišymo plokšteles 15-20 sek maišoma bazė ir katalizatorius svoriniu santykiu 2:1 arba iki susidarant homogeninei kreminei konsistencijai.

## ■VARTOJIMAS

## Kanalo sienelės turi būti sausos. ADSEAL pernešamas į kanalą arba su lentulo spirale arba su plombavimo kamščiais ( gutaperčios, sidabro arba titano šaknies kanalo kamščiais). Norint išvengti oro burbuliukų susidarymo medžiagoje bei kanalo perpildymo, lėtai pakelkite lentulo spiralę iki viršūnėlės, judinant labai mažu greičiu. Ištraukite lentulo spiralę labai lėtai, judinant mažu greičiu.

## Panardinkite dezinfekuotą ir sausą kamštį į ADSEAL ir pumpuojant lėtai įstumkite į kanalą. ADSEAL yra endodontinis produktas,   skirtas kasdienei dantų praktikai. Jis gali būti naudojamas taikant įprastinius bei naujesnius šaknies kanalo sandarinimo metodus. Jis yra tinkamas vienintelio kamščio, termoplastinimo ir  kondensavimo metodams.

## ■ŠAKNIES KANALO UŽPILDO PAŠALINIMAS

## Jeigu ADSEAL naudojamas kartu su gutaperčiniais kamščiais, šaknies kanalo užpildas gali būti pašalinamas naudojant įprastinius būdus, skirtus gutaperčios pašalinimui.

## ■ĮSPĖJIMAI

## ADSEAL  savo sudėtyje turi epoksidines dervas, kurios gali įjautrinti joms jautrius pacientus.

## ■ATSARGUMAS

## -  Nenaudoti ADSEAL  alergiškiems pacientams

## -  Skirtas vartoti tik stomatologinėje praktikoje

## -  Saugoti nuo vaikų

## ■INSTRUMENTŲ VALYMAS

## Pasinaudojus instrumentais, juos nedelsiant nuvalyti alkoholiu.

## ■PAŠALINIAI EFEKTAI

## Nežinomi. Retais atvejais aprašytos kontaktinės alergijos.

## ■SAUGOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

## -  Laikyti švirkšto gaubtą stipriai užsuktą

## -  Laikyti esant 18ºC-24ºC (64ºF-75ºF)

## -  Saugoti nuo UV sindulių

## ■GALIOJIMO TERMINAS

## 2 metai

## Nenaudoti pasibaigus galiojimo terminui

## ■KOMPONENTAI

## -  13,5 g ADSEAL dvigubame švirkšte (9 g bazės, 4,5 g katalizatoriaus)

## -   Maišymo plokštelė

## -   Mentelė

## -   ADSEAL vartojimo instrukcija

## -   Dimensija: 200 x 80 x 41 mm