1.2 dalis. Premier Hb9210 Analizatoriaus techninė atitikimo specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tyrimo metodas | Boronate Affinity HPLC arba lygiavertis | Boronate Affinity HPLC Brošiūra Premier hb9210_LT_1. |
| 2 | Mėginio tipas | Veninis ir kapiliarinis kraujas (šviežias ir atšildytas), hemolizatas | Veninis ir kapiliarinis kraujas (šviežias ir atšildytas), hemolizatas. Brošiūra Premier hb9210_LT_2. |
| 3 | Veikimas | Visiškai automatinis, nepertraukiamas veikimas | Visiškai automatinis, nepertraukiamas veikimas. Brošiūra Premier hb9210_LT_3. |
| 4 | Rezultatų pateikimas | Chromatograma susidedanti iš ne daugiau 2 pikų. Automatinis tyrimo rezultato patvirtinimas ir perdavimas į LIS tinklą. | Chromatograma susidedanti iš ne daugiau 2 pikų. Automatinis tyrimo rezultato patvirtinimas ir perdavimas į LIS tinklą Brošiūra Premier hb9210_LT_4.(7psl.) |
| 5 | Tyrimo greitis | Ne lėčiau nei 75 s., nepertraukiamo mėginių pakrovimo – stoveliuose. STAT (skubaus tyrimo) pozicija. | 75 s., nepertraukiamo mėginių pakrovimo – stoveliuose. STAT (skubaus tyrimo) pozicija. Išrašas iš Manualo EN ir LT_5. |
| 6 | Mėginio tūris | Ne daugiau 10µl | 10µl. Brošiūra Premier hb9210_LT_6. |
| 7 | Rezultatų variacijos koeficientas (CV) | <2 % | <2 % Brošiūra Premier hb9210_LT_7. |
| 8 | Matavimo ribos | Ne blogiau nei nuo 3.8% iki 18.5% HbA1c (18 mmol/mol – 179mmol/mol) | 3.8% iki 18.5% HbA1c Brošiūra Premier hb9210_LT_8.(4psl.) |
| 9 | Kokybės kontrolė | Automatinė, dedikuota pozicijas kontroliniam mėginiui | Automatinė, dedikuota pozicijas kontroliniam mėginiui. Išrašas iš Manualo EN ir LT_9. |
| 10 | Reagentų pakuotė | Fiksuoto testų kiekio. Vienas bendras reagentų pakas. | Fiksuoto testų kiekio. Vienas bendras reagentų pakas. Brošiūra Premier hb9210_LT_10.(7psl.) |
| 11 | Analizatoriaus valdymas | Integruotu lietimui jautriu ekranu. Nuotolinio valdymo programos (pvz. Team Viewer) įdiegimo galimybė. | LCD ekranas, nuotolinio vadymo progamos. Brošiūra Premier hb9210_LT_11. |
| 12 | Atitikimas tarptautiniams standartams | Privalomas atitikimas 98/79/EC direktyvai | Atitikties CE sertifikatas |
| 13 | Techninio aptarnavimo sertifiktas | Būtina.Pateikti inžinieriui gamintojo išduotą techninio aptarnavimo sertifikatą | Pateikiamas |
| 14 | Gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas | Būtina.Pateikti inžinieriui gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentą | Pateikiamas |
| 15 | Analizatorius turi būti išbandytas laboratorijoje | Būtina | Veikiantis daugelio pasaulio laboratorijų. Išbandytas Pirkėjo laboratorijoje. |
| 16 | Nemokama techninė priežiūra ir remontas apmokant už keičiamas detales | Būtina | techninė priežiūra ir remontas apmokant už keičiamas detales. |