{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai","Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":154,"n_cols":8,"rows_kept":154,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMO FORMA\""]
[]
["FUNKCINĖS LOVOS"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022 01 17"]
["Nr.:",117]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB LITFARMA"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,133943714]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Jeruzalės 45, 08420 Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT339437113"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"AB Šiaulių bankas, b.k. 71800 \nA/s LT157180300029467242"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Direktorius Vaidas Sliesoraitis"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"85 240 59 16, info@litfarma.com"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Vaidas Sliesoraitis"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Direktorius Vaidas Sliesoraitis, 85 240 59 16, info@litfarma.com"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose."]
["1. DALIS","ELEKTRINĖS, 4 SEKCIJŲ FUNKCINĖS LOVOS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["1.","ELEKTRINĖS, 4 SEKCIJŲ FUNKCINĖS LOVOS"]
["1.1.","ELEKTRINĖS, 4 SEKCIJŲ FUNKCINĖS LOVOS",100,"vnt.",1680,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":168000},"GENEO"]
["1.1.1.","Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova.",null,null,null,null,null,"Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.2.","Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): a)\tgalvos-nugaros; b)\tsėdmenų; c)\tšlaunų;d)\tblauzdų.",null,null,null,null,null,"Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): a)\tgalvos-nugaros; b)\tsėdmenų; c)\tšlaunų;d)\tblauzdų. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.3.","Čiužinio platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui;",null,null,null,null,null,"Čiužinio platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių  juostų, atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.4.","Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo;",null,null,null,null,null,"Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Yra jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo; 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.5.","Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm.",null,null,null,null,null,"Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių,  200 x 90 cm. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.6.","Čiužinio platformos aukščio reguliavimas :1.Valdoma elektrine pavara; 2.Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm.",null,null,null,null,null,"Čiužinio platformos aukščio reguliavimas :1.Valdoma elektrine pavara; 2.Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba 40 cm, aukščiausia riba 85 cm. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.7.","Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas: 1.Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60º.",null,null,null,null,null,"Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas: 1.Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas 72º. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.8.","Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas: 1.Valdoma elektrine pavara; 2.Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30º.",null,null,null,null,null,"Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas: 1.Valdoma elektrine pavara; 2.Maksimalus pasikėlimo kampas 40º. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.9.","Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas: (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties)\t1.Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu;2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 20°.",null,null,null,null,null,"Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas: (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties)\t1.Valdoma mechaniniu būdu;2. Maksimalus pakėlimo kampas 25°. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.10.","Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas: 1.Valdoma elektrine pavara;2.Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 12°/12°.",null,null,null,null,null,"Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas: 1.Valdoma elektrine pavara;2.Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 16°/16°. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.11.","Sekcijų automatinio regreso funkcija: Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 16 cm.",null,null,null,null,null,"Sekcijų automatinio regreso funkcija: Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses 19 cm. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.12.","Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu:\t1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių;2.Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn.",null,null,null,null,null,"Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu:\t1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių;2.Palenkus rankeną nugaros sekcija nekrenta laisvai žemyn. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl. "]
["1.1.13.","Apsauga nuo elektros tinkle įtampos svyravimų,  Integruota baterija.",null,null,null,null,null,"Apsauga nuo elektros tinkle įtampos svyravimų,  Integruota baterija. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.14.","Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.):\t1.\tRankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono;2.\tPultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą.",null,null,null,null,null,"Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.):\t1.\tRankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono;2.\tPultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.15.","Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.):1.\tSkirtas medicinos personalui;2.\tIntegruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio.3.\tPulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą;4.\tPultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 3 užprogramuotas  pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu;5.\tPulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1);6.\tPultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.).",null,null,null,null,null,"Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.):1.\tSkirtas medicinos personalui;2. Pakabinamas ant lovos kojūgalio.3.\tPulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą;4.\tPultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į 3 užprogramuotas  pozicijas, operatyviai nustatomas vieno mygtuko paspaudimu;5.\tPulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1);6.\tPultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo, yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.16.","Šoniniai apsauginiai rėmai:\t1.\tPagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2.\tVienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75-100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojūgalyje) pagal poreikį uždedama/nuimama;3.\tApsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo);4.\tPakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau 35 cm;5.\tNuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos.",null,null,null,null,null,"Šoniniai apsauginiai rėmai:\t1.\tPagaminti iš plastiko, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2.\tVienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių. 3.\tApsauginis rėmas nuleidžiamas konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo);4.\tPakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) 45 cm;5.\tNuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas neliečia grindų dangos. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.17.","Lovos galai:\t1.\tPagaminti iš plastiko ir/arba metalo,  užapvalintais kampais (dėl saugumo);2.\tNuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių;3.\tSu apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo.",null,null,null,null,null,"Lovos galai:\t1.\tPagaminti iš plastiko,  užapvalintais kampais (dėl saugumo);2.\tNuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių;3.\tSu apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.18.","Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose.",null,null,null,null,null,"Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.19.","Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm;",null,null,null,null,null,"Su 4 ratukais, kurių skersmuo 150 mm; 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.20.","Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema;",null,null,null,null,null,"Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.21.","Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: a)\tvisi ratukai užblokuoti;b)\tvisi ratukai laisvai sukiojasi; c)\tvienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys).",null,null,null,null,null,"Stabdžių sistema  trijų padėčių: a)\tvisi ratukai užblokuoti;b)\tvisi ratukai laisvai sukiojasi; c)\tvienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį (nesisukiojantis). 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.22.","Lovos elektriniai varikliai\tsu apsauga nuo perkrovimo",null,null,null,null,null,"Lovos elektriniai varikliai\t su apsauga nuo perkrovimo 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.23.","Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas ne didesni kaip 2250 - 1050 mm",null,null,null,null,null,"Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas 2200 - 995 mm 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.24.","Lovos svoris (be priedų)\tne daugiau 160 kg",null,null,null,null,null,"Lovos svoris (be priedų)\t125 kg 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.25.","Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė ne mažiau 250 kg",null,null,null,null,null,"Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė 270 kg 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.26.","Lovos priedai ir konstrukciniai elementai: Infuzinis stovas, tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt., pasikėlimo kartis su rankena\ttinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas, paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos ne mažiau 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo arba integruotų  čiužinio platformoje; Šoniniai bėgeliai  pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo (gali būti komplektuojami su kabliukais).",null,null,null,null,null,"Lovos priedai ir konstrukciniai elementai: Infuzinis stovas, tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt., pasikėlimo kartis su rankena,\ttinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas, paciento fiksavimo diržų tvirtinimo su 6 vnt. kilpų,  integruotų  čiužinio platformoje; Šoniniai bėgeliai  pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo, komplektuojami su kabliukais. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.27.","Reikalavimai čiužiniui: \t1.\tPoroloninis, ne mažesnio kaip 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai;2.\tTinkantis naudoti iš abiejų pusių;3.\tČiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm;4.\tČiužinio kraštai sustiprinti.",null,null,null,null,null,"Reikalavimai čiužiniui: \t1.\tPoroloninis, 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai;2.\tTinkantis naudoti iš abiejų pusių;3.\tČiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis 14 cm;4.\tČiužinio kraštai sustiprinti. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.28.","Reikalavimai čiužinio užvalkalui: 1.\tČiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga);2.\tPralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; 3.\tAntialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo;4.\tUžsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje;5.\tTinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse;6.\tNedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius;7.\tAtsparus dezinfekcijai. \t1.\tČiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga);2.\tPralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; 3.\tAntialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo;4.\tUžsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje;5.\tTinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse;6.\tNedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius;7.\tAtsparus dezinfekcijai.",null,null,null,null,null,"Reikalavimai čiužinio užvalkalui: 1.\tČiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris, dengtas 100% poliuretano sluoksniu;2.\tPralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; 3.\tAntialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo;4.\tUžsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje;5.\tTinkamas plauti skalbimo mašinose 95 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse;6.\tNedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus;7.\tAtsparus dezinfekcijai. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
["1.1.29.","Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją",null,null,null,null,null,"Kartu su pasiūlymo dokumentais pateikiamas lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 standarto reikalavimams, patvirtinantis, kad siūlomos lovos pagamintos laikantis  LST EN 60601-2-52:2010 standarto. 1 dalis_gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-8 psl."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C66)<>COUNT(F37:F66)),\"\", SUM(F37:F66))","v":168000},{"$f":"IF((COUNT(C37:C66)<>COUNT(F37:F66)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",{"$f":"F67*0.21","v":35280}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F68), \"\", SUM(F67:F68))","v":203280}]
[]
[]
[]
["2. DALIS","FUNKCINĖ LOVA INTENSYVIAI TERAPIJAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["2.","Funkcinė lova intensyviai terapijai"]
["2.1.","Funkcinė lova intensyviai terapijai",9,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E78),\"\", PRODUCT(C78,E78))","v":""}]
["2.1.1.","Elektrinio valdymo, ne mažiau kaip 2 variklių ir 2 teleskopinių kolonų, 4 dalių funkcinė lova."]
["2.1.2.","Čiužinio platforma: 1. Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): a)\tgalvos-nugaros; b)\tsėdmenų; c)\tšlaunų;d) blauzdų; 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo; 4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 90 cm."]
["2.1.3.","Čiužinio platformos aukščio reguliavimas: 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 45 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm; 5. Įmontuotas indikatorius (šviesos), esant lovai nuleistai į žemiausia jos poziciją"]
["2.1.4.","Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas: 1.Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60º."]
["2.1.5.","Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas\t1.Valdoma elektrine pavara;2.Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 25º."]
["2.1.6.","Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties): 1. Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 20°."]
["2.1.7.","Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas: 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 14°/14°."]
["2.1.8.","Sekcijų automatinio regreso funkcija: Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio pusę ne mažiau kaip 10 cm."]
["2.1.9.","Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu:1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių;2.Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn."]
["2.1.10.","Apsauga nuo elektros tinkle įtampos svyravimų: integruota baterija."]
["2.1.11.","Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.): 1. Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą; 3. Su specialiu kištuku - pultą galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų. Pulto pajungimo lizdai turi būti įmontuoti abiejuose lovos šonuose."]
["2.1.12.","Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.):1. Skirtas medicinos personalui; 2. Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio.3. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; 4. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 3 užprogramuotas  pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu; 5. Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1); 6. Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.); 7. Pultas turi techninį sprendinį greitam lovos padėties keitimo į užprogramuotas pozicijas sustabdymui. 8. Baterijos įkrovimo indikatorius"]
["2.1.13.","Šoniniai apsauginiai rėmai: 1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojūgalyje) pagal poreikį uždedama/nuimama; 3. \tApsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo); 4. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau 35 cm; 5. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos."]
["2.1.14.","Lovos galai: 1. Uždaro arba pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais; 2. Operatyviai nuimami/uždedami. 3. Su užrakinimo funkcija (užrakinama/atrakinama be jokių papildomų instrumentų, užraktas dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta"]
["2.1.15.","Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose."]
["2.1.16.","Lovos važiuoklė: 1.\tSu 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm;2.\tSu kojinio valdymo centrine stabdžių sistema;3.\tStabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: a)\tvisi ratukai užblokuoti;b)\tvisi ratukai laisvai sukiojasi;c)\tvienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys)."]
["2.1.17.","Lovos elektriniai varikliai\tsu apsauga nuo perkrovimo."]
["2.1.18.","Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis) įskaitant visas šonines apsaugas ne didesni kaip 2200 x 1000 mm"]
["2.1.19.","Lovos svoris (be priedų)\tne daugiau 160 kg"]
["2.1.20.","Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė ne mažiau 250 kg"]
["2.1.21.","Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams\tBūtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją)."]
["2.1.22.","Priedai:1.Infuzinis stovas.2. Paciento pasikėlimo stovas su rankena"]
["2.1.23.","Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos \tNe mažiau 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo arba integruotų  čiužinio platformoje."]
["2.1.24.","Šoniniai bėgeliai pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo komplektuojami su ne mažiau kaip 4 kabliukais"]
["2.1.25.","Reikalavimai čiužiniui: \t1.\tPoroloninis, ne mažesnio kaip 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant didelei pragulų susidarymo rizikai;2.\tTinkantis naudoti iš abiejų pusių;3.\tČiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm;4.\tČiužinio kraštai sustiprinti."]
["2.1.26.","Reikalavimai čiužinio užvalkalui:1.\tČiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga);2.\tPralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; 3.\tAntialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo;4.\tUžsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje;5.\tTinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse;6.\tNedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius;7.\tAtsparus dezinfekcijai. \t1.\tČiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga);2.\tPralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; 3.\tAntialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo;4.\tUžsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje;5.\tTinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse;6.\tNedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius;7.\tAtsparus dezinfekcijai."]
["2.1.27.","Kampas tarp šlaunų ir nugaros sekcijų ne mažesnis negu 200°"]
["2.1.28.","Paciento mobilizacijos rankena\t1. Sumontuota kojūgalio dalyje, abiejose pusėse.2. Ištraukiama iš lovos rėmo.3. Rankena skirta pacientui laikytis išlipant iš lovos.4. Su integruotais rankenoje čiužinio aukščio keitimo mygtukais (pacientas pats gali kelti arba nuleisti čiužinio platformą)."]
["2.1.29.","Čiužinio platformos prailginimas ne mažiau kaip 15 cm"]
["2.1.30.","Kojinis valdymo pultas: 1. Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių 2. Ne mažiau trys mygtukai"]
["2.1.31.","Apsauga nuo atsitiktinio paciento prispaudimo (platforma nustoja leistis žemyn, jeigu aptinkama kliūtis)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C78:C109)<>COUNT(F78:F109)),\"\", SUM(F78:F109))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C78:C109)<>COUNT(F78:F109)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F111), \"\", SUM(F110:F111))","v":""}]
[]
[]
[]
["3. DALIS","FUNKCINĖ LOVA SU KARDIOLOGINE KĖDE"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["3.","Funkcinė lova su kardiologine kėde"]
["3.1.","Funkcinė lova su kardiologine kėde bei svarstyklėmis",8,"vnt",3950,{"$f":"IF(ISBLANK(E121),\"\", PRODUCT(C121,E121))","v":31600},"INVENT PRO"]
["3.1.1.","Keturių sekcijų lovos konstrukcija",null,null,null,null,null,"Keturių sekcijų lovos konstrukcija, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.2.","Lovos aukščio, nugaros sekcijos, šlaunų sekcijos kampo reguliavimas\t1. Elektrinis (elektros pavarų pagalba). 2. Elektros variklis/varikliai su apsauga nuo per didelio krūvio.",null,null,null,null,null,"Lovos aukščio, nugaros sekcijos, šlaunų sekcijos kampo reguliavimas\t1. Elektrinis (elektros pavarų pagalba). 2. Elektros varikliai su apsauga nuo per didelio krūvio. 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.3.","Maitinimo šaltiniai:\t 1. Elektros tinklas. 2. Akumuliatorius.",null,null,null,null,null,"Maitinimo šaltiniai:\t 1. Elektros tinklas. 2. Akumuliatorius. 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.4.","Lovos aukščio reguliavimas teleskopinėmis kolonomis.",null,null,null,null,null,"Lovos aukščio reguliavimas teleskopinėmis kolonomis. 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.5.","Lovos aukščio reguliavimo ribos : 1.Ne daugiau  450 mm2. Ne mažiau - 750 mm",null,null,null,null,null,"Lovos aukščio reguliavimo ribos : 1.Žemiausia riba 430 mm2. Aukščiausia riba  - 830 mm, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.6.","Nugaros sekcijos pasikėlimo kampas ne mažiau 65º",null,null,null,null,null,"Nugaros sekcijos pasikėlimo kampas 72º, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.7.","Šlaunų sekcijos pasikėlimo kampas ne mažiau 25º",null,null,null,null,null,"Šlaunų sekcijos pasikėlimo kampas 40º, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.8.","Trendelenburgo / antiTrendelenburgo padėties reguliavimo diapazonas ne mažiau 14°/14°",null,null,null,null,null,"Trendelenburgo / antiTrendelenburgo padėties reguliavimo diapazonas 16°/16°, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.9.","Funkcijų valdymo pultas Nr.1:1.\tSkirtas personalui ir pacientui.2.\tPultas su atjungimo galimybe: lengvai atjungiamas prijungimas (be jokių instrumentų.3.\tGalima valdyti šias funkcijas:3.1. čiužinio platforma aukštyn/žemyn3.2. nugaros sekcija pakelti/nuleisti3.3. šlaunų sekcija pakelti/nuleisti",null,null,null,null,null,"Funkcijų valdymo pultas Nr.1:1.\tSkirtas personalui ir pacientui.2.\tPultas su atjungimo galimybe: lengvai atjungiamas prijungimas (be jokių instrumentų.3.\tGalima valdyti šias funkcijas:3.1. čiužinio platforma aukštyn/žemyn3.2. nugaros sekcija pakelti/nuleisti3.3. šlaunų sekcija pakelti/nuleisti, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.10.","Funkcijų valdymo pultas Nr.2:\t1. Aptarnaujančio personalo pultas kojūgalyje2. Su pultelio aktyvavimo mygtuku.3. Automatinės funkcijos: 3.1. gaivinimo padėtis;3.2. kardiologinė sėdimoji padėtis;3.3. skubios pagalbos (Trendelenburgo)- čiužinio platforma ištiesinama ir galvūgalis  nuleidžiamas žemyn.3.4. paciento apžiūros pozicija;4. Galima keisti šias funkcijas:4.1. čiužinio platformos aukštį;4.2. nugaros sekcijos kampą;4.3. šlaunų sekcijos kampą;4.4. Trendelenburgas/Antitrendelenburgas5. Pultas su funkcijų užrakinimo galimybe (užrakina ir pacientui skirtą pultą).7.Akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius",null,null,null,null,null,"Funkcijų valdymo pultas Nr.2:\t1. Aptarnaujančio personalo pultas kojūgalyje2. Su pultelio aktyvavimo mygtuku.3. Automatinės funkcijos: 3.1. gaivinimo padėtis;3.2. kardiologinė sėdimoji padėtis;3.3. skubios pagalbos (Trendelenburgo)- čiužinio platforma ištiesinama ir galvūgalis  nuleidžiamas žemyn.3.4. paciento apžiūros pozicija;4. Galima keisti šias funkcijas:4.1. čiužinio platformos aukštį;4.2. nugaros sekcijos kampą;4.3. šlaunų sekcijos kampą;4.4. Trendelenburgas/Antitrendelenburgas5. Pultas su funkcijų užrakinimo galimybe (užrakina ir pacientui skirtą pultą).7.Akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.11.","Paciento mobilizacijos rankena: 1. Sumontuota kojūgalio dalyje, abiejose pusėse.2. Ištraukiama iš lovos rėmo.3. Rankena skirta pacientui laikytis išlipant iš lovos.4. Su integruotais rankenoje čiužinio aukščio keitimo mygtukais (pacientas pats gali kelti arba nuleisti čiužinio platformą).",null,null,null,null,null,"Paciento mobilizacijos rankena: 1. Sumontuota kojūgalio dalyje, abiejose pusėse.2. Ištraukiama iš lovos rėmo.3. Rankena skirta pacientui laikytis išlipant iš lovos.4. Su integruotais rankenoje čiužinio aukščio keitimo mygtukais (pacientas pats gali kelti arba nuleisti čiužinio platformą). 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.12.","Kojinis valdymo pultas: 1. Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių 2. Ne mažiau trys mygtukai.",null,null,null,null,null,"Kojinis valdymo pultas: 1. Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių 2. 6 mygtukai. 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.13.","Apsauginiai šoniniai rėmai: 1. Plastikiniai. 2. Šoninis rėmas sudarytas iš ne mažiau dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių. 3. Kiekviena dalis gali būti nuleista žemyn atskirai.4. Šoniniai lovos rėmai per visą lovos ilgį.",null,null,null,null,null,"Apsauginiai šoniniai rėmai: 1. Plastikiniai. 2. Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių. 3. Kiekviena dalis gali būti nuleista žemyn atskirai.4. Šoniniai lovos rėmai per visą lovos ilgį. 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.14.","Priedų pakabinimo bėgelis: 1. Būtinas. 2. Iš abiejų lovos pusių, sumontuotas ant lovos rėmo po čiužinio platforma. 3. Su nuimamais kabliukais priedų pakabinimui.",null,null,null,null,null,"Priedų pakabinimo bėgelis: 1. Yra. 2. Iš abiejų lovos pusių, sumontuotas ant lovos rėmo po čiužinio platforma. 3. Su nuimamais kabliukais priedų pakabinimui. 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.15.","CPR (Cardiopulmonary Resuscitation/Gaivinimo pozicijos) rankena būtina",null,null,null,null,null,"CPR (Cardiopulmonary Resuscitation/Gaivinimo pozicijos) rankena yra 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.16.","Lovos galai :1. Uždaro arba pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais; 2. Operatyviai nuimami/uždedami. 3. Su užrakinimo funkcija (užrakinama/atrakinama be jokių papildomų instrumentų, užraktas dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta",null,null,null,null,null,"Lovos galai :1. Uždaro tipo užapvalintais kampais; 2. Operatyviai nuimami/uždedami. 3. Su užrakinimo funkcija (užrakinama/atrakinama be jokių papildomų instrumentų, užraktas dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.17.","Lovos apsaugos visuose keturiuose kampuose būtinos",null,null,null,null,null,"Lovos apsaugos visuose keturiuose kampuose  3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.18.","Saugi lovos apkrova (gamintojo numatyta lovos keliamoji galia)\tne mažiau: 250 kg",null,null,null,null,null,"Saugi lovos apkrova (gamintojo numatyta lovos keliamoji galia): 300 kg 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.19.","Lovos svoris ne daugiau 200 kg",null,null,null,null,null,"Lovos svoris 153 kg, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.20.","Lovos važiuoklė: 1. Su ratais, kurių diametras ≥150 mm.2. Centrinė stabdžių sistema.3. Būtinos ne mažiau kaip 3 valdymo padėtys.",null,null,null,null,null,"Lovos važiuoklė: 1. Su ratais, kurių diametras 150 mm.2. Centrinė stabdžių sistema.3. 3 valdymo padėtys., 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.21.","Lovos matmenys: ilgis x plotis ne daugiau 2200 x 1000 mm",null,null,null,null,null,"Lovos matmenys: ilgis x plotis 2200 x 995 mm, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.22.","Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 90 cm. Platforma turi būti laidi rentgeno spinduliams, su rentgeno spindulių detektoriaus laikikliu",null,null,null,null,null,"Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, 200 x 90 cm. Platforma  laidi rentgeno spinduliams, su rentgeno spindulių detektoriaus laikikliu, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.23.","Kardiologinė sėdimoji padėtis",null,null,null,null,null,"Kardiologinė sėdimoji padėtis, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.24.","Čiužinio platformos prailginimas ne mažiau kaip 20 cm",null,null,null,null,null,"Čiužinio platformos prailginimas 30 cm, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.25.","Svarstyklės: 1. Būtinos. 2. Integruota svėrimo sistema ir nunulinimo funkcija 3. Svorio rodmenų LED ekranas ir valdymas abiejuose lovos šonuose",null,null,null,null,null,"Svarstyklės: 1.Yra. 2. Integruota svėrimo sistema ir nunulinimo funkcija 3. Svorio rodmenų LED ekranas ir valdymas abiejuose lovos šonuose, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.26.","Paciento diržų fiksacijos vietos būtina",null,null,null,null,null,"Paciento diržų fiksacijos vietos yra, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.27.","Priedai\t1.Infuzinis stovas.2. Paciento pasikėlimo stovas su rankena",null,null,null,null,null,"Priedai\t1.Infuzinis stovas.2. Paciento pasikėlimo stovas su rankena, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.28.","Čiužinys: 1.Skirtas IV pragulų rizikos grupės pacientams. ne mažiau 2 sluoksnių, galima naudoti iš abiejų pusių; 2.Išmatavimai- tinkantys siūlomai lovai.3.Čiužinio apkrova- ne mažiau 200 kg.4.Užvalkalas:4.1.nepraleidžia drėgmės;4.2. orui laidus;4.3.atsparus dezinfekcijai;4.4. atsparus skalbimui;4.5.galima džiovinti džiovyklėse.5. užvalkalas su užtrauktuku. 6. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus",null,null,null,null,null,"Čiužinys: 1.Skirtas IV pragulų rizikos grupės pacientams. 3 sluoksnių, galima naudoti iš abiejų pusių; 2.Išmatavimai- tinkantys siūlomai lovai.3.Čiužinio apkrova- 200 kg.4.Užvalkalas:4.1.nepraleidžia drėgmės;4.2. orui laidus;4.3.atsparus dezinfekcijai;4.4. atsparus skalbimui;4.5.galima džiovinti džiovyklėse.5. užvalkalas su užtrauktuku. 6. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.29.","Kampas tarp šlaunų ir nugaros sekcijų ne mažesnis negu 200°",null,null,null,null,null,"Kampas tarp šlaunų ir nugaros sekcijų 200°, 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
["3.1.30.","Apsauga nuo atsitiktinio paciento prispaudimo (platforma nustoja leistis žemyn, jeigu aptinkama kliūtis)",null,null,null,null,null,"Apsauga nuo atsitiktinio paciento prispaudimo (platforma nustoja leistis žemyn, jeigu aptinkama kliūtis), 3 dalis gamintojo dokumnetai_konfidencialu.pdf 1- 8 psl."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C121:C151)<>COUNT(F121:F151)),\"\", SUM(F121:F151))","v":31600},{"$f":"IF((COUNT(C121:C151)<>COUNT(F121:F151)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",{"$f":"F152*0.21","v":6636}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F153), \"\", SUM(F152:F153))","v":38236}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1","Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
["2","Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"Ne"]
["3","Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
["4","Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,"Taip"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorius"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Vaidas Sliesoraitis"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6475 2021-12-14 16:16:38"]

{"sheet":"Sheet1","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}