TSD-852, VPP-5729

**Kranioplastikoms atlikti skirtų fiksavimo priemonių techninė specifikacija**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Orientacinis kiekis** | **Reikalaujamos parametro reikšmės** | **Siūlomos parametro reikšmės** |
| 1. | Neurochirurginė fiksavimo plokštelė | 100 vnt. | Fiksavimo plokštelė tiesi, sudaryta iš 16-20 viena paskui kitą sujungtų skylių, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Plokštelės storis 0,4-0,6 mm, ilgis 62-89 mm. | Fiksavimo plokštelė tiesi, sudaryta iš 20 viena paskui kitą sujungtų skylių, pagaminta iš titano. Plokštelės storis 0,4 mm, ilgis 88,9 mm. |
| 2. | Neurochirurginis savisriegis sraigtas | 1300 vnt. | Savisriegis sraigtas su kryžmine galvute, pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos), patikimos fiksacijos su atsuktuvu. Sraigto diametras 1,2-1,5 mm, ilgis 4-4,5 mm. | Savisriegis sraigtas su kryžmine galvute, pagamintas iš titano, patikimos fiksacijos su atsuktuvu. Sraigto diametras 1,5 mm, ilgis 4 mm. |
| 3. | Neurochirurginis savisriegis sraigtas | 120 vnt. | Savisriegis sraigtas su kryžmine galvute, pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos), patikimos fiksacijos su atsuktuvu. Sraigto diametras 1,2-1,5 mm, ilgis 3-3,5 mm. | Savisriegis sraigtas su kryžmine galvute, pagamintas iš titano, patikimos fiksacijos su atsuktuvu. Sraigto diametras 1,5 mm, ilgis 3 mm. |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Techninės specifikacijos lentelėje išvardintos priemonės sudaro vieną pirkimo dalį (į atskiras pirkimo dalis neskaidoma, nes perkamos priemonės yra skirtos tos pačios srities operacijoms atlikti).
2. Siūlomos priemonės turi būti tinkamos plovimui automatinėse plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). ***Kartu su pasiūlymu būtina pateikti gamintojo ir/arba tiekėjo atitinkamą patvirtinimą.***
3. Būtinas siūlomų priemonių žymėjimas CE ženklu. ***Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją***.
4. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikta nors viena ISI indeksą (nurodyti ISI indekso numerį) turinčio leidinio mokslinė publikacija, parodanti teigiamas konkursui siūlomų priemonių savybes.
5. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašytos konkursui siūlomos priemonės. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
6. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų priemonių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.
7. Gavęs užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai priemonių naudojimui skirtus specifinius instrumentus (jei tokie numatyti siūlomų prekių gamintojo).