|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pirkimo dokumentų 2 priedas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORINIŲ REAGENTŲ SU ĮRANGOS PANAUDA BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS EKSTRINIŲ, ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ, BE MĖGINIO PARUOŠIMO FUNKCIJOS, PILNAI AUTOMATINIAM, POCT SISTEMOS ANALIZATORIUI (Priėmimo skyriui) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Reagentai bei papildomos priemonės ekstrinių, itin skubių, kritinių ligų, imunologinių tyrimų, be mėginio paruošimo funkcijos, pilnai automatiniam, POCT sistemos analizatoriui (1 vnt.) (AQT90 flex, Radiometer Medical ApS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Analizatoriaus pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai |  |  | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams |  |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. |  | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 24 mėn. |  |  | Suma, EUR su PVM 24 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REAGENTAI KRITINIŲ LIGŲ SKUBIAI DIAGNOSTIKAI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Reagentų rinkinys TnI nustatymui |  |  | Rezultatas turi atitikti 99-ą procentilę ne blogiau nei 0.027 µg/L. Matavimo laikas ne ilgiau 20 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis. Failas: 942-903 TnI test kit –84, 88 psl. Failas: AQT90 FLEX brosiura LT – 2 psl. |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 942-903 AQT90 FLEX TnI reagentų pakuotė |  |  |  |  |  |  |  | 25 | pakuotė (16 x 10 testų) | 920,00 | 23000,00 |  |  | 24150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Reagentų rinkinys D-Dimer nustatymui |  |  | Referentinė reikšmė diferencijuojama į 2 galimas amžiaus grupes: < 50 metų, >50 metų Matavimo laikas ne ilgiau 20 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis Failas: 942-915 D-dimer test kit – 62, 64 psl. Failas: AQT90 FLEX brosiura LT – 2 psl. |  |  | 2640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 942-915 AQT90 Flex D-Dimer reagentų pakuotė |  |  |  |  |  |  |  | 33 | pakuotė (8 x 10 testų) | 600,00 | 19800,00 |  |  | 20790,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Reagentų rinkinys NTproBNP nustatymui |  |  | Matavimo laikas ne ilgiau 20 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis metodas. Failas: 942-930 NT-proBNT test kit – 62 psl. Failas: AQT90 FLEX brosiura LT – 2 psl. |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 942-930 AQT90 FLEX NT-proBNP |  |  |  |  |  |  |  | 1 | pakuotė (16 x 10 testų) | 2000,00 | 2000,00 |  |  | 2100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Reagentų rinkinys PCT nustatymui |  |  | Matavimo laikas ne ilgiau 21 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis metodas. Failas: 942-970 PCT test kit insert – 76 psl. Failas: AQT90 FLEX brosiura LT – 2 psl. |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 942-970 AQT90 FLEX PCT |  |  |  |  |  |  |  | 2 | pakuotė (8 x 10 testų) | 960,00 | 1920,00 |  |  | 2016,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 903-006 AQT90 FLEX reagentų pakuotė |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1 pak./25 d. | 200,00 | 6000,00 |  |  | 6300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | 944-513/4/5 AQT90 Flex Multi CHECK Cardiac komplektas |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 pak. (3 lygiai) | 165,00 | 165,00 |  |  | 173,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | 944-234/5 AQT90 Flex D-Dimer CHECK komplektas (Multicheck combo 944-198/9) |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1 pak. (2 lygiai) | 165,00 | 82,50 |  |  | 86,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | 944-410/1 AQT90 Flex PCT CHECK komplektas (Multicheck combo944-198/9) |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1 pak. (2 lygiai) | 165,00 | 82,50 |  |  | 86,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | 905-843 AQT90 FLEX valymo tirpalas |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 pak. (6 mėg.) | 60,00 | 60,00 |  |  | 63,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | 942-962 AQT90 FLEX tuščia tyrimų kasetė |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 vnt. | 35,00 | 35,00 |  |  | 36,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | 944-230 Tuščių mėgintuvėlių rinkinys |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 1 pak.(50 vnt) | 180,00 | 18,00 |  |  | 18,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Metinis analizatoriaus priežiūros ir serviso rinkinys |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 vnt. | 298,00 | 596,00 |  |  | 721,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Terminis spausdintuvo popierius (112 mm) |  |  |  |  |  |  |  | 24 | rulonas | 2,00 | 48,00 |  |  | 58,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53807,00 |  |  | 56600,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASTABOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikimui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 6.Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas per 30kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis). 1.2. REIKALAVIMAI EKSTRINIŲ, ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ, BE MĖGINIO PARUOŠIMO FUNKCIJOS, PILNAI AUTOMATINIAM, POCT SISTEMOS ANALIZATORIUI Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Pilnai automatinis analizatorius skubiems, kritinių ligų diagnostikos imunologiniams tyrimams. |  |  | Nesenesnis nei 3 metai nuo pagaminimo datos - 1vnt. |  |  | AQT90Flex analizatorius, Radiometer Medical ApS, pilnai automatinis analizatorius skubiems, kritinių ligų diagnostikos imunologiniams tyrimams. Pagaminimo data: 2019 m. IV ketvirtis. Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 11 psl. Failas: AQT90 FLEX brosiura LT– 2 psl Failas: TnI tests kit insert EN-LT – 86 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Pagrindinių parametrų referentiniai dydžiai |  |  | TnI atsakymas pateikiamas, kad rezultatas atitiktų 99-ą procentilę ne blogiau nei 0.027 µg/L. |  |  | TnI atsakymas pateikiamas, kad rezultatas atitiktų 99-ą procentilę - 0.023 µg/L. Failas: TnI tests kit insert EN-LT – 90 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Matuojami parametrai |  |  | TnI, D-Dimer, NTproBNP, PCT |  |  | Matuojami parametrai: TnI, D-Dimer, NTproBNP, PCT Failas: AQT90 FLEX brosiura LT– 2 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Tyrimų atlikimui naudojami ne daugiau nei du moduliai matuojamų parametrų kasetės (kiekvienam parametrui individuali) ir talpa vidiniam atliekų surinkimui. |  |  | Būtina |  |  | Tyrimų atlikimui naudojami du moduliai matuojamų parametrų kasetės (kiekvienam parametrui individuali) ir talpa vidiniam atliekų surinkimui. Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 14 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai. |  |  | Būtina |  |  | Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai. Failas: AQT90 FLEX brosiura LT– 2 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Mėginio tipas ir tūris: pilnas kraujas iš uždarų EDTA mėgintuvėlių, ne daugiau nei 4 ml. |  |  | Būtina |  |  | Mėginio tipas ir tūris:pilnas kraujas iš uždarų EDTA mėgintuvėlių. Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 159 psl. Mėginio tūris - 2 ml. Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 28 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Neturi būti jokios preanalitinės fazės, tyrimai atliekami be papildomo mėginio paruošimo, be centrifugavimo ir be pipetavimo, tiesiogiai iš uždaro EDTA mėgintuvėlio iškart po paėmimo. |  |  | Būtina |  |  | Nėra jokios preanalitinės fazės, tyrimai atliekami be papildomo mėginio paruošimo, be centrifugavimo ir be pipetavimo, tiesiogiai iš uždaro EDTA mėgintuvėlio iškart po paėmimo. Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 28 psl. AQT90 Brosiura_2019 1-12 psl. Iš uždaro EDTA mėgintuvėlio Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 159 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Pagrindinių parametrų matavimo ciklo laikas: |  |  | Ne ilgiau nei 21 min. |  |  | Pagrindinių parametrų matavimo ciklo laikas - iki 21 min. Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 155 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Analizatorius turi būti lengvai valdomas, nereikalaujantis specialaus personalo paruošimo |  |  | Būtina |  |  | Analizatorius yra lengvai valdomas, nereikalaujantis specialaus personalo paruošimo. Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 11, 18, 23 psl. Failas: AQT90 FLEX brosiura LT – 1 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Visi reagentai ir atliekos turi būti uždarose talpose, negaruojantys |  |  | Būtina |  |  | Visi reagentai ir atliekos yra uždarose talpose, negaruojantys. Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 14, 151 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Našumas |  |  | Ne mažiau 28 mėginių/valandą |  |  | Našumas - apie 30 mėginių per valandą. Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 155 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Automatinė loto specifinė kalibracija |  |  | Būtina, neriboto galiojimo laiko tam pačiam lotui |  |  | Automatinė loto specifinė kalibracija neriboto galiojimo laiko tam pačiam lotui Failas: TnI tests kit insert EN-LT - 86 psl (angl. 4 psl.) ir Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 59, 67 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė. |  |  | Būtina |  |  | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė. Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 15, 16 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Instaliuota lietuviška programinė įranga |  |  | Pageidautina |  |  | Instaliuota lietuviška programinė įranga Analizatoriaus būsenos langas LT kalba: Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 17 psl. Kalbos nustatymas: Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 113 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Analizatoriaus valdymas: |  |  | valdomas lietimui jautriu ekranu; būtina galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu. |  |  | Analizatoriaus valdymas. Valdomas lietimui jautriu ekranu: Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 13 psl. Galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu. Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 106 psl. Failas: AQT90 FLEX brosiura LT - 2 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Techninis aptarnavimas ir techninė priežiūra visą panaudos sutarties laikotarpį |  |  | Būtina |  |  | Techninis aptarnavimas ir techninė priežiūra visą panaudos sutarties laikotarpį. Failas: TS atitikimas – 1 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  |  | Būtina |  |  | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 13 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu |  |  | Būtina |  |  | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu. Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 14, 65 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Analizatorius turi būti jungiamas į ligoninės HIS/LIS |  |  | Būtina |  |  | Analizatorius jungiamas į ligoninės HIS/LIS Failas: AQT90Flex Naudotojo vadovas_LT - 141 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  |  | Būtina |  |  | Įranga paženklinta CE ženklu, atitinka IVDD 98/79/EC Failai: AQT analizatoriaus ir reag. CE EN isd. 2020.06.12 ir AQT analizatoriaus ir reag. CE LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS 3-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Reagentai bei papildomos priemonės 3-jų diferenciacijų hematologinių tyrimų sistemos analizatoriui (1 vnt.) (Swelab Alfa, Boule) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Analizatoriaus pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui |  | Siūloma pakuotė |  | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 24 mėn. |  | Suma, EUR su PVM 24 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS 3-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Reagentai matuojamiems parametrams: RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW, LYMF absoliutusis, MID absoliutusis, GRAN absoliutusis, LYMF%, MID%, GRAN%, RDW absoliutusis, PDW, LPCR, PCT |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 1504124 Skiedimo reagentas AlfaTon |  |  |  | 4 |  | 21 kg |  | 180,00 | 720,00 |  | 756,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 1504125 Lizuojantis reagentas AlfaLyze be cianidų |  |  |  | 2 |  | 5 kg |  | 320,00 | 640,00 |  | 672,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | 1504112 Boule fermentinis valiklis |  |  |  | 1 |  | but. |  | 90,00 | 90,00 |  | 94,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | 1504019 Kontrolinis kraujas 3 diff., normalus (16 parametrų) |  |  |  | 8 |  | 1 but.x4.5ml |  | 60,00 | 480,00 |  | 504,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Metinis analizatoriaus priežiūros ir serviso rinkinys |  |  |  | 2 |  | 1 vnt. |  | 228,00 | 456,00 |  | 551,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2386,00 |  | 2578,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASTABOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 3-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikimui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams ( pateikti gamintojo patvirtinimą ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 6.Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis). 2.2. REIKALAVIMAI 3-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Analizatorius 3jų diferencijacijų hematologiniams tyrimams |  |  | nesenesnis nei 3 metai nuo pagaminimo datos – 1 vnt. |  |  | Techninėje specifikacijoje nurodyti elektroniniai dokumentų puslapiai. Swelab alfa, gamintojas Boule Diagnostics AB. Pagaminimo metai – 2019 m. IV ketvirtis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Tiriamų parametrų skaičius |  |  | Ne mažiau 20 |  |  | Tiriamų parametrų skaičius – 20. Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 26 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Nustatomi parametrai |  |  | RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW, LYMF absoliutusis, MID absoliutusis, GRAN absoliutusis, LYMF%, MID%, GRAN%, RDW absoliutusis, PDW, LPCR, PCT |  |  | Nustatomi parametrai : RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW, LYMF absoliutusis, MID absoliutusis, GRAN absoliutusis, LYMF%, MID%, GRAN%, RDW absoliutusis, PDW, LPCR, PCT Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 26, 88 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Spausdinami dydžio pasiskirstymai |  |  | RBC, PLT ir WBC diferencialinės analizės |  |  | Spausdinami dydžio pasiskirstymai - RBC, PLT ir WBC diferencialinės analizės Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 88 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Parametrų variacijos koeficientai (CV) ne blogiau nei |  |  | WBC ≤ 1,8 % |  |  | Parametrų variacijos koeficientai (CV): WBC ≤ 1,8 % Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 90 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RBC ≤ 1,1 % |  |  | RBC ≤ 1,1 % Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 90 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MCV ≤ 0,3 % |  |  | MCV ≤ 0,3 % Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 90 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PLT ≤ 3,3 % |  |  | PLT ≤ 3,3 % Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 90 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HGB ≤ 1,0 % |  |  | HGB ≤ 1,0 % Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 90 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Hemoglobino matavimo principas |  |  | Fotometras, metodas nenaudojant cianido 535 nm ±5 nm |  |  | Hemoglobino matavimo principas - Fotometras, metodas nenaudojant cianido 535 nm ±5 nm Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 88 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Matavimo principas eritrocitai, leukocitai ir trombocitai |  |  | Varžos |  |  | Matavimo principas eritrocitai, leukocitai ir trombocitai – varžos. Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 88 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Mėginio tipas |  |  | Veninis ir kapiliarinis kraujas |  |  | Mėginio tipas - veninis ir kapiliarinis kraujas. Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 39, 40 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Mėginio tūris |  |  | Atviras mėgintuvėlis ne daugiau 110 μl |  |  | Mėginio tūris: Atviras mėgintuvėlis - 110 μl Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 88 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dangtelių pradūriklis ne daugiau 250 μl |  |  | Dangtelių pradūriklis - 250 μl Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 88 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mikrokapiliariniu režimu ne daugiau 20 μl |  |  | Mikrokapiliariniu režimu - 20 μl Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 88 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Našumas |  |  | Ne mažiau kaip 60 mėginių per valandą |  |  | Našumas nuo 60 mėginių per valandą Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 88 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Tyrimo trukmė |  |  | Ne daugiau kaip 50 sekundžių |  |  | Tyrimo trukmė ≤ 50 sekundžių. Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 88 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Vidinė atmintis |  |  | Ne mažiau kaip 1000 mėginių |  |  | Vidinė atmintis: > 1000 mėginių Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 88 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | KK atmintis, galinti rodyti ir spausdinti „Xb“ ir Levey Jennings kreives |  |  | Būtina |  |  | KK atmintis, galinti rodyti ir spausdinti „Xb“ ir Levey Jennings kreives Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 88 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Reikalingi reagentai |  |  | Ne daugiau kaip 2 skirtingi |  |  | Naudojami 2 skirtingi reagentai. Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 87 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Automatinis adatos plovimas |  |  | Būtina |  |  | Automatinis adatos plovimas Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 97 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | HGB koregavimas, esant dideliam leukocitų skaičiui |  |  | Būtina |  |  | HGB koregavimas, esant dideliam leukocitų skaičiui Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 88 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Integruota vakuuminio mėginio kamštelio pradūrimo funkcija |  |  | Būtina |  |  | Integruota vakuuminio mėginio kamštelio pradūrimo funkcija Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 51, 52 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Klaidų pranešimai ir informacija apie reikalaujamus prietaiso aptarnavimo darbus turi būti rodomi ekrane |  |  | Būtina |  |  | Klaidų pranešimai ir informacija apie reikalaujamus prietaiso aptarnavimo darbus yra rodomi ekrane Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 74-77 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Neįprastų parametrų reikšmių įspėjamosios žymės |  |  | Būtina |  |  | Neįprastų parametrų reikšmių įspėjamosios žymės. Įspėjamieji signalai būna L arba H raidės prieš išmatuojamų parametrų. Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 57, 88 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Automatinė hemoglobino tuščio mėginio analizė prieš kiekvieną mėginį |  |  | Būtina |  |  | Automatinė hemoglobino tuščio mėginio analizė prieš kiekvieną mėginį Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 84, 88 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Techninis aptarnavimas ir techninė priežiūra visą panaudos sutarties laikotarpį |  |  | Būtina |  |  | Techninis aptarnavimas ir techninė priežiūra visą panaudos sutarties laikotarpį. Failas: TS atitikimas – 1 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Aanalizatorius turi būti jungiamas į ligoninės HIS/LIS |  |  | Būtina |  |  | Analizatorius jungiamas į ligoninės HIS/LIS Failas: TS atitikimas – 1 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Komplektuojamas su išoriniu lazeriniu ar adatiniu spausdintuvu |  |  | Būtina |  |  | Komplektuojamas su išoriniu lazeriniu ar adatiniu spausdintuvu Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 15 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Galimybė prijungti barkodų skaitytuvą |  |  | Būtina |  |  | Galimybė prijungti barkodų skaitytuvą Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 88 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | TFT-LCD ekranas |  |  | Būtina |  |  | TFT-LCD ekranas Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT – 88 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | CE sertifikatas |  |  | Būtina |  |  | CE sertifikatas Failas: Swelab Alfa CE_EN/LT isd. 2019-02-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |  | Būtina |  |  | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba Failas: Swelab Alfa Naudotojo vadovas_LT/EN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI STULPELINĖS AGLIUTINACIJOS METODU 3.1. Reagentai bei papildomos priemonės imunohematologinių tyrimų sistemos analizatoriui stulpelinės agliutinacijos metodu(1 vnt.) (Ortho Workstation, ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, JAV) Analizatoriaus pavadinimas Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui |  | Siūloma pakuotė |  | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM. | Suma, EUR be PVM 24 mėn. |  | Suma, EUR su PVM 24 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Reagentai kraujo grupių ir rezus antigenų nustatymui (Anti-A,-B,-AB,-D,-CD'E, kontrolė (monokloniniai, D skirtingų klonų)) |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 707150 BioVue kraujo grupės antigenų nustatymui ABO/Rh |  |  |  | 2 |  | kasetė (20 kort. x 6 stulp.) |  | 120,00 | 240,00 |  | 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Antiglobulinas (AHG) Anti-IgG, -C3d (Kumbso reagentas) |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 707350 BioVue antiglobulinas (AHG) polispecifinis |  |  |  | 35 |  | kasetė (20 kort. x 6 stulp.) |  | 150,00 | 5250,00 |  | 5512,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 2 tipų eritrocitų panelė antikūnų atrankai (0,8 %) |  |  | 26 pak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 719602 Selectogen I+II 0.8% |  |  |  | 26 |  | pak. (2x10 ml) |  | 85,00 | 2210,00 |  | 2320,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Kontrolinis serumas |  |  | 26 pak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 6842785 Confidence WB |  |  |  | 26 |  | pak. (1 x 6.5 ml) |  | 85,00 | 2210,00 |  | 2320,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 6902040 ORTHO BLISS, 10 ml |  |  |  | 12 |  | pak. (1 x 10 ml) |  | 30,00 | 360,00 |  | 378,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Metinis analizatoriaus priežiūros ir serviso rinkinys |  |  |  | 2 |  | 1 vnt. |  | 228,00 | 456,00 |  | 551,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | 4056 Ortho BioVue sistemos atidarytuvai |  |  |  | 2 |  | vnt. (6x20vnt.) |  | 1,00 | 2,00 |  | 2,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10728,00 |  | 11337,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASTABOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikimui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 6.Analizatoriaus pristatymo trminai: tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo prkimo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis). 3.2. REIKALAVIMAI IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Analizatorius imunochematologiniams tyrimams |  |  | nesenesnis nei 3 metai nuo pagaminimo datos – 1 vnt. |  |  | Ortho Workstation, ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, JAV Pagaminimo metai – 2019 m. IV ketvirtis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Analizatoriaus - sistemos apibūdinimas |  |  | Rankinė imunohematologinių tyrimų sistema, skirta kraujo grupių ir rezus nustatymui, imuninių antikūnų nustatymui. |  |  | Rankinė imunohematologinių tyrimų sistema, skirta kraujo grupių ir rezus nustatymui, imuninių antikūnų nustatymui. Failas: Ortho Workstation_LT – 5 psl. Failas: Workstation brošiūra LT – 1 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Analizatoriuje - sistemoje turi būti integruoti: |  |  | Inkubatorius ir centrifuga viename arba lygiavertis prietaisas |  |  | Analizatoriuje - sistemoje integruoti: inkubatorius ir centrifuga viename. Failas: Ortho Workstation_LT – 5 psl. Failas: Workstation brošiūra LT – 2 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Greitas centrifugavimo laikas |  |  | Ne ilgesnis nei 5 min. |  |  | Greitas centrifugavimo laikas – 5 min. Failas: Workstation brošiūra LT – 1 psl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Reagentai ir priedai imunohematologiniams tyrimams naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją |  |  | Būtina |  |  | Reagentai ir priedai imunohematologiniams tyrimams naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją Failas: Ortho Workstation_LT – 5 psl. Failas: Workstation brošiūra LT – 2 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams |  |  | Būtina |  |  | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams: Failas: Ortho Workstation_LT/EN Failas: Workstation brošiūra LT/EN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Techninis aptarnavimas ir techninė priežiūra visą panaudos sutarties laikotarpį |  |  | Būtina |  |  | Techninis aptarnavimas ir techninė priežiūra visą panaudos sutarties laikotarpį. Failas: TS atitikimas – 1 psl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis |  |  | Pateikiama su prietaisu |  |  | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis Failas: Ortho Workstation_LT/EN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | CE sertifikatas |  |  | Būtina |  |  | CE sertifikatas Failas: ORTHO_Workstation CE_LT/EN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI 4.1. Reagentai bei papildomos priemonės pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų ir hematokrito tyrimų sistemos analizatoriui (1 vnt.) (ABL80 basic, Radiometer Medical ApS) Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui |  | Siūloma pakuotė |  | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 24 mėn. |  | Suma, EUR su PVM 24 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hct . | Ne daugiau kaip 50 tyr. Kasetėje Failas: ABL80 Naudotojo vadovas LT – 336 psl. |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 945-785 SC80 50/60 kraujo dujos/Hct |  |  |  | 20 |  | pakuotė (1 pak. 50 tyrimų) |  | 320,00 | 6400,00 |  | 6720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 944-309 ABL80 basic kalibracinis paketas |  |  |  | 15 |  | paketas |  | 220,00 | 3300,00 |  | 3465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | 944-054 S7440 Qualicheck TM4 + 2 lygis |  |  |  | 4 |  | pakuotė (2 ml x 30 amp.) |  | 220,00 | 880,00 |  | 924,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | 944-055 S7450 Qualicheck TM4 + 3 lygis |  |  |  | 4 |  | pakuotė (2 ml x 30 amp.) |  | 220,00 | 880,00 |  | 924,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Termo popierius 80*12*40 T |  |  |  | 24 |  | vnt. (rul.) |  | 2,00 | 48,00 |  | 58,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca, Lac, Hct . | Ne daugiau kaip 25 tyr. Kasetėje Failas: ABL80 Naudotojo vadovas LT – 336 psl. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 945-808 SC80 25/30 kraujo dujos/Hct/elektrolitai/laktatas |  |  |  | 4 |  | pakuotė (1 pak. 25 tyrimai) |  | 300,00 | 1200,00 |  | 1260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | 944-383 ABL80 basic kalibracinis paketas su lac |  |  |  | 2 |  | paketas |  | 200,00 | 400,00 |  | 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Mėginio paėmimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 942-880 Clinitubes TM 5x50vnt. D957G-70-125x5 | Kapiliarai su kamšteliais, maišymo strypeliais. Heparinizuoti sausu, elektrolitams subalansuotu heparinu, heparino koncentracija ne mažiau 70 IU/ml Failas: 942-880 Kapiliarai – 1, 2 psl. |  | 250 | 1 |  | 5x50vnt |  | 145,00 | 145,00 |  | 152,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 912-065 Magnetukas kapiliarų maišymui | Magnetas mėginio išmaišymui Failas: 942-880 Kapiliarai – 2 psl. Failas: ABL80 Naudotojo vadovas LT – 70 psl. |  | 2 | 2 |  | vnt. |  | 20,00 | 40,00 |  | 48,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | 956-613 safePICO70 švirkštas art. kraujo paėmimui su adata 22Gx25mm | Heparinizuoti švirkštai arteriniam kraujui imti, heparino kiekis ne mažiau 60 IU elektrolitams subalansuoto heparino. Su adata ir oro išstūmimo kamšteliu, integruotu pamaišymo mechanizmu Failas: safePICO prisipildantys su adata – 32, 33 psl. |  | 100 | 1 |  | 100 vnt. |  | 150,00 | 150,00 |  | 157,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 905-896 Analizatoriaus priežiūros rinkinys |  |  |  | 2 |  | rinkinys |  | 268,00 | 536,00 |  | 648,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13979,00 |  | 14777,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASTABOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikimui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 6.Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis). 4.2. REIKALAVIMAI pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kasetinis, portatyvus kompaktiškas analizatorius, tinkamas, tyrimams prie ligonio lovos atlikti |  |  | nesenesnis nei 3 metai nuo pagaminimo datos – 1 vnt. |  |  | ABL80 basic, Radiometer Medical ApS Pagaminimo metai – 2019 m. IV ketvirtis. Kasetinis, portatyvus kompaktiškas analizatorius, tinkamas, tyrimams prie ligonio lovos atlikti Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 22, 33 psl. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Matuojami parametrai |  |  | rūgščių-šarmų balansas: pH; kraujo dujos: pCO2, pO2 metabolitai: laktatai elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl- |  |  | Matuojami parametrai: rūgščių-šarmų balansas: pH; kraujo dujos: pCO2, pO2 metabolitai: laktatai elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl- Failas: ABL80 Naudotojo vadovas LT – 22 psl. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Tyrimų atlikimui naudojami nedaugiau nei du moduliai reagentų |  |  | matuojamų parametrų kasetė ir/arba skysti kalibratoriai kartu su atliekų talpykla. Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai, panaudojant mikroschemas |  |  | Tyrimų atlikimui naudojami du moduliai reagentų. Matuojamų parametrų kasetė ir skysti kalibratoriai kartu su atliekų talpykla. Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai, panaudojant mikroschemas. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 33, 40 psl. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Integruotų reagentų modulių darbo laikas |  |  | ne trumpesnis kaip 60 dienų |  |  | Integruotų reagentų modulių darbo laikas 60 dienų. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 336 psl. |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Matavimo principas |  |  | elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonoselektyvinis |  |  | Matavimo principas: elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonoselektyvinis. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 324 psl. |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Mažiausias atliekamų testų kiekis per reagentų modulio galiojimo laiką |  |  | 25 testai +/- 20% |  |  | Mažiausias atliekamų testų kiekis per reagentų modulio galiojimo laiką - 25 testai. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 336 psl. |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Mėginių tipai |  |  | kapiliarinis, arterinis, veninis ir mišrus kraujas |  |  | Mėginių tipai - kapiliarinis, arterinis, veninis ir mišrus kraujas Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 74 psl. |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto |  |  | Būtina |  |  | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 70 psl. |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus |  |  | Būtina |  |  | Yra galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 72 psl. |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Automatinė 2 taškų kalibracija su galimybe įjungti Standby rėžimą |  |  | Būtina |  |  | Automatinė 2 taškų kalibracija su galimybe įjungti Standby rėžimą Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT – 100, 101, 134, 183 psl. |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Mėginio tūris |  |  | ne daugiau nei 70 µl |  |  | Mėginio tūris ~ 70 µl. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 324 psl. |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų |  |  | Būtina |  |  | Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 37, 40 psl. |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Greitas mėginio pamatavimo laikas |  |  | ne ilgiau nei 120 s |  |  | Greitas mėginio pamatavimo laikas - 100-115 s. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 324 psl. |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė |  |  | Būtina |  |  | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 53 psl. |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Analizatoriaus valdymas: |  |  | valdomas lietimui jautriu ekranu; galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu. |  |  | Analizatorius valdomas lietimui jautriu ekranu. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 34 psl. Yra galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 189 psl. |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Automatinė kokybės kontrolės sistema |  |  | atliekant kokybės kontrolę, nenaudojanti tyrimų iš reagentinės kasetės |  |  | Atliekant kokybės kontrolę, nenaudojami tyrimai iš reagentinės kasetės. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 37, 110 psl |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo diagramas. |  |  | Būtina |  |  | Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 111 psl. Braižo Levey Jennings diagramas. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 126 psl. |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  |  | Būtina |  |  | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT – 34, 85 psl. |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu |  |  | Būtina |  |  | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 36, 88 psl. |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Analizatoriaus atmintis: |  |  | Ne mažiau paskutinių 500 pacientų tyrimų; 500 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų, ir 500 kalibracijos duomenų rezultatų |  |  | Analizatoriaus atmintis: Iki 500 pacientų tyrimų; 500 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų, ir 500 kalibracijos duomenų rezultatų. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 325 psl. |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Techninis aptarnavimas ir techninė priežiūra visą panaudos sutarties laikotarpį |  |  | Būtina |  |  | Techninis aptarnavimas ir techninė priežiūra visą panaudos sutarties laikotarpį. Failas: TS atitikimas – 1 psl. |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Analizatorius turi būti jungiamas į ligoninės HIS/LIS |  |  | Būtina |  |  | Yra galimybė analizatorių pajungti į ligoninės HIS/LIS. Failas: ABL80 naudotojo vadovas LT - 189 psl. |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  |  | Būtina |  |  | Įranga paženklinta CE ženklu, atitinka IVDD 98/79/EC Failas: ABL80 ir reagentu CE_EN/LT |  |  |  |  |  |