[image: image1.png]tradint: Kk





Tradintek UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė

Viešoji įstaiga Kauno klinikos

Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas

PASIŪLYMAS

DĖL AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS LIGŲ KLINIKOS ENDONAZALINĖS – KAUKOLĖS PAMATO INTEGRUOTOS OPERACINĖS ĮRANGOS BEI PRIEMONIŲ PIRKIMO

2015 m. rugsėjo 02 d. Nr. 20150902-01
Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas
	UAB Tradintek

	Tiekėjo adresas
	J. Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	Įm. k. 124942182, PVM k. LT249421811

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas

	AB SEB bankas, 

Banko kodas 70440 

A/s LT 657044060001368083

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Vidas Morkūnas

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Vadybininkas Antanas Venslovas

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Vadybininkas Antanas Venslovas

	Telefono numeris
	+370 5 2685427

	Fakso numeris
	+370 5 2496084

	El. pašto adresas
	info@tradintek.com


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

	Eil.Nr.
	Pavadinimas
	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Vnt.
	Vnt. kaina Eur be PVM
	Kaina viso Eur be PVM

	1.
	Integruota operacinė sistema
	Gamintojas Karl Storz
	1 kompl.
	233.860,00
	233.860,00

	2.
	Video sistema ir įranga endoskopinei chirurgijai
	Gamintojas Karl Storz
	1 kompl.
	80.290,00
	80.290,00

	3.
	Šeiverio sistema
	Gamintojas Karl Storz
	1 kompl.
	33.700,00
	33.700,00

	4.
	Navigacinė sistema
	Gamintojas Karl Storz
	1 kompl.
	95.820,00
	95.820,00

	5.
	Endoskopinių instrumentų rinkinys ANG chirurgijai
	Gamintojas Karl Storz
	1 kompl.
	45.330,00
	45.330,00

	6.
	Žaizdos kamera (egzoskopas) su laikikliu atviroms operacijoms
	Gamintojas Karl Storz
	1 kompl.
	8.260,00
	8.260,00

	7.
	Diodinis lazeris kaukolės pamato ir sinusų chirurgijai
	Gamintojas Lasering
	1 kompl.
	15.330,00
	15.330,00

	8.
	Radiodažnuminis abliatorius su elektrodais
	Gamintojas Arthrocare ENT
	1 kompl.
	10.060,00
	10.060,00

	9.
	Operacinės lempa
	Gamintojas Karl Storz
	1 kompl.
	30.660,00
	30.660,00

	10.
	Konsolė įrangai
	Gamintojas Karl Storz
	1 kompl.
	41.720,00
	41.720,00

	11.
	Intraoperacinis ultragarsinis aparatas
	Gamintojas GE Healthcare
	1 kompl.
	76.650,00
	76.650,00

	12.
	Mikroskopas
	Gamintojas Carl Zeiss Meditec AG
	1 kompl.
	87.320,00
	87.320,00

	
	BENDRA KAINA EUR BE PVM:
	X
	X
	X
	759.000,00

	
	PVM:
	X
	X
	X
	159.390,00

	
	BENDRA KAINA EUR SU PVM:
	X
	X
	X
	918.390,00


3lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Kiekis, vnt.
	Siūlomi techniniai parametrai

	1. Integruota operacinės sistema - 1 kompl.
	

	1.1.
	Sistemos valdymo įrenginys
	
	1
	

	1.1.1.
	Sistemos valdymo įrenginio programinės įrangos galimybės (įdiegtos pateikiamoje įrangoje)
	1. Duomenų archyvavimas ir perdavimas:

1.1. Paciento duomenų įvedimas pasirinktinai rankiniu būdu arba naudojantis „DICOM worklist“ funkcija;

1.2. Integracija į HIS ir PACS sistemas;

1.3. Programa, skirta operacijų planavimui;

1.4. 2D ir 3D vaizdų įrašymas Full HD formatu;

1.5. Galimybė vienu metu įrašinėti vaizdus iš ≥2 skirtingų šaltinių sinchroniškai ir asinchroniškai, Full HD 2D ir Full HD 3D formatais;

1.6. Galimybė „iškirpti“ vaizdus (nuotraukas) iš video įrašų;

1.7. Vaizdų transliacija esamuoju laiku į auditorijas bei kitas ligoninės patalpas;

1.8. Garso ryšys tarp operacinės ir auditorijos transliacijų metu;

2. Centralizuotas operacinės įrangos valdymas iš sterilios zonos:

2.1. Galimybė valdyti šeiverį ir keisti jo darbo režimus;

2.2. Galimybė valdyti šviesos šaltinį ir keisto jo darbinius nustatymus

2.3. Galimybė valdyti endoskopinės video kameros darbo parametrus;

2.4. Galimybė valdyti visus navigacinės sistemos parametrus; 

2.5. Galimybė valdyti mikroskopo kameros darbo parametrus;

2.6. Galimybė valdyti operacinės patalpos kameros darbo parametrus;

2.7. Galimybė keisti operacinės lempos darbo parametrus.
	
	1. Duomenų archyvavimas ir perdavimas:

1.1. Paciento duomenų įvedimas pasirinktinai rankiniu būdu arba naudojantis „DICOM worklist“ funkcija;

1.2. Integracija į HIS ir PACS sistemas;

1.3. Programa, skirta operacijų planavimui;

1.4. 2D ir 3D vaizdų įrašymas Full HD formatu;

1.5. Galimybė vienu metu įrašinėti vaizdus iš 2 skirtingų šaltinių sinchroniškai ir asinchroniškai, Full HD 2D ir Full HD 3D formatais;

1.6. Galimybė „iškirpti“ vaizdus (nuotraukas) iš video įrašų;

1.7. Vaizdų transliacija esamuoju laiku į auditorijas bei kitas ligoninės patalpas;

1.8. Garso ryšys tarp operacinės ir auditorijos transliacijų metu;

2. Centralizuotas operacinės įrangos valdymas iš sterilios zonos:

2.1. Galimybė valdyti šeiverį ir keisti jo darbo režimus;

2.2. Galimybė valdyti šviesos šaltinį ir keisto jo darbinius nustatymus

2.3. Galimybė valdyti endoskopinės video kameros darbo parametrus;

2.4. Galimybė valdyti visus navigacinės sistemos parametrus; 

2.5. Galimybė valdyti mikroskopo kameros darbo parametrus;

2.6. Galimybė valdyti operacinės patalpos kameros darbo parametrus;

2.7. Galimybė keisti operacinės lempos darbo parametrus.
Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 109 - 110.

	1.1.2.
	Sistemos valdymo įrenginio techniniai parametrai
	1. Kietojo disko talpa ≥ 2 TB;

2. Operatyvioji atmintis DDR3 tipo arba lygiavertė, ≥ 8 GB talpos;

3. Procesorius ≥ 4 branduolių, taktinis dažnis  ≥ 3,4 GHz; 

4. Valdymo įrenginys montuojamas į komunikacinę spintą;

5. Operacinės patalpoje duomenų perdavimui naudojami optiniai kabeliai (siekiant išvengti trukdžių ir užtikrinti didelį duomenų perdavimo greitį).
	
	1. Kietojo disko talpa 2 TB;

2. Operatyvioji atmintis DDR3 tipo, 8 GB talpos;

3. Procesorius 4 branduolių, taktinis dažnis 3,4 GHz; 

4. Valdymo įrenginys montuojamas į komunikacinę spintą;

5. Operacinės patalpoje duomenų perdavimui naudojami optiniai kabeliai.
Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl.110.

	1.2.
	Vartotojo sąsaja:
	
	
	

	1.2.1.
	TFT tipo skystųjų kristalų monitorius
	1. Ekrano įstrižainė ≥ 42“

2. Raiška ≥ (1920x1080) taškų;

3. Įėjimai (nurodytų tipų arba lygiaverčiai): DVI, RGBS, S-Video, kompozicinis, HD bei 3G SDI, šviesolaidinis;
	1
	1. Ekrano įstrižainė 42“

2. Raiška 1920x1080 taškų;

3. Įėjimai: DVI, RGBS, S-Video, kompozicinis, HD bei 3G SDI, šviesolaidinis;

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl.110.

	1.2.2.
	TFT LED tipo skystųjų kristalų monitorius
	1. Ekrano įstrižainė  ≥ 26“ 

2. Raiška ≥ (1920x1080) taškų;

3. Įėjimai (nurodytų tipų arba lygiaverčiai): DVI, RGBS, S-Video, kompozicinis, HD bei 3G SDI, šviesolaidinis;
	2
	1. Ekrano įstrižainė 26“ 

2. Raiška 1920x1080 taškų;

3. Įėjimai: DVI, RGBS, S-Video, kompozicinis, HD bei 3G SDI, šviesolaidinis;

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl.110.

	1.2.3.
	TFT tipo skystųjų kristalų monitorius sistemos valdymui iš sterilios zonos
	1. Lietimui jautrus ekranas (valdymui lietimu);

2. Ekrano įstrižainė ≥ 19“ 

3. Raiška ≥ (1280x1024) taškų;

4. Įėjimai (nurodytų tipų arba lygiaverčiai): VGA, DVI, DP
	1
	1. Lietimui jautrus ekranas (valdymui lietimu);

2. Ekrano įstrižainė 19“ 

3. Raiška 1280x1024 taškų;

4. Įėjimai: VGA, DVI, DP

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl.110.

	1.3.
	Į sistemą integruojama įranga
	1. Video sistema;

2. Šviesos šaltinis;

3. Šeiverio sistema;

4. Mikroskopas;

5. Operacinės lempa;

6. Elektromagnetinė navigacinė sistema ANG ir kaukolės pamato operacijoms.
	
	1. Video sistema;

2. Šviesos šaltinis;

3. Šeiverio sistema;

4. Mikroskopas;

5. Operacinės lempa;

6. Elektromagnetinė navigacinė sistema ANG ir kaukolės pamato operacijoms.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl.110.

	1.4.
	Konverteriai bei jungtys papildomos periferinės įrangos pajungimui
	1. ≥ 3 video konverteriai papildomos įrangos pajungimui;

2. Universali jungtis greitam periferinės įrangos pajungimui į integruotos operacinės sistemą, automatinis siunčiamo video signalo šaltinio atpažinimas. 
	
	1. 3 video konverteriai papildomos įrangos pajungimui;

2. Universali jungtis greitam periferinės įrangos pajungimui į integruotos operacinės sistemą, automatinis siunčiamo video signalo šaltinio atpažinimas. 

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl.110.

	2. Video sistema ir įranga endoskopinei chirurgijai - 1 kompl.
	

	2.1. 
	Aukštos raiškos videokameros galva
	1. Aukštos raiškos (Full HD);

2. Bent 3 lustų; ≥ 3x1/3” CCD;

3. Raiška ≥ (1920x1080) vaizdo elementų;

4. Vaizdo formatas 16:9;

5. Progresyvinis skenavimas; 

6. Laisvai programuojami ≥ 2 valdymo mygtukai;

7. Galimybė kameros mygtukų pagalba keisti šviesos šaltinio parametrus, taip pat valdyti judančių ir statinių vaizdų įrašymą;

8. Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui:

8.1. režimą, suvienodinantį viso lauko apšviestumą;

8.2. režimą, padidinantį spalvų kontrastą (struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti);

8.3. ne mažiau kaip 2 audinių vizualizacijos režimus, kuriuose naudojamas susiaurintas šviesos spektras (ankstyvajai vėžio diagnostikai).
	1
	1. Aukštos raiškos (Full HD);

2. 3 lustų; 3x1/3” CCD;

3. Raiška (1920x1080) vaizdo elementų;

4. Vaizdo formatas 16:9;

5. Progresyvinis skenavimas; 

6. Laisvai programuojami 2 valdymo mygtukai;

7. Galimybė kameros mygtukų pagalba keisti šviesos šaltinio parametrus, taip pat valdyti judančių ir statinių vaizdų įrašymą;

8. Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui:

8.1. režimas, suvienodinantis viso lauko apšviestumą;

8.2. režimas, padidinants spalvų kontrastą (struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti);

8.3. 2 audinių vizualizacijos režimai, kuriuose naudojamas susiaurintas šviesos spektras (ankstyvajai vėžio diagnostikai).

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 1-8.

	2.2. 
	Aukštos raiškos videokameros galva
	1. Aukštos raiškos (Full HD);

2. Bent 3 lustų: ≥ 3 CCD;

3. Raiška ≥ (1920x1080) vaizdo elementų;

4. Vaizdo formatas 16:9;

5. Progresyvinis skenavimas;

6. Laisvai programuojami ≥ 2 valdymo mygtukai;

7. Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti judančių ir statinių vaizdų įrašymą ;

8. Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui:

8.1. režimą, suvienodinantį viso lauko apšviestumą;

8.2. režimą, padidinantį spalvų kontrastą

(struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti);

8.3. ne mažiau kaip 2 audinių vizualizacijos režimus, kuriuose naudojamas susiaurintas šviesos spektras (ankstyvajai vėžio diagnostikai).

9. Su specialiais priedais suderinimui su įrangos komplekte pateikiamu mikroskopu;

10. Mikroskopo vaizdų valdymas per centrinį valdymo pultą iš sterilios zonos.
	1
	1. Aukštos raiškos (Full HD);

2. Bent 3 lustų: 3 CCD;

3. Raiška (1920x1080) vaizdo elementų;

4. Vaizdo formatas 16:9;

5. Progresyvinis skenavimas;

6. Laisvai programuojami 2 valdymo mygtukai;

7. Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti judančių ir statinių vaizdų įrašymą ;

8. Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui:

8.1. režimas, suvienodinantis viso lauko apšviestumą;

8.2. režimas, padidinantis spalvų kontrastą

(struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti);

8.3. 2 audinių vizualizacijos režimai, kuriuose naudojamas susiaurintas šviesos spektras (ankstyvajai vėžio diagnostikai).

9. Su specialiais priedais suderinimui su įrangos komplekte pateikiamu mikroskopu;

10. Mikroskopo vaizdų valdymas per centrinį valdymo pultą iš sterilios zonos.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 2-8.

	2.3. 
	Aukštos raiškos videokameros valdymo sistema
	1. Aukštos raiškos (Full HD); 

2. Naudojama su aukštos raiškos (Full HD) trijų lustų kamerų galvutėmis;

3. Video signalo kodavimas - PAL;

4. Signalų išvestys:

4.1. HD DVI arba lygiavertė;

4.2. 3G - SDI arba lygiavertė;

5. Su vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtimis vaizdų ir įrašų perkėlimui;

6. Statinių vaizdų įrašymo standartas JPEG arba lygiavertis, 

7. Judančių vaizdų įrašymo standartas MPEG4 arba lygiavertis (ne blogiau nei 1080p 30Hz);

8. Valdymas iš centralizuoto integruotos operacinės valdymo pulto.
	1
	1. Aukštos raiškos (Full HD); 

2. Naudojama su aukštos raiškos (Full HD) trijų lustų kamerų galvutėmis;

3. Video signalo kodavimas - PAL;

4. Signalų išvestys:

4.1. HD DVI;

4.2. 3G - SDI;

5. Su vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtimis vaizdų ir įrašų perkėlimui;

6. Statinių vaizdų įrašymo standartas JPEG;

7. Judančių vaizdų įrašymo standartas MPEG4 (1080p 30Hz);

8. Valdymas iš centralizuoto integruotos operacinės valdymo pulto.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 9-12.

	2.4. 
	Šviesos šaltinis
	1. LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis;

2. Lempos darbo laikas ne mažiau 30.000 valandų;

3. Apšvietimo intensyvumo skaitmeninis rodmuo;

4. Reguliuojamas šviesos intensyvumas;

5. Šviesos spalvinė temperatūra intervale 6000 – 6400 K;

6. Valdymas iš centralizuoto integruotos operacinės valdymo pulto.
	1
	1. LED tipo šviesos šaltinis;

2. Lempos darbo laikas 30.000 valandų;

3. Apšvietimo intensyvumo skaitmeninis rodmuo;

4. Reguliuojamas šviesos intensyvumas;

5. Šviesos spalvinė temperatūra intervale – 6400 K;

6. Valdymas iš centralizuoto integruotos operacinės valdymo pulto.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 13.

	2.5. 
	Elektrochirurgijos Įrenginys
	1. Su modulinio tipo lizdais, skirtais prijungti įvairių standartų kabelių jungtis;

2. Būtini pjovimo režimai:

2.1. Monopolinis audinius tausojantis pjovimas su automatiniu įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidiems audiniams; maksimali galia ≥300 W; su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui;

2.2. Monopolinis audinius tausojantis pjovimas su automatine elektros lanko intensyvumo kontrole, skirtas riebaliniams audiniams ir pjovimui vandenyje; maksimali galia ≥300 W;

su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui;

3. Būtini koaguliavimo režimai:

3.1. Monopolinis forsuotas (efektyvus) koaguliavimas; maksimali galia ≥120 W; su automatiniu įtampos reguliavimu;

3.2. Monopolinis purškiantis bekontaktis koaguliavimas; maksimali galia ≥120 W;

3.3. Monopolinis greitas koaguliavimas, tinkamas audinių disekcijai; maksimali galia ≥200W; su automatiniu įtampos reguliavimu;

3.4. Bipolinis minkšto koaguliavimo režimas; maksimali galia ≥120 W; su automatiniu įtampos reguliavimu;

4. Komplektacija: kojinis jungiklis su 2 pedalais – 1 vnt., kabelis vienkartiniams paciento elektrodams – 1 vnt., vienkartiniai paciento elektrodai 1 pak.
	1
	1. Su modulinio tipo lizdais, skirtais prijungti įvairių standartų kabelių jungtis;

2. Siūlomi pjovimo režimai:

2.1. Auto Cut - monopolinis audinius tausojantis pjovimas su automatiniu įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidiems audiniams. Maksimali galia 300 W,

Su pikinės galios sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui;

2.2. High Cut - monopolinis audinius tausojantis pjovimas su automatine elektros lanko intensyvumo kontrole, skirtas riebaliniams audiniams ir pjovimui vandenyje. Maksimali galia 300 W,

Su pikinės galios sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui.

3. Siūlomi koaguliavimo režimai:

3.1. Forced Coag - monopolinis forsuotas (efektyvus) koaguliavimas, Maksimali galia 120 W, su automatiniu įtampos reguliavimu;

3.2. Spray Coag -  monopolinis purškiantis bekontaktis koaguliavimas. Maksimali galia 120 W;

3.3. Swift Coag -  monopolinis greitas koaguliavimas, tinkamas audinių disekcijai. Maksimali galia 200W. 

Su automatiniu įtampos reguliavimu;

3.4. Bipolar Soft Coag - bipolinis minkšto koaguliavimo režimas.

Maksimali galia 120 W. Su automatiniu įtampos reguliavimu;

4. Komplektacija: Kojinis jungiklis su 2 pedalais – 1 vnt– kat. nr.20189-303;., kabelis vienkartiniams paciento elektrodams – 1 vnt. – kat. nr. 20194-078, vienkartiniai paciento elektrodai 1 pak– kat.nr. 20193-082;

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 83-108.

	2.6. 
	Irigacijos sistema
	1. Skirta optikų lęšiams praplauti;

2. Pulsinis ir pastovios tėkmės režimai;

3. Valdoma kojiniu jungikliu;

4. Komplekte: dviejų lygių kojinis jungiklis, sterilizuojamų žarnelių rinkinys, mova irigacijai darbui su 0° optika ir mova irigacijai su 45° laipsnių optika.
	1
	1. Skirta optikų lęšiams praplauti;

2. Pulsinis ir pastovios tėkmės režimai;

3. Valdoma kojiniu jungikliu;

4. Komplekte: dviejų lygių kojinis jungiklis, sterilizuojamų žarnelių rinkinys, mova irigacijai darbui su 0° optika ir mova irigacijai su 45° laipsnių optika.
Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 14-15.

	3. Šeiverio sistema - 1 kompl.
	

	3.1. 
	Šeiverio konsolė
	1. Kombinuota sistema, turinti galimybę prijungti ausies mikrochirurgijai skirtą variklį, šeiverį skirtą sinusų chirurgijai, dermatomą, mikro pjūklą. 

2. Sistema skirta minkštų ir kaulinių audinių rezekcijai otorinolaringologijos, otoneurologijos, galvos ir kaklo chirurgijos srityse.

3. Ne mažiau, kaip 2 greitosios jungtys instrumentų pajungimui.

4. Valdymas:

4.1. lietimui jautrus LCD ekranas, 

4.2. tikslus greičio valdymas, 

4.3. sukimosi krypties valdymas,

4.4. irigacijos intensyvumo valdymas, 

4.5. automatinis prijungto antgalio atpažinimas;

5. Su integruota peristaltine arba lygiaverte irigacine pompa.

6. Valdymas iš centralizuoto integruotos operacinės valdymo pulto.
	1
	1. Kombinuota sistema, turinti galimybę prijungti ausies mikrochirurgijai skirtą variklį, šeiverį skirtą sinusų chirurgijai, dermatomą, mikro pjūklą. 

2. Sistema skirta minkštų ir kaulinių audinių rezekcijai otorinolaringologijos, otoneurologijos, galvos ir kaklo chirurgijos srityse.

3. Ne mažiau, kaip 2 greitosios jungtys instrumentų pajungimui.

4. Valdymas:

4.2. lietimui jautrus LCD ekranas,

4.2. tikslus greičio valdymas, 

4.3. sukimosi krypties valdymas,

4.4. irigacijos intensyvumo valdymas, 

4.5. automatinis prijungto antgalio atpažinimas;

5. Su integruota peristaltine irigacine pompa.

6. Valdymas iš centralizuoto integruotos operacinės valdymo pulto.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 16-17.

	3.2. 
	Šeiverio rankena
	1. Osciliacinis ir vienakryptis darbinio antgalio sukimo režimai;

2. Maksimalus darbinio antgalio sukimo greitis vienakrypčiame režime ne mažiau kaip 12 000 aps./min., maksimalus greitis osciliaciniame režime  ne mažiau kaip 10 000 osciliacinių  judesių/min.;

3. Tiesus mikrovariklio kanalas

4. Integruota irigacijos sistema;

5. Autoklavuojama, plaunama automatinėje plovimo mašinoje;

6. Komplekte dėklas rankenai ir adapteris valymui.
	1
	1. Osciliacinis ir vienakryptis darbinio antgalio sukimo režimai;

2. Maksimalus darbinio antgalio sukimo greitis vienakrypčiame režime 12 000 aps./min., maksimalus greitis osciliaciniame režime kaip 10 000 osciliacinių  judesių/min.;

3. Tiesus mikrovariklio kanalas

4. Integruota irigacijos sistema;

5. Autoklavuojama, plaunama automatinėje plovimo mašinoje;

6. Komplekte dėklas rankenai ir adapteris valymui.
Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 18.

	3.3. 
	Šeiverio rankenos laikiklis
	1. Lengvai tvirtinamas prie šeiverio rankenos korpuso;

2. Laikiklis autoklavuojamas.
	1
	1. Lengvai tvirtinamas prie šeiverio rankenos korpuso;

2. Laikiklis autoklavuojamas.
Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 19.

	3.4. 
	Mikromotoras
	1. Sukimo greitis tolygiai reguliuojamas; maksimalus greitis ≥ 60.000 aps./min;

2. Sukimo momentas ≥6 Ncm;

3. Bešepetėlis variklis;

4. Nereikalaujantis specialių prietaisų aušinimui;

5. Autoklavuojamas;

6. Komplekte pateikiama universali purškiama alyva motorų priežiūrai.
	2
	1. Sukimo greitis tolygiai reguliuojamas; maksimalus greitis 60.000 aps./min;

2. Sukimo momentas 6 Ncm;

3. Bešepetėlis variklis;

4. Nereikalaujantis specialių prietaisų aušinimui;

5. Autoklavuojamas;

6. Komplekte pateikiama universali purškiama alyva motorų priežiūrai.
Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 20.

	3.5. 
	Antgalis mikromotorui
	1. Maksimalus darbinis apsisukimų skaičius ≥ 60 000 aps./min.;

2. Tubusas lankstomas;

3. Skersmuo 4,5 ± 0,2 mm;

4. Ilgis 130 ± 5 mm;

5. Kampinė rankena.
	2
	1. Maksimalus darbinis apsisukimų skaičius 60 000 aps./min.;

2. Tubusas lankstomas;

3. Skersmuo 4,7 mm;

4. Ilgis 128 mm;

5. Kampinė rankena.
Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 22.

	3.6. 
	Šeiverio antgalis
	Tiesus, sterilizuojamas, abi pusės dantytos, stačiakampio formos kirtimo langas, skersmuo 3 ± 0,1 mm, ilgis 12 ± 1 cm
	3
	Tiesus, sterilizuojamas, abi pusės dantytos, stačiakampio formos kirtimo langas, skersmuo 3 mm, ilgis 12 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 21.

	3.7. 
	Šeiverio antgalis
	Tiesus, sterilizuojamas, išgaubtais kirtimo kraštais, nuožulniu kirtimo langu, skersmuo 3 ± 0,1 mm, ilgis 12 ± 1 cm
	3
	Tiesus, sterilizuojamas, išgaubtais kirtimo kraštais, nuožulniu kirtimo langu, skersmuo 3 mm, ilgis 12 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 22.

	3.8. 
	Šeiverio antgalis
	lenktas 65 ± 5° kampu, sterilizuojamas, abi pusės dantytos, atsuktos į priekį, skersmuo 3 ± 0,1 mm, ilgis 12 ± 1 cm
	2
	Lenktas 65° kampu, sterilizuojamas, abi pusės dantytos, atsuktos į priekį, skersmuo 3 mm, ilgis 12 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 23.

	3.9. 
	Šeiverio antgalis
	lenktas 65 ± 5° kampu, sterilizuojamas, abi pusės dantytos, atsuktos atgal, skersmuo 3 ± 0,1 mm, ilgis 12 ± 1 cm
	2
	Lenktas 65° kampu, sterilizuojamas, abi pusės dantytos, atsuktos atgal, skersmuo 3 mm, ilgis 12 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 23.

	3.10. 
	Sinusų boras
	lenktas 70 ± 5° kampu, deimantinis, galvutės skersmuo 3,5 ± 0,1 mm, movos skersmuo ≤ 4 mm, ilgis 12 ± 1 cm
	3
	Lenktas 70° kampu, deimantinis, galvutės skersmuo 3,6 mm, movos skersmuo 4 mm, ilgis 12 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 24.

	3.11. 
	Boras
	Deimantinis, ypač ilgas, skersmuo 1,9 ± 0,1 mm, movos skersmuo ≤ 1 mm, 
	2
	Deimantinis, ypač ilgas, skersmuo 2 mm, movos skersmuo 1 mm
Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 21, 25.

	3.12. 
	Boras
	Deimantinis, ypač ilgas, skersmuo 3,9 ± 0,1 mm, movos skersmuo ≤ 1 mm,
	2
	Deimantinis, ypač ilgas, skersmuo 4 mm, movos skersmuo 1 mm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 21, 25.

	3.13. 
	Boras
	Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, skersmuo 4 ± 0,1 mm, ilgis 12 ± 1 cm
	2
	Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, skersmuo 4 mm, ilgis 12,5 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 26.

	4. Navigacinė sistema - 1 kompl.
	

	4.1. 
	Elektromagnetinė navigacija
	1. Pritaikyta ANG ir kaukolės pamato operacijoms;

2. Navigacinis vaizdas perduodamas ≥ (1920x1080) raiška;

3. Navigaciniai sensoriai integruoti ant instrumento galiuko;

4. Autoklavuojami navigaciniai instrumentai;

5. Galimybė sekti ≥ 3 instrumentus vienu metu;

6. Instrumentai turi atlaikyti ≥ 30 autoklavavimo ciklų;

7. Pavojingų sričių planavimas ir monitoringas, naudojantis atstumo kontrolės funkcija;

8. Automatinis procedūros eigos archyvavimas ir duomenų persiuntimas į CD, USB arba PACS serverį;

9. Pastovus dvipusis ryšys su PACS serveriu;

10. Automatizuotas KT ir MRT duomenų suliejimas;

11. Instrumentų vaizdavimas 2D arba 3D projekcijomis;

12. Nustatytų maršrutų fiksavimas;

13. Endoskopinio vaizdo pateikimas kartu su navigaciniu vaizdu viename ekrane;

14. Būtina DVI tipo arba lygiavertė jungtis vaizdų perdavimui į kitus vaizdavimo arba archyvavimo įrenginius operacinėje;

15. Valdymas iš centralizuoto integruotos operacinės valdymo pulto.

16. Komplektacija:

16.1. Navigacinis zondas, tiesus, paciento navigacijai  ir integracijai, su integruotais sensoriais, autoklavuojamas - 1 vnt.,

16.2. Navigacinis zondas, lenktas, paciento navigacijai  ir integracijai, su integruotais sensoriais, autoklavuojamas - 1 vnt;

16.3. Navigacinė sistema;

16.4. Elektromagnetinio lauko generatorius;

16.5. Galvos juosta. 
	
	1. Pritaikyta ANG ir kaukolės pamato operacijoms;

2. Navigacinis vaizdas perduodamas (1920x1080) raiška;

3. Navigaciniai sensoriai integruoti ant instrumento galiuko;

4. Autoklavuojami navigaciniai instrumentai;

5. Galimybė sekti 3 instrumentus vienu metu;

6. Instrumentai atlaiko 30 autoklavavimo ciklų;

7. Pavojingų sričių planavimas ir monitoringas, naudojantis atstumo kontrolės funkcija;

8. Automatinis procedūros eigos archyvavimas ir duomenų persiuntimas į CD, USB ir PACS serverį;

9. Pastovus dvipusis ryšys su PACS serveriu;

10. Automatizuotas KT ir MRT duomenų suliejimas;

11. Instrumentų vaizdavimas 2D arba 3D projekcijomis;

12. Nustatytų maršrutų fiksavimas;

13. Endoskopinio vaizdo pateikimas kartu su navigaciniu vaizdu viename ekrane;

14. Būtina DVI tipo arba lygiavertė jungtis vaizdų perdavimui į kitus vaizdavimo arba archyvavimo įrenginius operacinėje;

15. Valdymas iš centralizuoto integruotos operacinės valdymo pulto;
16. Komplektacija:

16.1. Navigacinis zondas, tiesus, paciento navigacijai  ir integracijai, su integruotais sensoriais, autoklavuojamas - 1 vnt.,

16.2. Navigacinis zondas, lenktas, paciento navigacijai  ir integracijai, su integruotais sensoriais, autoklavuojamas - 1 vnt;

16.3. Navigacinė sistema;

16.4. Elektromagnetinio lauko generatorius;

16.5. Galvos juosta. 

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 27-36.

	5. Endoskopinių instrumentų rinkinys ANG chirurgijai - 1 kompl.
	

	5.1. 
	Optika
	Matymo kampas 0°, skersmuo 3,9-4 mm, ilgis 19 ± 1 cm, autoklavuojama, su konteineriu sterilizavimui.
	6
	Matymo kampas 0°, skersmuo 4 mm, ilgis 18 cm, autoklavuojama, su konteineriu sterilizavimui.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 39.

	5.2. 
	Optika
	Matymo kampas 45°, skersmuo 3,9-4 mm, ilgis 19 ± 1 cm, autoklavuojama, su konteineriu sterilizavimui.
	4
	Matymo kampas 45°, skersmuo 4 mm, ilgis 18 ± 1 cm, autoklavuojama, su konteineriu sterilizavimui.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 39.

	5.3. 
	Optika
	Matymo kampas 70°, skersmuo 3,9-4 mm, ilgis 19 ± 1 cm, autoklavuojama, su konteineriu sterilizavimui.
	1
	Matymo kampas 70°, skersmuo 4 mm, ilgis 18 cm, autoklavuojama, su konteineriu sterilizavimui.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 38.

	5.4. 
	Kaniulė
	Siurbimui, Frank-Pasquini tipo arba lygiavertė, kampinė, galiukas tiesus, laikymo plokštelė su skylute, skersmuo 1,9 ± 0,1 mm, darbinis ilgis 13 ± 1 cm.
	1
	Siurbimui, Frank-Pasquini tipo, kampinė, galiukas tiesus, laikymo plokštelė su skylute, skersmuo 2 mm, darbinis ilgis 12 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 39.

	5.5. 
	Kaniulė
	Siurbimui, Frank-Pasquini tipo arba lygiavertė, kampinė, galiukas tiesus, laikymo plokštelė su skylute, skersmuo 2,4 ± 0,1 mm, darbinis ilgis 13 ± 1 cm.
	2
	Siurbimui, Frank-Pasquini tipo, kampinė, galiukas tiesus, laikymo plokštelė su skylute, skersmuo 2,5 mm, darbinis ilgis 12 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 39.

	5.6. 
	Kaniulė
	Siurbimui, Frank-Pasquini tipo arba lygiavertė, kampinė, galiukas tiesus, laikymo plokštelė su skylute, skersmuo 2,9 ± 0,1 mm, darbinis ilgis 13 ± 1 cm.
	2
	Siurbimui, Frank-Pasquini tipo, kampinė, galiukas tiesus, laikymo plokštelė su skylute, skersmuo 3 mm, darbinis ilgis 12 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 39.

	5.7. 
	Ančio kiuretė
	Pailga, maža, ilgis 19 ± 1 cm.
	2
	Pailga, maža, ilgis 19 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 39.

	5.8. 
	Kiuretė
	Frontaliniams sinusams, Kuhn-Bolger tipo arba lygiavertė, lenkta 60° ± 5° kampu, pjaunanti į priekį, ilgis 19 ± 1 cm.
	4
	Frontaliniams sinusams, Kuhn-Bolger tipo, lenkta 55° kampu, pjaunanti į priekį, ilgis 19 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 40.

	5.9. 
	Kiuretė
	Frontaliniams sinusams, Kuhn-Bolger tipo arba lygiavertė, lenkta 90° ± 5° kampu, ovali, pjaunanti į priekį, ilgis 19 ± 1 cm.
	2
	Frontaliniams sinusams, Kuhn-Bolger tipo, lenkta 90° kampu, ovali, pjaunanti į priekį, ilgis 19 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 40.

	5.10. 
	Elevatorius
	Cottle tipo arba lygiavertis, dvipusis (pusiau aštrus ir bukas), sugraduotas, ilgis 19 ± 1 cm.
	4
	Cottle tipo, dvipusis (pusiau aštrus ir bukas), sugraduotas, ilgis 20 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 40.

	5.11. 
	Zondas
	Dvipusis maksiliarinio sinuso siekiklis rutuliuko formos galiukais, kurių skersmenys 1,2 ± 0,1 mm ir 2 ± 0,1 mm; instrumento ilgis 19 ±1 cm.
	4
	Dvipusis maksiliarinio sinuso siekiklis rutuliuko formos galiukais, kurių skersmenys 1,2 mm ir 2 mm; instrumento ilgis 19 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 40.

	5.12. 
	Instrumentas pozicionavimui
	Castelnuovo tipo arba lygiavertis, dvipusis, viena pusė lenkta 80° ± 5 °, kita pusė dvigubo lenkimo, su spygliais, ilgis 21 ± 2 mm.
	2
	Castelnuovo tipo arba lygiavertis, dvipusis, viena pusė lenkta 80°, kita pusė dvigubo lenkimo, su spygliais, ilgis 22 mm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 40.

	5.13. 
	Zondas
	Frontaliniam sinusui, Castelnuovo tipo arba lygiavertis, dvipusis, lenktas, ilgis 21 ± 2 mm.
	2
	Frontaliniam sinusui, Castelnuovo tipo, dvipusis, lenktas, ilgis 22 mm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 41.

	5.14. 
	Žnyplės
	Blakesley Rhinoforce II tipo arba lygiavertės nosies žnyplės, tiesios, darbinis ilgis 14 ± 1 cm.
	6
	Blakesley Rhinoforce II tipo nosies žnyplės, tiesios, darbinis ilgis 13 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 41.

	5.15. 
	Žnyplės
	Blakesley Rhinoforce II tipo arba lygiavertės nosies žnyplės, 45° ± 5° lenktos į viršų, darbinis ilgis 14 ± 1 cm.
	6
	Blakesley Rhinoforce II tipo arba lygiavertės nosies žnyplės, 45° lenktos į viršų, darbinis ilgis 13 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 41.

	5.16. 
	Žnyplės
	Grunvald-Henke tipo arba lygiavertės nosies žnyplės, tiesios, kiaurai kandančios, Blakesley arba lygiaverčio tipo formos, darbinis ilgis 14 ± 1 cm.
	4
	Grunvald-Henke tipo nosies žnyplės, tiesios, kiaurai kandančios, Blakesley tipo formos, darbinis ilgis 13 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 41.

	5.17. 
	Žnyplės
	Grunvald-Henke tipo arba lygiavertės nosies žnyplės, lenktos 45° ± 5° į viršų, kiaurai kandančios, Blakesley arba lygiaverčio tipo formos, darbinis ilgis 14 ± 1 cm.
	4
	Grunvald-Henke tipo nosies žnyplės, lenktos 45° į viršų, kiaurai kandančios, Blakesley tipo formos, darbinis ilgis 13 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 42.

	5.18. 
	Žnyplės
	Mazkay-Grunvald tipo arba lygiavertės kandančios žnyplės, tiesios, kiaurai kandančios, dydis (1,8 x 3) ± 0,2 mm, darbinis ilgis 14 ± 1 cm.
	2
	Mazkay-Grunvald tipo kandančios žnyplės, tiesios, kiaurai kandančios, dydis 1,8 x 3 mm, darbinis ilgis 13 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 42.

	5.19. 
	Kandiklis
	Stammberger Rhinoforce tipo arba lygiavertis ančio kandiklis, kandantis atgal į dešinę, darbinis ilgis 12 ± 2 cm
	3
	Stammberger Rhinoforce tipo ančio kandiklis, kandantis atgal į dešinę, darbinis ilgis 10 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 37.

	5.20. 
	Kandiklis
	Stammberger Rhinoforce tipo arba lygiavertis ančio kandiklis, kandantis atgal į kairę, darbinis ilgis 12 ± 2 cm
	3
	Stammberger Rhinoforce tipo ančio kandiklis, kandantis atgal į kairę, darbinis ilgis 10 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 37.

	5.21. 
	Kandiklis
	Ostrum tipo arba lygiavertis ančio kandiklis, atgal kandantis, rotuojama mova, mova silpnai lenkta žemyn, darbinis ilgis 10 ± 1 cm.
	2
	Ostrum tipo ančio kandiklis, atgal kandantis, rotuojama mova, mova silpnai lenkta žemyn, darbinis ilgis 10 cm.
Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 42.

	5.22. 
	Kandiklis
	Stammberger tipo arba lygiavertis ančio kandiklis, dešinės pusės, kandantis žemyn į priekį, darbinis ilgis 10 ± 1 cm.
	2
	Stammberger tipo ančio kandiklis, dešinės pusės, kandantis žemyn į priekį, darbinis ilgis 10 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 43.

	5.23. 
	Kandiklis
	Stammberger tipo arba lygiavertis ančio kandiklis, kairės pusės, kandantis žemyn į priekį, darbinis ilgis 10 ± 1 cm.
	2
	Stammberger tipo ančio kandiklis, kairės pusės, kandantis žemyn į priekį, darbinis ilgis 10 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 43.

	5.24. 
	Kandiklis
	Rhinoforce II tipo arba lygiavertis miniatiūrinis kandiklis, ypač plonomis plokščiomis žiaunomis, audinių atskyrimui, tiesi mova, tiesios žiaunos, kandimo plotis 1,4 ± 0,1 mm, darbinis ilgis 12 ± 1 cm.
	4
	Rhinoforce II tipo miniatiūrinis kandiklis, ypač plonomis plokščiomis žiaunomis, audinių atskyrimui, tiesi mova, tiesios žiaunos, kandimo plotis 1,5 mm, darbinis ilgis 13 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 43.

	5.25. 
	Kandiklis
	Rhinoforce II tipo arba lygiavertis miniatiūrinis kandiklis, ypač plonomis plokščiomis žiaunomis, audinių atskyrimui, tiesi mova, žiaunos lenktos į viršų 45° ± 5° kampu, kandimo plotis 1,4 ± 0,1 mm, darbinis ilgis 12 ± 1 cm.
	4
	Rhinoforce II tipo miniatiūrinis kandiklis, ypač plonomis plokščiomis žiaunomis, audinių atskyrimui, tiesi mova, žiaunos lenktos į viršų 45° kampu, kandimo plotis 1,5 mm, darbinis ilgis 1 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 43.

	5.26. 
	Žnyplės
	Blakesley-Castelnuovo tipo arba lygiavertės žnyplės, movos galas lenktas 25° ± 5° kampu į viršų, žiaunos lenktos 45° į viršų, žiaunų plotis 3,5 ± 0,5 mm, darbinis ilgis 13 cm
	4
	Blakesley-Castelnuovo tipo žnyplės, movos galas lenktas 25° kampu į viršų, žiaunos lenktos 45° į viršų, žiaunų plotis 3,5 mm, darbinis ilgis 13 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 44.

	5.27. 
	Kaniulė
	v.Eicken tipo arba lygiavertė ančio kaniulė, su skylute siurbimo valdymui, ilgo lenkimo mova, išorinis skersmuo 2,5 ± 0,3 mm, ilgis 12 ± 0,5 cm
	2
	v.Eicken tipo ančio kaniulė, su skylute siurbimo valdymui, ilgo lenkimo mova, išorinis skersmuo 2,5 mm, ilgis 12,5 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 44.

	5.28. 
	Kaniulė
	v.Eicken tipo arba lygiavertė ančio kaniulė, su skylute siurbimo valdymui, ilgo lenkimo mova, išorinis skersmuo 3 ± 0,3 mm, ilgis 12 ± 0,5 cm
	2
	v.Eicken tipo ančio kaniulė, su skylute siurbimo valdymui, ilgo lenkimo mova, išorinis skersmuo 3 mm, ilgis 12,5 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 44.

	5.29. 
	Kaniulė
	v.Eicken tipo arba lygiavertė ančio kaniulė, su skylute siurbimo valdymui, trumpo lenkimo mova, išorinis skersmuo 2,5 ± 0,3 mm, ilgis 12 ± 0,5 cm
	2
	v.Eicken tipo ančio kaniulė, su skylute siurbimo valdymui, trumpo lenkimo mova, išorinis skersmuo 2,5 mm, ilgis 12,5 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 44.

	5.30. 
	Kaniulė
	v.Eicken tipo arba lygiavertė ančio kaniulė, su skylute siurbimo valdymui, trumpo lenkimo mova, išorinis skersmuo 3 ± 0,3 mm, ilgis 12 ± 0,5 cm
	2
	v.Eicken tipo ančio kaniulė, su skylute siurbimo valdymui, trumpo lenkimo mova, išorinis skersmuo 3 mm, ilgis 12,5 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 44.

	5.31. 
	Kaniulė
	v.Eicken-Castelnuovo tipo arba lygiavertė ančio kaniulė, S formos, lanksti, su plokštele laikymui, išorinis skersmuo 2,5 ± 0,3 mm, ilgis 12 ± 0,5 cm
	2
	v.Eicken-Castelnuovo tipo ančio kaniulė, S formos, lanksti, su plokštele laikymui, išorinis skersmuo 2,5 mm, ilgis 12,5 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 44.

	5.32. 
	Kaniulė
	v.Eicken-Castelnuovo tipo arba lygiavertė ančio kaniulė, S formos, stipriai lenkta, lanksti, su plokštele laikymui, išorinis skersmuo 2,5 ± 0,3 mm, ilgis 12 ± 0,5 cm
	2
	v.Eicken-Castelnuovo tipo ančio kaniulė, S formos, stipriai lenkta, lanksti, su plokštele laikymui, išorinis skersmuo 2,5 mm, ilgis 12,5 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 44.

	5.33. 
	Kaniulė
	Frank-Pasquini tipo arba lygiavertė kaniulė siurbimui, kampinė, galiukas lenktas į viršų, galiukas rutuliuko formos, su plokštele sugriebimui bei skylute siurbimo reguliavimui, išorinis skersmuo  3 ± 0,3 mm, ilgis 12,5 ± 0,5 cm
	3
	Frank-Pasquini tipo kaniulė siurbimui, kampinė, galiukas lenktas į viršų, galiukas rutuliuko formos, su plokštele sugriebimui bei skylute siurbimo reguliavimui, išorinis skersmuo 3 mm, ilgis 13 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 45.

	5.34. 
	Kaniulė
	Frank-Pasquini tipo arba lygiavertė kaniulė siurbimui, galiukas lenktas žemyn, galiukas rutuliuko formos, su plokštele sugriebimui bei skylute siurbimo reguliavimui, išorinis skersmuo 3 ± 0,3 mm, ilgis 12,5 ± 0,5 cm
	2
	Frank-Pasquini tipo kaniulė siurbimui, galiukas lenktas žemyn, galiukas rutuliuko formos, su plokštele sugriebimui bei skylute siurbimo reguliavimui, išorinis skersmuo 3 mm, ilgis 13 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 45.

	5.35. 
	Žirklės
	Rhinoforce II tipo arba lygiavertės nosies žnyplės, tiesios, mažos, darbinis ilgis 13 ± 1 cm.
	4
	Rhinoforce II tipo nosies žnyplės, tiesios, mažos, darbinis ilgis 13 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 45.

	5.36. 
	Kandiklis
	Hoseman tipo arba lygiavertis sfenoidalinis kandiklis, tiesus, plonas, kandimo skersmuo 3,5 ± 0,2 mm, ne kiaurai kandantis, su priekine fiksuota dalimi, galinė dalis judanti, movos skersmuo 2,5 ± 0,3 mm, darbinis ilgis 12,5 ± 0,5 mm.
	2
	Hoseman tipo sfenoidalinis kandiklis, tiesus, plonas, kandimo skersmuo 3,5 mm, ne kiaurai kandantis, su priekine fiksuota dalimi, galinė dalis judanti, movos skersmuo 2,5 mm, darbinis ilgis 13 mm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 45.

	5.37. 
	Kandiklis
	Kerrison tipo arba lygiavertis kaulinis kandiklis, standus, kandantis į priekį aukštyn 60° ± 5° kampu, darbinis ilgis 18 ±1 cm.
	3
	Kerrison tipo kaulinis kandiklis, standus, kandantis į priekį aukštyn 60° kampu, darbinis ilgis 17 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 37.

	5.38. 
	Kandiklis
	Kerrison tipo arba lygiavertis kaulinis kandiklis, standus, kandantis į priekį žemyn 60° ± 5° kampu, darbinis ilgis 18 ±1 cm.
	3
	Kerrison tipo arba lygiavertis kaulinis kandiklis, standus, kandantis į priekį žemyn 60° kampu, darbinis ilgis 17 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 37.

	5.39. 
	Kandiklis
	Kerrison tipo arba lygiavertis kaulinis kandiklis, standus, kandantis į priekį žemyn 60° ± 5° kampu, darbinis ilgis 18 ±1 cm.
	1
	Kerrison tipo arba lygiavertis kaulinis kandiklis, standus, kandantis į priekį žemyn 60° kampu, darbinis ilgis 17 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 37.

	5.40. 
	Kandiklis
	Kerrison tipo arba lygiavertis kaulinis kandiklis, standus, kandantis į priekį aukštyn 60° ± 5° kampu, darbinis ilgis 18 ±1 cm.
	1
	Kerrison tipo arba lygiavertis kaulinis kandiklis, standus, kandantis į priekį aukštyn 60°° kampu, darbinis ilgis 17 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 37.

	5.41. 
	Kandiklis
	Castelnuovo tipo arba lygiavertis sfenoidalinis kandiklis, ne kiaurai kandantis, kandantis į priekį aukštyn 65° ± 5° kampu, dydis (3,5x3,5) ± 0,2 mm, darbinis ilgis 11 ± 1 cm.
	2
	Castelnuovo tipo sfenoidalinis kandiklis, ne kiaurai kandantis, kandantis į priekį aukštyn 65° kampu, dydis (3,5x3,7) mm, darbinis ilgis 11 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 46.

	5.42. 
	Kandiklis
	Castelnuovo tipo arba lygiavertis sfenoidalinis kandiklis, standus, ne kiaurai kandantis, kanda į viršų, galiukas lenktas aukštyn 30° kampu, dydis (2x2) ± 0,2 mm, darbinis ilgis 11 ± 1 cm.
	2
	Castelnuovo tipo sfenoidalinis kandiklis, standus, ne kiaurai kandantis, kanda į viršų, galiukas lenktas aukštyn 30° kampu, dydis (2x2) mm, darbinis ilgis 11 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 46.

	5.43. 
	Žnyplės
	Šaukštelio formos žiaunos, skersmuo 0,5 ± 0,1 mm, tiesios, ypač delikačios, darbinis ilgis 19 ± 1 cm.
	2
	Šaukštelio formos žiaunos, skersmuo 0,6 mm, tiesios, ypač delikačios, darbinis ilgis 18 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 46.

	5.44. 
	Žnyplės
	Šaukštelio formos žiaunos, skersmuo 0,5 ± 0,1 mm, lenktos į dešinę, ypač delikačios, darbinis ilgis 19 ± 1 cm.
	2
	Šaukštelio formos žiaunos, skersmuo 0,6 mm, lenktos į dešinę, ypač delikačios, darbinis ilgis 18 cm.
Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 46.

	5.45. 
	Žnyplės
	Šaukštelio formos žiaunos, skersmuo 0,5 ± 0,1 mm, lenktos į kairę, ypač delikačios, darbinis ilgis 19 ± 1 cm.
	2
	Šaukštelio formos žiaunos, skersmuo 0,6 mm, lenktos į kairę, ypač delikačios, darbinis ilgis 18 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 47.

	5.46. 
	Žnyplės
	Šaukštelio formos žiaunos, skersmuo 0,8 ± 0,1 mm, lenktos į viršų, ypač delikačios, darbinis ilgis 19 ± 1 cm.
	2
	Šaukštelio formos žiaunos, skersmuo 0,9 mm, lenktos į viršų, ypač delikačios, darbinis ilgis 18 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 47.

	5.47. 
	Žnyplės
	Miniatiūrinės, tiesios, kiaurai kandančios, plonomis plokščiomis žiaunomis, kandimo skersmuo 1 ± 0,1 mm, darbinis ilgis 18 ± 1 cm.
	2
	Miniatiūrinės, tiesios, kiaurai kandančios, plonomis plokščiomis žiaunomis, kandimo skersmuo 1 mm, darbinis ilgis 18 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 47.

	5.48. 
	Žnyplės
	Miniatiūrinės, lenktos į dešinę, kiaurai kandančios, su plonomis plokščiomis žiaunomis, kandimo skersmuo 1 ± 0,1 mm, darbinis ilgis 18 ± 1 cm.
	1
	Miniatiūrinės, lenktos į dešinę, kiaurai kandančios, su plonomis plokščiomis žiaunomis, kandimo skersmuo 1 mm, darbinis ilgis 18 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 47.

	5.49. 
	Žnyplės
	Miniatiūrinės, lenktos į kairę, kiaurai kandančios, su plonomis plokščiomis žiaunomis, kandimo skersmuo 1 ± 0,1 mm, darbinis ilgis 18 ± 1 cm.
	1
	Miniatiūrinės, lenktos į kairę, kiaurai kandančios, su plonomis plokščiomis žiaunomis, kandimo skersmuo 1 mm, darbinis ilgis 18 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 47.

	5.50. 
	Žnyplės
	Miniatiūrinės, lenktos į viršų, kiaurai kandančios, su plonomis plokščiomis žiaunomis, kandimo skersmuo 1 ± 0,1 mm, darbinis ilgis 18 ± 1 cm.
	1
	Miniatiūrinės, lenktos į viršų, kiaurai kandančios, su plonomis plokščiomis žiaunomis, kandimo skersmuo 1 ± 0,1 mm, darbinis ilgis 18 ± 1 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 47.

	5.51. 
	Žirklės
	Tiesios, darbinis ilgis 18 ± 1 cm.
	2
	Tiesios, darbinis ilgis 18 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 47.

	5.52. 
	Žirklės
	Tiesios, su maža rankena, darbinis ilgis 18 ± 1 cm.
	2
	Tiesios, su maža rankena, darbinis ilgis 18 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 48.

	5.53. 
	Žirklės
	Lenktos į dešinę, su maža rankena, darbinis ilgis 18 ± 1 cm.
	2
	Lenktos į dešinę, su maža rankena, darbinis ilgis 18 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 48.

	5.54. 
	Žirklės
	Lenktos į kairę, su maža rankena, darbinis ilgis 18 ± 1 cm.
	2
	Lenktos į kairę, su maža rankena, darbinis ilgis 18 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 48.

	5.55. 
	Žirklės
	Lenktos į viršų, su maža rankena, darbinis ilgis 18 ± 1 cm.
	2
	Lenktos į viršų, su maža rankena, darbinis ilgis 18 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 48.

	5.56. 
	Žirklės
	Lenktos 45° ± 5° kampu į viršų, delikačios, mova rotuojama 360° kampu, darbinis ilgis 18 ± 1 cm.
	2
	Lenktos 45° kampu į viršų, delikačios, mova rotuojama 360° kampu, darbinis ilgis 18 cm.
Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 48.

	5.57. 
	Skalpelis
	Divitiis-Cappabianca tipo arba lygiavertis skalpelis, su išstumiamais ašmenimis, ilgis 24 ± 1 cm.
	4
	Divitiis-Cappabianca tipo skalpelis, su išstumiamais ašmenimis, ilgis 23 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 49.

	5.58. 
	Elevatorius
	Castelnuovo tipo arba lygiavertis elevatorius, dviejų galų, pusiau aštrus/bukas, ilgis 25 ± 1 cm.
	2
	Castelnuovo tipo elevatorius, dviejų galų, pusiau aštrus/bukas, ilgis 26 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 49.

	5.59. 
	Raspatorius
	Mikro raspatorius, lenktas į kairę, plotis 2 ± 0,2 mm, ilgis 26 ± 1 cm.
	2
	Mikro raspatorius, lenktas į kairę, plotis 2 mm, ilgis 27 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 49.

	5.60. 
	Raspatorius
	Mikro raspatorius, lenktas į dešinę, plotis 2 ± 0,2 mm, ilgis 26 ± 1 cm.
	2
	Mikro raspatorius, lenktas į dešinę, plotis 2 mm, ilgis 27 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 49.

	5.61. 
	Disektorius
	Durtuvo formos, aštrus, lenktas į dešinę, ilgis 25 ± 1 cm.
	2
	Durtuvo formos, aštrus, lenktas į dešinę, ilgis 24 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 49.

	5.62. 
	Disektorius
	Durtuvo formos, aštrus, lenktas į kairę, ilgis 25 ± 1 cm.
	2
	Durtuvo formos, aštrus, lenktas į kairę, ilgis 24 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 50.

	5.63. 
	Disektorius
	Aštrus, galiukas lenktas 45° ± 5° kampu, galiukas apvalios mentelės formos, su apvalia rankena,  ilgis 25 ± 1 cm.
	2
	Aštrus, galiukas lenktas 45° kampu, galiukas apvalios mentelės formos, su apvalia rankena, ilgis 25 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 50.

	5.64. 
	Disektorius
	Aštrus, galiukas lenktas 15° ± 5° kampu, su apvalia rankena, ilgis 25 ± 1 cm.
	2
	Aštrus, galiukas lenktas 15° kampu, su apvalia rankena, ilgis 25 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 50.

	5.65. 
	Kiuretė
	Apvali, šaukštelio formos, galiukas silpnai lenktas, dydis 2 mm, su apvalia rankena, ilgis 25 ± 1 cm.
	2
	Apvali, šaukštelio formos, galiukas silpnai lenktas, dydis 2 mm, su apvalia rankena, ilgis 25 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 50.

	5.66. 
	Kiuretė
	Cappabianca-Divitis tipo arba lygiavertė žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 3 ± 0,2 mm, galiukas lenktas 45° ± 5° kampu, su apvalia rankena, ilgis 25 ± 1 cm.
	1
	Cappabianca-Divitis tipo žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 3 mm, galiukas lenktas 45° kampu, su apvalia rankena, ilgis 25 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 50.

	5.67. 
	Kiuretė
	Cappabianca-Divitis tipo arba lygiavertė žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 3 ± 0,2 mm, lankstoma, su apvalia rankena, ilgis 25 ± 1 cm.
	1
	Cappabianca-Divitis tipo žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 3 mm, lankstoma, su apvalia rankena, ilgis 25 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 50.

	5.68. 
	Kiuretė
	Cappabianca-Divitis tipo arba lygiavertė žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 5 ± 0,2 mm, galiukas lenktas 45° ± 5° kampu, su apvalia rankena, ilgis 25 ± 1 cm.
	1
	Cappabianca-Divitis tipo žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 5 mm, galiukas lenktas 45° kampu, su apvalia rankena, ilgis 25 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 50.

	5.69. 
	Kiuretė
	Cappabianca-Divitis tipo arba lygiavertė žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 5 ± 0,2 mm, lankstoma, su apvalia rankena, ilgis 25 ± 1 cm.
	1
	Cappabianca-Divitis tipo žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 5 mm, lankstoma, su apvalia rankena, ilgis 25 cm.
Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 50.

	5.70. 
	Kiuretė
	Cappabianca-Divitis tipo arba lygiavertė žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 3 ± 0,2 mm, galiukas lenktas 90° ± 5° kampu, su apvalia rankena, ilgis 25 ± 1 cm.
	1
	Cappabianca-Divitis tipo žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 3 mm, galiukas lenktas 90° kampu, su apvalia rankena, ilgis 25 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 51.

	5.71. 
	Kiuretė
	Cappabianca-Divitis tipo arba lygiavertė žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 5 ± 0,2 mm, galiukas lenktas 90° ± 5° kampu, su apvalia rankena, ilgis 25 ± 1 cm.
	1
	Cappabianca-Divitis tipo žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 5 mm, galiukas lenktas 90° kampu, su apvalia rankena, ilgis 25 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 51.

	5.72. 
	Kiuretė
	Cappabianca-Divitis tipo arba lygiavertė žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 3 ± 0,2 mm, movos galas lateraliai lenktas, su apvalia rankena, ilgis 25 ± 1 cm.
	1
	Cappabianca-Divitis tipo žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 3 mm, movos galas lateraliai lenktas, su apvalia rankena, ilgis 25 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 51.

	5.73. 
	Kiuretė
	Cappabianca-Divitis tipo arba lygiavertė žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 5 ± 0,2 mm, movos galas lateraliai lenktas, su apvalia rankena, ilgis 25 ± 1 cm.
	1
	Cappabianca-Divitis tipo žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 5 mm, movos galas lateraliai lenktas, su apvalia rankena, ilgis 25 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 51.

	5.74. 
	Kiuretė
	Cappabianca-Divitis tipo arba lygiavertė žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 5 ± 0,2 mm, galiukas lenktas 45° ± 5° kampu, su apvalia rankena, ilgis 25 ± 1 cm.
	1
	Cappabianca-Divitis tipo žiedinė kiuretė, vidinis skersmuo 5 mm, galiukas lenktas 45° kampu, su apvalia rankena, ilgis 25 cm.
Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 51.

	5.75. 
	Kaniulė
	Siurbimui, kampinė, lankstoma, su apvalia rankena ir skylute siurbimo valdymui, skersmuo 2 ± 0,1 mm, darbinis ilgis 13 ± 1 cm.
	4
	Siurbimui, kampinė, lankstoma, su apvalia rankena ir skylute siurbimo valdymui, skersmuo 2 mm, darbinis ilgis 13 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 52.

	5.76. 
	Kaniulė
	Siurbimui, lankstoma, su pailginta skylute siurbimo valdymui ir stiletui, su LUER arba lygiaverte jungtimi, dydis 4 Fr., darbinis ilgis 16 ± 1 cm.
	4
	Siurbimui, lankstoma, su pailginta skylute siurbimo valdymui ir stiletui, su LUER jungtimi, dydis 4 Fr., darbinis ilgis 15 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 52.

	5.77. 
	Kaniulė
	Siurbimui, lankstoma, su pailginta skylute siurbimo valdymui ir stiletui, su LUER arba lygiaverte jungtimi, dydis 4 Fr., darbinis ilgis 18 ± 1 cm
	4
	Siurbimui, lankstoma, su pailginta skylute siurbimo valdymui ir stiletui, su LUER jungtimi, dydis 4 Fr., darbinis ilgis 18 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 52.

	5.78. 
	Kaniulė
	Siurbimui, lankstoma, su pailginta skylute siurbimo valdymui ir stiletui, su LUER arba lygiaverte jungtimi, dydis 6 Fr., darbinis ilgis 16 ± 1 cm
	4
	Siurbimui, lankstoma, su pailginta skylute siurbimo valdymui ir stiletui, su LUER jungtimi, dydis 6 Fr., darbinis ilgis 15 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 52.

	5.79. 
	Kaniulė
	Siurbimui, lankstoma, su pailginta skylute siurbimo valdymui ir stiletui, su LUER arba lygiaverte jungtimi, dydis 6 Fr., darbinis ilgis 18 ± 1 cm
	4
	Siurbimui, lankstoma, su pailginta skylute siurbimo valdymui ir stiletui, su LUER jungtimi, dydis 6 Fr., darbinis ilgis 18 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 53.

	5.80. 
	Kaniulė
	Siurbimui, lankstoma, su pailginta skylute siurbimo valdymui ir stiletui, su LUER arba lygiaverte jungtimi, dydis 8 Fr., darbinis ilgis 16 ± 1 cm
	4
	Siurbimui, lankstoma, su pailginta skylute siurbimo valdymui ir stiletui, su LUER jungtimi, dydis 8 Fr., darbinis ilgis 15 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 53.

	5.81. 
	Kaniulė
	Siurbimui, lankstoma, su pailginta skylute siurbimo valdymui ir stiletui, su LUER arba lygiaverte jungtimi, dydis 8 Fr., darbinis ilgis 18 ± 1 cm
	4
	Siurbimui, lankstoma, su pailginta skylute siurbimo valdymui ir stiletui, su LUER jungtimi, dydis 8 Fr., darbinis ilgis 18 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 53.

	5.82. 
	Kaniulė
	Siurbimui, lankstoma, su pailginta skylute siurbimo valdymui ir stiletui, su LUER arba lygiaverte jungtimi, dydis 10 Fr., darbinis ilgis 16 ± 1 cm
	4
	Siurbimui, lankstoma, su pailginta skylute siurbimo valdymui ir stiletui, su LUER jungtimi, dydis 10 Fr., darbinis ilgis 15 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 54.

	5.83. 
	Kaniulė
	Siurbimui, lankstoma, su pailginta skylute siurbimo valdymui ir stiletui, su LUER arba lygiaverte jungtimi, dydis 10 Fr., darbinis ilgis 18 ± 1 cm
	4
	Siurbimui, lankstoma, su pailginta skylute siurbimo valdymui ir stiletui, su LUER jungtimi, dydis 10 Fr., darbinis ilgis 18 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 54.

	5.84. 
	Žnyplės
	Bipolinės, su plonomis žiaunomis, žiaunų plotis 1 mm, distaliai lenktos 45° ± 5° kampu, vertikaliai uždaromos, išorinis skersmuo 3,5 ± 0,2 mm, darbinis ilgis 20 ± 1 cm, su žiedine rankena
	2
	Bipolinės, su plonomis žiaunomis, žiaunų plotis 1 mm, distaliai lenktos 45° kampu, vertikaliai uždaromos, išorinis skersmuo 3,4 mm, darbinis ilgis 20 cm, su žiedine rankena

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 54.

	5.85. 
	Žnyplės
	Castelnuovo tipo arba lygiavertės bipolinės žnyplės, su plonomis žiaunomis, žiaunų plotis 2 mm, distaliai lenktos 45° ± 5° kampu, išorinis skersmuo 3,5 ± 0,2 mm, darbinis ilgis 16 ± 1 cm, su žiedine rankena.
	2
	Castelnuovo tipo bipolinės žnyplės, su plonomis žiaunomis, žiaunų plotis 2 mm, distaliai lenktos 45° kampu, išorinis skersmuo 3,4 mm, darbinis ilgis 14 cm, su žiedine rankena.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 55.

	5.86. 
	Konteineris
	Skirtas instrumentų sterilizavimui bei laikymui, plastikinis, permatomas, perforuotas, su dangčiu, dviejų lygių,su silikoniniais kilimėliais, išoriniai matmenys (530x250x145) ±2 cm.
	4
	Skirtas instrumentų sterilizavimui bei laikymui, plastikinis, permatomas, perforuotas, su dangčiu, dviejų lygių,su silikoniniais kilimėliais, išoriniai matmenys 530x250x145 cm.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 55.

	6. Žaizdos kamera (egzoskopas) su laikikliu atviroms operacijoms - 1 kompl.
	

	6.1. 
	Optika
	1. Skirta atvirų operacijų vizualizacijai;

2. Matymo kryptis 0°;

3. Darbinis atstumas (20 – 80) cm ± 5 cm;

4. Ilgis 11 cm ± 0,5 cm;

5. Tvirtinama prie mechaninių, pjezoelektrinių ir pneumatinių laikymo sistemų;

6. Sujungiama su endoskopinių kamerų galvomis;

7. Autoklavuojama;

8. Su ne mažiau nei 2 integruotais lęšiais operacinio lauko apšvietimui;

9. Ne mažesnis nei 8 kartų didinimas. esant 25 cm darbiniam atstumui; 

10. Krepšys sterilizavimui ir laikymui.
	1
	1. Skirta atvirų operacijų vizualizacijai;

2. Matymo kryptis 0°;

3. Darbinis atstumas 25 - 75 cm;

4. Ilgis 11 cm;
5. Tvirtinama prie mechaninių, pjezoelektrinių ir pneumatinių laikymo sistemų;

6. Sujungiama su endoskopinių kamerų galvomis;

7. Autoklavuojama;

8. Su 2 integruotais lęšiais operacinio lauko apšvietimui;

9. 8 kartų didinimas. esant 25 cm darbiniam atstumui; 

10. Krepšys sterilizavimui ir laikymui.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 61-65.

	6.2. 
	Šviesolaidis
	Fibrooptinis, skersmuo 4,7 ± 0,2 mm, ilgis 300 ± 20 cm
	1
	Fibrooptinis, skersmuo 4,8 mm, ilgis 300 cm

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 64.

	6.3. 
	Žaizdos kameros tvirtinimo sistema
	1. Reguliuojama L formos mechaninė sistema žaizdos kameros tvirtinimui prie operacinio stalo;

2. Centrinis užraktas visų tvirtinimo sistemos sąnarių fiksacijai;

3. Sistemos aukštis 50 ± 2 cm;

4. Sistemos spindulys 65 ± 1 cm;

5. Su greito atrakinimo mechanizmu;

6. Su rotuojamu tvirtinimo mechanizmu prie operacinio stalo;

7. Su laikikliu instrumentams.
	1
	1. Reguliuojama L formos mechaninė sistema žaizdos kameros tvirtinimui prie operacinio stalo;

2. Centrinis užraktas visų tvirtinimo sistemos sąnarių fiksacijai;

3. Sistemos aukštis 48 cm;

4. Sistemos spindulys 66 cm;

5. Su greito atrakinimo mechanizmu;

6. Su rotuojamu tvirtinimo mechanizmu prie operacinio stalo;

7. Su laikikliu instrumentams.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 66-68.

	7. Diodinis lazeris kaukolės pamato ir sinusų chirurgijai - 1 kompl.
	

	7.1. 
	Diodinis lazeris
	1. Paskirtis – aukštos galios diodinis lazeris chirurginėms operacijoms ir procedūroms;

2. Bangos ilgis: 980±10 nm
3. Poveikio audiniams režimai: nepertraukiamas, vieno impulso ir pasikartojančio impulso;

4. Galia reguliuojama ne siauresniame diapazone kaip nuo 1 iki 30 W, ne didesniu kaip 1 W žingsniu;

5. Impulso trukmė reguliuojama ne siauresniame diapazone kaip nuo 10 iki 9990 milisekundžių;

6. Intervalas tarp impulsų reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 50 iki 9990 milisekundžių
7. Nutaikomas spindulys: raudonos spalvos spindulys, ≥ 635 nm bangos ilgio, reguliuojamo intensyvumo;

8. Jungtis šviesolaidžiams SMA arba lygiaverčio standarto, kad būtų galima pajungti kitų gamintojų šviesolaidžius;

9. Maitinimas: aparato maitinimui tinka ~230V (10%, 50 Hz elektros tinklas;

10. Valdymas: LCD tipo arba lygiavertis valdymo ekranas, kojinis pedalas;

11. Dydis (ilgis, plotis, aukštis): ne daugiau kaip 450x350x200 mm;

12. Svoris: ne daugiau 15 kg;

13. Nešiojamas, turi būti galimybė transportuoti specialiame lagamine su ratukais;

14. Komplekte su lazeriu pateikiami priedai: apsauginiai akiniai, skirti darbui su diodiniu lazeriu (2 vnt), universalus chirurginis antgalis, kaniulės: standi lenkta kaniulė; standžios tiesios kaniulės (po 1 vnt. trijų skirtingų dydžių tiesių kaniulių, viso         3 vnt.) ir „S“ formos kaniulė, daugkartinio naudojimo, ne didesnio kaip 600 µm diametro optinis šviesolaidis, daugkartinio naudojimo, ne didesnio kaip 400 µm diametro optinis šviesolaidis; valdymo pedalas, lagaminas transportavimui.
	1
	1. Paskirtis – aukštos galios diodinis lazeris chirurginėms operacijoms ir procedūroms;

2. Bangos ilgis: 980 nm;

3. Poveikio audiniams režimai: nepertraukiamas, vieno impulso ir pasikartojančio impulso;

4. Galia reguliuojama diapazone nuo 0,5 iki 30 W, 1W žingsniu;

5. Impulso trukmė reguliuojama diapazone nuo 10 iki 9990 milisekundžių;

6. Intervalas tarp impulsų reguliuojamas diapazone nuo 50 iki 9990 milisekundžių;

7. Nutaikomas spindulys: raudonos spalvos spindulys, 635nm bangos ilgio, reguliuojamo intensyvumo;

8. Jungtis šviesolaidžiams SMA standarto, kad būtų galima pajungti kitų gamintojų šviesolaidžius;

9. Maitinimas: aparato maitinimui tinka ~230V, 50 Hz elektros tinklas;

10. Valdymas: LCD tipo valdymo ekranas, kojinis pedalas;

11. Dydis (ilgis, plotis, aukštis) 425x305x190 mm ;

12. Svoris 14kg;

13. Nešiojamas, galima transportuoti specialiame lagamine su ratukais;

14. Komplekte su lazeriu pateikiami priedai: apsauginiai akiniai, skirti darbui su diodiniu lazeriu (2 vnt), universalus chirurginis antgalis, kaniulės: standi lenkta kaniulė; standžios tiesios kaniulės (po 1 vnt. trijų skirtingų dydžių tiesių kaniulių, viso 3 vnt.) ir „S“ formos kaniulė, daugkartinio naudojimo, 600 µm diametro optinis šviesolaidis, daugkartinio naudojimo, 400 µm diametro optinis šviesolaidis; valdymo pedalas, lagaminas transportavimui.

(Catalogue VS9, 2 psl. Instruction Manual Velure S9, 5-7 psl., aprašymas diodinis lazeris Velure S9 30 lietuviu kalba).

	8. Radiodažnuminis termoabliatorius su elektrodais -1 kompl.
	

	8.1. 
	Reikalavimai radiodažnuminiam termoabliatoriui
	Radiodažnuminis termoabliatorius naudojamas su 8.2-8.5 puktuose nurodytais įvairių rūšių bei paskirties elektrodais
	1
	Radiodažnuminis termoabliatorius naudojamas su 8.2-8.5 puktuose nurodytais įvairių rūšių bei paskirties elektrodais 
Techniniai aprasai Nr. 2.pdf, Psl. 1-7.

	8.2. 
	Universalūs elektrodai
	1. Elektrodai turi integruotas irigacinei ir aspiracinei/siurbimo sistemoms skirtas žarneles;

2. Vienas elektrodas atlieka sekančias funkcijas: pjovimo, abliacijos, koaguliacijos;

3. Elektrodai skirti atlikti sekančias operacijas:

a) tomzilektomija,

b) adenoidektomija,

c) nosies kriauklių hipertrofijos mažinimas,

d) uvuliopalatoplastika,

e) OSAS procedūra (obstructive sleep apnea syndrom),

f) juvenylinė angiofibroma,

g) liežuvio šaknies mažinimas

h) sinusų operacijos

i) viršutinių kvėpavimo takų navikų operacijos

j) SMILE technika (submucosal minimaly invasive lingual excision);

4. Temperatūrinis abliacijos (pjovimas ar audinio pašalinimas) ir koaguliacijos darbo režimas: ne daugiau 70 ºC (±10%).
	3
	1. Elektrodai turi integruotas irigacinei ir aspiracinei/siurbimo sistemoms skirtas žarneles;

2. Vienas elektrodas atlieka sekančias funkcijas: pjovimo, abliacijos, koaguliacijos; 

3. Elektrodai skirti atlikti sekančias operacijas:

a) tonzilektomija;
b) adenoidektomija;
c) nosies kriauklių hipertrofijos mažinimas;
d) uvuliopalatoplastika;
e) OSAS procedūra (obstructive sleep apnea syndrom);
f) juvenylinė angiofibroma; 

g) liežuvio šaknies mažinimas;
h) sinusų operacijos;
i) viršutinių kvėpavimo takų navikų operacijos; 

j) SMILE technika (submucosal minimaly invasive lingual excision);

4. Temperatūrinis abliacijos (pjovimas ar audinio pašalinimas) ir koaguliacijos darbo režimas yra 40-70 ºC.
Techniniai aprasai Nr. 2.pdf, Psl. 1-7.

	8.3. 
	Yliniai lenkti kanalizuojantys elektrodai submukozinei nosies kriauklių dezintegracijai
	Išlenkimo kampas 45 laipsniai
	1
	Išlenkimo kampas 45 laipsniai 

Techniniai aprasai Nr. 2.pdf, Psl. 1-7.

	8.4. 
	Yliniai lenkti kanalizuojantys elektrodai submukozinei minkštojo gomurio operacijoms ir dezintegracijai
	1. Elektrodai turi integruotą irigacinei sistemai skirtą šlangutę;

2. Vienas elektrodas atlieka sekančias funkcijas: pjovimo, dezintegracijos.
	1
	1. Elektrodai turi integruotą irigacinei sistemai skirtą šlangutę;

2. Vienas elektrodas atlieka sekančias funkcijas: pjovimo, dezintegracijos.

Techniniai aprasai Nr. 2.pdf, Psl. 1-7.

	8.5. 
	Elektrodai skirti balso klosčių operacijoms
	1. Elektrodai turi integruotas irigacinei ir aspiracinei/siurbimo sistemoms skirtus kanalus;

2. Elektrodo darbinis ilgis 20 ( 1 cm;

3. Distalinio galo lenkimo kampas 15-20 laipsnių;

4. Vienas elektrodas atlieka sekančias funkcijas: pjovimo, abliacijos, koaguliacijos;

5. Elektrodai skirti atlikti sekančias operacijas:

a) viršutinių kvėpavimo takų navikų operacijos,

b) laringinė papiliomatozė,

c) subglotinė stenozė;

6. Temperatūrinis abliacijos (pjovimas ar audinio pašalinimas) ir koaguliacijos darbo režimas.
	5
	1. Elektrodai turi integruotas irigacinei ir aspiracinei/siurbimo sistemoms skirtus kanalus; 

2. Elektrodo darbinis ilgis 19 cm; 

3. Distalinio galo lenkimo kampas 16 laipsnių; 

4. Vienas elektrodas atlieka sekančias funkcijas: pjovimo, abliacijos, koaguliacijos; 

5. Elektrodai skirti atlikti sekančias operacijas:

a) viršutinių kvėpavimo takų navikų operacijos,

b) laringinė papiliomatozė,

c) subglotinė stenozė;

6. Temperatūrinis abliacijos (pjovimas ar audinio pašalinimas) ir koaguliacijos darbo režimas.
Techniniai aprasai Nr. 2.pdf, Psl. 1-7.

	9. Operacinės lempa - 1 kompl.
	

	9.1. 
	Operacinės lempos sistema
	1. Prie centrinės sijos tvirtinamos trys „alkūnės“, skirtos dviems lempų moduliams bei ≥ 26“ monitoriui (1.2.2. poz.) pakabinti;

2. Lempos modulis (2 vnt.):

2.1. Bešešėlinė LED arba lygiaverčio tipo lempa;

2.2. Lempų tarnavimo laikas: ≥ 40000 valandų;

2.3. Reguliuojama šviesos spalvinė temperatūra, reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 3500 K iki 5000 K;

2.4. Maksimalus šviesos intensyvumas (apšvieta) ≥ 160000 lx;

2.5. Spinduliuojama šiluminė energija, esant maksimaliam šviesos intensyvumui, ≤ 590 W/m2;

2.6. Spalvinis indeksas (Ra) ≥ 96;

2.7. Šviesos stulpo aukštis (L1+L2) ≥ 110 cm;

3. Laikiklis monitoriui pakabinti - 1 vnt.

4. Operacinė lempa turi būti pritaikyta patalpai, kurioje ji bus montuojama, atsižvelgiant į tai, koks patalpos aukštis, ar yra įrengtos dekoratyvinės pakabinamos lubos ir koks aukštis iki pakabinamų lubų (su gydymo įstaiga suderinama įrangos užsakymo metu).
	1
	1. Prie centrinės sijos tvirtinamos trys „alkūnės“, skirtos dviem lempų moduliams bei 26“ monitoriui (1.2.2. poz.) pakabinti;

2. Lempos modulis (2 vnt.):

2.1. Bešešėlinė LED tipo lempa;

2.2. Lempų tarnavimo laikas: 40000 valandų;

2.3. Reguliuojama šviesos spalvinė temperatūra, reguliavimo ribos nuo 3500 K iki 5000 K;

2.4. Maksimalus šviesos intensyvumas (apšvieta) 160000 lx;

2.5. Spinduliuojama šiluminė energija, esant maksimaliam šviesos intensyvumui, 585 ir 561 W/m2;

2.6. Spalvinis indeksas (Ra) 96;

2.7. Šviesos stulpo aukštis (L1+L2) 130 cm;

3. Laikiklis monitoriui pakabinti - 1 vnt.

4. Operacinė lempa pritaikyta patalpai, kurioje ji bus montuojama, atsižvelgiant į tai, koks patalpos aukštis, ar yra įrengtos dekoratyvinės pakabinamos lubos ir koks aukštis iki pakabinamų lubų (su gydymo įstaiga suderinama įrangos užsakymo metu).

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 69-73.

	10. Konsolė įrangai - 2 kompl.
	

	10.1. 
	Pakabinama (lubinė) konsolė įrangai
	1. Konsolės laikančioji konstrukcija vienos „rankos“, susidedančios iš dviejų horizontalioje plokštumoje  sukiojamų sijų („alkūnių“); 

2. Proksimalinės (esančios arčiau konsolės tvirtinimo prie lubų vietos)  „alkūnės“ ilgis 800 ± 50 mm, distalinės - 600 ± 50 mm; 
3. Prie distalinės „alkūnės“ pritvirtinta rotuojama vertikali kolona, skirta įrangai sudėti/pakabinti:
3.1. kolonos ilgis (vertikaliai) 1500 ± 100 mm;
3.2. ≥ 4 lentynos;
3.3. ≥ 1 stalčius;
3.4. laikiklis ≥ 26“ monitoriui (1.2.2. poz.) pakabinti;
3.5. įmontuotos medicininių dujų operatyvaus pajungimo jungtys (lizdai): ≥ 1 vnt. suspaustam orui, ≥ 1 vnt. CO2 dujoms, ≥ 1 vnt. vakuumui (jungčių  tipas suderinamas įrangos užsakymo metu);

3.6. įmontuota ≥ 10 vnt. elektros jungčių (el. rozečių su įžeminimo kontaktais);

3.7. gamintojo numatytos maksimalios apkrovos: lentynos apkrova ≥ 80 kg, stalčiaus apkrova ≥ 10 kg. 
4. Komplekte su konsole pateikiamos atsakomosios medicininių dujų ir vakuumo jungtys (1 komplektas - visiems konsolės lizdams); 

5. Konsolės padėtis fiksuojma elektromagnetinių arba lygiaverčių stabdžių pagalba. 

6. Konsolė turi būti pritaikyta patalpai, kurioje ji bus montuojama, atsižvelgiant į tai, koks patalpos aukštis, ar yra įrengtos dekoratyvinės pakabinamos lubos ir koks aukštis iki pakabinamų lubų (su gydymo įstaiga suderinama įrangos užsakymo metu).
	1
	1. Konsolės laikančioji konstrukcija vienos „rankos“, susidedančios iš dviejų horizontalioje plokštumoje sukiojamų sijų („alkūnių“); 

2. Proksimalinės (esančios arčiau konsolės tvirtinimo prie lubų vietos)  „alkūnės“ ilgis 800 mm, distalinės - 600 mm; 
3. Prie distalinės „alkūnės“ pritvirtinta rotuojama vertikali kolona, skirta įrangai sudėti/pakabinti:
3.1. kolonos ilgis (vertikaliai) 1500 mm;
3.2. 4 lentynos;
3.3. 1 stalčius;
3.4. 1 laikiklis 26“ monitoriui (1.2.2. poz.) pakabinti;
3.5. įmontuotos medicininių dujų operatyvaus pajungimo jungtys (lizdai): 1 vnt. suspaustam orui, 1 vnt. CO2 dujoms, 1 vnt. vakuumui (jungčių tipas suderinamas įrangos užsakymo metu);

3.6. įmontuota 12 vnt. elektros jungčių (el. rozečių su įžeminimo kontaktais);

3.7. gamintojo numatytos maksimalios apkrovos: lentynos apkrova 80 kg, stalčiaus apkrova 10 kg. 
4. Komplekte su konsole pateikiamos atsakomosios medicininių dujų ir vakuumo jungtys (1 komplektas - visiems konsolės lizdams); 

5. Konsolės padėtis fiksuojama elektromagnetinių stabdžių pagalba. 

6. Konsolė bus pritaikyta patalpai, kurioje ji bus montuojama, atsižvelgiant į tai, koks patalpos aukštis, ar yra įrengtos dekoratyvinės pakabinamos lubos ir koks aukštis iki pakabinamų lubų (su gydymo įstaiga suderinama įrangos užsakymo metu).

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 111-112.

	10.2. 
	Pakabinama (lubinė) konsolė anestezijos mašinai
	1. Konsolės laikančioji konstrukcija vienos „rankos“, susidedančios iš dviejų horizontalioje plokštumoje  sukiojamų sijų („alkūnių“); 

2. Proksimalinės (esančios arčiau konsolės tvirtinimo prie lubų vietos)  „alkūnės“ ilgis 600 ± 50 mm, distalinės - 600 ± 50 mm;  
3. Prie distalinės „alkūnės“ pritvirtinta rotuojama vertikali kolona, skirta anestezijos mašinai pakabinti:
3.1. kolonos ilgis (vertikaliai) 800 ± 100 mm;
3.2. įmontuotos medicininių dujų operatyvaus pajungimo jungtys (lizdai): ≥ 1 vnt. suspaustam orui, ≥ 1 vnt. CO2 dujoms, ≥ 1 vnt. vakuumui (jungčių  tipas suderinamas įrangos užsakymo metu);

3.3. įmontuota ≥ 10 vnt. elektros jungčių (el. rozečių su įžeminimo kontaktais);

3.4. gamintojo numatytos maksimalios apkrovos: lentynos apkrova ≥ 80 kg, stalčiaus apkrova ≥ 10 kg. 
4. Komplekte su konsole pateikiamos atsakomosios medicininių dujų ir vakuumo jungtys (1 komplektas - visiems konsolės lizdams);

5. Konsolės padėtis fiksuojma elektromagnetinių arba lygiaverčių stabdžių pagalba. 

6. Konsolė turi būti pritaikyta patalpai, kurioje ji bus montuojama, atsižvelgiant į tai, koks patalpos aukštis, ar yra įrengtos dekoratyvinės pakabinamos lubos ir koks aukštis iki pakabinamų lubų (su gydymo įstaiga suderinama įrangos užsakymo metu).
	1
	1. Konsolės laikančioji konstrukcija vienos „rankos“, susidedančios iš dviejų horizontalioje plokštumoje sukiojamų sijų („alkūnių“); 

2. Proksimalinės (esančios arčiau konsolės tvirtinimo prie lubų vietos)  „alkūnės“ ilgis 600 mm, distalinės - 600 mm; 
3. Prie distalinės „alkūnės“ pritvirtinta rotuojama vertikali kolona, skirta anestezijos mašinai pakabinti:
3.1. kolonos ilgis (vertikaliai) 800 mm;
3.2. įmontuotos medicininių dujų operatyvaus pajungimo jungtys (lizdai): 2 vnt. suspaustam orui, 2 vnt. CO2 dujoms, 2 vnt. vakuumui (jungčių tipas suderinamas įrangos užsakymo metu);

3.3. įmontuota 12 vnt. elektros jungčių (el. rozečių su įžeminimo kontaktais);

3.4. gamintojo numatytos maksimalios apkrovos: lentynos apkrova 80 kg, stalčiaus apkrova 10 kg. 
4. Komplekte su konsole pateikiamos atsakomosios medicininių dujų ir vakuumo jungtys (1 komplektas - visiems konsolės lizdams);

5. Konsolės padėtis fiksuojama elektromagnetinių stabdžių pagalba. 

6. Konsolė bus pritaikyta patalpai, kurioje ji bus montuojama, atsižvelgiant į tai, koks patalpos aukštis, ar yra įrengtos dekoratyvinės pakabinamos lubos ir koks aukštis iki pakabinamų lubų (su gydymo įstaiga suderinama įrangos užsakymo metu).

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 112.

	11. Intraoperacinis ultragarsinis aparatas - 1 kompl.
	

	11.1. 
	Sistema
	Nešiojamas, lengvai valomas ir dezinfekuojamas ultragarso aparatas, pritaikytas darbui operacinėje
	
	Nešiojamas, lengvai valomas ir dezinfekuojamas ultragarso aparatas, pritaikytas darbui operacinėje.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 74.

	11.2. 
	Aparato svoris su vidine baterija
	Ne daugiau 4,0 kg 
	
	4,0 kg su davikliu

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 75.

	11.3. 
	Ekranas
	Integruotas į aparatą, spalvotų skystų kristalų (LCD tipo arba lygiavertis), ≥ 30 cm įstrižainės ekranas
	
	Integruotas į aparatą, spalvotų skystų kristalų (LCD tipo), 30,734 cm (12,1“) įstrižainės ekranas

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 75.

	11.4. 
	Darbo režimai:
	1. B;

2. M;

3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimas;

4. Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo (galios) vaizdavimas.
	
	1. B;

2. M;

3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimas;

4. Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo (galios) vaizdavimas.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 75.

	11.5. 
	Vaizdų optimizacija
	Automatinis skenavimo parametrų optimizavimas (automatiškai optimizuojami B režimo vaizdo parametrai).
	
	Automatinis skenavimo parametrų optimizavimas (automatiškai optimizuojami B režimo vaizdo parametrai).

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 75.

	11.6. 
	Palaikomas daviklių dažnio diapazonas
	≥ (2-18) MHz
	
	Palaikomas daviklių dažnio diapazonas 1,5 - 18 MHz

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 79., psl. 80.

	11.7. 
	Audinių harmoninio vaizdavimo režimas 
	Būtina
	
	Audinių harmoninio vaizdavimo režimas

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 78.

	11.8. 
	Plačiajuostis linijinis daviklis
	Darbinių dažnių diapazonas ≥ (8,0 – 13,0) MHz.
	
	Plačiajuostis linijinis daviklis. Darbinių dažnių diapazonas 8,0 – 13,0 MHz.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 79.

	11.9. 
	Mikrokonveksinis daviklis
	Darbinių dažnių diapazonas ≥ (6,0 – 10,0) MHz.
	
	Mikrokonveksinis daviklis. Darbinių dažnių diapazonas 5,5 – 10,0 MHz.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 80.

	11.10. 
	Vaizdo didinimo funkcija 
	Būtina
	
	Vaizdo didinimo funkcija 

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 75.

	11.11. 
	Kadrų atmintis “Cine memory”
	Būtina
	
	Kadrų atmintis “Cine memory”

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 77.

	11.12. 
	Vaizdų archyvavimas
	1. Vidinė echoskopo atmintis vaizdų archyvavimui;

2. Palaikomi DICOM, BMP (arba JPEG) bei MPEG4 (arba AVI) formatai;
	
	1. Vidinė echoskopo atmintis vaizdų archyvavimui;

2. Palaikomi DICOM, JPEG bei MPEG4 formatai;

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 77.

	11.13. 
	Kompiuterinė archyvavimo programa
	Pajungimas į kompiuterinį tinklą pagal DICOM standarto Send (Store) ir Worklist protokolus
	
	Pajungimas į kompiuterinį tinklą pagal DICOM standarto Send (Store) ir Worklist protokolus

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 77.

	11.14. 
	Vežimėlis
	Kompaktiškas, reguliuojamo aukščio vežimėlis, skirtas siūlomam ultragarso aparatui, pritaikytas lengvam ir greitam jo uždėjimui bei nuėmimui
	
	Kompaktiškas, reguliuojamo aukščio vežimėlis, skirtas siūlomam ultragarso aparatui, pritaikytas lengvam ir greitam jo uždėjimui bei nuėmimui

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 81-82.

	11.15. 
	Aktyvios jungtys ultragarsinių daviklių pajungimui
	Ne mažiau kaip 3
	
	3 aktyvios jungtys ultragarsinių daviklių pajungimui

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 76.

	11.16. 
	Maitinimo šaltiniai:
	1. Pakraunamos vidinės ličio jonų arba lygiavertės baterijos;

2. ~230V (10%, 50 Hz elektros tinklas.
	
	1. Pakraunamos vidinės ličio jonų baterijos;

2. ~100-240 V, 50 Hz elektros tinklas.

Techniniai aprasai Nr. 1.pdf, Psl. 75.

	12. Mikroskopas - 1 kompl.
	

	12.1. 
	Mikroskopo sistemos konstrukcija
	1. Preciziškai nustatoma mikroskopo padėtis, stabiliai užfiksuojama elektromagnetiniais stabdžiais;

2. Visos ašys balansuojamos.
	
	1. Preciziškai nustatoma mikroskopo padėtis, stabiliai užfiksuojama elektromagnetiniais stabdžiais; 

2. Visos ašys balansuojamos.

(Brošiūra „OPMI® Vario/S 88 System, Expand your vision“, 7 psl.; 

Naudojimo instrukcija „OPMI Vario“, 152, 153, 160, 161 psl.)

	12.2. 
	Paviršiai turi būti pritaikyti valymui bei dezinfekcijai
	Būtina
	
	Paviršiai yra pritaikyti valymui bei dezinfekcijai

(Naudojimo instrukcija „OPMI Vario“, 213 psl.)

	12.3. 
	Lubinė mikroskopo pakabinimo sistema
	Reguliuojamo aukščio
	
	Reguliuojamo aukščio lubinė mikroskopo pakabinimo sistema S8

(Naudojimo instrukcija „OPMI Vario“, 122, 233 psl.; 

Brošiūra „OPMI Vario from ZEISS, Expand your vision“, 9 psl.)

	12.4. 
	Stabdžiai
	Galimybė nesteriliam personalui atrakinti magnetinius stabdžius ir patraukti mikroskopą iš chirurginio lauko, nepažeidžiant chirurginio lauko sterilumo
	
	Yra galimybė nesteriliam personalui atrakinti magnetinius stabdžius ir patraukti mikroskopą iš chirurginio lauko, nepažeidžiant chirurginio lauko sterilumo

(Naudojimo instrukcija „OPMI Vario“, 90 psl.)

	12.5. 
	Šviesos šaltinio modulis
	1. Pilnai integruotas į mikroskopo stovą, su 2 x ≥ 180 W galingumo ksenoninėmis lempomis;

2. Greito veikimo lempų perjungimo (perdegus naudojamai lempai) mechanizmas
	
	1. Pilnai integruotas į mikroskopo stovą, su 2 x 180 W galingumo ksenoninėmis lempomis;

2. Greito veikimo lempų perjungimo (perdegus naudojamai lempai) mechanizmas

(Naudojimo instrukcija „OPMI Vario“, 84, 229 psl.;

Brošiūra „OPMI Vario from ZEISS, Expand your vision“, 8 psl)

	12.6. 
	Keičiamas apšviesto lauko diametras


	≥ (11÷95) mm, esant 200 mm darbiniam atstumui,

≥ (13÷165) mm, esant 415 mm darbiniam atstumui.
	
	(11÷95) mm, esant 200 mm darbiniam atstumui,

(13÷165) mm, esant 415 mm darbiniam atstumui.

(Naudojimo instrukcija „OPMI Vario“, 223 psl.)

	12.7. 
	Integruota valdymo ir skystųjų kristalų displėjaus (LCD tipo arba lygiaverčio) panelė
	Skirta paprastam, intuityviam įvairių mikroskopo funkcijų valdymui, ne mažiau nei devynių skirtingų naudotojų chirurginių profilių nustatymui ir išsaugojimui
	
	Integruota valdymo ir skystųjų kristalų displėjaus (LCD tipo arba lygiaverčio) panelė, skirta paprastam, intuityviam įvairių mikroskopo funkcijų valdymui, iki devynių skirtingų naudotojų chirurginių profilių nustatymui ir išsaugojimui

(Brošiūra „OPMI® Vario/S 88 System, Expand your vision“, 6.2 psl.)

	12.8. 
	Reguliuojamos padėties laikymo rankenos su papildomomis funkcijomis
	Valdomos funkcijos: fokusavimas, didinimas, šviesos intensyvumo reguliavimas, magnetinių stabdžių atpalaidavimas, programuojami mygtukai
	
	Reguliuojamos padėties laikymo rankenos su papildomomis funkcijomis. Valdomos funkcijos: fokusavimas, didinimas, šviesos intensyvumo reguliavimas, magnetinių stabdžių atpalaidavimas, programuojami mygtukai.

(Naudojimo instrukcija „OPMI Vario“, 76,77 psl.)

	12.9. 
	Programuojami rankenų mygtukai
	Mikroskopo laikymo rankenose įmontuoti valdymo elementai programuojami įvairioms funkcijoms atlikti (pvz. tam pačiam mygtukui priskiriama apšvietimo reguliavimo arba vaizdo kameros valdymo funkcija)
	
	Mikroskopo laikymo rankenose įmontuoti valdymo elementai programuojami įvairioms funkcijoms atlikti (pvz. tam pačiam mygtukui priskiriama apšvietimo reguliavimo arba vaizdo kameros valdymo funkcija)

(Naudojimo instrukcija „OPMI Vario“, 189 psl.)

	12.10. 
	Mikroskopo „galvos“ atstumas nuo vertikalios centrinės tvirtinimo ašies
	Reguliuojamas. Atstumas, „galvai“ esant tolimiausioje padėtyje, ≥ 1900 mm.
	
	Reguliuojamas. Atstumas, “galvai” esant tolimiausioje padėtyje, 1000+930=1930 mm.

(Brošiūra „OPMI® Vario/S 88 System, Expand your vision“, 6.2 psl.)

	12.11. 
	Chirurginio mikroskopo pakabinimo alkūnės pakėlimo į viršų/ nuleidimo žemyn eiga
	≥ ±360 mm
	
	±360 mm

(Brošiūra „OPMI® Vario/S 88 System, Expand your vision“, 6.2 psl.)

	12.12. 
	Chirurginio mikroskopo nešančiosios alkūnės pakėlimo į viršų eiga
	≥ 700 mm
	
	700 mm

(Brošiūra „OPMI® Vario/S 88 System, Expand your vision“, 6.2 psl.)

	12.13. 
	Mikroskopo galvos pavertimo kampas į priekį / atgal horizonto atžvilgiu
	≥ +120o / ≥ -30o (horizontalios ašies atžvilgiu)
	
	+120o / -30o (horizontalios ašies atžvilgiu)

(Brošiūra „OPMI® Vario/S 88 System, Expand your vision“, 6.2 psl.)

	12.14. 
	Mikroskopo galvos šoninio pakreipimo kampas
	≥ ± 40o (horizontalios ašies atžvilgiu)
	
	± 42o(horizontalios ašies atžvilgiu)

(Brošiūra „OPMI® Vario/S 88 System, Expand your vision“, 6.2 psl.)

	12.15. 
	Mikroskopo galvos sukimasis apie vertikalią ašį
	≥ 360o
	
	450o

(Brošiūra „OPMI® Vario/S 88 System, Expand your vision“, 6.2 psl.)

	12.16. 
	Nešančiosios alkūnės sukimasis apie tvirtinimo ašį
	≥ 350o
	
	350o

(Brošiūra „OPMI® Vario/S 88 System, Expand your vision“, 6.2 psl.)

	12.17. 
	Pakabinimo alkūnės sukimasis apie tvirtinimo ašį
	≥ 270o
	
	270o

(Brošiūra „OPMI® Vario/S 88 System, Expand your vision“, 6.2 psl.)

	12.18. 
	Galima maksimali pakabinimo sistemos apkrova
	≥ 20 kg
	
	20 kg

(Naudojimo instrukcija „OPMI Vario“, 232 psl.)

	12.19. 
	Motorizuota apochromatinė didinimo “Zoom” funkcija 
	1. Tolygus didinimas, maksimali didinimo vertė - ne mažiau kaip 6 kartai;

2. Reguliuojamas didinimo greitis.
	
	1. Tolygus didinimas, maksimali didinimo vertė - ne mažiau 6 kartai;

2. Reguliuojamas didinimo greitis

(Naudojimo instrukcija „OPMI Vario“, 69, 187, 223 psl.)

	12.20. 
	Motorizuota fokusavimo sistema
	1. Apochromatinės optikos varioskopas;

2. Darbinis atstumas reguliuojamas tolygiai ne siauresniame kaip 200÷415 mm diapazone;

3. Reguliuojamas fokusavimo greitis;

4. Būtina galimybė fokusuoti rankiniu būdu.
	
	1.  Apochromatinės optikos varioskopas;

2.  Darbinis atstumas reguliuojamas tolygiai 200÷415 mm diapazone;

3.  Reguliuojamas fokusavimo greitis;

4.  Yra galimybė fokusuoti rankiniu būdu.

(Naudojimo instrukcija „OPMI Vario“, 69, 74, 187, 223 psl.)

	12.21. 
	Išorinis lęšis padidintam darbiniam atstumui
	Naudojant išorinį lęšį darbinis atstumas reguliuojamas ne siauresniame kaip 210 - 535 mm diapazone 
	
	Naudojant išorinį lęšį darbinis atstumas reguliuojamas 210 – 535 mm diapazone

(Brošiūra „OPMI Vario from ZEISS, Expand your vision“, 8 psl.)

	12.22. 
	Pagrindinis binokuliarinis tubusas
	Sulankstomas, su perjungiamu židinio atstumu f ≥170/260mm, duodantis papildomą iki 50% didinimo galimybę
	
	Sulankstomas, su perjungiamu židinio atstumu f 170/260mm, su PROMAG funkcija duodantis papildomą 50% didinimo galimybę 

(Brošiūra „OPMI Vario from ZEISS, Expand your vision“, 8 psl.)

	12.23. 
	Mikroskopo valdymas
	1. Mikroskopo laikymo rankenose įmontuotais valdymo elementais;

2. Ne mažiau 14 funkcijų belaidžiu kojinio valdymo pedalu.
	
	1. Mikroskopo laikymo rankenose įmontuotais valdymo elementais;

2.  14 funkcijų belaidžiu kojinio valdymo pedalu

(Naudojimo instrukcija „OPMI Vario“, 76, 241 psl.)

	12.24. 
	Dinaminė šviesos intensyvumo kontrolė


	Būtina galimybė įjungti arba išjungti automatinę chirurginio lauko apšvietimo reguliavimo kontrolę, priklausomai nuo didinimo
	
	Yra galimybė įjungti arba išjungti automatinę chirurginio lauko apšvietimo reguliavimo kontrolę, priklausomai nuo didinimo

(Naudojimo instrukcija „OPMI Vario“, 191 psl.)

	12.25. 
	Elektros maitinimas
	Iš ~230V±10%, 50Hz el. tinklo


	
	Iš 230V, 50Hz el. tinklo

(Naudojimo instrukcija „OPMI Vario“, 234 psl.)

	12.26. 
	Papildomas stereo mikroskopas asistentui su dviem ( 12,5 x okuliarais
	Būtinas. Prie pagrindinio mikroskopo jungiamas per vaizdo daliklį, skirtas darbui 90o kampu pagrindinio chirurgo atžvilgiu, iš dešinės arba iš kairės. Asistento binokuliarinis vamzdis palenktas 45º ±5o kampu.

Lateraliniam pajungimui turi būti naudojamas papildomas optinis vamzdis su dviem lankstymo šarnyrais.
	
	Papildomas stereo mikroskopas asistentui su dviem 12,5 x okuliarais. Prie pagrindinio mikroskopo jungiamas per vaizdo daliklį, skirtas darbui 90o kampu pagrindinio chirurgo atžvilgiu, iš dešinės arba iš kairės.

Asistento binokuliarinis vamzdis palenktas 45º  kampu.

Lateraliniam pajungimui yra naudojamas papildomas optinis vamzdį su dviem lankstymo šarnyrais.

(Naudojimo instrukcija „OPMI Vario“, 80, 137, 223 psl.)


4 lentelė
PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	1. 
	Įmonės registracijos pažymėjimo kopija
	1
	Kvalifikacijos dokumentai_Konfidencialu.pdf

	2. 
	Išrašas iš įmonės įstatų
	1
	Kvalifikacijos dokumentai_Konfidencialu.pdf

	3. 
	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją
	4
	Kvalifikacijos dokumentai_Konfidencialu.pdf

	4. 
	Dokumentai patvirtinantys teisę atstovauti bei techniškai aptarnauti siūlomą įrangą.
	16
	Kvalifikacijos dokumentai_Konfidencialu.pdf

	5. 
	Paskutinių finansinių metų pelno - nuostolių ataskaita
	2
	Kvalifikacijos dokumentai_Konfidencialu.pdf

	6. 
	Įgaliojimo nuorašas
	1
	Kvalifikacijos dokumentai_Konfidencialu.pdf

	7. 
	Medicinos prietaisų atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos prietaisams kopijos
	13
	Atitikties sertifikatai.pdf

	8. 
	Siūlomų prekių techniniai aprašymai
	112
	Techniniai aprasai Nr.1.pdf

	9. 
	Siūlomų prekių techniniai aprašymai
	12
	Brosiura_OPMI_Vario_from_ZEISS_Expand_your_vison.pdf

	10. 
	Siūlomų prekių techniniai aprašymai
	14
	Brosiura_OPMI_Vario_S88_System_Expand_your_vision.pdf

	11. 
	Siūlomų prekių techniniai aprašymai
	264
	Naudojimo_instrukcija_OPMI_Vario.pdf

	12. 
	Siūlomų prekių techniniai aprašymai
	2
	Catalogue VS9.pdf

	13. 
	Siūlomų prekių techniniai aprašymai
	62
	Instruction Manual Velure S9.pdf

	14. 
	Siūlomų prekių techniniai aprašymai
	7
	Techniniai aprasai Nr. 2.pdf

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Dokumentas su Įrangos aprašymais: 
Techniniai aprasai Nr. 1.pdf; 

Brosiura_OPMI_Vario_from_ZEISS_Expand_your_vison.pdf; 
Brosiura_OPMI_Vario_S88_System_Expand_your_vision.pdf;

Naudojimo_instrukcija_OPMI_Vario.pdf
Catalogue VS9.pdf
Instruction Manual Velure S9.pdf
Techniniai aprasai Nr. 2.pdf
Dokumentas su kvalifikaciniais reikalavimais: „Kvalifikacijos dokumentai_Konfidencialu.pdf“.

Dokumentas su atitikties sertifikatais: „Atitikties sertifikatai.pdf“




Vadybininkas







Antanas Venslovas

TRADINTEK UAB
J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8 5 2685427, faks.: 8 5 2496084, el-paštas: info@tradintek.com, įmonės kodas - 124942182, PVM mokėtojo kodas - LT249421811
A.s.: LT65 7044 0600 0136 8083 AB SEB.

[image: image1.png]