PAGE  

Priedas Nr. 2. Techninė specifikacija.
5 pirkimo dalis. Paciento šildymo įrenginys - kilimėlis (1 vnt.) 
	Eil. Nr.
	Parametras (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose ( psl. Nr.). Dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės.
	Siūlomos įrangos parametrai

	1.1
	Funkcijos:

Šildymo temperatūros nustatymas

Sistemos savitestavimas ir aliarmai

	Ne siauresnėse kaip 32-39oC

Būtina
	1 psl KatalogasKonfidencialu
	30- 40o C

	1.2
	Ekranas nustatymų, aliarmų ir temperatūrų atvaizdavimui 

Nustatymų įjungimo mygtukas

Aliarmo garsinio išungimo mygtukas
	1.1. poz
Apsaugantis nuo atsitiktinio nustatymų pakeitimo

Būtina


	2- 3 psl KatalogasKonfidencialu
	Yra Ekranas nustatymų, aliarmų ir temperatūrų atvaizdavimui 
Yra Nustatymų įjungimo mygtukas, Apsaugantis nuo atsitiktinio nustatymų pakeitimo

Yra Aliarmo garsinio išungimo mygtukas



	1.3
	Priedo faktinės temperatūros rodymas ekrane

Nustatytos pageidaujamos temperatūros rodymas ekrane
	Būtina

Būtina


	2- psl KatalogasKonfidencialu
	Yra Priedo faktinės temperatūros rodymas ekrane

Yra Nustatytos pageidaujamos temperatūros rodymas ekrane

	1.4
	Aliarmo tipai:

Vizualinis ir garsinis

Elektros maitinimo sutrikimo (jei prietaisas neturi integruoto akumuliatoriaus)

Priedo sensorių aliarmas

Aukštos temperatūros

Temperatūros per didelio nuokrypio

Netinkamo veikimo
	Būtina

Būtina

Būtina

Virš 41oC Būtina

Būtina

Būtina
	3- 4- 5 psl KatalogasKonfidencialu
	Yra Aliarmo tipai:

Vizualinis ir garsinis

Elektros maitinimo sutrikimo (jei prietaisas neturi integruoto akumuliatoriaus)

Priedo sensorių aliarmas
Aukštos temperatūros

Temperatūros per didelio nuokrypio

Netinkamo veikimo Virš 41oC



	2.
	Šildomas čiužinys
	Daugkartinio naudojimo

Elektra šildomas

Su daugkartinio naudojimo plaunamu apvalkalu
	6- 8 psl KatalogasKonfidencialu
	Šildomas čiužinys Daugkartinio naudojimo

Elektra šildomas

Su daugkartinio naudojimo plaunamu apvalkalu

	2.1
	Matmenys
	Ilgis 150 cm ± 10 cm
Plotis 50 cm ± 10 cm
Aukštis 3 cm ± 1 cm
	7 psl KatalogasKonfidencialu
	Ilgis 150 cm
Plotis 50 cm

Aukštis 3 cm

	2.2
	Antipragulinė danga arba čiužinukas
	Būtina visame plote
	9 psl KatalogasKonfidencialu
	Yra Antipragulinė danga arba čiužinukas visame plote

	2.3
	Šildymo elementas
	Anglies pluoštas
	1 psl KatalogasKonfidencialu
	Anglies pluoštas

	3.
	Atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 (MDR) arba MDD 93/42/EEB reikalavimus
	Pateikti atitikties dokumento kopiją.
	
	Pateikta su dokumentais

	4.
	Garantijos laikotarpis, metais
	≥ 24 mėn.
	
	24 mėn.


