## Bendrieji reikalavimai (2)
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės hematologiniams tyrimams su prietaisu panaudai (4270)
1. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti bei nurodyti jų kiekius ir kainas be PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti nurodytą tyrimų skaičių per 36 mėnesius. Tiekėjas Perkančiąjai organizacijai turi pateikti visą reikalingą informaciją apie siūlomas prekes, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
3. | Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui prietaisu suteikiamu panaudos būdu.
4. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
5. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais. Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 1-10, Reagentų aprašymas psl. Nr. 1-28, BC-6000 Naudojimo instrukcija
6. | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). CE deklaracijos psl.Nr.1-14
7. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
8. | Tiekėjas turi pateiki reagentų ir pagalbinių priemonių saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją iki panaudai teikiamo prietaiso instaliavimo. Saugos duomenų laipai psl. Nr. 1-187, Tyrimu protokolas psl. Nr. 1-2
9. | Iki panaudai teikiamo prietaiso instaliavimo, Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą ir instrukcijas. Profilaktinės priežiūros planas psl.Nr.1-2, BC-6000 Naudojimo instrukcija
10. | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
11. | Panaudos davėjas savo lėšomis turi pasirūpinti reikiamo pajėgumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, į kurį turi įjungti panaudai siūlomą prietaisą, ir kompiuterizuota darbo vieta su programine įranga tyrimų rezultatams peržiūrėti, apdoroti, interpretuoti ir patvirtinti. Taip pat panaudos davėjas turi savo lėšomis Perkančiąjai organizacijai suteikti spausdintuvą reikalingą spausdinti duomenis iš panaudai pateikto prietaiso. Visos šiame punkte išvardintos įrangos veikimą (remontą, priežiūrą, spausdintuvo kasečių tiekimą) Tiekėjas turi užtikrinti nemokamai reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimo - pardavimo sutarties galiojimo metu.
12. | Panaudos davėjas įsipareigoja panaudai teikiamą prietaisą perduoti (pristatyti, paruošti, išbandyti, apmokyti PO darbuotojus juo dirbti, jei reikia, atlikti tyrimų verifikavimą) VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo. Esant objektyvioms priežastims, Tiekėjas raštu gali prašyti pratęsti turto perdavimo terminą, tokiu atveju naujas turto perdavimo terminas nustatomas abipusiu raštišku šalių sutarimu.
13. | Panaudos davėjas privalo savo sąskaita užtikrinti Turto techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą bei gedimų diagnostiką ir šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaiso darbo sutrikdymo/gedimo šalinimo darbai turi būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 4 valandas po pranešimo apie prietaiso gedimą gavimo darbo dienomis ir per 6 valandas poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus prietaiso suremontuoti per 14 kalendorinių dienų, Panaudos davėjas Perkančiąjai organizacijai pateikia lygiavertį prietaisą tyrimams atlikti. Jei panaudai suteiktas prietaisas sugedęs nepataisomai arba jo nepavyksta sutaisyti per 30 kalendorinių dienų, tada Tiekėjas Perkančiąjai organizacijai nemokamai pakeičia to paties modelio ar lygiaverčiu prietaisu. Esant objektyvioms priežastims, Tiekėjas raštu gali prašyti pratęsti prietaiso pakeitimo - pateikimo terminą, tokiu atveju naujas prietaiso pristatymo terminas nustatomas abipusiu raštišku šalių sutarimu.
14. | Programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į Laboratorijos Informacinę Sistemą (LIS) duomenims apsikeisti ASTM protokolu. Tiekėjas savo lėšomis turi suteikti visas reikiamas priemones ir/ar programinę įrangą, reikalingą prietaisui įjungti į PO vietinį kompiuterinį tinklą duomenims su LIS apsikeisti. Tiekėjas gali turėti nuotolinę prieigą prie panaudai teikiamo prietaiso tik per Perkančiosios organizacijos taikomą privilegijuotų naudotojų valdymo sprendimą prieš tai suderinęs su Perkančiąja organizacija. Visas siūlomas sprendimas (prietaisas, sistemos programinė įranga, integracija su PO informacine sistema) turi gebėti veikti tik PO vietiniame kompiuteriniame tinkle, prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma. Analizatoriaus aprašymas psl. nr. 10
15. | Panaudos davėjas, pasibaigus panaudos sutarčiai, arba jos nutraukimo atveju, privalo visas skaitmenines laikmenas (tokias kaip kietieji diskai ir pan.), kuriuose buvo saugomi ar apdorojami pacientų duomenys, perduoti perkančiosios organizacijos nuosavybėn.
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis EUR be PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos pr. pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į katalogo psl., pastabos
Reagentai ir pagalbinės priemonės hematologiniams tyrimams su prietaisu panaudai Infekcinių ligų diagnostikos laboratorijai
1. | REAGENTAI IR PAPILDOMOS/PAGALBINĖS PRIEMONĖS AUTOMATINIU 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIJAVIMO HEMATOLOGINIU ANALIZATORIUMI, SUTEIKIAMU PANAUDOS BŪDU, ATLIEKAMIEMS VENINIO (BENDRO) KRAUJO IR LIKVORO TYRIMAMS.
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai
1.1 | Veninio (bendro) kraujo ir likvoro tyrimas automatizuotu būdu. Bendras kraujo tyrimas (CBC), leukocitų diferencijacija (Diff). Analizatoriaus aprasymas psl Nr.1,4 | 1. Bendro kraujo tyrimo ir leukocitų diferenciacijos metu matuojami kraujo parametrai: Leukocitų skaičius (WBC), eritrocitų skaičius (RBC), hemoglobino koncentracija (HGB), hematokritas (HCT), vidutinis ląstelės tūris (MCV), vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH), apskaičiuota vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite (MCHC), eritrocitų pasiskirstymo plotis (RDW), eritrocitų pasiskirstymo standartinis nuokrypis (RDW-SD), trombocitų skaičius (PLT), trombocitų pasiskirstymo plotis (PDW), vidutinis trombocitų tūris (MPV), trombokritas (PCT), dideli trombocitai (P-LCC), didelių trombocitų skaičiaus santykis su bendru trombocitų skaičiumi (P-LCR), branduolėti eritrocitai (NRBC), neutrofilų skaičius (NEUT) (#,%), limfocitų skaičius (LY) (#,%), monocitų skaičius (MO) (#,%), eozinofilų skaičius (EO) (#,%), bazofilų skaičius (BA) (#,%), nesubrendusių granulocitų skaičius (IMG) (#,%). 2. Likvoro tyrimo metu matuojami parametrai: leukocitai (WBC), eritrocitai (RBC), mononuklearai (MN) (#,%), polimorfonuklearai (PMN) (#,%), bendras branduolėtų ląstelių skaičius (TC). 3. Analizatoriaus matavimo ribos ne siauresnės nei: WBC 0 – 500x109/L, RBC 0 – 8.50x1012/L, HGB 0 – 250 g/L, PLT 0 – 5000x109/L. 4. Analizatorius turi pateikti PLT, RBC, DIFF histogramas. 5. Turi būti galimybė matyti paciento ne mažiau nei dviejų paskutinių mėginių tyrimų rezultatus (istorinė tendencija). 6. Kasdien, 7 dienas per savaitę bus atliekama 2 lygių kraujo vidaus kokybės kontrolė. | tyrimai | 70000 |  |  |  |  | 1. Bendro kraujo tyrimo ir leukocitų diferenciacijos metu matuojami kraujo parametrai: Leukocitų skaičius (WBC), eritrocitų skaičius (RBC), hemoglobino koncentracija (HGB), hematokritas (HCT), vidutinis ląstelės tūris (MCV), vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH), apskaičiuota vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite (MCHC), eritrocitų pasiskirstymo plotis (RDW), eritrocitų pasiskirstymo standartinis nuokrypis (RDW-SD), trombocitų skaičius (PLT), trombocitų pasiskirstymo plotis (PDW), vidutinis trombocitų tūris (MPV), trombokritas (PCT), dideli trombocitai (P-LCC), didelių trombocitų skaičiaus santykis su bendru trombocitų skaičiumi (P-LCR), branduolėti eritrocitai (NRBC), neutrofilų skaičius (NEUT) (#,%), limfocitų skaičius (LY) (#,%), monocitų skaičius (MO) (#,%), eozinofilų skaičius (EO) (#,%), bazofilų skaičius (BA) (#,%), nesubrendusių granulocitų skaičius (IMG) (#,%). Analizatoriaus aprasymas psl Nr.1 2. Likvoro tyrimo metu matuojami parametrai: leukocitai (WBC), eritrocitai (RBC), mononuklearai (MN) (#,%), polimorfonuklearai (PMN) (#,%), bendras branduolėtų ląstelių skaičius (TC). Analizatoriaus aprasymas psl Nr.1 3. Analizatoriaus matavimo ribos : WBC 0 – 500x109/L, RBC 0 – 8.60x1012/L, HGB 0 – 260 g/L, PLT 0 – 5000x109/L. Analizatoriaus aprasymas psl Nr.1 4. Analizatorius pateikia PLT, RBC, DIFF histogramas. Analizatoriaus aprasymas psl Nr.1 5. Turi būti galimybė matyti paciento ne mažiau nei dviejų paskutinių mėginių tyrimų rezultatus (istorinė tendencija). Analizatoriaus aprasymas psl Nr.9, 12 6. Kasdien, 7 dienas per savaitę bus atliekama 2 lygių kraujo vidaus kokybės kontrolė. Reagentų aprašymas
Visi reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimo priemonės (jų kiekiai ir kainos), reikalingos tyrimams 1.1 p. atlikti AUTOMATINIU 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIJAVIMO HEMATOLOGINIU ANALIZATORIUMI (prietaisui keliami reikalavimai yra pateikti 1.2 punkto lentelėje "TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIJAVIMO HEMATOLOGINIUI ANALIZATORIUI"), turi būti nurodytos 1.1.1-1.1.n (kur n yra visų reikiamų, tyrimams atlikti, reagentų ir priemonių skaičius) punktuose.
1.1.1 | Reagentas DS Diluent |  | 20 L | 159 | 5 | 200 | 31800 | 33390 | Mindray, DS Diluent Reagentų aprašymo psl. Nr.1-4
1.1.2 | Reagentas M-6LD Lyse |  | 1 L | 120 | 5 | 70 | 8400 | 8820 | Mindray, M-6LD Lyse Reagentų aprašymo psl. Nr.1-2,5-6
1.1.3 | Reagentas M-6FD Dye |  | 12 ml | 162 | 5 | 50 | 8100 | 8505 | Mindray, M-6FD Dye Reagentų aprašymo psl. Nr.1-2,7-8
1.1.4 | Reagentas M-6LH Lyse |  | 1 L | 45 | 5 | 70 | 3150 | 3307.5 | Mindray,M-6LH Lyse Reagentų aprašymo psl. Nr.1-2,9-10
1.1.5 | Reagentas M-6LN Lyse |  | 1 L | 117 | 5 | 70 | 8190 | 8599.5 | Mindray, M-6LN Lyse Reagentų aprašymo psl.1-2,11-12
1.1.6 | Reagentas M-6FN Dye |  | 12 ml | 162 | 5 | 50 | 8100 | 8505 | Mindray, M-6FN Dye Reagentų aprašymo psl. Nr.1-2,13-14
1.1.7 | Priežiūros reagentas Probe Cleanser |  | 50 ml | 111 | 5 | 9 | 999 | 1048.95 | Mindray, Probe Cleanser (M-68) Reagentų aprašymo psl. Nr.1-2,15-17
1.1.8 | Kontrolinė medžiaga BC-6D Control |  | 4,5 ml | 162 | 5 | 28 | 4536 | 4762.8 | BC-6D Control (H, N, L lygių) Reagentų aprašymo psl. Nr.1-2,18-22
1.1.9 | Kalibratorius SC-CAL Plus Calibrator |  | 3 ml | 6 | 5 | 35 | 210 | 220.5 | Mindray, SC-CAL PLUS Reagentų aprašymo psl. Nr.1-2,18,23-28
1.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIJAVIMO HEMATOLOGINIUI ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Ne senesnis negu 4 metų automatinis hematologinis analizatorius su integruotu arba atskirai prijungiamu brūkšninių kodų skaitytuvu, suteikiamas panaudos būdu. |  |  |  |  | 2020 metų gamybos, automatinis hematologinis analizatorius Mindray BC-6000 su integruotu ir su išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvais. Analizatoriaus aprasymas psl Nr.1-2
2. | Mėginio tipas: veninis kraujas, kapiliarinis kraujas, likvoras. |  |  |  |  | Mėginio tipas: veninis kraujas, kapiliarinis kraujas, likvoras. Analizatoriaus aprasymas psl Nr. 1,4
3. | Galimybė tirti atidarytus ir uždarytus mėgintuvėlius, mikrokiekius: likvorui ne daugiau 85 µl. |  |  |  |  | Galima atlikti tyrimus iš atidarytų ir uždarytų mėgintuvėlių, mikrokiekius: likvorui 85 µl. Analizatoriaus aprasymas psl Nr. 5
4. | Prietaiso našumas: ne mažiau kaip 20 mėginių per valandą. |  |  |  |  | Prietaiso našumas: 110 mėginių per valandą (CBC+DIFF) arba 40 mėginių per valandą (kūno skysčių) Analizatoriaus aprasymas psl Nr. 1
5. | Vidinės kokybės kontrolės rezultatai pateikiami skaičiais ir Levey-Jennings grafikais. |  |  |  |  | Vidinės kokybės kontrolės rezultatai pateikiami skaičiais ir Levey-Jennings grafikais. Analizatoriaus aprasymas psl Nr. 6-8
6. | Leukocitų diferencijacijos rezultatai pateikiami ne tik absoliučiais skaičiais, bet ir nurodoma jų procentinė dalis. |  |  |  |  | Leukocitų diferenciacijos rezultatai pateikiami absoliučiais skaičiais bei nurodoma jų procentinė dalis. Analizatoriaus aprasymas psl Nr. 1
1 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 73485
5 % PVM suma Eur: | [8 empty] | 3674.25
1 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 77159.25