UAB “Slaugivita”

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145440368

PVM mokėtojo kodas LT454403610

  - PASIŪLYMAS

  - DĖL ČIUŽINIŲ IR REANIMACINIŲ LOVŲ

2022-02-15

(data)

Šiauliai

(vieta)

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) | UAB „Slaugivita“, 145440368, Dubijos g.16, LT-77172 Šiauliai |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) | Daiva Čekienė, 841 383967, daiva@slaugivita.com |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama) | 1 | Ne |  |
| 3. | Įrodymai, kad ūkio subjektų pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei teikiama) |  |  |  |
| 4. | EBVPD* | 14 | Ne |  |
| 5. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 6. | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams | 15 | Ne |  |

*Atskirą EBVPD pildo:

- tiekėjas;

- kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

- kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra);

- kiekvienas subtiekėjas atskirai;

- kiekvienas fizinis asmuo, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str., su kuriuo laimėjimo atveju tiekėjas ketina sudaryti darbo sutartį.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede “Prekių sąrašas ir techninė specifikacija”;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;

- pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Viešųjų pirkimų vadybininkė				Daiva Čekienė

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pasiūlymo 1 priedas

prekių sąrašas  ir techninė specifikacija

ČIUŽINIAI IR REANIMACINĖS LOVOS

Mes siūlome šias prekes:

PASTABA: pildyti tik tas pirkimo objekto dalis, kurioms teikiamas Pasiūlymas. Tuščias lenteles prašome ištrinti.

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina Eur be PVM** | Suma Eur be PVM * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Čiužiniai pragulų profilaktikai ir gydymui | Vnt. | 30 | 485,00 | 14.550,00 |
| Pasiūlymo kaina Eur be PVM (6 stulpelio reikšmių suma) |  |  |  |  | 14.550,00 |
| PVM dydis 5% ir suma Eur |  |  |  |  | 727,50 |
| Pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 15.277,50 |

1 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais penkiolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 50 ct.

Reikalavimai taikomi visoms pirkimo objekto dalims:

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_________

techninė specifikacija

1 pirkimo objekto dalis

Čiužinių pragulų profilaktikai ir gydymui 30 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas | Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti ( t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis: | - skirtas pragulų profilaktikai - skirtas ne žemesniam kaip II stadijos pragulų gydymui | - skirtas pragulų profilaktikai - skirtas iki III stadijos pragulų gydymui | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, psl.2 |
| 2. | Pripūsto čiužinio matmenys: | 2.1. ilgis 200 (± 5 cm) 2.2. plotis 85 (± 5 cm) 2.3. aukštis 10 (± 2 cm) | 2.1. ilgis 200 cm 2.2. plotis 85 cm 2.3. aukštis 10 cm | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, psl.2 |
| 3. | Paklotas: | 3.1. ne mažiau kaip 20 skersinių kamerų (celių) 3.2. kameros (celės) suskirstytos į 3 atskiras dalis | 3.1. 20 skersinių kamerų (celių) 3.2. kameros (celės) suskirstytos į 3 atskiras dalis | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, psl.3 |
| 4. | Kameros (celės) pagamintos | 4.1 iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos | 4.1 iš poliuretano | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, psl.4 |
| 5. | Turi būti greito išleidimo funkcija: | 5.1 greitas čiužinio išleidimas paciento reanimacijos atveju (CPR) 5.2 ne mažiau 2 išleidimo angų | 5.1 greitas čiužinio išleidimas paciento reanimacijos atveju (CPR) 5.2 2 išleidimo angos | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, psl.2,5 |
| 6. | Čiužinio užvalkalo medžiaga: | 6.1. nepralaidi skysčiams 6.2 pralaidi orui 6.3 elastinga 4 kryptimis 6.4. skalbiama ne žemesnėje nei 95° C temperatūroje, džiovinama džiovyklose, dezinfekuojama | 6.1. nepralaidi skysčiams 6.2 pralaidi orui 6.3 elastinga 4 kryptimis 6.4. skalbiama 95° C temperatūroje, džiovinama džiovyklose, dezinfekuojama | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, psl.6,2 |
| 7. | Užvalkalo tvirtinimas prie pagrindo užtrauktuko pagalba | Būtina | Užvalkalo tvirtinimas prie pagrindo užtrauktuko pagalba | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, psl.6 |
| 8. | Turi būti galimybė tvirtinti prie pagrindinio čiužinio: | 8.1. keturių elastinių gumų pagalba 8.2. gumos prisiūtos pragulų profilaktikos ir gydymo čiužinio kampuose | 8.1. keturių elastinių gumų pagalba 8.2. gumos prisiūtos pragulų profilaktikos ir gydymo čiužinio kampuose | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, psl.1,2,7 |
| 9. | Maksimali apkrova | ne mažiau kaip 200 kg | 250 kg | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, psl.2 |
| 10. | Valdymo įrenginys: | 10.1. čiužinio pripūtimas reguliuojamas nuo valdymo įrenginio nugarinėje dalyje pagalba 10.2. įrenginys turi ne mažiau kaip 8 slėgio pozicijas 10.3. Įrenginys turi palaikyti pastovų slėgį 10.4. Valdymo įrenginio tvirtinimas prie lovos ne mažiau kaip 2 kablių, sumontuotų valdymo įrenginio nugarinėje dalyje, pagalba 10.5. Valdymo įrenginio svoris ne daugiau kaip 1,5 kg 10.6. Turi būti slėgio pasirinkimas atsižvelgiant į paciento padėtį ir svorį 10.7. Turi būti galimybė reguliuoti slėgį, pacientui esant gulimoje arba pusiau sėdimoje pozicijoje | 10.1. čiužinio pripūtimas reguliuojamas nuo valdymo įrenginio nugarinėje dalyje pagalba 10.2. įrenginys turi 10 slėgio pozicijų 10.3. Įrenginys palaiko pastovų slėgį 10.4. Valdymo įrenginio tvirtinimas prie lovos 2 kablių, sumontuotų valdymo įrenginio nugarinėje dalyje, pagalba 10.5. Valdymo įrenginio svoris 1,5 kg 10.6. Yra slėgio pasirinkimas atsižvelgiant į paciento padėtį ir svorį 10.7. Yra galimybė reguliuoti slėgį, pacientui esant gulimoje arba pusiau sėdimoje pozicijoje | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, psl.8,9,10 |
| 11. | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėnesiai | 24 mėnesiai | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, psl.2 |

Viešųjų pirkimų vadybininkė				Daiva Čekienė

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose