## Lakštas1
Techninė specifikacija
Eilės Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės techninė specifikacija, būtini reikalavimai	Siūlomų prekių pavadinimas (kodas), gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus / PILDYTI PRIVALOMA / Privaloma išsamiai aprašyti siūlomos prekės parametrus.	Planuojamas pirkti kiekis, vnt	(1 vnt.) kaina, € be PVM	Planuojamo pirkti kiekio suma, € su PVM
1.	Elektrochirurginis generatorius	1.1 Automatinis bipolinis audinių sulydymas arterijoms, venoms, limfagyslėms ar audiniams ≤ 7 mm diametro;	Elektrochirurginis generatorius Valleylab LS10, kodas VLLS10GEN gamintojas Medtronic/Covidien,kilmės šalis JAV 1.1 Automatinis bipolinis audinių sulydymas arterijoms, venoms, limfagyslėms ar audiniams ≤ 7 mm diametro; Brošiūra 1, 4 psl. Instrumentai 1 psl.	1	6500.00	7865.00
		1.2 Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu;	1.2 Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu; Brošiūra 2 psl.
		1.3 Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai;	1.3 Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai; Instrumentai 1 psl.
		1.4 Maksimalus galingumas/varža 270 W, 30 Ω;	1.4 Maksimalus galingumas/varža 270 W, 30 Ω; Brošiūra 5 psl.
		1.5 Audinių sulydymo trukmė 1-4 s;	1.5 Audinių sulydymo trukmė 1-4 s; Instrumentai 1 psl.
		1.6 Sulydymo režimo aktyvinimas rankena arba kojine pamina;	1.6 Sulydymo režimo aktyvinimas rankena arba kojine pamina; Instrumentai 1 psl.
		1.7 Automatinė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą;	1.7 Automatinė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą; Brošiūra 3 psl.
		2. Papildomos prietaiso savybės:
		2.1 Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas;	2.1 Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas; Brošiūra 1 psl.
		2.2 Įdiegta technologija ypač dideliu dažniu matuojanti audinių varžos pakitimus, tam kad išlaikyti optimalius el. srovės parametrus. Matavimų dažnis 20000 kartų per sekundę;	2.2 Įdiegta technologija ypač dideliu dažniu matuojanti audinių varžos pakitimus, tam kad išlaikyti optimalius el. srovės parametrus. Matavimų dažnis 434000 kartų per sekundę; Brošiūra 4 psl.
		2.3 Išmatavimai- 300x377x105mm, ±10 mm;	2.3 Išmatavimai: 300x377x105. Brošiūra 1 psl.
		2.4 Svoris- 5 kg.	2.4 Svoris 5 kg. LS10 brošiūra 2 psl.
2.	Bipolinės žnyplės	ilgis 37 cm±0,3mm, diametras 5mm, žiaunų ilgis 20,3mm±0,1mm, pjovimo ilgis 18,5mm±0,1mm. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos. Darbinė dalis rotuojama 3500. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤7 mm. Suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi	Bipolinės žnyplės Maryland, prekės kodas: LF1937. ilgis 37 cm, diametras 5mm, žiaunų ilgis 20,3mm, pjovimo ilgis 18,5mm. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą. Yra galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos. Darbinė dalis rotuojama 350 laipsn. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu. Vienos aktyvacijos metu pilnai sulydo kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤7 mm. Suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Brošiūra 1 psl., Instrumentai 1 psl., Gamintojo patvirtinimas	2	420.00	882.00
3.	Bipolinės žnyplės	ilgis 18,8±0,1 cm. Lenktos, pjovimo ilgis 15,2±0,1mm, užlydymo ilgis 17,3 ±0,1mm, turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos ir koaguliacija be nupjovimo. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤7 mm. Suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi	Bipolinės žnyplės Maryland, prekės kodas: LF1212A. ilgis 18,8 cm. Lenktos, pjovimo ilgis 15,2 mm, užlydymo ilgis 17,3 mm, yra galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos ir koaguliacija be nupjovimo. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu. Vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤7 mm. Suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Brošiūra 1 psl., Instrumentai 1 psl., Gamintojo patvirtinimas	2	390.00	819.00
	Bendra pasiūlymo kaina be PVM: 8120,00 Eur ir su PVM: 9566,00 Eur