{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Ultragarsinė diagnostikos sistema"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (puslapis pasiūlyme, puslapyje pažymint siūlomą parametrą)"]
[]
["1.1.","Ultragarsinės diagnostikos sistema",1,"vnt.","MyLab X8, Esaote S.p.A."]
["1.1.1.","Mobili konstrukcija",null,null,null,"Mobili konstrukcija ,,Katalogas\" - 2 psl."]
["1.1.2.","Taikymo sritys (ne mažiau kaip): 1. Abdominaliniai tyrimai; 2. Akušeriniai, ginekologiniai tyrimai; 3. Kardiologiniai tyrimai; 4. Kraujagyslių tyrimai; 5. Smulkių organų tyrimai; 6. Urologiniai tyrimai.",null,null,null,"Taikymo sritys: 1. Abdominaliniai tyrimai; 2. Akušeriniai, ginekologiniai tyrimai; 3. Kardiologiniai tyrimai; 4. Kraujagyslių tyrimai; 5. Smulkių organų tyrimai; 6. Urologiniai tyrimai. ,,Katalogas\" - 2 psl."]
["1.1.3.","Sistemos valdymas: 1. Lietimui jautrus ekranas, sistemos funkcijų valdymui, įstrižainė, ne mažiau 25 cm; 2. Raidinė-skaitinė klaviatūra; 3. Mygtukas komandų sekai įrašyti ir ją aktyvuoti.",null,null,null,"Sistemos valdymas: 1. Lietimui jautrus ekranas, sistemos funkcijų valdymui, įstrižainė, 25.65 cm; 2. Raidinė-skaitinė klaviatūra; 3. Mygtukas komandų sekai įrašyti ir ją aktyvuoti. ,,Katalogas\" - 3 psl."]
["1.1.4.","Monitorius (LED): 1. Įstrižainė, ne mažiau 54 cm; 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį; 3. Skiriamoji geba ne mažiau 1920x1080 taškų.",null,null,null,"Monitorius (LED): 1. Įstrižainė 54 cm; 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį; 3. Skiriamoji geba 1920x1080 taškų.,,Katalogas\" - 4 psl."]
["1.1.5.","Valdymo panelio poslinkis vertikalia kryptimi, pritaikymui naudotojo reikmėms, ne mažiau +/-20 cm.",null,null,null,"Valdymo panelio poslinkis vertikalia kryptimi, pritaikymui naudotojo reikmėms 26 cm. ,,Katalogas\" - 2 psl."]
["1.1.6.","Reguliuojamas valdymo panelio pasukimo kampas.",null,null,null,"Reguliuojamas valdymo panelio pasukimo kampas.,,Katalogas\" - 2 psl."]
["1.1.7.","Palaikomas daviklių dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 18 MHz.",null,null,null,"Palaikomas daviklių dažnio diapazonas  nuo 1 iki 24 MHz. ,,Katalogas - 5 psl. "]
["1.1.8.","Automatinis parametrų optimizavimas dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose.",null,null,null,"Automatinis parametrų optimizavimas dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose. ,,Katalogas\" - 6, 7, 8, 9 psl."]
["1.1.9.","Darbo pradžia: tyrimas atliekamas greičiau nei per minutę nuo aparato įjungimo.",null,null,null,"Darbo pradžia: tyrimas atliekamas greičiau nei per minutę nuo aparato įjungimo. ,,Katalogas\" - 2 psl."]
["1.1.10.","Darbo režimai (ne mažiau kaip): 1. Dvimatis režimas B; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Spektrinio doplerio režimas.",null,null,null,"Darbo režimai : 1. Dvimatis režimas B; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Spektrinio doplerio režimas. ,,Katalogas\" - 10 psl. "]
["1.1.11.","B režimas: 1. Maksimalus galimas skenavimo gylis ne mažiau 40 cm; 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 16 kartų realaus laiko vaizde; 3. Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, ne mažiau 15 skenavimo linijų; 4. Kadrų kaitos dažnis ne mažiau 5000 Hz; 5. Automatinis parametrų optimizavimas atliekamas nuolatos.",null,null,null,"B režimas: 1. Maksimalus galimas skenavimo gylis  44.1cm; 2. Vaizdo didinimas 50 kartų realaus laiko vaizde; 3. Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, 15 skenavimo linijų; 4. Kadrų kaitos dažnis 6667 Hz; 5. Automatinis parametrų optimizavimas atliekamas nuolatos. ,,Katalogas\" - 10, 11 psl."]
["1.1.12.","M režimas: 1. Kombinuotas režimas su audinių dopleriu; 2. Anatominis vienmatis vaizdinimas naudojant ne mažiau trijų laisvų ašių.",null,null,null,"M režimas: 1. Kombinuotas režimas su audinių dopleriu; 2. Anatominis vienmatis vaizdinimas naudojant ne mažiau trijų laisvų ašių. ,,Katalogas\" -14, 31 psl. "]
["1.1.13.","Spalvinio doplerio režimas: 1. Galios doplerio režimas; 2. Kryptinis galios doplerio režimas; 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 4. Spalvinio režimo įjungimas/išjungimas sustabdytame vaizde.",null,null,null,"Spalvinio doplerio režimas: 1. Galios doplerio režimas; 2. Kryptinis galios doplerio režimas; 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 4. Spalvinio režimo įjungimas/išjungimas sustabdytame vaizde. ,,Katalogas\" - 10, 12, 13, 14 psl."]
["1.1.14.","Pulsinės bangos doplerio režimas: 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; 2. Mėginio keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,5 iki 20,0 mm; 3. Darbinis dažnis ne mažiau 15 MHz; 4. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį.",null,null,null,"Pulsinės bangos doplerio režimas: 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; 2. Mėginio keitimo diapazonas nuo 0,5 iki 24,0 mm; 3. Darbinis dažnis 16.7 MHz; 4. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį. ,,Katalogas\" - 14, 15 psl."]
["1.1.15.","Aktyvių dvimačio vaizdavimo daviklių pajungimo jungčių skaičius: ne mažiau 5.",null,null,null,"Aktyvių dvimačio vaizdavimo daviklių pajungimo jungčių skaičius: 5. ,,Katalogas\" - 2 psl."]
["1.1.16.","Sektorinis daviklis: dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 1 iki 5 MHz.",null,null,null,"Sektorinis daviklis: dažnio diapazonas dvimačiame režime  nuo 1 iki 5 MHz. ,,Katalogas\" - 26 psl."]
["1.1.17.","Konveksinis daviklis: dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 1 iki 5 MHz, apžiūros kampas ne mažiau 70°",null,null,null,"Konveksinis daviklis: dažnio diapazonas dvimačiame režime  nuo 1 iki 8 MHz, apžiūros kampas  105° ,,Katalogas\" - 16 psl."]
["1.1.18.","Linijinis daviklis: dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 4 iki 15 MHz; plotis 50 mm ± 5 mm.",null,null,null,"Linijinis daviklis: dažnio diapazonas dvimačiame režime  nuo 4 iki 15 MHz; plotis 55 mm. ,,Katalogas\" - 17 psl."]
["1.1.19.","Ertminis daviklis: dažnių diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 3 iki 10 MHz, apžiūros kampas ne mažiau 200°",null,null,null,"Ertminis daviklis: dažnių diapazonas dvimačiame režime 3 iki 12 MHz, apžiūros kampas  271°. ,,Katalogas\" - 18 psl."]
["1.1.20.","Fiziologinių kreivių rodymas ekrane: 1. Sinchronizuota su vaizdu EKG; 2. Automatine QRS komplekso detekcija ir širdies susitraukimų dažnio rodymas realiame laike; 3. Kvėpavimo kreivė.",null,null,null,"Fiziologinių kreivių rodymas ekrane: 1. Sinchronizuota su vaizdu EKG; 2. Automatine QRS komplekso detekcija ir širdies susitraukimų dažnio rodymas realiame laike; 3. Kvėpavimo kreivė. ,,Katalogas\" - 10, 19, 20, 21 psl."]
["1.1.21.","Aparato vidinė atmintis: ne mažiau 500 GB.",null,null,null,"Aparato vidinė atmintis: 512 GB. ,,Katalogas\" -11 psl."]
["1.1.22.","Programinė įranga vaizdų archyvavimui, peržiūrai ir papildomų matavimų atlikimui naudotojo kompiuteryje.",null,null,null,"Programinė įranga vaizdų archyvavimui, peržiūrai ir papildomų matavimų atlikimui naudotojo kompiuteryje. ,,Katalogas\" - 22 psl."]
["1.1.23.","Kairiojo skilvelio išstūmimo frakcijos skaičiavimui dvimačiuose vaizduose, atskaitos taškai sudedami automatiškai.",null,null,null,"Kairiojo skilvelio išstūmimo frakcijos skaičiavimui dvimačiuose vaizduose, atskaitos taškai sudedami automatiškai. ,,Katalogas\" - 23 psl."]
["1.1.24.","Arterijos sienelės standumo parametrų matavimas tiriamoje arterijos atkarpoje realiuoju laiku ir pulsinės bangos greičio kreivės vaizdavimas.",null,null,null,"Arterijos sienelės standumo parametrų matavimas tiriamoje arterijos atkarpoje realiuoju laiku ir pulsinės bangos greičio kreivės vaizdavimas. ,,Katalogas\" - 24, 25 psl."]
["1.1.25.","Pagalbos funkcija: monitoriuje vienu metu stebimas skenuojamas vaizdas bei anatominė informacija ir skenavimo nuorodos iš duomenų bazės.",null,null,null,"Pagalbos funkcija: monitoriuje vienu metu stebimas skenuojamas vaizdas bei anatominė informacija ir skenavimo nuorodos iš duomenų bazės. ,,Katalogas\" - 27 psl."]
["1.1.26.","Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate.",null,null,null,"Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate. ,,Katalogas\" - 28 psl."]
["1.1.27.","Kadrų atminties talpa: ne mažiau 5000 vaizdų.",null,null,null,"Kadrų atminties talpa: 41000 vaizdų. ,,Katalogas\" - 11 psl."]
["1.1.28.","Realaus laiko video vaizdo nenutrūkstamas įrašymas: ne mažiau dešimties minučių trukmės.",null,null,null,"Realaus laiko video vaizdo nenutrūkstamas įrašymas: nelimituota trukmė. ,,Katalogas\" - 11 psl."]
["1.1.29.","Vaizdų konvertavimas į ne mažiau kaip BMP, PNG, JPEG, TIFF formatus.",null,null,null,"Vaizdų konvertavimas į  BMP, PNG, JPEG, TIFF formatus. ,,Katalogas\" - 28 psl."]
["1.1.30.","Nespalvoto vaizdo terminis (arba lygiavertis) spausdintuvas.",null,null,null,"Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas. ,,Katalogas\" - 29 psl."]
["1.1.31.","Jungtys ne mažiau kaip: 1. LAN (ne mažiau 1); 2. USB (ne mažiau 2).",null,null,null,"Jungtys : 1. LAN - 1; 2. USB - 2. ,,Katalogas\" - 28 psl."]
["1.1.32.","Maitinimo šaltinis: 1. Elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei vienos valandos darbą be išorinio maitinimo šaltinio.",null,null,null,"Maitinimo šaltinis: 1. Elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis daugiau nei vienos valandos darbą be išorinio maitinimo šaltinio. ,,Katalogas\" - 30 psl."]
["1.1.33.","Turi būti DICOM 3.0 funkcijos: store, store commitment, modality worklist",null,null,null,"Turi būti DICOM 3.0 funkcijos: store, store commitment, modality worklist ,,Katalogas\" - 28 psl."]
["1.1.34.","Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:• pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;• pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus.",null,null,null,"Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:• pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;• pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus - PATEIKIAMA"]
["1.1.35.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.",null,null,null,"Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai - PATEIKIAMA"]