TSD-469, VPP-1349, VPP-1542, VPP-1325, VPP-1273, VPP-1118 (2 poz.)

**Medicininių baldų techninė specifikacija**

**2 pirkimo dalis. Medicininė reguliuojamo aukščio kušetė, kiekis 5 vnt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametrai (specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos**  **parametrų reikšmės** |
| 1. | Paskirtis | Medicininė reguliuojamo aukščio kušetė yra skirta naudoti medicinos-gydymo įstaigose | Medicininė reguliuojamo aukščio kušetė **JORDAN** **F3e** skirta naudoti medicinos-gydymo įstaigose |
| 2. | Kušetės rėmas | Pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos | Pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno |
| 3. | Stalo dydis | 1. Ilgis: 202 cm ± 3 cm; 2. Plotis: 70 cm ± 2 cm (neįskaitant diržo laikiklių). | 1. Ilgis: 200 cm;  2. Plotis: 70 cm (neįskaitant diržo laikiklių). |
| 4. | Stalo sekcijų kiekis | ≥ 3 sekcijų gulimoji dalis | 3 sekcijų gulimoji dalis |
| 5. | Stalo viršus | ≥ 40 mm storio putų poliuretanas (arba lygiavertė medžiaga) | pagamintas iš 2 cm storio drožlių plokštės, 4 cm storio elastinio putų poliuretano ir aptrauktas dirbtine oda |
| 6. | Aukštis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 66 cm iki 92 cm | Reguliuojamas  nuo 50 cm iki 105 cm |
| 7. | Aukščio reguliavimas | Reguliuojamas elektriniu būdu: rankiniu valdymo pulteliu arba kojos pedalu | Reguliuojamas elektriniu būdu: rankiniu valdymo pulteliu |
| 8. | Galvos dalies sekcija | 1. Su uždengiama kvėpavimo anga veidui; 2. Sekcijos palenkimas reguliuojamas dujine spyruokle; 3. Palenkimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo -60° iki +40°.   *Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas* | 1.Su uždengiama kvėpavimo anga veidui;  2.Sekcijos palenkimas reguliuojamas dujine spyruokle;  3.Palenkimo kampas reguliuojamas nuo -75° iki +55°. |
| 9. | Kojų dalies sekcija | 1. Sekcijos palenkimas reguliuojamas dujine spyruokle; 2. Palenkimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0° iki +70°.   *Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas* | 1.Sekcijos palenkimas reguliuojamas dujine spyruokle;  2.Palenkimo kampas reguliuojamas nuo 0° iki +85° |
| 10. | Kojelės | ≥ 4 reguliuojamo aukščio kojelės, skirtos sureguliuoti kušetės rėmą ant nelygių grindų | 4 reguliuojamo aukščio kojelės, skirtos sureguliuoti kušetės rėmą ant nelygių grindų |
| 11. | Mobilumas | Yra pakeliamų/nuleidžiama ratukų sistema, įgalinanti stalą transportuoti | Yra pakeliamų/nuleidžiama ratukų sistema, įgalinanti stalą transportuoti |
| 12. | Diržo laikikliai/rankenos | Yra abiejuose stalo kraštuose/pusėse (kairėje ir dešinėje) | Su diržo laikikliais abiejuose stalo pusėse |
| 13. | Paviršius (danga) | Patvari danga, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms priemonėms | Patvari danga, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms priemonėms ( nuorodos spalvų paletėje) |
| 14. | Didžiausia stalo apkrova | ≥ 200 kg | 200 kg |
| 15. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ≥ 6 spalvų *(nurodykite galimas spalvas)* | Užsakymo metu galima rinktis iš 12 spalvų ( pridedama spalvų paletė ) |
| 16. | Priedai | Komplektuojama su laikikliu popieriui | Komplektacijoje yra laikiklis popieriui |
| 17. | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |
| 18. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėn. |
| 19. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (*kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją*) | Pridedamas CE sertifikatas |
| 20. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 22. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;  2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).