Priedelis prie Pirkimo sąlygų 2 priedo Priedas prie UAB „Linea libera“ pasiūlymo

VIEŠOJO PIRKIMO ĮRANGA ORO KOKYBĖS CHEMINIAMS TYRIMAMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO DALIS

ATOMINĖS ABSORBCIJOS SPEKTROMETRAS SU ELEKTROTERMINIU ATOMIZATORIUMI (GRAFITINE KIUVETE)

2.1. lentelė

| Eil. Nr. | Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujamų parametrų rodikliai |  | Atitikimas minimaliems reikalavimams (tiekėjo informacija, nurodant atitikimą ir parametrų reikšmes) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Atominės absorbcijos spektrometras su elektroterminiu atomizatoriumi (grafitine kiuvete), 1 kompl. |  |  |  |
| 1.1 |  | Įranga skirta metalų tyrimams atlikti įvairiuose tyrimų objektuose (aplinkos oras, stacionarių taršos šaltinių išmetami teršalai, dulkės, filtrai, kondensatai ir pan.). | Perkin Elmer, JAV; PinAAcle 900Z |
| 1.2 |  | Sistema: Pilnai automatinė atominė absorbcinė spektrometrinė sistema su integruotu elektroterminės atomizacijos moduliu, kompiuteriu ir spausdintuvu. | Pilnai automatinė atominė absorbcinė spektrometrinė sistema su integruotu elektroterminės atomizacijos moduliu, kompiuteriu ir spausdintuvu. |
|  |  | Visa atominė absorbcinė spektrometrinė sistema ar atominė absorbcinė spektrometrinė sistema su priedais, turi leisti pasiekti tokias elementų aptikimo ribas (detection limit): | Visa atominė absorbcinė spektrometrinė sistema ar atominė absorbcinė spektrometrinė sistema su priedais, pasieks tokias elementų aptikimo ribas (detection limit): |
|  |  | Cd- 0,01 µg/l | Cd-˂0,01µg/l (tipiškai 0,002 µg/l) |
|  |  | Pb- 0,5 µg/l | Pb- ˂ 0,5 µg/l (tipiškai 0,05 µg/l) |
|  |  | Ni- 0,5 µg/l | Ni- ˂ 0,5 µg/l (tipiškai 0,07 µg/l) |
|  |  | Cr- 0,2 µg/l | Cr- ˂ 0,2 µg/l (tipiškai 0,004 µg/l) |
|  |  | Cu- 0,5 µg/l | Cu- ˂0,5 µg/l (tipiškai 0,014 µg/l) |
|  |  | Co- 0,5 µg/l | Co- ˂ 0,5 µg/l (tipiškai 0,15 µg/l) |
|  |  | Mn- 0,5 µg/l | Mn- ˂0,5µg/l (tipiškai 0,005 µg/l) |
|  |  | V- 1 µg/l | V- ˂ 1 µg/l (tipiškai 0,1 µg/l) |
|  |  | As- 0,5 µg/l | As- ˂ 0,5 µg/l (tipiškai 0,05 µg/l) |

|  | Sn- 1 µg/l Se- 1 µg/l Privalo būti pademonstruota instaliacijos metu. |  |  |  | Sn- ˂ 1 µg/l (tipiškai 0,1 µg/l) Se- ˂ 1 µg/l (tipiškai 0,05 µg/l) Bus pademonstruota instaliacijos metu. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Valdymas: Pilnai automatinis sistemos kompiuterinis- programinis valdymas, duomenų apdorojimas, kokybės kontrolė, išsaugojimas, archyvavimas ir rezultatų išdavimas. |  |  |  | Pilnai automatinis sistemos kompiuterinis-programinis valdymas, duomenų apdorojimas, kokybės kontrolė, išsaugojimas, archyvavimas ir rezultatų išdavimas. |  |
| 1.4 | Optinė sistema: - Vieno ar dviejų spindulio(ių) elektroterminės atomizacijos optinė sistema. - Automatinis plyšio pločio ir bangos ilgio nustatymas. - Bangos ilgių intervalas ne siauresnis nei 190 – 900 nm. - Difrakcinė gardelė – ne mažiau kaip 1800 linijų/mm arba lygiavertė optinė sistema. - Automatinė bazinės linijos poslinkio (baseline drift) korekcija. - Optinė sistema turi būti apsaugota nuo dulkių ir atmosferos poveikio. |  |  |  | - Vieno spindulio elektroterminės atomizacijos optinė sistema. - Automatinis plyšio pločio ir bangos ilgio nustatymas. - Bangos ilgių intervalas ne siauresnis nei 184 – 900 nm. - Difrakcinė gardelė 1800 linijų/mm. - Automatinė bazinės linijos poslinkio (baseline drift) korekcija. - Optinė šviesolaidinė sistema apsaugota nuo dulkių ir atmosferos poveikio. |  |
| 1.5 | Fono korekcija: |  |  |  | - Automatinė fono korekcija visame intervale. - Fono korekcija Zeeman metodą. | (background) bangų ilgių taikant išilginį |
|  | 1. Automatinė | fono | (background) | korekcija |  |  |
|  | visame bangų ilgių intervale. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Fono korekcija taikant išilginį Zeeman metodą |  |  |  |  |  |
|  | arba lygiavertė. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Lempų sistema: - Turi būti integruota, pilnai programiškai valdoma ne mažiau kaip 6 lempų kasetė. - Automatinio lempų atpažinimo funkcija. - Automatinio pasirinktos lempos šviesos parametrų optimizavimo funkcija. |  |  |  | - Integruota, pilnai programiškai valdoma 8 lempų kasetė. - Automatinio lempų atpažinimo funkcija. - Automatinio pasirinktos lempos šviesos parametrų optimizavimo |  |
|  |  |  |  |  | funkcija. |  |
| 1.7 | Šviesos šaltiniai: - Sistema turi būti komplektuota su monoelementinėmis ir/ar multielementinėmis HCL („tuščio katodo", hollow cathode lamp) arba lygiavertėmis ir/ar specialiomis lempomis (high intensity lamps) lakiems elementams (pvz., boosted HCL ultra lamps, super lamps, EDL (electrodeless discharge lamps)). - Prietaisas turi būti sukomplektuotas su šių |  |  |  | - Sistema sukomplektuota su monoelementinėmis ir multielementinėmis HCL („tuščio katodo", hollow cathode lamp) ir specialiomis lempomis EDL (electrodeless discharge lamps)). - Prietaisas sukomplektuotas su šių elementų lempomis*: - Cd, Pb, Se, As, Sn, Cr, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, V. |  |

|  | elementų lempomis*: 3. Cd, Pb, Se, As, Sn, Cr, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, V. *-turi būti adapteris, jei reikalinga. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.8 | Atomizatorius: - Atomizacijos temperatūra ne aukštesnė nei 3000 ⁰C. - Skaitmeninė temperatūros kontrolė visame temperatūrų intervale. - Integruota vidinio vaizdo kamera mėginio įvedimo į atomizatoriaus krosnelę procesui stebėti. | - Atomizacijos temperatūra iki 2600 ⁰C. - Skaitmeninė temperatūros kontrolė visame temperatūrų intervale. - Integruota vidinio vaizdo kamera mėginio įvedimo į atomizatoriaus krosnelę procesui stebėti. |
| 1.9 | Aušinimo sistema: Recirkuliacinė automatinė aušinimo sistema, valdoma iš prietaiso. | Recirkuliacinė automatinė aušinimo sistema, valdoma iš prietaiso. |
| 1.10 | Automatinis mėginių įvedimo įrenginys valdomas iš prietaiso ir turintis: - ne mažiau 60 pozicijų mėginiams; - ne mažiau 6 pozicijas reagentams; - automatinės diagnostikos, maišymo ir praplovimo funkcijos; - mėginio kalibravimo, skiedimo ir reagentų pridėjimo funkcijos; - plovimo talpos tūris ne mažiau 1 litro; - atliekų surinkimo talpos tūris ne mažiau 1 litro. - mėginio įvedimo tūris nuo 2 mikrolitrų iki ne mažiau kaip 50 mikrolitrų; - mėginio įvedimo tikslumas ne didesnis nei 1% esant 20 mikrolitrų tūrio injekcijai. | Automatinis mėginių įvedimo įrenginys valdomas iš prietaiso ir turintis: - 148 pozicijų mėginiams; - 6 pozicijas reagentams; - automatinės diagnostikos, maišymo ir praplovimo funkcijos; - mėginio kalibravimo, skiedimo ir reagentų pridėjimo funkcijos; - plovimo talpos tūris 1.5 litro; - atliekų surinkimo talpos tūris ne mažiau 1.5 litro. - mėginio įvedimo tūris nuo 1 mikrolitrų iki 99 mikrolitrų; - mėginio įvedimo tikslumas ˂0.5% esant 20 mikrolitrų tūrio injekcijai. |
| 1.11 | Susinaudojančios ir atsarginės dalys: Turi būti sukomplektuota su visomis funkcionavimo ir pajungimo dalimis, aptarnavimo įrankiais, atsarginių ir susinaudojančių dalių rinkiniu: - pirolitiškai dengtos integruotos platforminės grafitinės kiuvetės – 100 vnt; - papildomas grafitinių kontaktų rinkinys – 2 vnt; - mėgintuvėliai mėginiams – 2000 vnt.; - mėgintuvėliai reagentams – 200 vnt.. | Sukomplektuota su visomis funkcionavimo ir pajungimo dalimis, aptarnavimo įrankiais, atsarginių ir susinaudojančių dalių rinkiniu: - pirolitiškai dengtos integruotos platforminės grafitinės kiuvetės – 100 vnt; - papildomas grafitinių kontaktų rinkinys – 2 vnt; - mėgintuvėliai mėginiams – 2000 vnt.; - mėgintuvėliai reagentams – 200 vnt.. |
| 1.12 | Prietaiso dydis: ne didesnis nei 120 cm (plotis) × 80 cm (aukštis) × 100 cm (gylis). | 95 cm (plotis) × 73 cm (aukštis) × 68 cm (gylis). |

| 1.13 | Maitinimas: 220–230 V, 50-60 Hz. | 230 V, 50-60 Hz. |
| --- | --- | --- |
| 1.14 | Stalas įrangai: Laboratorinis stalas prietaisui atitinkantis prietaiso gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas. Stalo danga atspari koncentruotų rūgščių (HCl, HNO3) poveikiui. | Laboratorinis stalas prietaisui atitinkantis prietaiso gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas. Stalo danga atspari koncentruotų rūgščių (HCl, HNO3) poveikiui. |
| 1.15 | Papildomos priemonės: | Įtraukta |
| 1.15.1 | Dozatorius 1-10 ml, padalos vertė 0,1 ml, tikslumas ne blogesnis nei ±0,5%, tinkamas naudoti su agresyviomis ir koncentruotomis rūgštimis (HNO3, HCl, HF) – 2 vnt. Dozatoriui turi būti atlikta metrologinė patikra ir kalibruotas 1 taške ( vienam dozatoriui - 6 ml; kitam dozatoriui - 8 ml). Kalibravimo paslauga akredituota. | Įtraukta |
| 1.15.2 | 20-200 mikrolitrų kintamo tūrio stūmoklinė pipetė – 1 vnt. Pipetės maksimali sistemingoji paklaida ne didesnė ±0,8%, atsitiktinė paklaida ne didesnė ±0,3%. Kintamo tūrio stūmoklinei pipetei turi būti atlikta metrologinė patikra ir kalibravimas 3 taškuose (20, 50, 200 mikrolitrai). Kalibravimo paslauga akredituota. | Įtraukta |
| 1.15.3 | 100-1000 mikrolitrų kintamo tūrio stūmoklinė pipetė – 1 vnt. Pipetės maksimali sistemingoji paklaida ne didesnė ±0,8%, atsitiktinė paklaida ne didesnė ±0,3%. Kintamo tūrio stūmoklinė pipetei turi būti atlikta metrologinė patikra ir kalibravimas 3 taškuose (100, 500, 1000 mikrolitrai). Kalibravimo paslauga akredituota. | Įtraukta |
| 1.15.4 | 2 rūšių sertifikuoti pamatiniai multi-elementiniai tirpalai („Trace ULTRA grade“ arba „ULTRA grade“ grynumo klasės; elementai 2-6 % azoto rūgštyje: B, Sr, Mg, Mo, Ba, Be, Ca, Li, Mn, Zn, Cd, Co, Cr, Cu, V, Ag, Fe, Na, Al, Bi, K, Ni, Pb, Sb, Si, Se, Ti, As) – po 1 vnt. Kiekvieno tirpalo tūris ne mažesnis kaip 100 ml. | Įtraukta |

|  | Tirpalai pateikiami su kokybės sertifikatais ir saugos duomenų lapais. Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 2 metai. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.15.5 | Pd(NO3)2 matricos modifikatoriaus tirpalas – ne mažiau 100 ml. Tirpalas pateikiamas su kokybės sertifikatu ir saugos duomenų lapu. Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 2 metai. | Įtraukta |
| 1.15.6 | Mg(NO3)2 matricos modifikatoriaus tirpalas – ne mažiau 100 ml; Tirpalas pateikiamas su kokybės sertifikatu ir saugos duomenų lapu. Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 2 metai. | Įtraukta |
| 1.15.7 | (NH4)2HPO4 matricos modifikatoriaus tirpalas – ne mažiau 100 ml. Tirpalas pateikiamas su kokybės sertifikatu ir saugos duomenų lapu. Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 2 metai. | Įtraukta |
| 1.15.8 | Nitroceliuliozės membraniniai filtrai, diametras 47 mm, porų dydis 0,45 mikrometro – 500 vnt. | Įtraukta |
| 1.15.9 | Filtravimo sistema – 2 vnt.: Filtravimo sistema sudaryta iš: - ne mažesnio kaip 250 ml stiklo graduoto rezervuaro; - mikrofiltravimo įrenginio pagrindo su poringo stiklo pluošto sieteliu, kurio diametras pritaikytas 47-50 mm diametro filtrams; - ne mažesnė kaip 1000 ml kolba su išoriniu šlifu filtratui surinkti; - spaustuko. | Įtraukta |
| 1.16 | Kompiuteris su programine įranga | Gamintojas: HP; Modelis: HP EliteDesk 800 G6 – Tower (HP EliteDesk 800 G6 TWR / Platinium 550W / i7-10700 / 32GB / 512GB SSD / W10p64 / DVD-Writer / 2060 Super 8GB DP HDMI DVI-D / No kbd / USBLasermouse / Dust Filter / Intel Wi-Fi 6 / DP Port / LBL TCO / 3y Warranty) |
| 1.16.1 | Kompiuteris tinkamas pilnam atominio absorbcinio spektrometro valdymui naudojant | Atitinka |

|  | instaliuotą naujausios versijos taikomąją programą. Taikomoji programa pritaikyta visų atominio absorbcinio spektrometro funkcijų programiniam valdymui ir kontrolei, spektrometrijos duomenų kaupimui, analizei ir ataskaitų generavimui. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.16.2 | Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 14000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.). | Atitinka |
| 1.16.3 | Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 24 mėnesiai iki pristatymo). | Atitinka |
| 1.16.4 | Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (Retail, naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą. | Atitinka |
| 1.16.5 | Procesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai). | Atitinka |
| 1.16.6 | Operatyvinės atminties talpa ir struktūra (ne mažiau nei 16 GB, DIMM, DDR4, ne mažiau 2400 MHz). | Atitinka |
| 1.16.7 | Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą (ne mažiau nei 32 GB). | Atitinka |
| 1.16.8 | SSD disko talpa (ne mažiau nei 250 GB (PCIe NVMe tipo arba lygiavertis)). | Atitinka |
| 1.16.9 | Kietojo disko sąsaja (ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.). | Atitinka |
| 1.16.10 | Galimybė komplektuoti kompiuterį su dviem vidiniais kietaisiais diskais. | Atitinka |
| 1.16.11 | Galimybė prijungti monitorius (ne mažiau nei 2 monitorius). | Atitinka |
| 1.16.12 | Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaitantis ir įrašantis). | Atitinka |
| 1.16.13 | Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). | Atitinka |
| 1.16.14 | Kompiuterio vaizdo plokštė (Našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance GPU mark įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php | Atitinka |

|  | ne mažiau nei 2000. Nurodyti konkretų vaizdo plokštės modelį. Vaizdo plokštės sparta negali būti dirbtinai padidinta.). |  |
| --- | --- | --- |
| 1.16.15 | Galimybė prijungti monitorius (ne mažiau nei 2 monitorius). | Atitinka |
| 1.16.16 | Tinklo plokštė (vidinė, 1 Gbps, UTP, visiškas dupleksinis režimas, PXE. Wake-on-Lan (arba lygiavertės technologijos) palaikymas). | Atitinka |
| 1.16.17 | Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 8 vnt.). | Atitinka |
| 1.16.18 | Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 4 vnt.). | Atitinka |
| 1.16.19 | Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje (ne mažiau nei 2 vnt.). | Atitinka |
| 1.16.20 | Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo kompiuterio diagnostikos įrankius, pasiekiamus per BIOS programą arba parsiunčiamus iš gamintojo puslapio. Diagnostikos įrankis turi turėti šį funkcionalumą: - Procesoriaus testai - Atmintinės (RAM) testai - Kietųjų/SSD diskų testai. | Atitinka |
| 1.16.21 | Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galingumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis privalo atitikti "E-star 5.2" arba naujausios versijos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus). | Atitinka |
| 1.16.22 | Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus. | Atitinka |
| 1.16.23 | Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje. | Atitinka |
| 1.16.24 | Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikalioje arba horizontalioje padėtyje, pridedant reikalingus stovus. | Atitinka |
| 1.16.25 | Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu . | Atitinka |
| 1.16.26 | Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus). | Atitinka |
| 1.16.27 | Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS). | Atitinka |
| 1.16.28 | Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių. | Atitinka |
| 1.16.29 | Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis | Atitinka |

|  | dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). |  |
| --- | --- | --- |
| 1.16.30 | Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, monitorius, pelė, klaviatūra) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu). | Atitinka |
| 1.16.31 | Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius. | Atitinka |
| 1.16.32 | Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI- 508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte. | Atitinka |
| 1.16.33 | Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete. | Atitinka |
| 1.16.34 | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini, pateikta gamyklinėje pakuotėje. | Atitinka |
| 1.16.35 | Įranga turi būti testuota ir sertifikuota vieno gamintojo. Turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai ar nuorodos. | Atitinka |
| 1.16.36 | Siūlomos įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinančiais dokumentais ar nuorodomis, kuriuos tiekėjas turi pateikti, laikomo ISO 9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus, (turi būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto svetainėje paskelbtą | Atitinka |

|  | informaciją). Reikalavimas netaikomas programinei įrangai. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.16.37 | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar discontinued). | Atitinka |
| 1.16.38 | Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas arba gamintojo sertifikuoti specialistai. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Reikalavimas netaikomas programinei įrangai. | Atitinka |
| 1.16.39 | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterių technikos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant kompiuterio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. | Atitinka |
| 1.16.40 | Visos techninės įrangos matavimo įtampa 230 V 50 Hz., su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE7/4), jeigu nenurodyta kitaip. | Atitinka |
| 1.16.41 | Jeigu nenurodyta kitaip, techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūrinis režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ˚C iki +30 ˚C, o santykinė oro drėgmė 70 proc. ir mažesnė. | įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ˚C iki +35 ˚C, o santykinė oro drėgmė 80 proc. ir mažesnė. |
| 1.16.42 | Biuro programa: Microsoft Office 2019 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu). Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2019 kalbos paketas - LT arba lygiavertis). | Įtraukta |
| 1.16.43 | Operacinė sistema Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu). | Įtraukta |
| 1.16.45 | Jeigu nenurodyta kitaip, visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui. Microsoft programinės įrangos tiekėjas turi pateikti programinės įrangos gamintojo arba jo atstovybės raštą, patvirtinantį siūlomos programinės įrangos licencijavimo būdo tinkamumą perkančiajai organizacijai ir atitikti licencijavimo nuostatoms. | Įtraukta |
| 1.16.46 | Garantija darbo vietoje ne trumpesnė kaip 36 mėn., su galimybe ją pratęsti. Garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau kaip 30 | Įtraukta |

|  | kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.16.47 | Įtraukta | Įtraukta |
| 1.17 | Monitorius: | Įtraukta ( HP E23 G4 - E-Series - LED monitor - 23") |
| 1.17.1 | Ekrano įstrižainė ne mažesnė nei 23". | Atitinka |
| 1.17.2 | Ekrano kraštinių santykis (ne mažiau nei 16:9). | Atitinka |
| 1.17.3 | Ekrano taškų skaičius (ne mažiau nei 1920x1080). | Atitinka |
| 1.17.4 | Statinis kontrastas (ne mažiau nei 1000:1). | Atitinka |
| 1.17.5 | Reakcijos laikas (ne daugiau nei 8 ms). | Atitinka |
| 1.17.6 | Ryškumas (ne mažiau nei 250 cd/m2). | Atitinka |
| 1.17.7 | Matinis ekranas. | Atitinka |
| 1.17.8 | Skaitmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio. | Atitinka |
| 1.17.9 | Skaitmeninės jungties kabelis, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,5 m. | Atitinka |
| 1.17.10 | Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą. | Atitinka |
| 1.17.11 | Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is) | Atitinka |
| 1.17.12 | Monitorius paženklintas CE ženklu. | Atitinka |
| 1.17.13 | Monitorius atitinka Energy Star® 7.0 arba kito lygiaverčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus atitinkančiu ženklu. | Atitinka |
| 1.17.14 | Monitorius atitika TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiaverčio standarto reikalavimus. | Atitinka |
| 1.17.15 | Garantija monitoriui ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę | Įtraukta |

|  | kita, ne prastesnių parametrų preke. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.17.16 | Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte. | Atitinka |
| 1.18 | Kiti priedai: | Įtraukta |
| 1.18.1 | Kompiuterio klaviatūra: deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu) su integruotu lustinių kortelių skaitytuvu, atitinkamomis tvarkyklėmis. Jungtis USB. Garantija ne mažiau nei 1 metai. | Atitinka |
| 1.18.2 | Pelė: Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu), jungiama per USB jungtį. Garantija ne mažiau nei 1 metai. | Atitinka |
| 1.19 | Spausdintuvas / biuro įrenginys: | Įtraukta |
| 1.19.1 | Elektrografinis, lazerinis arba lygiavertis spausdinimo būdas. | Atitinka |
| 1.19.2 | Funkcijos: Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas. | Atitinka |
| 1.19.3 | Maksimalus spausdinimo formatas: A3 | Atitinka |
| 1.19.4 | Maksimalus spausdinimo/kopijavimo formatas ne mažiau nei A3. | Atitinka |
| 1.19.5 | Spalvotų A4 formato lapų dvipusio spausdinimo bei kopijavimo sparta ne mažesnė nei 25 l/min. | Atitinka |
| 1.19.6 | Spalvotų A3 formato lapų dvipusio spausdinimo bei kopijavimo sparta ne mažesnė nei 15 l/min. | Atitinka |
| 1.19.7 | Spausdinimo raiška (dpi) ne mažiau nei 1200x1200. | Atitinka |
| 1.19.8 | Skenavimo raiška (dpi) ne mažiau nei 600x600. | Atitinka |
| 1.19.9 | Automatinė dvipusio popieriaus spausdinimo funkcija. | Atitinka |
| 1.19.10 | Automatinis dokumentų tiektuvas. | Atitinka |

| 1.19.11 | Operatyvinės atminties dydis: ne mažiau nei 8 GB. | Atitinka |
| --- | --- | --- |
| 1.19.12 | Vidinis standusis diskas: ne mažiau nei 250 GB. | Atitinka |
| 1.19.13 | Skenavimas į: USB, FTP, SMB. | Atitinka |
| 1.19.14 | Bendra popieriaus padavimo kasečių talpa ne mažiau 1000 lapų. | Atitinka |
| 1.19.15 | Emuliacijos POSTScript® 3 arba lygiavertė, PCL 6, PCL 5. | Atitinka |
| 1.19.16 | Tinklo protokolų palaikymas - TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6). | Atitinka |
| 1.19.17 | Originalių kasečių spausdinimo resursas, kai vienpusio A4 formato lapo padengiamumas 5% ne mažiau nei 28000 lapų. | Atitinka |
| 1.19.18 | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis: „Windows 10“ / „Windows 8“ / „Windows 7“ / „Vista“ / XP / 2008R2 / 2008/2003 bei įvairios „Linux“ versijos. | Atitinka |
| 1.19.19 | USB 2.0 arba aukštesnė tinklo sąsaja, integruota. | Atitinka |
| 1.19.20 | Ethernet tinklo sąsaja, integruota, 10-Base- T/100-Base-T/1,000-Base-T. | Atitinka |
| 1.19.21 | Mėnesinis spausdinimo ciklas turi būti ne mažesnis nei 10000 lapų. | Atitinka |
| 1.19.22 | Su spausdintuvu pateikiamas originalių CMYK arba lygiavertis kasečių 1 (vienas) komplektas. | Atitinka |
| 1.19.23 | Įranga atitinka Energy Star arba kito lygiaverčio ženklo energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus | Atitinka |
| 1.19.24 | Įranga paženklinta CE arba lygiaverčiu ženklu. | Atitinka |
| 1.19.25 | Įranga turi turėti galimybę naudoti pakartotinai užpildomą kasetę. | Atitinka |
| 1.19.26 | Visos įrenginio dalys privalo būti komplektuotos gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. Visos įrenginio dalys turi būti naujos ir nenaudotos; atnaujintos („renew“ / „refurbished“ / „remarked“) dalys ar komponentai neleistini. | Atitinka |
| 1.19.27 | LDAP palaikymas. | Atitinka |
| 1.19.28 | Ne mažiau kaip 300 vartotojų apskaitos, identifikavimo galimybė. | Atitinka |
| 1.19.29 | Įrenginio vartotojų dėžučių tipas: asmeninė (su slaptažodžiu ar autentifikacija). | Atitinka |
| 1.19.30 | Įrenginio komplektacija – su derančia prie aparato spintele. | Atitinka |
| 1.19.31 | Garantija įrenginiui ne mažiau nei 2 metai. | Atitinka |
| 1.20 | Kiti reikalavimai: |  |

| 1.20.1 | Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visam pirkimo objektui, negalimi pasiūlymai pirkimo objekto atskiroms dalims. | Atitinka |
| --- | --- | --- |
| 1.20.2 | Tiekėjas sukonfigūruos kompiuterį prie prietaiso, įjungs į kompiuterinį tinklą, sudiegs reikalingą programinę įrangą (Antivirusinę programą - ESET Endpoint ar lygiavertė, bei specializuotas programas. | Atitinka |
| 1.20.3 | Tiekėjas turės atlikti perkamam spalviniam spausdintuvui/biuro įrenginiui pirminį paleidimą ir patikrinimą: -išpakuoti pateiktą įrenginį ir patikrinti, ar nėra transportavimo pažeidimų; -sumontuoti Užsakovo nurodytoje vietoje; -prijungti įrenginį prie elektros šaltinio; -atlikti įrenginio pirminį testavimą - jo tinkamumo surinkimo įvertinimui; -pateikti su įrenginiu susijusią dokumentaciją; -išsivežti prekės transportavimo įpakavimus. | Atitinka |
| 1.21 | Įrangos pristatymas į Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, adresu A.Goštauto 9, LT-01108 Vilnius. Įrangos instaliavimas ir detalus funkcionalumo patikrinimas ne vėliau kaip per 30 dienų po pristatymo. Turi būti pateikti gamintojo techniniai aprašai, įrodantys atitikimą aukščiau išvardintose techninėse specifikacijose nurodytiems techniniams reikalavimams. | Atitinka |
| 1.22 | Turi būti pateiktos įrangos darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis, po 1 egz. | Atitinka |
| 1.23 | Mokymai organizuojami ne vėliau kaip per 1 mėnesį po įrangos pristatymo ir instaliavimo. Tiekėjas turi organizuoti ne mažiau kaip 5 dienų trukmės mokymus ne mažiau kaip 2 specialistams vietoje: 1 dienos įžanginis mokymas (ne mažiau kaip 6 val.) netrukus po įrangos instaliavimo ir vėliau – 4 dienų trukmės pagrindinį mokymą (ne mažiau kaip 24 val.). Pagrindinio mokymo tiksli data suderinama su pirkėju. Tiekėjas turi suteikti metodologinę pagalbą 12 mėn. laikotarpyje po specialistų mokymų. | Atitinka |
| 1.24 | Priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas tik po | Atitinka |

|  | to, kai instaliavus prietaisą bus pademonstruoti visi techniniai rodikliai, kurie buvo pateikti techniniuose reikalavimuose. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.25 | Įrangos techninio aptarnavimo ar remonto paslauga garantiniu laikotarpiu pradedama teikti ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po pranešimo apie įrangos gedimą. | Atitinka |
| 1.26 | Garantinis laikotarpis įrangai: ne mažiau kaip 2 metai. | Atitinka |
| 1.27 | Tiekėjo kompetencija sutarties vykdymui | Tiekėjas įgaliotas įrangos gamintojų oficialus atstovas atlikti įrangos instaliavimą, garantinį aptarnavimą, techninį aptarnavimą ir remontą, arba yra sudaręs sutartį su ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šias paslaugas. Teikėjas pateikia sutarties vykdymo reikalavimui atitinkantį (-čius) dokumentą (-us): sertifikatus, sutartis, įgaliojimus arba kitus lygiaverčius dokumentus sutarties vykdymo metu*. Tiekėjas turi teisę teikti įrangos instaliavimo, garantinio aptarnavimo, techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas arba turėti oficialų susitarimą su kitu subjektu, turinčiu šias teises. Tiekėjas pateikia dokumentus (sertifikatus, įstatus, sutartis arba kitus lygiaverčius įrodymai), įrodančius, kad jis turi teisę teikti įrangos instaliavimo, garantinio aptarnavimo, techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas arba sutartis su kitu subjektu, turinčiu šias teises sutarties vykdymo metu. *Reikalavimas taikomas tik analitinei sistemai (kompiuterinei įrangai reikalavimas netaikomas). |