## Sheet1
Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas
Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija
PASIŪLYMAS DĖL REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU 2022-02-24 Nr.______ Vilnius
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |  |  |  | UAB „Roche Lietuva“
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |  |  | Kamila Kitkovska
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |  |  |  | J. Jasinskio g.16B, LT-03163 Vilnius
Telefono numeris |  |  |  |  | +370 5 254 6777
El. pašto adresas |  |  |  |  | kamila.kitkovska@roche.com
Įmonės kodas |  |  |  |  | 300089404
PVM kodas |  |  |  |  | LT100001773210
Bankas ir sąskaitos numeris |  |  |  |  | Roche Finanz AG DEUTSCHE BANK AG BIC (SWIFT): DEUTDEFFVAC SEPA PAYMENT IBAN: DE06 1207 0070 0010 1000 00
Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas) |  |  |  |  | Svarbių klientų vadybininkė Kamila Kitkovska +37061568202 vilius.griksas@roche.com
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą), |  |  |  |  | Prokuristas Dalimil Žurek ir prokuristė Genutė Voverienė
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3)* Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:
Subtiekėjo pavadinimas |  | Tiekiamos prekės |  |  |  | Apimtis Eur arba %
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS AUTOMATIZUOTU BŪDU, KARTU SU ANALIZATORIAUS PANAUDA.
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
I Pirkimo dalis
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam 60 mėn. tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Vieno tyrimo kaina Eur be PVM | Vieno tyrimo kaina Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams
1 | CBC + Diff
1.1. | CELLPACK-DCL 20L | 215 000 | 560 | 20 L | 0,94 | 0,99 | Sysmex, CELLPACK-DCL 20L, 06510167001
1.2. | SULFOLYSER 5L |  | 50 | 5 L |  |  | Sysmex, SULFOLYSER 5L, 03337006001
1.3. | LYSERCELL WNR 5L |  | 95 | 5 L |  |  | Sysmex, LYSERCELL WNR 5L, 07668449001
1.4. | FLUOROCELL WNR 2X82ML |  | 35 | 2 x 82 mL |  |  | Sysmex, FLUOROCELL WNR 2X82ML, 06510248001
1.5. | LYSERCELL WDF 5L |  | 85 | 5 L |  |  | Sysmex, LYSERCELL WDF 5L, 07668414001
1.6. | FLUOROCELL WDF 2X42ML |  | 70 | 2 x 42 mL |  |  | Sysmex, FLUOROCELL WDF 2X42ML, 06510256001
1.7. | CELLPACK DFL 2 x 1.5L |  | 45 | 2 x 1.5 L |  |  | Sysmex, CELLPACK DFL 2 x 1.5L, 06510205001
1.8. | FLUOROCELL RET 2 X 12ML |  | 35 | 2 x 12 mL |  |  | Sysmex, FLUOROCELL RET 2 X 12ML, 06510272001
1.9. | FLUOROCELL PLT 2 X 12ML |  | 15 | 2 x 12 mL |  |  | Sysmex, FLUOROCELL PLT 2 X 12ML, 06510299001
1.10. | CELLCLEAN CL 50 DETERGENTE |  | 310 | 50 mL |  |  | Sysmex, CELLCLEAN CL 50 DETERGENTE, 12215292001
1.11. | XN CHECK LEVEL 1 |  | 130 | 1 x 3 mL |  |  | Sysmex, XN CHECK LEVEL 1, 07744005001
1.12. | XN CHECK LEVEL 2 |  | 260 | 1 x 3 mL |  |  | Sysmex, XN CHECK LEVEL 2, 07744030001
1.13. | XN CHECK LEVEL 3 |  | 130 | 1 x 3 mL |  |  | Sysmex, XN CHECK LEVEL 3,07744056001
1.14. | XN CAL, 3.0 mL (pc) |  | 5 | 1 x 3 mL |  |  | Sysmex, XN CAL, 3.0 mL (pc), 07429401001
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais): 0,99 Eur su PVM (devyniasdešimt devyni euro centai su PVM)
2 | CBC + Diff + RET | 5000 |  |  | 4,40 | 4,62
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais): 4,62 Eur su PVM (keturi eurai ir šešiasdešimt du euro centai su PVM)
3 | CBC+ nebrandūs trombocitai | 5000 |  |  | 2,47 | 2,59
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais): 2,59 Eur su PVM (du eurai ir penkiasdešimt devyni euro centai su PVM)
4. | Kūno skysčiai | 500 |  |  | 1,35 | 1,42
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais): 1,42 Eur su PVM (vienas euras ir keturiasdešimt du euro centai su PVM)
I dalies kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais)*: 249 610,00 Eur su PVM (du šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai dešimt eurų su PVM)
*Kaina paskaičiuojama preliminarų tyrimų kiekį dauginant iš tyrimo kainos ir naudojama pasiūlymo vertinimui.
REIKALAVIMAI HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI, ĮSIGYJAMAM PANAUDOS BŪDU (tiekėjai siūlydami reagentus ir papildomas priemones nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, privalo pateikti analizatorių (-ius) panaudai)
Modelis (tipas): XN-1000 Gamintojas, kilmės šalis: Sysmex, Japonija Pagaminimo metai: 2022 m.
Pavadinimas/techninis parametras |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
1. | Automatinis hematologinis analizatorius - 1 vnt. | Naujas, komplektacijoje kompiuteris su programine įranga, monitorius, pelė, klaviatūra, spausdintuvas, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, brūkšninio kodo skaitytuvas |  |  |  |  | Sysmex XN-1000 automatinis hematologinis analizatorius yra naujas, komplektacijoje turintis kompiuterį su programine įranga, monitorių, pelę, klaviatūrą, spausdintuvą, nepertraukiamo maitinimo šaltinį, brūkšninio kodo skaitytuvą.
2. | Matuojami parametrai. | Leukocitai (WBC); eritrocitai (RBC); hemoglobinas (HGB); hematokritas (HCT); vidutinis eritrocitų tūris (MCV); vidutinis hemoglobino kiekis eritrocituose (MCH); vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocituose (MCHC); trombocitai (PLT); nebrandžių trombocitų frakcija; eritrocitų dydžio pasiskirstymas (RDW-SD); eritrocitų tūrio pasiskirstymas (RDW-CV); vidutinis trombocitų tūris (MPV); gigantinių /didelių trombocitų santykis (P-LCR); trombocitų tūrio santykis (PCT); normoblastai (NRBC #/%); neutrofilai (NEU #/%); limfocitai (LYMPH #/%); monocitai (MONO #/%); eozinofilai (EO#/%); bazofilai (BASO#/%); nebrandūs granuliocitai (IG#/%); retikuliocitai (RET #/%); nebrandžių retikuliocitų frakcijos; retikuliocitų ekvivalentas hemoglobine RET-He (Chr). |  |  |  |  | Prietaisas analizuoja toliau nurodytus parametrus: Leukocitai (WBC); eritrocitai (RBC); hemoglobinas (HGB); hematokritas (HCT); vidutinis eritrocitų tūris (MCV); vidutinis hemoglobino kiekis eritrocituose (MCH); vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocituose (MCHC); trombocitai (PLT); nebrandžių trombocitų frakcija; eritrocitų dydžio pasiskirstymas (RDW-SD); eritrocitų tūrio pasiskirstymas (RDW-CV); vidutinis trombocitų tūris (MPV); gigantinių /didelių trombocitų santykis (P-LCR); trombocitų tūrio santykis (PCT); normoblastai (NRBC #/%); neutrofilai (NEU #/%); limfocitai (LYMPH #/%); monocitai (MONO #/%); eozinofilai (EO#/%); bazofilai (BASO#/%); nebrandūs granuliocitai (IG#/%); retikuliocitai (RET #/%); nebrandžių retikuliocitų frakcijos; retikuliocitų ekvivalentas hemoglobine RET-He (Chr). / XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 12/436 - 14/436 psl.
3. | Našumas | Ne mažesnis kaip 100 mėginių per 1 val. CBC+DIFF režimu. |  |  |  |  | 100 mėginių per valandą CBC+DIFF režimu. / XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 398/436 psl.
4. | Tiriami mėginiai | Veninis ir kapiliarinis (mikrovetėse) kraujas su KEDTA antikoaguliantu. |  |  |  |  | Tiriami mėginiai: veninis ir kapiliarinis (mikrovetėse) kraujas su KEDTA antikoaguliantu. / XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 148/436, 150/436 psl.
5. | Matavimo režimai. | Galimybė tirti atviru ir uždaru būdu, tirti mėginius po vieną bei automatiniu mėginių padavimo įrenginiu, nuolatinio mėginių pakrovimo galimybė. Galimybė užsakyti tyrimus skirtingais režimais: CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+RET, BF, CBC+nebrandūs trombocitai. |  |  |  |  | Galima tirti atviru ir uždaru būdu, tirti mėginius po vieną bei automatiniu mėginių padavimo įrenginiu, nuolatinio mėginių pakrovimo galimybė. Galima užsakyti tyrimus skirtingais režimais: CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+RET, BF, CBC+nebrandūs trombocitai. / XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 150/436, 151/436, 163/436 - 165/436, 398/436 psl.
6. | Įsiurbiamo mėginio kiekis, tiriant neskiestą mėginį | Ne daugiau kaip 90 µl |  |  |  |  | Tiriant neskiestą mėginį, įsiurbiamo mėginio kiekis yra 88 µl. / XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 150/436 psl.
7. | Matavimų tikslumas | WBC matavimų linijiškumo ribos ne siauresnės kaip 0-400 x106/l , HGB - 0-250 g/l, PLT – 0-5000x109/l. Trombocitopeninių mėginių (20-50 x109/l) PLT matavimų atkartojamumo CV ne daugiau kaip 5 %. |  |  |  |  | Matavimų tikslumas: WBC matavimų linijiškumo ribos 0-400 x106/l , HGB - 0-250 g/l, PLT – 0-5000x109/l. Trombocitopeninių mėginių (20-50 x109/l) PLT matavimų atkartojamumo CV 5 %. / XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 401/436 - 413/436psl.
8. | Matavimo metodai | Fluorescencinis; Varžos; SLS hemoglobino metodas |  |  |  |  | Matavimo metodai: fluorescencinis, varžos, SLS hemoglobino metodas./ XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 417/436 - 419/436 psl.
9. | Įspėjamųjų pranešimų pateikimas | Apie nebrandžias ląsteles, galimą poslinkį į kairę (lazdelinius neutrofilus), blastus |  |  |  |  | Įspėjamieji pranešimai apie nebrandžias ląsteles, galimą poslinkį į kairę (lazdelinius neutrofilus), blastus. / XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 232/436 - 233/436 psl.
10. | Reagentai | Turi būti su brūkšniniais kodais. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo dienos. |  |  |  |  | Reagentai yra su brūkšniniais kodais. Reagentų galiojimo laikas yra 6 mėn. nuo pristatymo dienos.
11. | Mėginių, reagentų identifikavimas | Brūkšninio kodo skaitytuvas. |  |  |  |  | Mėginiai, reagentai identifikuojami brūkšninių kodų skaitytuvu. / XN serijos Administratoriaus vadovas 65/164 - 66/164 psl.
12. | Spausdintuvas | Būtina |  |  |  |  | Kartu su analizatoriumi bus pateiktas spausdintuvas.
13. | Kokybės kontrolės sistema | Kontrolinės medžiagos ne mažiau kaip trijų lygių: normos, žemos ir aukštos koncentracijos. Kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD, CV(%) pagal gamintoją, rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita). |  |  |  |  | 3 kokybės kontrolės lygiai (XN-CHECK L1, L2, L3). Kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD, CV(%) pagal gamintoją, rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita). / Package inserts: XN-CHECK L1, XN-CHECK L2, XN-CHECK L3; XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 413/436, 132/436 - 137/436 psl.
14. | Dokumentacija | Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai (pagal Reglamento ES Nr.830/2015 reikalavimus) ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija turi būti pateikiami (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami): analizatoriuje (įdėjus reagentą), kartu su gaunamais reagentais, kompaktiniuose diskuose, nuotoliniu/elektroniniu ar kitu būdu. |  |  |  |  | Bus pateikti tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai (pagal Reglamento ES Nr.830/2015 reikalavimus) ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami).
REIKALAVIMAI HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI, ĮSIGYJAMAM PANAUDOS BŪDU (tiekėjai siūlydami reagentus ir papildomas priemones nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, privalo pateikti analizatorių (-ius) panaudai)
Modelis (tipas): XN-1000 Gamintojas, kilmės šalis: Sysmex, Japonija Pagaminimo metai: 2022 m.
Eil.nr. | Pavadinimas/techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
1. | Automatinis hematologinis analizatorius - 1 vnt. | Naujas, komplektacijoje kompiuteris su programine įranga, monitorius, pelė, klaviatūra, spausdintuvas, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, brūkšninio kodo skaitytuvas |  |  |  |  | Sysmex XN-1000 automatinis hematologinis analizatorius yra naujas, komplektacijoje turintis kompiuterį su programine įranga, monitorių, pelę, klaviatūrą, spausdintuvą, nepertraukiamo maitinimo šaltinį, brūkšninio kodo skaitytuvą.
2. | Matuojami parametrai. | Leukocitai (WBC); eritrocitai (RBC); hemoglobinas (HGB); hematokritas (HCT); vidutinis eritrocitų tūris (MCV); vidutinis hemoglobino kiekis eritrocituose (MCH); vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocituose (MCHC); trombocitai (PLT); nebrandžių trombocitų frakcija; eritrocitų dydžio pasiskirstymas (RDW-SD); eritrocitų tūrio pasiskirstymas (RDW-CV); vidutinis trombocitų tūris (MPV); gigantinių /didelių trombocitų santykis (P-LCR); trombocitų tūrio santykis (PCT); normoblastai (NRBC #/%); neutrofilai (NEU #/%); limfocitai (LYMPH #/%); monocitai (MONO #/%); eozinofilai (EO#/%); bazofilai (BASO#/%); nebrandūs granuliocitai (IG#/%); retikuliocitai (RET #/%); nebrandžių retikuliocitų frakcijos; retikuliocitų ekvivalentas hemoglobine RET-He (Chr). |  |  |  |  | Prietaisas analizuoja toliau nurodytus parametrus: Leukocitai (WBC); eritrocitai (RBC); hemoglobinas (HGB); hematokritas (HCT); vidutinis eritrocitų tūris (MCV); vidutinis hemoglobino kiekis eritrocituose (MCH); vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocituose (MCHC); trombocitai (PLT); nebrandžių trombocitų frakcija; eritrocitų dydžio pasiskirstymas (RDW-SD); eritrocitų tūrio pasiskirstymas (RDW-CV); vidutinis trombocitų tūris (MPV); gigantinių /didelių trombocitų santykis (P-LCR); trombocitų tūrio santykis (PCT); normoblastai (NRBC #/%); neutrofilai (NEU #/%); limfocitai (LYMPH #/%); monocitai (MONO #/%); eozinofilai (EO#/%); bazofilai (BASO#/%); nebrandūs granuliocitai (IG#/%); retikuliocitai (RET #/%); nebrandžių retikuliocitų frakcijos; retikuliocitų ekvivalentas hemoglobine RET-He (Chr). / XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 12/436 - 14/436 psl.
3. | Našumas | Ne mažesnis kaip 60 mėginių per 1 val. CBC+DIFF režimu. |  |  |  |  | 100 mėginių per valandą CBC+DIFF režimu. / XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 398/436 psl.
4. | Tiriami mėginiai | Veninis ir kapiliarinis (mikrovetėse) kraujas su KEDTA antikoaguliantu. |  |  |  |  | Tiriami mėginiai: veninis ir kapiliarinis (mikrovetėse) kraujas su KEDTA antikoaguliantu. / XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 148/436, 150/436 psl.
5. | Matavimo režimai. | Galimybė tirti atviru ir uždaru būdu, tirti mėginius po vieną bei automatiniu mėginių padavimo įrenginiu, nuolatinio mėginių pakrovimo galimybė. Galimybė užsakyti tyrimus skirtingais režimais: CBC, CBC+DIFF, IG monitoringas |  |  |  |  | Galima tirti atviru ir uždaru būdu, tirti mėginius po vieną bei automatiniu mėginių padavimo įrenginiu, nuolatinio mėginių pakrovimo galimybė. Galima užsakyti tyrimus skirtingais režimais: CBC, CBC+DIFF, IG monitoringas. / XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 150/436, 151/436, 163/436 - 165/436, 398/436 psl.
6. | Įsiurbiamo mėginio kiekis, tiriant neskiestą mėginį | Ne daugiau kaip 90 µl |  |  |  |  | Tiriant neskiestą mėginį, įsiurbiamo mėginio kiekis yra 88 µl. / XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 150/436 psl.
7. | Matavimų tikslumas | WBC matavimų linijiškumo ribos ne siauresnės kaip 0-400 x106/l , HGB - 0-250 g/l, PLT – 0-5000x109/l. Trombocitopeninių mėginių (20-50 x109/l) PLT matavimų atkartojamumo CV ne daugiau kaip 5 %. |  |  |  |  | Matavimų tikslumas: WBC matavimų linijiškumo ribos 0-400 x106/l , HGB - 0-250 g/l, PLT – 0-5000x109/l. Trombocitopeninių mėginių (20-50 x109/l) PLT matavimų atkartojamumo CV 5 %. / XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 401/436 - 413/436psl.
8. | Matavimo metodai | Fluorescencinis; Varžos; Becianidinis (SLS hemoglobino metodas ) |  |  |  |  | Matavimo metodai: fluorescencinis, varžos, becianidinis (SLS hemoglobino metodas)./ XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 417/436 - 419/436 psl.
9. | Įspėjamųjų pranešimų pateikimas | Apie nebrandžias ląsteles, galimą poslinkį į kairę (lazdelinius neutrofilus), blastus |  |  |  |  | Įspėjamieji pranešimai apie nebrandžias ląsteles, galimą poslinkį į kairę (lazdelinius neutrofilus), blastus. / XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 232/436 - 233/436 psl.
10. | Reagentai | Turi būti su brūkšniniais kodais. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo dienos. |  |  |  |  | Reagentai yra su brūkšniniais kodais. Reagentų galiojimo laikas yra 6 mėn. nuo pristatymo dienos.
11. | Mėginių, reagentų identifikavimas | Brūkšninio kodo skaitytuvas. |  |  |  |  | Mėginiai, reagentai identifikuojami brūkšninių kodų skaitytuvu. / XN serijos Administratoriaus vadovas 65/164 - 66/164 psl.
12. | Kokybės kontrolės sistema | Kontrolinės medžiagos ne mažiau kaip trijų lygių: normos, žemos ir aukštos koncentracijos. Kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD, CV(%) pagal gamintoją, rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita). |  |  |  |  | 3 kokybės kontrolės lygiai (XN-CHECK L1, L2, L3). Kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD, CV(%) pagal gamintoją, rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita). / Package inserts: XN-CHECK L1, XN-CHECK L2, XN-CHECK L3; XN-1000 serijos Naudotojo vadovas. 413/436, 132/436 - 137/436 psl.
13. | Dokumentacija | Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai (pagal Reglamento ES Nr.830/2015 reikalavimus) ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija turi būti pateikiami (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami): analizatoriuje (įdėjus reagentą), kartu su gaunamais reagentais, kompaktiniuose diskuose, nuotoliniu/elektroniniu ar kitu būdu. |  |  |  |  | Bus pateikti tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai (pagal Reglamento ES Nr.830/2015 reikalavimus) ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami).
BENDROS SĄLYGOS VISOMS PIRKIMO DALIMS:
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių, metodų pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
3.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas, elektrodus ir kitas eksploatacines priemones, nurodant prekių komercinius pavadinimus) tyrimui atlikti ir tiksliai užpildyti techninės specifikacijos lentelės grafas.
4. Siūlomų reagentų, 2-jų lygių kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kontrolę) ir eksploatacinių medžiagų kiekio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti , atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę.
5. Visi siūlomi reagentai, kalibratoriai, kontrolės turi pilnai atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: metodikas, analizatoriaus darbo vadovą su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
6. Jei tiekėjas siūlo ne prietaiso gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles, privaloma pateikti prietaiso gamintojo išduotus adaptacinius protokolus bei prietaiso gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įskaitant pakeitimus ir papildymus) 37.1.4 punkto nuostatas ir Lietuvos standarto LST EN ISO 15189 5.5.1.1 ir 5.5.1.2 punktų reikalavimus).
7. Reagentai turi būti su brūkšniniais kodais. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo dienos.
8. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, apmokys personalą naudotis įranga po jos instaliavimo pagal suderintą grafiką, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu.
9. Turi būti ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę ir, esant galimybei, pašalinti gedimo priežastis.
10. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Analizatorių galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 2 val po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Sistema turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Tiekėjas, suteikiantis analizatorių panaudos būdu, turi pateikti detalų analizatoriaus priežiūros planą, pateikti visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatorių aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašu“ (LR SAM 2016 m. vasario 17d. įsakymas Nr. V-271).
11. Siūlomo panaudai analizatoriaus programinė įranga turi būti integruota ir suderinama į LIS (laboratorijos informacinę sistemą) standartiniais serverio sąsajos protokolais ASTM ir HL7. Tiekėjas programinės įrangos suderinimą ir integraciją atlieka savo jėgomis ir lėšomis.
12. Dokumentacija: tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai (pagal Reglamento ES Nr.830/2015 reikalavimus), naujausios reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija turi būti pateikiami (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami): analizatoriuje (įdėjus reagentą), kartu su gaunamais reagentais, kompaktiniuose diskuose, nuotoliniu/elektroniniu ar kitu būdu.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | [5 empty] | Dokumento puslapių skaičius
1. | EBVPD_dokumentacija | [5 empty] | Zip failas
2. | Konfidencialu | [5 empty] | Zip failas
3. | Tech_spec_dokumentacija | [5 empty] | Zip failas
4. | Tiekejo_deklaracija | [5 empty] | 1
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
| _______________________________ |  | ____________________________ | _________________________________________________
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________________________________

## Sheet3
Eil. Nr. | Tyrimo, diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant 2 lygių kontrolinius tyrimus) per 12 mėn. | Preliminarus tyrimų skaičius 60 mėn | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams (su nuoroda į gamintojo dokumentaciją ) | Prekės komercinis pavadinimas, katalogo Nr. | Gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. |  | Protrombino komplekso (II-VII-X faktorių aktyvumo (ir TNS) tyrimas | 5 300 | 26 500 | Protrombino - prokonvertino metodas. Nejautra nefrakcionuotam heparinui iki 1 TV/ml ar daugiau
2. |  | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) tyrimas | 5 000 | 26 500 | Rekalcifikacijos metodas.
3. |  | Fibrinogeno koncentracijos (FIB) tyrimas | 3 600 | 18 000 | Klauso metodas.
Nejautra nefrakcionuotam heparinui iki 1 TV/ml ar daugiau
4. |  | D-Dimerų(D-Di) koncentracijos tyrimas | 3 000 | 15 000 | Imunoturbidimetrinis metodas. Metodo jautrumas plaučių tromboembolijos (PE) atveju) ?97%, neigiama prognostinė vertė (NPV) ?98% (pagal kokybės vadovą ir CLSI H59-A standartą).
Specifiškumas: PE - ?75%, GVT - ?55 %.
5. |  | Normalių verčių kontrolinė plazma protrombino komplekso, ADTL ir FIB tyrimams | 750 | 3 750
6. |  | Patologinių verčių kontrolinė plazma protrombino komplekso, ADTL ir FIB tyrimams) | 750 | 3 750
7. |  | Normalių verčių kontrolinė plazma D-dimerų tyrimams | 750 | 3 750
8. |  | Patologinių verčių kontrolinė plazma D-dimerų tyrimams | 750 | 3 750
9. |  | Kitos eksploatacinės, papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti |  |  | Nurodyti visas tyrimams atlikti reikalingas priemones (būtina ir tuo atveju, jei jos siūlomos nemokamai)
| Eil. Nr. | Tyrimo, diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant 2 lygių kontrolinius tyrimus) per 12 mėn. | Preliminarus tyrimų skaičius 60 mėn | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams (su nuoroda į gamintojo dokumentaciją ) | Prekės komercinis pavadinimas, katalogo Nr. | Gamintojas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Protrombino komplekso (II-VII-X faktorių aktyvumo (ir TNS) tyrimas | 5 300 | 26 500 | Protrombino - prokonvertino metodas. Nejautra nefrakcionuotam heparinui iki 1 TV/ml ar daugiau
| 2. | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) tyrimas | 5 000 | 26 500 | Rekalcifikacijos metodas.
| 3. | Fibrinogeno koncentracijos (FIB) tyrimas | 3 600 | 18 000 | Klauso metodas.
Nejautra nefrakcionuotam heparinui iki 1 TV/ml ar daugiau
| 4. | D-Dimerų(D-Di) koncentracijos tyrimas | 3 000 | 15 000 | Imunoturbidimetrinis metodas. Metodo jautrumas plaučių tromboembolijos (PE) atveju) ≥97%, neigiama prognostinė vertė (NPV) ≥98% (pagal kokybės vadovą ir CLSI H59-A standartą).
Specifiškumas: PE - ≥75%, GVT - ≥55 %.
| 5. | Normalių verčių kontrolinė plazma protrombino komplekso, ADTL ir FIB tyrimams | 750 | 3 750
| 6. | Patologinių verčių kontrolinė plazma protrombino komplekso, ADTL ir FIB tyrimams) | 750 | 3 750
| 7. | Normalių verčių kontrolinė plazma D-dimerų tyrimams | 750 | 3 750
| 8. | Patologinių verčių kontrolinė plazma D-dimerų tyrimams | 750 | 3 750
|  | Kitos eksploatacinės, papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti |  |  | Nurodyti visas tyrimams atlikti reikalingas priemones (būtina ir tuo atveju, jei jos siūlomos nemokamai)