TSD-26, VPP-6030

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms

Mobilaus rentgeno aparato su C lanku techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Veikimo režimai | - Nuolatinė rentgenoskopija; - Pulsinė rentgenoskopija; - Skaitmeninė rentgenografija; - Skaitmeninės vaizdų atimties angiografija (DSA) ir kateterizacija (ROADMAP); - 3D skenavimas ir vaizdų rekonstrukcija. | 1. Nuolatinė rentgenoskopija; Prekių aprašymo psl. 2 2. Pulsinė rentgenoskopija; Prekių aprašymo psl. 2 3. Skaitmeninė rentgenografija; Prekių aprašymo psl. 2 4. Skaitmeninės vaizdų atimties angiografija (DSA) ir kateterizacija (ROADMAP); Prekių aprašymo psl. 5 5. 3D skenavimas ir vaizdų rekonstrukcija. Prekių aprašymo psl. 3, 4 |
| 2. | C lanko mechaninės charakteristikos | - C lanko motorizuotas vertikalus judesys ≥ 420 mm; - C lanko motorizuotas horizontalus judesys ≥ 150 mm; - C lanko motorizuota rotacija ≥ ± 180°; - C lanko motorizuota orbitalinė rotacija ≥ 160°; - Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus ≥ 100 cm; - C lanko gylis ≥ 680 mm; - Laisva vertikali C lanko erdvė ≥ 830 mm; - C lanko judėjimo valdymas sumontuoto rentgeno aparate lietimui jautraus ekrano pagalba arba specialiais mygtukais; - Automatinis sistemos C lanko pozicionavimas: programuojamos ≥ 2 C lanko padėtys; - Susidūrimo su objektu kontrolės sistema. | - C lanko motorizuotas vertikalus judesys 420 mm; Prekių aprašymo psl. 2 - C lanko motorizuotas horizontalus judesys 270 mm; Prekių aprašymo psl. 2 - C lanko motorizuota rotacija ± 225°; Prekių aprašymo psl. 2 - C lanko motorizuota orbitalinė rotacija 165° (-120°/+45°); Prekių aprašymo psl. 2 - Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus 105 cm; Prekių aprašymo psl. 2 - C lanko gylis 680 mm; Prekių aprašymo psl. 2 - Laisva vertikali C lanko erdvė 840 mm; Prekių aprašymo psl. 2 - C lanko judėjimo valdymas sumontuoto rentgeno aparate lietimui jautraus ekrano pagalba; Prekių aprašymo psl. 3 - Automatinis sistemos C lanko pozicionavimas: programuojamos 3 C lanko padėtys; Prekių aprašymo psl. 3 - Susidūrimo su objektu kontrolės sistema. Prekių aprašymo psl. 6 |
| 3. | # Monitorių sistema | - Komplektuojamas ≥ 1 vnt. monitorius (jei monitoriaus įstrižainė didesnė nei 30“) arba ≥ 2 vnt. ( jei monitoriaus įstrižainė mažesnė nei 30“); - Monitorius (-iai) sumontuoti ant mobilaus vežimėlio; - Maksimalus monitoriaus (-ių) ryškumas (skaistis) ≥ 600 cd/m² ; - Vertikalus ir horizontalus apžvalgos kampas ≥ 170°/170°. | - Komplektuojami 2 vnt. monitorių (įstrižainės 19“); Prekių aprašymo psl. 3 - Monitoriai sumontuoti ant mobilaus vežimėlio; Prekių aprašymo psl. 3 - Maksimalus monitorių ryškumas (skaistis) 1000 cd/m² ; Prekių aprašymo psl. 3 - Vertikalus ir horizontalus apžvalgos kampas 178°/178°. Prekių aprašymo psl. 3 |
| 4. | # Rentgeno sistema | - Aukšto dažnio generatorius; - Generatoriaus galia ≥ 15 kW; - Anodo tipas - rotuojantis; - Įtampos keitimo diapazonas ≥ (40-120) kV; - Maksimali pulsinės rentgenoskopijos srovė ≥ 150 mA; - Pulsinės rentgenoskopijos maksimalus pulsų skaičius per sekundę ≥ 25 pulsų/s; - Minimalus pulsinės rentgenoskopijos pulso plotis ≤ 10 ms; - Židinio dėmių skaičius ≥ 2; - Maksimali anodo šiluminė talpa ≥ 300 kHU; - Integruota aktyvi šilumos valdymo sistema; - Filtravimas (bendrojo filtro storis) ≥ 3,0 mm Al ekvivalentas. | - Aukšto dažnio generatorius; Prekių aprašymo psl. 2 - Generatoriaus galia 25 kW; Prekių aprašymo psl. 2 - Anodo tipas - rotuojantis; Prekių aprašymo psl. 2 - Įtampos keitimo diapazonas (40-120) kV; Prekių aprašymo psl. 2 - Maksimali pulsinės rentgenoskopijos srovė 250 mA; Prekių aprašymo psl. 2 - Pulsinės rentgenoskopijos maksimalus pulsų skaičius per sekundę 25 pulsų/s; Prekių aprašymo psl. 2 - Minimalus pulsinės rentgenoskopijos pulso plotis 7 ms; Prekių aprašymo psl. 2 - Židinio dėmių skaičius 2; Prekių aprašymo psl. 2 - Maksimali anodo šiluminė talpa 365 kHU; Prekių aprašymo psl. 2 - Integruota aktyvi šilumos valdymo sistema; Prekių aprašymo psl. 2 - Filtravimas (bendrojo filtro storis) 4,3 mm Al ekvivalentas. Prekių aprašymo psl. 2 |
| 5. | # Kolimavimo sistema | - Rainelės tipo kolimatorius; - Plyšinio tipo kolimatorius; - Virtualus kolimatorius (nenaudojant rentgeno spinduliuotės); - Galimybė kolimatorių pasukti kampu. | - Rainelės tipo kolimatorius; Prekių aprašymo psl. 2 - Plyšinio tipo kolimatorius; Prekių aprašymo psl. 2 - Virtualus kolimatorius (nenaudojant rentgeno spinduliuotės); Prekių aprašymo psl. 2 - Galimybė kolimatorių pasukti kampu Prekių aprašymo psl. 2 |
| 6. | # Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius | - CMOS tipo detektorius; - Detektoriaus aktyvios zonos dydis ≥ (300 x 300) mm; - Pikselio dydis ≤ 200 µm; - Detektoriaus matrica ≥ (1500 x 1500) taškų; - Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) prie 0 lp/mm ≥ 70%; - Pilkumo skalė ≥ 16 bitų; - Integruotas lazerinis taikiklis; - Rentgeno spindulių tinklelis. | - CMOS tipo detektorius; Prekių aprašymo psl. 2 - Detektoriaus aktyvios zonos dydis (307 x 307) mm; Prekių aprašymo psl. 10 - Pikselio dydis 100 µm; Prekių aprašymo psl. 2 - Detektoriaus matrica (3072 x 3072) taškų; Prekių aprašymo psl. 2 - Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) prie 0 lp/mm 75%; Prekių aprašymo psl. 2 - Pilkumo skalė 16 bitų; Prekių aprašymo psl. 2 - Integruotas lazerinis taikiklis; Prekių aprašymo psl. 2 - Rentgeno spindulių tinklelis. Prekių aprašymo psl. 2 |
| 7. | # Skaitmeninė vaizdų apdorojimo sistema | - Anatominės programos; - 3D vaizdų atvaizdavimas: - Daugiaplokštuminė rekonstrukcija (MPR); - Tūrinis vaizdas (VR). - Pjūvio projekcijos: ašinė, sagitalinė, koronarinė; - 3D tūrinis dydis ≥ (160 x 160 x 160) mm; - 3D sąsaja su navigacijos sistemomis; - Skaitmeninės matavimo funkcijos; - Saugomų vaizdų skaičius ≥ 40 000 vaizdų; - Kraštų paryškinimo galimybė; - Padidinimas; - Rekursinis filtras; - Inversijos galimybė; - Vaizdo pasukimas; - Automatinis objekto aptikimas; - Automatinė metalo korekcija; - Automatinė judesio detekcija; - Palaikomos DICOM standarto funkcijos: - DICOM Storage; - DICOM Storage Commitment; - DICOM Print; - DICOM Modality Worklist; - DICOM Query/Retrieve. - Vaizdų įrašymas į USB standartiniais kompiuteriniais formatais (TIFF, JPEG ir pan.). | - Anatominės programos; Prekių aprašymo psl. 4 - 3D vaizdų atvaizdavimas: - Daugiaplokštuminė rekonstrukcija (MPR); - Tūrinis vaizdas (VR). Prekių aprašymo psl. 3 - Pjūvio projekcijos: ašinė, sagitalinė, koronarinė; Prekių aprašymo psl. 3 - 3D tūrinis dydis (160 x 160 x 160) mm; Prekių aprašymo psl. 4 - 3D sąsaja su navigacijos sistemomis; Prekių aprašymo psl. 5, 11 - Skaitmeninės matavimo funkcijos; Prekių aprašymo psl. 4 - Saugomų vaizdų skaičius 100 000 vaizdų; Prekių aprašymo psl. 5 - Kraštų paryškinimo galimybė; Prekių aprašymo psl. 4 - Padidinimas; Prekių aprašymo psl. 4 - Rekursinis filtras; Prekių aprašymo psl. 4 - Inversijos galimybė; Prekių aprašymo psl. 4 - Vaizdo pasukimas; Prekių aprašymo psl. 4 - Automatinis objekto aptikimas; Prekių aprašymo psl. 4 - Automatinė metalo korekcija; Prekių aprašymo psl. 4 - Automatinė judesio detekcija; Prekių aprašymo psl. 4 - Palaikomos DICOM standarto funkcijos: - DICOM Storage; - DICOM Storage Commitment; - DICOM Print; - DICOM Modality Worklist; - DICOM Query/Retrieve. Prekių aprašymo psl. 5 - Vaizdų įrašymas į USB standartiniais kompiuteriniais formatais (TIFF, JPEG ir pan.). Prekių aprašymo psl. 5 |
| 8. | # Dozimetras | Integruotas rentgeno dozės matavimo įrenginys (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). | Taip, integruotas rentgeno dozės matavimo įrenginys (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). Prekių aprašymo psl. 6 |
| 9. | # 3D sąsaja | Turi būti 3D sąsaja su ligoninėje naudojama gamintojo „Medtronic“ neuronavigacijos sistema „Stealth Station S8“. | Taip, 3D sąsaja su ligoninėje naudojama gamintojo „Medtronic“ neuronavigacijos sistema „Stealth Station S8“, pateikiame sąsajos aprašymą. Prekių aprašymo psl. 13, 17, 24 |
| 10. | # Kojinis valdymo pedalas | Būtinas programuojamas kojinis rentgeno aparato valdymo pedalas. | Taip, programuojamas kojinis rentgeno aparato valdymo pedalas. Prekių aprašymo psl. 6 |
| 11. | # Papildomas nuotolinio valdymo pultas | Būtinas papildomas nuotolinio valdymo pultas, skirtas montavimui prie paciento stalo. | Taip, papildomas nuotolinio valdymo pultas, skirtas montavimui prie paciento stalo. Prekių aprašymo psl. 3 |
| 12. | # Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2008 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai (37 ir 43 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (47 punktas) | Būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga atitinka Lietuvos higienos normoje HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai (37 ir 43 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (47 punktas) | Pateikiame tiekėjo patvirtinimą, kad siūloma įranga atitinka Lietuvos higienos normoje HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai (37 ir 43 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (47 punktas) Tiekėjo patvirtinimas Prekių aprašymo psl. 36 |
| 13. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Taip, įrangos žymėjimas CE ženklu, pateikiame žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopiją. Prekių aprašymo psl. 30-35 |
| 14. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 36 mėnesių. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | 36 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |
| 15. | Įrangos pristatymas | Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Taip, įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | Taip, kartu su įranga pateikiama dokumentacija: - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos. |

| Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė |  |  |  | Vilma Gudonienė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |