TSD-92, VPP-7358

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms

##### Apsaugų, skirtų darbui prie C lanko techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus apsauginis skydas su viršutine ir apatine lanksčia apsauga | Kiekis 1 vnt. | 1 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 1.1. | Paskirtis | Skirta apatinės kūno dalies apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės procedūrų metu | Taip, skirta apatinės kūno dalies apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės procedūrų metu Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 1.2. | Konstrukcija | Reguliuojamo aukščio (sudaryta iš dviejų dalių: viršutinės ir apatinės) | Taip, reguliuojamo aukščio (sudaryta iš dviejų dalių: viršutinės ir apatinės) Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 1.3. | Aukštis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 91-120 cm | Reguliuojamas ribose 85-120 cm Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 1.4. | Švino ekvivalentas | ≥ 0,5 mm Pb | 0,5 mm Pb Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 2 |
| 1.5. | Mobilumas | Su ratukais, bent du ratukai su stabdžiais | Taip, su ratukais, bent du ratukai su stabdžiais Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 1.6. | Valymas | Širmos paviršiai atsparūs dezinfekcinėms valymo medžiagoms | Taip, širmos paviršiai atsparūs dezinfekcinėms valymo medžiagoms |
| 1.7. | Kartu su širma pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Taip, kartu su širma pateikiama dokumentacija - naudojimo instrukcija lietuvių kalba |
| 1.8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). | Taip, pateiki ame žymėjimą CE ženklu patvirtinantį galiojantį dokumentą Prekių aprašymo psl. Nr. 4-7 |
| 1.9. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Taip, įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 1.10. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 2. | Panoraminis mobilus apsauginis ekranas (skirtas anesteziologų komandos apsaugai) | Kiekis 1 vnt. | 1 vnt. |
| 2.1. | Paskirtis | Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės | Taip, skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės Prekių aprašymo psl. Nr. 3 |
| 2.2. | Konstrukcija | Apsauginis ekranas su švino stiklo langu | Taip, apsauginis ekranas su švino stiklo langu Prekių aprašymo psl. Nr. 3 |
| 2.3. | Apsauginio ekrano matmenys | Aukštis 200 ± 5 cm, plotis 90 ± 5 cm | Aukštis 200 cm, plotis 90 cm Prekių aprašymo psl. Nr. 3 |
| 2.4. | Lango išmatavimai | Ne mažesni kaip 60 x 88 cm | 60 x 90 cm Prekių aprašymo psl. Nr. 3 |
| 2.5. | Širmos ir lango stiklo švino ekvivalentas | ≥ 2 mm Pb | 2,2 mm Pb Prekių aprašymo psl. Nr. 3 |
| 2.6. | Mobilumas | Su ratukais, bent du ratukai su stabdžiais | Taip, su ratukais, bent du ratukai su stabdžiais Prekių aprašymo psl. Nr. 3 |
| 2.7. | Valymas | Širmos paviršiai atsparūs dezinfekcinėms valymo medžiagoms | Taip, širmos paviršiai atsparūs dezinfekcinėms valymo medžiagoms |
| 2.8. | Kartu su širma pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Taip, kartu su širma pateikiama dokumentacija - naudojimo instrukcija lietuvių kalba |
| 2.9. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). | Taip, pateiki ame žymėjimą CE ženklu patvirtinantį galiojantį dokumentą Prekių aprašymo psl. Nr. 4-7 |
| 2.10. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Taip, įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 2.11. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis bei aprašymais, patvirtinanti prekės atitikimą techninėje specifikacijoje pateiktiems reikalavimams.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

| Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė |  |  |  | Vilma Gudonienė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |