# SKIRTAS NAUDOTI

Teigiamas ir neigiamas kontroliniai serumai, skirti netiesioginiam antiglobulino nustatymui (IDAT) ir fermentiniam tyrimui.

IN VITRO DIAGNOSTIKAI

# SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS

ProControl S1 ir S2 turi būti naudojami kiekvienam antikūnų patikrinimo ir suderinamumo tyrimui kaip teigiama ir neigiama kontrolė (pavyzdžiui, kiekvienoje mėginių, kuriems buvo atliktas eritrocitų plovimas).

# TYRIMO PRINCIPAI

Su šiuo reagentu atliekama procedūra yra paremta agliutinacijos principu. Įprasti žmogaus eritrocitai agliutinuos, jei esama antikūnų tam tikriems antigenams.

# Reagentai

ProControl S1 ir S2 kontroliniai reagentai yra sudaryti iš žmogaus kontrolinio serumo, 0,1 % (w/v) natrio azido ir:

| Reagentas | Sudėtis |
| --- | --- |
| ProControl S1 | Atrinkti specifiško aktyvumo IgG antikūnai, su kuriais eritrocitai duoda teigiamas reakcijas IDAT ir atliekant fermentinį tyrimą, neatsižvelgiantį ABO kraujo grupę ir Rh fenotipą. |
| ProControl S2 | AB kraujo grupės serumas, kuriame nėra su druskomis, albuminu, Coombs kontrole ar fermentais reaguojančių kraujo grupės antikūnų |

ĮSPĖJIMAS:	Sudėtyje yra natrio azido. Natrio azidas gali reaguoti su nutekamuosiuose vamzdžiuose esančiais variu ir švinu ir sudaryti itin sprogius metalų azidus. Kad azidai nesikauptų, atliekas išpilkite kartu su dideliu kiekiu vandens.

# LAIKYMO REIKALAVIMAI

Laikykite 2–8 °C temperatūroje.

Naudojamus reagentus galima laikyti kambario temperatūroje (nuo 15 iki 30 °C).

Nenaudojamus reagentus gerai uždarykite.

Neužšaldyti.

# ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Su visais kraujo mėginiais ir medžiagomis, naudotomis dirbant su kraujo mėginiais, elkitės kaip su potencialiais infekcijos sukėlėjais. Su visais kraujo mėginiais ir medžiagomis, naudotomis dirbant su kraujo mėginiais, dirbkite laikydamiesi geros laboratorinės praktikos reikalavimų. 1

- Kai kurie komponentai laikytini pavojingomis arba potencialiai infekuotomis atliekomis. Visas medžiagas išmeskite laikydamiesi galiojančių taisyklių ir norminių teisės aktų.2

- Kai kuriose sudedamosiose dalyse gali būti pavojingų cheminių medžiagų (pavyzdžiui, natrio azido).

- Pradinėje medžiagoje, iš kurios buvo pagamintas šis produktas, nebuvo rasta hepatito B paviršiaus antigeno (HBsAg) ir antikūnų prieš hepatito C virusą (HCV) bei žmogaus imunodeficito viruso 1 (ŽIV-1) ir 2 (ŽIV-2) tipą. Tokių tyrimo metodų, kurie užtikrintų, kad žmogaus kraujo produktai neperduos infekcinio agento, nėra žinoma.

- Nepipetuokite šių reagentų su burna, kadangi medžiagos yra potencialiai infekuotos.

- Neteisingos laikymo sąlygos pakenks produkto veikimui.

- Nenaudokite reagentų praėjus etiketėje nurodytam tinkamumo laikui.

- Stiprus drumstumas ar plaukiojančios dalelės rodo, kad reagentai yra užkrėsti. Nežymus drumstumas neturėtų paveikti produkto veikimo.

- Užkrėstos procedūroje naudojamos pagalbinės medžiagos gali turėti įtakos tyrimo rezultatams.

- Klaidingus rezultatus galima gauti dėl neteisingo bet kurio diagnostinio testo atlikimo metodo.

- Rekomenduojama naudoti centrifugą su dangtį fiksuojančiu įtaisu.

- Jei centrifuguojama per stipriai, t. y. jei viršijamas išcentrinės jėgos minimumas, ląstelės prilimpa prie mėgintuvėlio dugno taip, kad jas vėl resuspenduoti įmanoma tik labai intensyviai kratant. Taip kratant gali įvykti nežymi agliutinacija, dėl kurios bus nepastebėti teigiami rezultatai. Jei centrifuguojama nepakankamai, t. y. jei išcentrinės jėgos nepakanka, kad ląstelės nusėstų ant mėgintuvėlio dugno ir atsiskirtų aiški supernatanto frakcija, gali būti gauta silpna arba neigiama reakcija.

# Reagentų PAruošimas

Reagentų ruošti nereikia, naudokite tiesiai iš buteliuko.

# PROCEDŪRA

Toliau nurodytos procedūros yra skirtos tyrimui tik rankiniu būdu. Naudodami automatinius prietaisus laikykitės gamintojo instrukcijų. Laboratorijose turi būti laikomasi vietinių patvirtinimo procedūrų, produkto tinkamumui kitiems tyrimo metodams, atliekamiems tiek rankiniu, tiek automatizuotu būdu, nustatyti.

## Pateiktos medžiagos

ProControl S1 ir S2

(Komponentų aprašymas nurodytas skyriuje „Reagentai“)

## Reikalingos, tačiau nepateiktos medžiagos

Žr. antikūnų atrankos ir identifikacijos tyrimo procedūrų instrukcijas.

## Tyrimo procedūra

Vietoj paciento serumo ar plazmos paimkite ProControl S1 ir S2 ir laikykitės specifinio netiesioginio antiglobulino nustatymo (IDAT) ar fermentinio tyrimo instrukcijų.

## Kokybės kontrolės procedūros

Naudojantis galiojančia kokybės kontrolės programa, turi būti įvertintas ProControl S1 ir S2, kaip tyrimo metodo komponentų, tinkamumas.

# REZULTATŲ ĮVERTINIMAS

Teigiamos kontrolės agliutinacija ar hemolizė bei neigiamos kontrolės agliutinacijos ir hemolizės nebuvimas IDAT ir atlikus fermentinį tyrimą patvirtina, kad taikyto tyrimo metodo buvo tiksliai laikomasi.

Tyrimo rezultatai negalioja, jei teigiamoje kontrolėje agliutinacija ar hemolizė neaptinkama arba jei neigiamoje kontrolėje stebima agliutinacija ar hemolizė. Tyrimą reikia pakartoti. Jei šis neatitikimas išlieka, reikia tirti toliau.

# PROCEDŪROS APRIBOJIMAI

- Pasirinktą tyrimo procedūrą ir rezultatų interpretavimą reikia kruopščiai atlikti, kad būtų užtikrintas tyrimo rezultatų tikslumas. Kiekviena laboratorija turi turėti mokymų programą, pagal kurią darbuotojai būtų išmokomi dirbti ir elgtis su šiais produktais.

- Eritrocitų, kurie atlikus tiesioginį antiglobulino tyrimą duoda teigiamus rezultatus, negalima tiksliai ištirti su ProControl S2.

- Antikūnai prieš retus antigenus ir mėginyje esantys didelės koncentracijos antigenai gali sudaryti sąlygas nedažnoms klaidingai teigiamoms reakcijoms, kurios gali įvykti, panaudojus užkrėstą ProControl S2.

# TEKSTO PERŽIŪROS

| Peržiūros data | Versija | Techninių pakeitimų paaiškinimas* |
| --- | --- | --- |
| 2004-02-29 | 1.0 | Naujas formatas, techniškai tapatus PI102. (Atitiktis IVD MDD ženklinimo reikalavimams). . |
| * Pakeitimą reiškiantis ženklas rodo techninio papildymo vietą tekste (palyginti su ankstesne dokumento versija). |  |  |

# LITERATŪROS SĄRAŠAS

- Laboratory biosafety manual. 2nd ed. World Health Organization, Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27 Switzerland, 1993.

- Biotechnology – Laboratories for Research, Development & Analysis – Guidelines for Handling, Inactivating and Testing of Waste. BS EN12740, BSI, 389 Cheswick High Road, London, W4 4AL, 1999.

SIMBOLIŲ GLOSARIJUS

Šio produkto ženklinimui gali būti naudojami tokie simboliai.

| Dėmesio: žiūrėkite naudojimo instrukcijas |  | In vitro diagnostikai |  |  | Šita puse į viršų |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serijos numeris |  | Laikymo temperatūra |  |  | Oficialus atstovas |  |
| Naudoti iki/tinkamumo laiko pabaigos data (CCYY-MM-DD) |  | Gaminio kodas |  |  |  |  |

|  | Ortho-Clinical Diagnostics Johnson & Johnson 50 – 100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4DP United Kingdom |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Raritan, New Jersey 08869 | © Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 2003. Visos teisės priklauso gamintojui. |

Ortho-Clinical Diagnostics 100 Indigo Creek Drive Rochester, NY 14626-5101When this Test Methodology Sheet is replaced, sign and date below and retain as specified by local regulations or laboratory policies, as appropriate.VITROS is a trademark of Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. © Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 1996 – All rights reserved. Printed in USASignature:Obsolete Date: