## Lapas1
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė Medicininė įranga ir baldai 2022 1 priedas Techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas |  | Techniniai reikalavimai | Parametro reikšmė | Mato vienetas | Kiekis | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Reikalavimus: atitinka / neatitinka | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas prisegtame dokumente, kurio Nr.: | Prekės numeris nurodytas prisegtame kataloge, buklete, kurio Nr.: | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur | Dalyvio pavadinimas
4 | 33168000 | Cistoskopijos komplektas |  |  |  | vnt. | 1 |  |  | Karl Storz SE & Co.KG, Vokietija | O123 | Techniniai aprašai.pdf | 5150 | 6231.5 | 21 | 5150 | 6231.5 | UAB Tradintek
|  |  | 1 | Optika | Tiesi 30° optika, skersmuo 2,7 mm, autoklavuojama |  |  | Tiesi 30° optika, skersmuo 2,7 mm, autoklavuojama | atitinka
|  |  | 2 | Konteineris optikų sterilizacijai | Plastikinis, perforuotas su dangčiu, talpinantis du endoskopus, kurių ilgis iki 20 cm |  |  | Plastikinis, perforuotas su dangčiu, talpinantis du endoskopus, kurių ilgis iki 20 cm | atitinka
|  |  | 3 | Šviesolaidis | su tiesia jungtimi, skersmuo 2,5 mm, ilgis 220-250 cm. |  |  | su tiesia jungtimi, skersmuo 2,5 mm, ilgis 230 cm. | atitinka
|  |  | 4 | Cistoskopo-uretroskopo mova | 11 Fr., darbinis ilgis 14 cm, su 3 Fr. Darbiniu kanalu, komplekte obturatorius. |  |  | 11 Fr., darbinis ilgis 14 cm, su 3 Fr. Darbiniu kanalu, komplekte obturatorius. | atitinka
|  |  | 5 | Griebiančios žnyplės | Lanksčios, abi judančios žiaunos, 3 Fr., ilgis 27-30 cm. |  |  | Lanksčios, abi judančios žiaunos, 3 Fr., ilgis 28 cm. | atitinka
|  |  | 6 | Dormijaus krepšelis | Strigusiems konkrementams šalinti. Keturių vielų, tinkamas 3 Fr darbinio kanalo cistoskopui, 32-42 cm ilgio. |  |  | Strigusiems konkrementams šalinti. Keturių vielų, tinkamas 3 Fr darbinio kanalo cistoskopui, 32-42 cm ilgio. | atitinka
|  |  | 7 | Plastikinis konteineris | perforuotas, vidiniai matmenys 515x237x65 (±2 mm) |  |  | perforuotas, vidiniai matmenys 515x235x65 mm | atitinka