Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1 (viena) pirkimo dalis**

Deguonies generatorių techninė priežiūra turi būti vykdoma tokia tvarka:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr | Periodiškumas | Atliekami darbai | Viso per 12 mėn (kartai) | Vienos paslaugos įkainis Eur | | Viso kaina Eur be PVM |
| Be PVM | Su PVM |
| **1.1** | **Deguonies generatorius PRO2XY OX7 Mils ( Kairiūkščio g. 2), 1 vnt. (pradirbęs 8400val., per metus galimai dirbs ~2000val.))** | | | | | |
|  | Kas 7 dienas  -4 kartai per mėnesį | Įrenginių apžiūra, darbingumo patikrinimas, reguliavimas, paleidimas | 48 | 22,00 | 26,62 | 1056,00 |
|  | Kas 3000 val.  Kas 4 mėn. | Kompresoriaus oro įleidimo filtro 570x370 keitimas  Valdymo bloko filtro 112x112 – 2 vnt. keitimas  Oro filtro kasetės keitimas  Alyvos filtro kasetės keitimas  Separatoriaus keitimas  Alyvos 8 litrai keitimas | 1 | 470,00 | 568,70 | 470,00 |
|  | Kas 4000 val., ne rečiau kaip2 kartus per metus | Generatoriaus: patikrinimas, valymas, daviklių ir parodymų patikrinimas  SUB filtro kasetės keitimas  Slopintuvo keitimas  D1 reguliatoriaus membranos 7 vnt. ir tarpinių keitimas  Sausintuvo: patikrinimas, valymas, veikimo patikrinimas ir higrometrinio lygio patikrinimas  PF filtro kasetės, mechaninio drenažo keitimas  SUB filtro kasetės, mechaninio drenažo keitimas  Slopintuvo keitimas | 1 | 1350,00 | 1633,50 | 1350,00 |
|  | Kas 6000 val.,  1 kartą metuose | Termostatinio vožtuvo - priežiūros komplekto keitimas  Išleidimo vožtuvo - priežiūros komplekto keitimas  Oro įleidimo vožtuvo - priežiūros komplekto keitimas  Mini slėginio vožtuvo - priežiūros komplekto keitimas  Diržo keitimas | 1 | 450,00 | 544,50 | 450,00 |
|  | Kas 8000 val.,  1 kartą metuose | Anglies filtro kasetės keitimas (CHA)  Obturatoriaus patikrinimas  PAROX 36 filtro keitimas | 1 | 450,00 | 544,50 | 450,00 |
|  | Kas 12000 val.,  1 kartą metuose | BEKO 12 drenažo priežiūra  „High ramp“ atgalinio vožtuvo keitimas  Linijinių ir regeneracinio proceso vožtuvų keitimas | 1 | 390,00 | 471,90 | 390,00 |
|  | Kas 16000 val.,  arba kas 2 metus | 6 solenoidinių vožtuvų komplektų keitimas  2 solenoidinių vožtuvų „CR“ keitimas | 0 | 1450,00 | 1754,50 | 0 |
|  | | | | | | |
| **1.2.** | **Deguonies generatorius PRO2XY OX13 Mils (Santariškių g.14), 2 vnt. (pradirbę :13600val. ir 14700val.preliminariai per metus dabartinėmis sąlygomis galimai dirbs~ po7000 val.))** | | | | | |
|  | Kas 7 dienas | Įrenginių apžiūra, darbingumo patikrinimas, reguliavimas, paleidimas | 96 | 22,00 | 26,62 | 2112,00 |
|  | Kas 3000 val. | Kompresoriaus oro įleidimo filtro 570x370 keitimas  Valdymo bloko filtro 112x112 – 2 vnt. keitimas  Oro filtro kasetės keitimas  Alyvos filtro kasetės keitimas  Separatoriaus keitimas  Alyvos 10 litrų keitimas | 6 | 560,00 | 677,60 | 3360,00 |
|  | Kas 4000 val. | Generatoriaus: patikrinimas, valymas, daviklių ir parodymų patikrinimas  SUB filtro kasetės keitimas  Slopintuvo keitimas  D1 reguliatoriaus membranos 7 vnt. ir tarpinių keitimas  Sausintuvo: patikrinimas, valymas, veikimo patikrinimas ir higrometrinio lygio patrikrinimas  PF filtro kasetės, mechaninio drenažo keitimas  SUB filtro kasetės, mechaninio drenažo keitimas  Slopintuvo keitimas | 2 | 1480,00 | 1790,80 | 2960,00 |
|  | Kas 6000 val. | Termostatinio vožtuvo - priežiūros komplekto keitimas  Išleidimo vožtuvo - priežiūros komplekto keitimas  Oro įleidimo vožtuvo - priežiūros komplekto keitimas  Mini slėginio vožtuvo - priežiūros komplekto keitimas  Diržo keitimas | 2 | 470,00 | 568,70 | 940,00 |
|  | Kas 8000 val. | Anglies filtro kasetės keitimas (CHA)  Obturatoriaus patikrinimas  PAROX 36 filtro keitimas | 2 | 550,00 | 665,50 | 1100,00 |
|  | Kas 12000 val. | BEKO 12 drenažo priežiūra  „High ramp“ atgalinio vožtuvo keitimas  Linijinių ir regeneracinio proceso vožtuvų keitimas | 2 | 390,00 | 471,90 | 780,00 |
|  | Kas 16000 val. | 6 solenoidinių vožtuvų komplektų keitimas  2 solenoidinių vožtuvų „CR“ keitimas | 2 kompl. | 1450,00 | 1754,50 | 2900,00 |
|  | Kas 20000 val. | Sausintuvo absorbcinių kolonų keitimas 4 vnt. | 2 kompl. | 2400,00 | 2904,00 | 4800,00 |

Viso be PVM 23118,00

Viso su PVM 27972,78

**Bendri reikalavimai:**

Atlikti deguonies generatoriaus darbo koregavimus, vykdyti techninę ir remonto darbus gali vykdyti asmenys, kurie gebėtų ir turėtų pakankamai specialių žinių vykdant prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Remonto metu privaloma naudoti tik originalias „MIL\*S“ detales. Detalės turi atitikti švaros reikalavimus, išdėstytus ISO 15001 standarte. Siekiant užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinio saugumo reikalavimus visos deguonies techninės priežiūros operacijos turi būti atliktos nepriekaištingai švariai. Naudojamos remontui detalės- nuriebalintos.

Visi techninės priežiūros darbai turi būti atliekami pagal techninėje dokumentacijoje nurodytą periodiškumą atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką.

Jeigu tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subtiekėjus/subrangovus, jų dalyvavimas turi būti patvirtintas ketinimų protokolu arba preliminaria sutartimi. Šie dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.