## Kaina
1 pirkimo objekto dalis
Prekės pavadinimas | Pasiūlymo kaina be PVM* | PVM suma, Eur | Bendra kaina su PVM | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
Reagentai ir priemonės organų donorų užkrečiamųjų ligų žymenų tyrimams atlikti automatiniu "Random Acces" analizatoriumi
Bendra kaina žodžiais su PVM:________________________
______________________________________________________
Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM*, kuris sudaro _____________ EUR.
* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_________________________________________________.
PASTABOS:
1. Bendra pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti.
2. Esant mažesniam prekių poreikiui, perkančioji organizacija pasilieka teisę neišpirkti maksimalaus prekių kiekio.
2 pirkimo objekto dalis
Prekės pavadinimas | Pasiūlymo kaina be PVM* | PVM suma, Eur | Bendra kaina su PVM | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
Reagentai ir priemonės hormonų, antigenų, antikūnų ir vitaminų tyrimams atlikti automatiniu analizatoriumi
Bendra kaina žodžiais su PVM:________________________
______________________________________________________
Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM*, kuris sudaro _____________ EUR.
* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_________________________________________________.
PASTABOS:
1. Bendra pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti.
2. Esant mažesniam prekių poreikiui, perkančioji organizacija pasilieka teisę neišpirkti maksimalaus prekių kiekio.
3 pirkimo objekto dalis
Prekės pavadinimas | Pasiūlymo kaina be PVM* | PVM suma, Eur | Bendra kaina su PVM | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
Reagentai ir priemonės klinikinės biochemijos tyrimams atlikti automatiniu analizatoriumi
Bendra kaina žodžiais su PVM:________________________
______________________________________________________
Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM*, kuris sudaro _____________ EUR.
* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_________________________________________________.
PASTABOS:
1. Bendra pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti.
2. Esant mažesniam prekių poreikiui, perkančioji organizacija pasilieka teisę neišpirkti maksimalaus prekių kiekio.
4 pirkimo objekto dalis
Prekės pavadinimas | Pasiūlymo kaina be PVM* | PVM suma, Eur | Bendra kaina su PVM | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
Reagentai ir priemonės retų infekcijų diagnostiniams tyrimams automatiniu analizatoriumi atlikti
Bendra kaina žodžiais su PVM:________________________
______________________________________________________
Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM*, kuris sudaro _____________ EUR.
* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_________________________________________________.
PASTABOS:
1. Bendra pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti.
2. Esant mažesniam prekių poreikiui, perkančioji organizacija pasilieka teisę neišpirkti maksimalaus prekių kiekio.
5 pirkimo objekto dalis
Prekės pavadinimas | Pasiūlymo kaina be PVM* | PVM suma, Eur | Bendra kaina su PVM | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
Reagentai ir priemonės per kraują plintančių infekcijų žymenų imunofermentiniams (IFA) tyrimams automatinių analizatorių sistema atlikti | 52555.2 | 2950.32 | 55505.52
Bendra kaina žodžiais su PVM: penkiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai penki Eur 52 ct
______________________________________________________
Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM*, kuris sudaro du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt Eur 32 ct (2950,32 EUR).
* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_________________________________________________.
PASTABOS:
1. Bendra pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti.
2. Esant mažesniam prekių poreikiui, perkančioji organizacija pasilieka teisę neišpirkti maksimalaus prekių kiekio.

## 5 p.d.
5 pirkimo dalis. |  | Reagentai ir priemonės, per kraują plintančių infekcijų žymenų imunofermentiniams (IFA) tyrimamas atlikti
APRAŠYMAS: Reagentai ir priemonės, per kraują plintančių infekcijų žymenų imunofermentiniams (IFA) tyrimamas atlikti su tiekėjo panaudos būdu siūloma automatinių analizatorių sistema. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Reikalavimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
5. | Reagentai ir priemonės per kraują plintančių infekcijų žymenų imunofermentiniams (IFA) tyrimams automatinių analizatorių sistema atlikti
5.1. | Reagentai ŽIV1/2 Ak/Ag tyrimams kraujyje | Reagentai ŽIV1/2 antikūnų/p24antigeno nustatymui ELISA (IFA) metodu. Vienoje pakuotėje ne mažiau kaip po 480 testų. Visos tyrimo inkubacijos turi būti atliekamos stabilioje, 37°C temperatūroje. Kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 5 šulinėlių. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. | 12000 | - | 1.35 | 1.4175 | 5 | 16200 | 17010 | - | MBALI | 5
5.1.1. | Murex ŽIV1/2 Ak/Ag nustatymo rinkinys, 480 testų |  | - | 28 rink. | - | - | - | - | - | DiaSorin, 1 rink. (480 testų) | MBALI |  |  | DiaSorin | 7G79-11
5.1.2. | Antgaliai analizatoriai, 300 µL |  | - | 75 pak. | - | - | - | - | - | Virion-Serion, 1 pak. (2x96 vnt.) | MBALI |  |  | Virion-Serion | VT111
5.1.3. | Antgaliai analizatoriai, 1100 µL |  | - | 3 pak. | - | - | - | - | - | Virion-Serion, 1 pak. (2x96 vnt.) | MBALI |  |  | Virion-Serion | VT112
5.1.4. | Stabdymo (STOP) tirpalas, 60 ml |  | - | 12 vnt. | - | - | - | - | - | DiasSorin, 1 vnt. (60 ml) | MBALI |  |  | DiaSorin | N0164
5.1.5. | Validacijos rinkinys |  | - | 3 pak. | - | - | - | - | - | Bio-rad, pak. | MBALI |  |  | Bio-rad | B89894
5.2. | Reagentai ŽIV1/2 Ak tyrimams kraujyje (rinkiniai ne daugiau kaip po 96 testus) | Reagentai ŽIV1/2 antikūnų nustatymui ELISA (IFA) metodu. Rinkiniai ne daugiau kaip po 96 testus. Visos tyrimo inkubacijos turi būti atliekamos stabilioje, 37°C temperatūroje. Kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 5 šulinėlių. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. | 480 | - | 3.12 | 3.276 | 5 | 1497.6 | 1572.48 | - | MBALI | 5
5.2.1. | Murex ŽIV1/2 Ak nustatymo rinkinys, 96 testai |  | - | 11 rink. | - | - | - | - | - | DiaSorin, 1 rink. (96 testai) | MBALI |  |  | DiaSorin | 9E25-01
5.2.2. | Antgaliai analizatoriai, 300 µL |  | - | 9 pak. | - | - | - | - | - | Virion-Serion, 1 pak. (2x96 vnt.) | MBALI |  |  | Virion-Serion | VT111
5.2.3. | Antgaliai analizatoriai, 1100 µL |  | - | 3 pak. | - | - | - | - | - | Virion-Serion, 1 pak. (2x96 vnt.) | MBALI |  |  | Virion-Serion | VT112
5.2.4. | Stabdymo (STOP) tirpalas, 60 ml |  | - | 1 vnt. | - | - | - | - | - | DiasSorin, 1 vnt. (60 ml) | MBALI |  |  | DiaSorin | N0164
5.2.5. | Validacijos rinkinys |  | - | 1 pak. | - | - | - | - | - | Bio-rad, pak. | MBALI |  |  | Bio-rad | B89894
5.3. | Reagentai a-HCV tyrimams kraujyje | Reagentai Hepatito C antikūnų nustatymui ELISA (IFA) metodu. Vienoje pakuotėje ne mažiau kaip po 480 testų. Visos tyrimo inkubacijos turi būti atliekamos stabilioje, 37°C temperatūroje. Kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 3 šulinėlių. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. | 9600 | - | 2.23 | 2.3415 | 5 | 21408 | 22478.4 | - | MBALI | 5
5.3.1. | Murex Anti-HCV nustatymo rinkinys, 480 testų |  | - | 22 rink. | - | - | - | - | - | DiaSorin, 1 rink. (480 testų ) | MBALI |  |  | DiaSorin | 7F5157
5.3.2. | Antgaliai analizatoriai, 300 µL |  | - | 59 pak. | - | - | - | - | - | Virion-Serion, 1 pak. (2x96 vnt.) | MBALI |  |  | Virion-Serion | VT111
5.3.3. | Antgaliai analizatoriai, 1100 µL |  | - | 3 pak. | - | - | - | - | - | Virion-Serion, 1 pak. (2x96 vnt.) | MBALI |  |  | Virion-Serion | VT112
5.3.4. | Stabdymo (STOP) tirpalas, 60 ml |  | - | 9 vnt. | - | - | - | - | - | DiasSorin, 1 vnt. (60 ml) | MBALI |  |  | DiaSorin | N0164
5.3.5. | Validacijos rinkinys |  | - | 2 pak. | - | - | - | - | - | Bio-rad, pak. | MBALI |  |  | Bio-rad | B89894
5.4. | Reagentai a-HBc tyrimams (rinkiniai ne daugiau kaip po 96 testus) | a-HBc antikūnų nustatymui ELISA (IFA) metodu. Vienoje pakuotėje ne daugiau kaip po 96 testų. Visos tyrimo inkubacijos turi būti atliekamos stabilioje, 37°C temperatūroje. Kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 4 šulinėlių. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. | 288 | - | 17.2 | 18.06 | 5 | 4953.6 | 5201.28 | - | MBALI | 5
5.4.1. | Murex a-HBC nustatymo rinkinys, 96 testai |  | - | 8 rink. | - | - | - | - | - | DiaSorin, 1 rink. (96 testai) | MBALI |  |  | DiaSorin | 8G21-01
5.4.2. | Antgaliai analizatoriai, 300 µL |  | - | 7 pak. | - | - | - | - | - | Virion-Serion, 1 pak. (2x96 vnt.) | MBALI |  |  | Virion-Serion | VT111
5.4.3. | Antgaliai analizatoriai, 1100 µL |  | - | 3 pak. | - | - | - | - | - | Virion-Serion, 1 pak. (2x96 vnt.) | MBALI |  |  | Virion-Serion | VT112
5.4.4. | Stabdymo (STOP) tirpalas, 60 ml |  | - | 1 vnt. | - | - | - | - | - | DiasSorin, 1 vnt. (60 ml) | MBALI |  |  | DiaSorin | N0164
5.5. | Reagentai HBsAg tyrimams (rinkiniai ne mažiau kaip po 480 testų) | Reagentai Hepatito B paviršinio antigeno nustatymui ELISA (IFA) metodu. Vienoje pakuotėje ne mažiau kaip po 480 testų. Visos tyrimo inkubacijos turi būti atliekamos stabilioje, 37°C temperatūroje. Kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 3 šulinėlių. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. | 7200 | - | 0.9 | 0.945 | 5 | 6480 | 6804 | - | MBALI | 5
5.5.1. | Murex HBsAg nustatymo rinkinys, 480 testų |  | - | 17 rink. | - | - | - | - | - | DiaSorin, 1 rink. (480 testų) | MBALI |  |  | DiaSorin | 9F80-05
5.5.2. | Antgaliai analizatoriai, 300 µL |  | - | 46 pak. | - | - | - | - | - | Virion-Serion, 1 pak. (2x96 vnt.) | MBALI |  |  | Virion-Serion | VT111
5.5.3. | Antgaliai analizatoriai, 1100 µL |  | - | 3 pak. | - | - | - | - | - | Virion-Serion, 1 pak. (2x96 vnt.) | MBALI |  |  | Virion-Serion | VT112
5.5.4. | Stabdymo (STOP) tirpalas, 60 ml |  | - | 7 vnt. | - | - | - | - | - | DiasSorin, 1 vnt. (60 ml) | MBALI |  |  | DiaSorin | N0164
5.5.5. | Validacijos rinkinys |  | - | 2 pak. | - | - | - | - | - | Bio-rad, pak. | MBALI |  |  | Bio-rad | B89894
5.6. | Reagentai a-HBc IgM tyrimams (rinkiniai ne daugiau kaip po 96 testus) | a-HBc IgM antikūnų nustatymui ELISA (IFA) metodu. Vienoje pakuotėje ne daugiau kaip po 96 testų. Visos tyrimo inkubacijos turi būti atliekamos stabilioje, 37°C temperatūroje. Kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 4 šulinėlių. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. | 288 | - | 7 | 8.47 | 21 | 2016 | 2439.36 | - | MBALI | 21
5.6.1 | anti-HBc IgM nustatymo rinkinys, 96 testai |  |  | 10 rink. | - | - | - | - | - | DiaPro, 1 pak. (96 testai) | MBALI |  |  | DiaPro | BCM.CE
5.6.2 | Vienkartinė skiedimo plokštelė, 1 ml |  |  | 4 vnt. | - | - | - | - | - | Virion-Serion, 1 vnt. | MBALI |  |  | Virion-Serion | VT124
5.6.3 | Antgaliai analizatoriai, 300 µL |  |  | 7 pak. | - | - | - | - | - | Virion-Serion, 1 pak. (2x96 vnt.) | MBALI |  |  | Virion-Serion | VT111
5.6.4 | Antgaliai analizatoriai, 1100 µL |  |  | 4 pak. | - | - | - | - | - | Virion-Serion, 1 pak. (2x96 vnt.) | MBALI |  |  | Virion-Serion | VT112
| Bendra 5-os pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina: |  | 29856 | - | - | - | - | 52555.2 | 55505.52 | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI AUTOMATINIŲ ANALIZATORIŲ SISTEMAI PER KRAUJĄ PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ ŽYMENŲ IMUNOFERMENTINIAMS TYRIMAMS ATLKTI
Modelis (tipas) BEP2000 (2 vnt.) Gamintojas, kilmės šalis Siemens (Dade Behring) Pagaminimo metai 2000 m.
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Sistemą turi sudaryti: 2 automatiniai ne mažiau kaip keturių plokštelių imunofermentinių tyrimų analizatoriai skirti 96 šulinėlių mikroplokštelių tyrimams atlikti. Sistema turi užtikrinti kasdieninį tyrimų atlikimą "back up" principu |  | Sistemą sudarys: 2 automatiniai BEP2000 keturių plokštelių imunofermentinių tyrimų analizatoriai skirti 96 šulinėlių mikroplokštelių tyrimams atlikti. BEP2000 sistema, kurią sudarys 2 automatiniai ELISA analizatoriai, kurie užtikrins kasdieninį tyrimų atlikimą "back up" principu.Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga, psl. 34; 35; 38; 61
2. Tyrimų spektras | Turi būti galimybė atlikti visus nurodytus specifikacijoje tyrimus su automatinių ELISA analizatorių sistema. Galimybė papildyti atliekamų tyrimų spektrą. Pateikti visus reikalingus priedus ir papildomas priemones, aptarnavimui būtinus reagentus. |  | BEP2000 yra atvira sistema, kuri užtikrins galimybę atlikti visus nurodytus specifikacijoje tyrimus . Taip pat yra galimybė papildyti atliekamų tyrimų spektrą. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visus reikalingus priedus ir papildomas priemones, aptarnavimui būtinus reagentus.Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga, psl. 34
3. Analizatorius (-iai) | 3.1. Visiškai automatizuotas analizatorius su programine įranga turi būti techniškai pajėgus atlikti nurodytus tyrimus. Komplektuojamas su spausdintuvu (jeigu reikalingas), išoriniu spausdintuvu, brūkšninių kodų skaitytuvu/-ais. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu. |  | 3.1. Visiškai automatizuotas BEP2000 analizatorius su programine įranga yra techniškai pajėgus atlikti nurodytus tyrimus. Analizatorių BEP2000 sistema bus komplektuojama su spausdintuvu (rezultatų spausdinimui), brūkšninių kodų skaitytuvais bei išoriniais valdymo kompiuteriais (2 vnt.) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga, psl. 34
| 3.2. Tyrimai turi būti užsakomi iš sudaryto sąrašo, pasirenkant norimą tyrimą analizatoriaus arba kompiuterio ekrane. Galimybė tuo pačiu metu derinti keletą skirtingų tyrimų atlikimą. |  | 3.2. BEP2000 analizatoriuose tyrimai yra užsakomi iš sudaryto sąrašo, pasirenkant norimą tyrimą kompiuterio ekrane. Programinė įranga suteikia galimybę tuo pačiu metu derinti keletą skirtingų tyrimų atlikimą. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga, psl. 42; 53; 54
| 3.3.Analizatoriuje turi būti integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas (-ai) mėginiams bei reagentams, reikiamos purtyklės, reikiamos temperatūros inkubatorius (-riai) bei vieta kambario temperatūros inkubacijai (jeigu reikalinga). Prietaisas turi automatiškai atlikti mėginio skiedimą, plovimą, inkubaciją ir rezultatų vertinimą. |  | 3.3. BEP2000 analizatoriuje yra integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas mėginiams bei reagentams, reikiamos purtyklės, reikiamos temperatūros inkubatoriai. BEP2000 prietaisas automatiškai atlieka mėginio skiedimą, plovimą, inkubaciją ir rezultatų vertinimą.Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga, psl. 34; 37; 44; 51
| 3.5. Analizatoriuje turi būti integruota plovimo stotelė ir skaitytuvas su pagrindiniais integruotais filtrais: 405, 450, 492, 550, 620 nm. Su galimybe padidinti filtrų skaičių. |  | 3.5. BEP2000 analizatoriuje yra integruota plovimo stotelė ir skaitytuvas su pagrindiniais integruotais filtrais: 405, 450, 492, 550, 620 nm. Taip pat analizatoriuje BEP2000 yra galimybė padidinti filtrų skaičių. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga, psl. 39; 40; 45; 47
| 3.6.Garsinė ir vaizdinė aliarmo sistema įvykus klaidai (pasibaigus reagentui, nenuskaitant mėginio ar reagento brūkšninio kodo ir pan.). Analizatorius leidžia ištaisyti klaidą ir tęsia darbą toliau. |  | 3.6. Analizatorius BEP2000 turi garsinę ir vaizdinę aliarmo sistemą įvykus klaidai (pasibaigus reagentui, nenuskaitant mėginio ar reagento brūkšninio kodo ir pan.). BEP2000 analizatorius leidžia ištaisyti klaidą ir tęsti darbą toliau. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga, psl. 43; 50; 52; 55; 56; 57; 58; 59; 62
| 3.7.Analizatoriaus adata turi skysčio lygio aptikimo funkciją. |  | 3.7. BEP2000 analizatoriaus adata turi skysčio lygio aptikimo funkciją. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga, psl. 46; 49; 61
| 3.8. Ne mažiau keturių skiedimo plokštelių analizatoriuje. |  | 3.8. BEP2000 analizatorius turi 4 skiedimo pozicijas, todėl vienu metu analizatoriuje gali būti 4 skiedimo plokštelės. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga, psl. 36; 61
| 3.9.Inkubatorius su ne mažiau nei 4 kameromis. |  | 3.9. BEP2000 analizatoriuje yra 4 inkubavimo pozicijos, kameros.Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga, psl. 39; 40
| 3.10.Atliekų ir plovimo sistemos skysčio talpos su skysčio lygio atpažinimo davikliu (indo užpildymo kontrolei). |  | 3.10. BEP2000 analizatorius turi atliekų ir plovimo sistemos skysčio talpas su skysčio lygio atpažinimo davikliu (indo užpildymo kontrolei).Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga, psl. 39; 41
4. Mėginiai | 4.1. Turi tikti pirminiai, antriniai mėgintuvėliai, jei reikia, pateikti specialius indelius. |  | 4.1. BEP2000 analizatoriuje tinka tiek pirminiai, tiek antriniai mėgintuvėliai.Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga., psl. 61
| 4.2. Galimybė į vieną stovelį dėti skirtingo tipo mėgintuvėlius. |  | 4.2. BEP2000 analizatoriaus mėginio stove yra galimybė dėti skirtingo tipo mėgintuvėlius.Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga, psl. 61
5. Analizatoriaus (-ių) matmenys | ilgisxplotisxaukštis ne daugiau negu 130x100x80 cm. Jei didesnis turi būti komplektuojamas su vibracijai atspariu stalu. |  | BEP2000 analizatoriaus ilgisxplotisxaukštis yra 1060x660x835 mm. Arba 106x66x83,5 cm. Analizatorius BEP2000 bus komplektuojamas su vibracijai atspariu stalu.Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga, psl.62
6. Duomenų bazė | Analizatoriaus atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, paciento informacija. |  | BEP2000 analizatoriaus programinės įrangos atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, paciento informacija.Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga, psl. 55
7. Programinės įrangos integracija | Turi būti galimybė integruoti analizatorių į laboratorinę informacinę sistemą. |  | Yra galimybė integruoti BEP2000 analizatorių į laboratorinę informacinę sistemą per ASTM ir ASCII. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga, psl. 48; 62
8. Sertifikavimas | Sistema ir reagentai turi turėti CE-IVD arba lygiavertį ženklinimą. |  | BEP2000 sistema ir reagentai turi CE-IVD ženklinimą.Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įranga, psl. 63
9. Apsauga nuo elektros energijos tiekimo svyravimų | Tiekėjas su automatinių analizatorių sistema turi pateikti prietaiso parametrams tinkamą nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo sistemą UPS, kuri užtikrintų užsakytų tyrimų atlikimą, esant elektros energijos tiekimo sutrikimui. |  | Tiekėjas su automatinių analizatorių sistema BEP2000 pateiks prietaiso parametrams tinkamą nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo sistemą UPS, kuri užtikrins užsakytų tyrimų atlikimą, esant elektros energijos tiekimo sutrikimui.
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau kaip neigiama, teigiama), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
2. Būtina pateikti reikalingų reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
3. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, nurodytus galiojimo, atidarius rinkinį, ir stabilumo terminus bei, kad bus atliekami kasdieniniai kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams, mėginio skiedimai, rezultatui viršijus analitines matavimo ribas.
4. Rinkiniuse turi būti kontrolinės medžiagos: ne mažiau nei neigiama ir teigiama, pritaikytos nurodytų tyrimų atlikimui.
5.Siūlomi reagentai pozicijose 5.1 - 5.5 turi būti to paties gamintojo
6. Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
7. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą).
8. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
9. Tiekėjas turi pateikti siūlomos panaudai įrangos gamintojo patvirtintą sertifikatą inžinieriui instaliuoti ir vykdyti jos techninę priežiūrą bei remontą.
10. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).