## Tech.sp.
Pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, I klasei su matavimo funkcija, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Sąjungos direktyvos 2017/745EEB „Medicinos prietaisai“ reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
4 | Aparatas fizioterapijai, kombinuotos terapijos | Kombinuotas fizioterapijos aparatas turintis elektroterapijos ir ultragarso taikymo galimybę vienu metu bei lazerioterapiją.
4.1 | Būtinos terapijos: | 1. Elektroterapija (2, 4 polių, 2 nepriklausomi kanalai); 2. Ultragarso terapija (1 MHz ir 3.3 MHz ±5 %); 3. Lazerioterapija; 4. Galimybė tuo pačiu metu gydyti dvi skirtingas indikacijas naudojant elektrostimuliaciją (2-jų ir 4-ių polių) ir ultragarsą; 5. Kombinuota terapija (gydoma viena indikacija naudojant ir elektrostimuliaciją, ir ultragarso terapiją);
4.2 | Ekrane rodoma informacija | 1. Procedūros laikas; 2. Dažnis; 3. Srovės stiprumas; 4. Srovės tipas.
4.3 | Turi būti integruotos šios funkcijos | 1. Indikacijų meniu/sąrašas (terapinių protokolų meniu/sąrašas), 2. Kūno vietos parinkimo meniu/sąrašas, 3. Galimybė užprogramuoti terapines programas ir jas išsaugoti. 4. GTS (Guided therapy system) - nėra (yra CPS)
4.4 | Elektrostimuliacijai naudojamos srovės, ne mažiau nei išvardinta: | Elektrostimuliacijai naudojamos srovės:
4.4.1 | Monofazinės vienkryptės nuolatinės srovės: | Yra: 1) Stačiakampis impulsas (rectangular pulse), 2) Ultrastimuliacinė srovė (2-5 current or Ultra Reiz / Träbert), 3) Trikampis impulsas (triangular pulse), 4) Galvaninė srovė
4.4.2 | Diadinaminės srovės: | MF; DF; CP; LP; RS - nėra
4.4.3 | Nervo stimuliacija per odą (TENS) srovės: | 3 skirtingų tipų. Yra "Burst" tipo
4.4.4 | Neuroraumeninė eletrostimuliacija (NMES): | yra 1) Stačiakampių banga (rectangular surge), 2) Trikampių banga (triangular surge), 3) Rusiška stimuliacija (KOTS) (russian), 4) Bifazinė banga (biphasic surge) - nėra
4.4.5 | Interferencinės srovės (IFC): | yra: 1) Klasikinė interferencinė, (IFC 4 -pole) 2) Dviejų polių vidutinio dažnio, (IFC 2-pole)
4.4.6 | Mikro srovė (MCR) | Mikro srovė (MCR)
4.4.7 | Aukšto dažnio srovė (HVC) | Aukšto dažnio srovė (HVC)
4.5 | Ultragarso parametrai, ne mažiau nei išvardinta: | 1. Ultragarso daviklio kontaktinis plotas 5 cm2 . 2. Ultragarso dažnis 1 MHz ±5 % ir 3,3 MHz ±5 %, 3. du režimai: nepertraukiamas ir impulsinis. 4. Kontakto indikacinė LED lemputė, 5. Ultragarso išvesties jungtys 2.
4.6 | Jonoforezė ir/arba fonoforezė | Jonoforezė atskira programa meniu sąraše.
4.7 | Lazoterapija | 1) Pulsinė, bangos ilgis 850 nm. 2) Lazerio daviklis: -1 diodo. Maksimali galia 100 mW. - „dušo“ tipo su 9 lazeriniais diodais. Maksimali galia 290 mW. 3) Lazerio klasė 3B.
4.8 | Maitinimas | 220-230 V/ 50-60 Hz
4.9 | Vežimėlis | Kartu su įranga pristatomas vežimėlis, skirtas prietaiso ir priedų laikymui ir transportavimui.
4.10 | Komplektacija | 1. Elektrodų prijungimo laidas 2 polių, 2 vnt.; 2. Guminiai elektrodai 4 vnt.; 3. Elektrodų kempinėlės 4 vnt.; 4. Elastinė elektrodus prilaikanti ir fiksuojanti juosta n 4 vnt.; 5. Apsauginiai akiniai lazoterapijai, 1 vnt.
4.11 | Garantinis laikotarpis | 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie |  |  | UAB „Teida“
Krašto apsaugos ministerijos
direktorius |  |  | direktorė
A.V. |  |  | A.V.