{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":171,"n_cols":8,"rows_kept":171,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5]]}
[]
["PIKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMO FORMA\""]
[]
["DEZINFEKCINĖS MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022-01-29"]
["Nr.:"]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB Apiterapija"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,"į.k. 222222030"]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Daugėliškio g. 32-301, LT-09300, Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT222220314"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"A. s. LT04 7044 0600 0481 8307, AB SEB bankas, b. k. 70440"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Šarūnė Bugelevičienė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"tel. Nr. +370 5 2450 415; faks.: +370 5 2706 201, el. paštas : info@apiterapija.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Mindaugas Danilevičius, direktorius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Pardavimų vadybininkė Šarūnė Bugelevičienė, Tel. Nr. 86 5 2450 415; 865939222, El. p. sarune.bugeleviciene@apiterapija.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
[]
[]
[]
["23. DALIS","IŠORINIAI CHEMINIAI INDIKATORIAI SU RANKINIU SPAUSDINTUVU IR RAŠALO KASETĖMIS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["23.","Išoriniai cheminiai indikatoriai su rankiniu spausdintuvu ir rašalo kasetėmis"]
["23.1.","Išorinis 1 tipo cheminis indikatorius (sterilizacijai vandens garais)",2000250,"vnt.",6.8999999999999999E-3,{"$f":"IF(ISBLANK(E39),\"\", PRODUCT(C39,E39))","v":13801.725},"3-jų eil.indikatoriniai lipdukai vanens grarais, FAM15.300.501, Famos"]
["23.1.1.","Lipni dviguba etiketė – išorinis cheminis indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų paketų paviršių.",null,null,null,null,null,"Išorinis l klasės indikatorius (dvigubas lipdukas) \"23 p.d. 3-ju eiluciu indikatoriai.pdf\" 1 psl "]
["23.1.2.","Skirtas visų tipų sterilizuotoms pakuotėms atpažinti ir privalomai informacijai įklijuoti į dokumentus.",null,null,null,null,null,"Dvigubo lipnumo indikatorius, skirtas klijuoti ant sterilizuojamų pakuočių ir į gydymo įstaigos dokumentacijos žurnalus nenaudojant klijų, lipni medžiaga be latekso; \"23 p.d. 3-ju eiluciu indikatoriai.pdf\" 2 psl \n"]
["23.1.3.","Turi tvirtai prilipti prie paketo,  neatsiklijuoti nuo paketo sterilizacijos metu ir po jo.",null,null,null,null,null,"Stipri fiksacija. Puikiai prilimpa prie visų paviršių. Didelis klijų kiekis. B. Užklijuokite indikatorių ant sterilizuojamo paketo ir įdėkite i sterilizatorių.\n \"23 p.d. 3-ju eiluciu indikatoriai.pdf\" 1,3,4 psl "]
["23.1.4.","Ant cheminio indikatoriaus turi būti pakankamai vietos reikiamai informacijai užrašyti: ne mažiau 3 eilučių, 36 simbolių.",null,null,null,null,null,"Ant kiekvieno indikatoriaus yra trys eilutės skirtos reikiamai informacijai įrašyti, 12, 12 ir 12(3 raidės + 9 skaičiai). \"23 p.d. 3-ju eiluciu ndikatoriai.pdf\" 2 psl "]
["23.1.5.","Sterilizacijos būdas – vandens garais.",null,null,null,null,null,"Dviguba lipni 3 eilučių etiketė su sterilizacios garu indikatoriumi. Spalvos pasikeitimas iš violetinės į žalią, užrašas „FAMOS“ indikatoriaus zonoje. Ritinyje 750 etikečių.  \"23 p.d. 3-ju eiluciu indikatoriai.pdf\" 4 psl "]
["23.1.6.","Turi atitikti standarto LST EN ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus (pateikti patvirtinančius dokumentus).",null,null,null,null,null,"Atitinka ISO standartus.  \"23 p.d. 3-ju eiluciu indikatoriai.pdf\" 1 psl; 23 p.d. Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf"]
["23.2.","Išorinis 1 tipo cheminis indikatorius (sterilizacijai formaldehido garais (FO))",15000,"vnt.",1.6400000000000001E-2,{"$f":"IF(ISBLANK(E46),\"\", PRODUCT(C46,E46))","v":246.00000000000003},"3-jų eil.indikatoriniai lipdukai FO, FAM15.300.503, Famos"]
["23.2.1.","Išorinis 1 tipo cheminis indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų paketų paviršių formaldehido garais.",null,null,null,null,null,"Išorinis l klasės indikatorius (dvigubas lipdukas) \"23 p.d. 3-ju eiluciu indikatoriai.pdf\" 1 psl "]
["23.2.2.","Skirtas visų tipų sterilizuotoms pakuotėms atpažinti, užrašyti privalomai informacijai bei  įklijuoti į dokumentus.",null,null,null,null,null,"Dvigubo lipnumo indikatorius, skirtas klijuoti ant sterilizuojamų pakuočių ir į gydymo įstaigos dokumentacijos žurnalus nenaudojant klijų, lipni medžiaga be latekso; \"23 p.d. 3-ju eiluciu indikatoriai.pdf\" 2 psl \n"]
["23.2.3.","Turi tvirtai prilipti prie paketo,  neatsiklijuoti nuo paketo prieš ir po sterilizacijos.",null,null,null,null,null,"Stipri fiksacija. Puikiai prilimpa prie visų paviršių. Didelis klijų kiekis. B. Užklijuokite indikatorių ant sterilizuojamo paketo ir įdėkite i sterilizatorių.\n \"23 p.d. 3-ju eiluciu indikatoriai.pdf\" 1,3,4 psl "]
["23.2.4.","Ant cheminio indikatoriaus turi būti pakankamai vietos reikiamai informacijai užrašyti: ne mažiau 3 eilučių, 36 simbolių.",null,null,null,null,null,"Ant kiekvieno indikatoriaus yra trys eilutės skirtos reikiamai informacijai įrašyti, 12, 12 ir 12(3 raidės + 9 skaičiai). \"23 p.d. 3-ju eiluciu ndikatoriai.pdf\" 2 psl "]
["23.2.5.","Turi atitikti standarto LST EN ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus (pateikti patvirtinančius dokumentus).",null,null,null,null,null,"\"23 p.d. Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf\""]
["23.3.","Rankinis spausdintuvas",14,"vnt.",1,{"$f":"IF(ISBLANK(E52),\"\", PRODUCT(C52,E52))","v":14},"Rankinis spausdintuvas, FAM15.300.255, Famos"]
["23.3.1.","Spausdintuvas skirtas automatizuotam aukščiau nurodytam išorinių 1 tipo cheminių indikatorių žymėjimui ir klijavimui ant sterilizuojamų paketų.",null,null,null,null,null,"3 eilučių etikečių pistoletas, skirtas žymėti ir klijuoti etiketes su sterilizacijos indikatoriais. \"23 p.d. 3-ju eiluciu indikatoriai.pdf\" 4 psl"]
["23.3.2.","Spausdintuvu galima lengvai ir greitai užrašyti ant indikatorių visą reikiamą informaciją.",null,null,null,null,null,"Galima spausdinti iki 7 skirtingų\nduomenų, pvz.: pagaminimo data,\ngaliojimo data, darbuotojo\nidentifikacinis numeris, ciklo\ntemperatūra, partijos numeris ir kt. \"23 p.d. 3-ju eiluciu indikatoriai.pdf\" 4 psl"]
["23.3.3.","Prireikus spausdintuvus pateikti kaip priedą prie  išorinių 1 tipo cheminių indikatorių.",null,null,null,null,null,"Laimėjimo atveju ir paprašius perkančiajai organizacijai bus pateikiami spausdintuvai panaudai. \"23 p.d. Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf\""]
["23.4.","Rašalo kasetė rankiniam spausdintuvui",110,"vnt.",0.01,{"$f":"IF(ISBLANK(E56),\"\", PRODUCT(C56,E56))","v":1.1000000000000001},"Rašalo kasetės kartu supakuotos su indikatoriais"]
["23.4.1.","Tinkanti įstaigos turimiems rankiniams spausdintuvams arba kaip priedą prie išorinių 1 tipo cheminių indikatorių pateikiamiems rankiniams spausdintuvams.",null,null,null,null,null," Kiekvienoje indikatorių pakuotėje yra rašalo kasetė.  \"23 p.d. 3-ju eiluciu indikatoriai.pdf\" 2 psl "]
["23.4.2.","Pramoninės gamybos.",null,null,null,null,null,"Kasetė yra to paties gamintojo, kaip ir indikatoriai, pramoninės gamybos. Kiekvienoje indikatorių pakuotėje yra gamykliškai supakuota rašalo kasetė. \"23 p.d. 3-ju eiluciu indikatoriai.pdf\" 2 psl "]
["23.4.3.","Rašalas skirtas sterilizacijai vandens garais ir formaldehido garais (FO).",null,null,null,null,null,"I klasės indikatoriai skirti sterilizacijai garais ir FO, rašalas taip pat pritaikytas sterilizacijai garais ir FO. \"23 p.d. 3-ju eiluciu indikatoriai.pdf\" 4 psl; 23 p.d. Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf"]
["23.4.4.","Spalva: juoda, po sterilizacijos neišblunka.",null,null,null,null,null,"Spalva juoda. (\"23 p.d. 3-ju eiluciu indikatoriai.pdf\" 1 psl pav.)  Atsparūs vandeniui ir drėgmei. P sterilizacijos neišblunka. Atspraūs aukštai temperatūrai. Nėra sunkiųjų metalų, kitų kenksmingų chemikalų. "]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C39:C60)<>COUNT(F39:F60)),\"\", SUM(F39:F60))","v":14062.825000000001},{"$f":"IF((COUNT(C39:C60)<>COUNT(F39:F60)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",2953.1932499999998]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F62), \"\", SUM(F61:F62))","v":17016.018250000001},"Dalies biudžetas su PVM: 50378,35 Eur"]
[]
[]
[]
["26. DALIS","CHEMINIAI INDIKATORIAI SU PRIETAISAIS INDIKATORIAMS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["26.","Cheminiai indikatoriai su prietaisais indikatoriams"]
["26.1.","Antro tipo cheminis indikatorius skirtas naudoti su specialiam kroviniui patvirtintu proceso išbandymo prietaisu (vandens garams)",48000,"vnt.",0.59279999999999999,{"$f":"IF(ISBLANK(E72),\"\", PRODUCT(C72,E72))","v":28454.400000000001},"Lot kontrolė, FAM10.200.107, Famos"]
["26.1.1.","Pritaikytas specifinių įstaigos mišrių krovinių (kompleksinių, mikroinvazinių, ypač sudėtingų tuščiavidurių, ilgesnių kaip 8 m ilgio medicinos prietaisų) sterilizacijos kontrolei.",null,null,null,null,null,"LOT kontrolės indikatoriai (skirti prietaisui su metaline kapsule) gali būti\nnaudojami, tiriant krovinius, kurie yra „mišrūs, sudėtingi, mikroinvaziniai,\nsudėtingi liumeniniai instrumentai, ilgesni nei 8 metrai)“.. 26.1.1 p.d. Gamintojo patvirtinimas KONFIDENCIALU.pdf 1 psl"]
["26.1.2.","Indikatorius turi būti skirtas sterilizacijos procesams 134 ℃ - 3,5 min. ir 121 ℃ - 15 min.",null,null,null,null,null,"Indikatoriai skirti sterilizacijos procesams :134°C – 3,5 min, 121°C - 15min.  \"26.1, 26.2 p.d. LOT kontrole.pdf\" 1 psl"]
["26.1.3.","Indikatorinė  juostelė turi būti aiškiai identifikuojama: turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (pavadinimas, nuoroda į sterilizacijos būdą, atitiktis standartams EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas).",null,null,null,null,null,"Indikatorinė juostelė aiškiai indentifekuojama, įskaitomas gamintojo ženklinimas, kaip sterilizacijos būdas, atitiktis standartams, spalvos pasikeitimas, prekės kodas, serijos numeris.  \"26.1, 26.2 p.d. LOT kontrole.pdf\" 1 psl"]
["26.1.4.","Indikatorius turi būti 2 tipo, juostelė turi būti ne mažiau 4 segmentų.",null,null,null,null,null,"Cheminiai indikatoriai priskiriami 2 klasei., 6 segmentų juostelė.  \"26.1, 26.2 p.d. LOT kontrole.pdf\" 1,3 psl; \"26.1, 26.2 p.d.Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf\""]
["26.1.5.","Po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus.",null,null,null,null,null,"Spalvos pokyčio stabilumas garantuojamas mažiausiai 5 metus po sterilizavimo. 26.1, 26.2 p.d.Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf 1 psl,  \"26.1, 26.2 p.d. LOT kontrole.pdf\" 6 psl"]
["26.1.6.","Indikatorinė juostelė yra padengta klijais (lipni etiketė).",null,null,null,null,null,"Indikatorinė juostelė padengta klijais (lipni etiketė)  \"26.1, 26.2 p.d. LOT kontrole.pdf\" 6 psl ir 1 psl paveikslėlis"]
["26.1.7.","Atitinka standartą EN ISO 11140-1 2 tipas.",null,null,null,null,null,"\"26.1, 26.2 p.d.Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf\""]
["26.1.8.","Prireikus pateikti aiškų spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.",null,null,null,null,null,"Visi reikiami dokumentai pateikiami su prikimu"]
["26.2.","Specialiam kroviniui patvirtintas proceso išbandymo prietaisas (vandens garams)",13,"vnt.",0.01,{"$f":"IF(ISBLANK(E81),\"\", PRODUCT(C81,E81))","v":0.13},"LOT kontrolės prietaisas su metaline kapsule FAM.10.200.107, Famos"]
["26.2.1.","Krovinio išbandymo prietaisas turi būti aiškiai identifikuojamas: ant įtaiso arba ant įtaiso pakuotės turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas: pavadinimas, nuoroda į sterilizacijos būdą.",null,null,null,null,null,"Ant pakuotės yra produkto informacinė\netiketė, kurioje atsekamumo tikslais nurodomas LOT numeris, pagaminimo ir galiojimo data  \"26.1, 26.2 p.d. LOT kontrole.pdf\" 6 psl"]
["26.2.2.","Specialiam kroviniui patvirtintas proceso išbandymo prietaisas turi aiškiai skirtis (pvz. būti skirtingos spalvos) nuo prietaiso skirto Bowie ir Dicko bandymui atlikti.",null,null,null,null,null,"Krovinio kontrolės (LOT) spiralinis testas yra su metaline kapsule ir permatomos spalvos vamzdeliu, Bowie&Dick prietaisas yra su raudonos spalvos daliniu vamzdeliu.\"26.1, 26.2 p.d. LOT kontrole.pdf\" 2 psl paveikslėlis; \"26.3, 26.4 p.d. Bowie&Dick.lt\" 1 psl paveikslėlis"]
["26.2.3.","Prietaisas turi būti atsparus sterilizacijai garais.",null,null,null,null,null,"Krovinio (LOT) kontrolės spiralinis testas su nerūdijančio plieno kapsule yra skirtas sterilizatorių\nveikimo tikrinimui bei skvarbos parametrų stebėjimui, siekiant užtikrinti reikiamą skvarbą\ntuščiaviduriuose prietaisuose, akytose (guma, tekstilė) ir vienalytėse įkrovose . Testas sukurtas garų sterilizacijos proceso stebėjimui ir vertinimui. \"26.1, 26.2 p.d. LOT kontrole.pdf\" 3 psl"]
["26.2.4.","Prireikus specialiam kroviniui patvirtintus proceso išbandymo prietaisus (vandens garams)  pateikti kaip priedą prie  2 tipo cheminių indikatorių.",null,null,null,null,null,"Laimėjimo atveju ir paprašius perkančiajai organizacijai, kartu su užsakymų bus pateikti proceso išbandymo prietaisai, kiekį nurodyti turi perkančioji organizacija."]
["26.3.","Cheminiai indikatoriai skirti oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei",8500,"vnt.",0.91200000000000003,{"$f":"IF(ISBLANK(E86),\"\", PRODUCT(C86,E86))","v":7752},"Bowie&Dick indikatoriai garams FAM10.200.108, Famos"]
["26.3.1.","Indikatorius turi būti 2 tipo, juostelė turi būti ne mažiau 6 segmentų.",null,null,null,null,null,"Cheminiai indikatoriai priskiriami 2 klasei. Juostelė su 6 segmentais  \"26.3, 26.4 Atitiktis standartui KONFIDENCIALU.pdf\" 1 psl; \"26.3, 26.4 p.d. Bowie&Dick.lt\" 1 psl indikatoriaus paveikslėlis ir 2 psl 1 paveiklėlis"]
["26.3.2.","Turi atitikti standartų: LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-3 ar LST EN ISO 11140-4 ir LST EN 867-5 reikalavimus  (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).",null,null,null,null,null,"Atitinka visus standartus. \"26.3, 26.4 Atitiktis standartui KONFIDENCIALU.pdf\" visas dokumentas"]
["26.3.3.","Indikatorius ir prietaisas  turi sudaryti vieningą sistemą pagal EN ISO 11140-4 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).",null,null,null,null,null,"Indikatorius ir prietaisas sudaro vieningą sitemą. Indikatoriai dedami į prietaisą, kaip nurodytą:\"26.3, 26.4 p.d. Bowie&Dick.lt\" 2 psl \"26.3, 26.4 Atitiktis standartui KONFIDENCIALU.pdf\" 1 psl"]
["26.3.4.","Prireikus pateikti aiškų spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.",null,null,null,null,null,"Pateikiamas spalvos paskeitimo etalonas lietuvių kalba. \"26.3, 26.4 p.d. Bowie&Dick.lt\" 3 psl"]
["26.3.5.","Indikatorinė juostelė turi būti aiškiai identifikuojama: turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (pavadinimas, nuoroda į sterilizacijos būdą, atitiktis standartui EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas).",null,null,null,null,null,"Indikatorinė juostelė aiškiai indentifikuojama, yra atitiksis standartui, spalvos pasiekitimas, nuoroda į sterilizacijos būdą; serijos numeris, pavadinimas. \"26.3, 26.4 p.d. Bowie&Dick.lt\" 1 psl paveikslėlis indikatoriaus"]
["26.3.6.","Indikatorius po sterilizacijos  turi išlaikyti spalvą ne trumpiau kaip 3 metus.",null,null,null,null,null,"Spalvos pokyčio stabilumas garantuojamas mažiausiai 5 metus po sterilizavimo. \"26.3, 26.4 Atitiktis standartui KONFIDENCIALU.pdf\" 1 psl"]
["26.3.7.","Ant pakuotės turi būti nurodyta indikatorių paskirtis, pavadinimas, tipas ir atitikimas standartams.",null,null,null,null,null,"Ant indikatorių pakuotės yra visa reikiama informacija, kaip indikatorių paskirtis, pavadinimas, atitiktis standartams. \"26.3, 26.4 p.d. Bowie&Dick.lt\" 4 psl Kaip pavyzdys dėžutė paveikslėlyje"]
["26.4.","Prietaisas Bowie ir Dicko bandymui atlikti",11,"vnt.",0.01,{"$f":"IF(ISBLANK(E94),\"\", PRODUCT(C94,E94))","v":0.11},"Bowie&Dick prietaisas su metaline kapsule FAM10.100.016, Famos"]
["26.4.1.","Prietaisas turi būti aiškiai identifikuojamas: ant prietaiso  arba ant jo pakuotės  turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas.",null,null,null,null,null,"Prietaisas yra aiškiai indentifikuotas \"26.3, 26.4 p.d. Bowie&Dick.lt\" 1 psl prietaiso paveikslėlis "]
["26.4.2.","Prietaisas Bowie ir Dicko bandymui atlikti turi aiškiai skirtis (pvz. būti skirtingos spalvos) nuo prietaiso skirto Specialiam kroviniui patvirtinto proceso išbandymo prietaiso.",null,null,null,null,null,"Prietaisa Bowie&Dick skiriasi nuo LOT kontrolės prietaiso. B&D metalinė kapsulė su vamzdeliu dalinai raudonos spalvos. \"26.3, 26.4 p.d. Bowie&Dick.lt\" 1 psl paveikslėlis; \"26.1, 26.2 p.d. LOT kontrole.pdf\" 2 psl paveikslėlis; "]
["26.4.3.","Prietaisas turi būti atsparus sterilizacijai garais.",null,null,null,null,null,"Prietaisas skirtas naudoti vandens garų sterilizatoriuose, jis atsparus garams.  \"26.3, 26.4 p.d. Bowie&Dick.lt\" 4 psl"]
["26.4.4.","Prireikus prietaisus Bowie ir Dicko bandymui pateikti kaip priedą prie cheminių indikatorių skirtų oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei.",null,null,null,null,null,"Laimėjimo atveju ir paprašius perkančiajai organizacijai, kartu su užsakymų bus pateikti Bowie&Dick prietaisai, kiekį nurodyti turi perkančioji organizacija pateikdama pirmąjį užsakymą."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C72:C98)<>COUNT(F72:F98)),\"\", SUM(F72:F98))","v":36206.639999999999},{"$f":"IF((COUNT(C72:C98)<>COUNT(F72:F98)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",7603.3944000000001]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F100), \"\", SUM(F99:F100))","v":43810.034399999997},"Dalies biudžetas su PVM: 83066,5 Eur"]
[]
[]
[]
[]
["30. DALIS","INDIKATORIUS SIŪLĖTUVO ATLIEKAMŲ JUOSTŲ KOKYBEI NUSTATYTI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["30.","Indikatorius siūlėtuvo atliekamų juostų kokybei nustatyti"]
["30.1.","Indikatorius siūlėtuvo atliekamų juostų kokybei nustatyti",6000,"vnt.",0.09,{"$f":"IF(ISBLANK(E111),\"\", PRODUCT(C111,E111))","v":540},"Seal testas, FAM15.300.043, pakuotėje 250 vnt, Famos"]
["30.1.1.","Skirtas nustatyti, ar siūlėtuvo daromos juostos yra tinkamos kokybės.",null,null,null,null,null,"Bandymo sistema naudojama nuolatiniam užlydymo aparato tikrinimui ir veikimo\nkokybės užtikrinimui vadovaujantis standartu EN ISO 11607.  \"30 p.d. Seal testas.pdf\" 1 psl"]
["30.1.2.","Turi atitikti ISO 11607 reikalavimus.",null,null,null,null,null,"\"30 p.d. Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf\""]
["30.1.3.","Ant testo turi būti vietos reikiamai informacijai įrašyti.",null,null,null,null,null,"Ant testo yra vieta reikiamai informacijai užrašyti. \"30 p.d. Seal testas.pdf\"  2 psl paveikslėlis  "]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C111:C114)<>COUNT(F111:F114)),\"\", SUM(F111:F114))","v":540},{"$f":"IF((COUNT(C111:C114)<>COUNT(F111:F114)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",113.4]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F116), \"\", SUM(F115:F116))","v":653.4},"Dalies biudžetas su PVM: 2178 Eur"]
[]
[]
[]
["33. DALIS","TESTAI TUŠČIAVIDURIŲ INSTRUMENTŲ KOKYBEI ĮVERTINTI PLOVIMO DEZINFEKAVIMO MAŠINOSE SU PRIETAISU TESTAMS ATLIKTI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["33.","Testai tuščiavidurių instrumentų kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose su prietaisu testams atlikti"]
["33.1.","Testai tuščiavidurių instrumentų kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose",250,"vnt.",3,{"$f":"IF(ISBLANK(E126),\"\", PRODUCT(C126,E126))","v":750},"Tosi lumcheck, 20100-25, 25 vnt pakuotėje, Pereg Italija"]
["33.1.1.","Testas vienkartinio naudojimo, skirtas įstatyti į tuščiavidurį instrumentą imituojantį prietaisą.",null,null,null,null,null,"Rutininiam tuščiavidurių instrumentų plovimo vertinimui ir plovimo procedūros\npatvirtinimui automatinėse plovimo ir dezinfekavimo mašinose, pagal EN ISO 15883  \"33 p.d. Tosi lumcheck.pdf\" 1 psl"]
["33.1.2.","Testą sudaro iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos pagaminta plokštelė padengta taršos medžiaga. Turi atitikti standartą ISO 15883",null,null,null,null,null,"Testas paruoštas naudojimui. Skirtas\ntuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei\nvertinti.Testo tarša – artima žmogaus kraujui. Išardomas įtaisas imituojantis instrumentą. Pakuotėje 25 vnt. \"33 p.d. Tosi lumcheck.pdf\" 1 psl; \"33 p.d. Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf\""]
["33.1.3.","Pateikti priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją.",null,null,null,null,null,"Pateikiami visi dokumentai \"33 p.d. Tosi lumcheck.pdf\""]
["33.2.","Prietaisas testams tuščiavidurių instrumentų kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose",10,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E130),\"\", PRODUCT(C130,E130))","v":100}]
["33.2.1.","Tuščiavidurį instrumentą imituojantis  prietaisas testams atikti.",null,null,null,null,null,"Testas pateikiamas, paprašius perkančiaijai organizacijai"]
["33.2.2.","Prireikus prietaisus pateikti kaip priedą prie tuščiavidurių instrumentų kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose testų.",null,null,null,null,null,"Testas pateikiamas, paprašius perkančiaijai organizacijai"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C126:C132)<>COUNT(F126:F132)),\"\", SUM(F126:F132))","v":850},{"$f":"IF((COUNT(C126:C132)<>COUNT(F126:F132)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",178.5]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F134), \"\", SUM(F133:F134))","v":1028.5},"Dalies biudžetas su PVM: 1361,25 Eur"]
[]
[]
[]
["34. DALIS","TESTAS LANKSČIŲ ENDOSKOPŲ PLOVIMO KOKYBEI ĮVERTINTI PLOVIMO DEZINFEKAVIMO MAŠINOSE SU PRIETAISU TESTAMS ATLIKTI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["34.","Testas lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose su prietaisu testams atlikti"]
["34.1.","Testas lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose",50,"vnt.",3.1,{"$f":"IF(ISBLANK(E144),\"\", PRODUCT(C144,E144))","v":155},"Tosi flexicheck, 20240-25, 25 vnt pakuotėje, Pereg Italija"]
["34.1.1.","Vienkartinio naudojimo testas įstatomas į lankstaus endoskopo kanalą imituojantį prietaisą.",null,null,null,null,null,"Rutininiam plovimo vertinimui ir plovimo procedūros patvirtinimui automatinėse\nendoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinose, pagal EN ISO 15883  \"34 p.d. Tosi flexicheck.pdf\" 1psl"]
["34.1.2.","Testą sudaro  iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos pagaminta plokštelė padengta 2 rūšių taršos medžiaga. Turi atitikti standartą ISO 15883.",null,null,null,null,null,"Testas paruoštas naudojimui. Skirtas endoskopų\nplovimo kokybei vertinti. Skirtingos taršos: fibrinas, hemoglobinas ir polisacharidai. Išardomas įtaisas imituojantis endoskpą su Luer Lock jungtimi. (1 m ilgio silikoninė žarnelė, kapsulė iš dviejų dalių sujungiama sriegiu). Pakuotėje 25 vnt. \"34 p.d. Tosi flexicheck.pdf\" 1psl, \"34 p.d. Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf\""]
["34.1.3.","Pateikti priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją.",null,null,null,null,null,"Pateikiami dokumentai  \"34 p.d. Tosi flexicheck.pdf\""]
["34.2.","Prietaisas testams lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose",5,"vnt.",8,{"$f":"IF(ISBLANK(E148),\"\", PRODUCT(C148,E148))","v":40}]
["34.2.1.","Lankstaus endoskopo kanalą imituojantis prietaisas testams atlikti.",null,null,null,null,null,"Testas pateikiamas, paprašius perkančiaijai organizacijai"]
["34.2.2.","Prireikus prietaisus pateikti kaip priedą prie testų lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose.",null,null,null,null,null,"Testas pateikiamas, paprašius perkančiaijai organizacijai"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C144:C150)<>COUNT(F144:F150)),\"\", SUM(F144:F150))","v":195},{"$f":"IF((COUNT(C144:C150)<>COUNT(F144:F150)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",40.950000000000003]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F152), \"\", SUM(F151:F152))","v":235.95},"Dalies biudžetas su PVM: 242 Eur"]
[]
[]
[]
["35. DALIS","TESTAS BALTYMO LIKUČIAMS ENDOSKOPO KANALE NUSTATYTI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["35.","Testas baltymo likučiams endoskopo kanale nustatyti"]
["35.1.","Testas baltymo likučiams endoskopo kanale nustatyti",90,"vnt.",8,{"$f":"IF(ISBLANK(E162),\"\", PRODUCT(C162,E162))","v":720},"Pyromol E 77070 - 06, 6 vnt pakuotėje, Pereg, Italija"]
["35.1.1.","Testą sudaro reagentas ir šepetėlis mėginio paėmimui iš endoskopo kanalo.",null,null,null,null,null,"Testas baltymų likučių nustatymui lanksčiųjų endoskopų kanale.  \"35 p.d. Pyromol E.pdf\" 1 psl"]
["35.1.2.","Testo rezultato vertinimas neilgiau negu po 10 min.",null,null,null,null,null,"Baltymų likučių nustatymas per 10 minučių. \"35 p.d. Pyromol E.pdf\" 1 psl"]
["35.1.3.","Testas jautrus šviežiam ir denatūruotam baltymui.",null,null,null,null,null,"Dažus surišantis metodas, leidžia nustatyti baltymų\nlikučius iki 1μg be inkubavimo. Baltymo-dažo komplekso susidarymo metodas yra naudojamas mažiems\nbaltymo kiekiams nustatyti ir rezultatas verinamas remiantis tamponėlio\nspalvos pokyčiu. Siekiant nustatyti netirpaus baltymo likučius mėginio\nėmimas tepinėliu yra geriausia technika."]
["35.1.4.","Šepetėlių diametrai: 1,7 mm, 2,8 mm, 3,8 mm",null,null,null,null,null,"Šepetėlių skersmens išmatavimai pasirenkami pagal tiriamo endoskopo spindį: 1,7 mm; 2,8 mm; 3,8mm. \"35 p.d. Pyromol E.pdf\" 1 psl"]
["35.1.5.","Testas turi atitikti ISO 15883 standartą.",null,null,null,null,null,"\"35 p.d. Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf\""]
["35.1.6.","Pateikti priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C162:C168)<>COUNT(F162:F168)),\"\", SUM(F162:F168))","v":720},{"$f":"IF((COUNT(C162:C168)<>COUNT(F162:F168)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",151.19999999999999]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F170), \"\", SUM(F169:F170))","v":871.2},"Dalies biudžetas su PVM: 925,65 Eur"]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,1],[11,0,11,1],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[8,0,8,10],[10,8,10,9],[10,5,10,7],[10,2,10,4],[10,0,10,1],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[1,0,2,10],[14,0,14,9],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[16,0,16,9],[18,7,18,9],[18,1,18,6],[26,7,26,9],[21,7,21,9],[20,7,20,9],[19,7,19,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[19,1,19,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[28,0,28,9],[33,4,33,9],[31,4,31,9],[33,0,33,3],[31,0,31,3]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1","Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
["2","Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"NE"]
["3","Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
["4","Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai"]
[5,"2 p.d. Mikrozid AF liquid.pdf; 3 p.d. Terralin protect.pdf; 4 p.d. Mikrozid AF Jumbo wipes.pdf; 5 p.d. Mikrozid PAA wipes.pdf; 6 p.d. Mikrozid Sensitive Jumbo wipes.pdf; 7 p.d. Sausos serveteles.pdf; 8.1 p.d. Kodan tincture e spalvotas.pdf; 9.1 p.d. Sensiva washlotion.pdf; 9.2 p.d. SM2 laikiklis.pdf; 9.3 p.d. Sensiva protective emulsion.pdf; 9.4, 10.1 p.d. Desmanol pure.pdf; 10.2 p.d. Lovos laikiklis.pdf; 11.1 p.d. Thermosept RKF.pdf; 11.2 p.d. Thermosept NKZ.pdf; 14.1 p.d. Gigasept Pearls.pdf; 14.2 p.d. Gigazyme.pdf; 14.3 p.d. Testinės juostelės.pdf; 15 p.d. Gigazyme Xtra.pdf;  23 p.d. 3-ju eiluciu indikatoriai.pdf; 32 p.d. Tosi.pdf' ; 33 p.d. Tosi lumcheck.pdf; 34 p.d. Tosi flexicheck.pdf; 35 p.d. Pyromol E.pdf; 36 p.d. Hemocheck S.pdf; 38 p.d. Sutvirtinimo juostos.pdf; 30 p.d. Seal testas.pdf; 31 p.d. Markeris.pdf; 26.1, 26.2 p.d. LOT kontrole.pdf;26.3, 26.4 p.d. Bowie&Dick.lt; ",null,null,null,null,null,"NE"]
[6,"2 p.d. Tyrimai KONFIDENCIALU.pdf; 3 p.d. Tyrimai KONFIDENCIALU.pdf; 3 p.d. Patvirtinimo dokumentai KONFIDENCIALU.pdf; 4 p.d. Tyrimai KONFIDENCIALU.pdf; 5 p.d. Tyrimai KONFIDENCIALU.pdf; 6 p.d. Tyrimai KONFIDENCIALU.pdf; 8.2, 8.3 p.d. Tyrimai KONFIDENCIALU.pdf; 9.4, 10.1 p.d. Tyrimai KONFIDENCIALU.pdf; 11 p.d. tinkamumas KONFIDENCIALU.pdf; 14.1 Tinkamumas KONFIDENCIALU.pdf; 14.1 Tyrimai KONFIDENCIALU.pdf; 15 p.d. Atitiktis KONFIDENCIALU.pdf; 15 p.d. Tyrimai KONFIDENCIALU.pdf; 2-11, 14, 15 p.d.Sertifikatai KONFIDENCIALU.pdf; 32 p.D. Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf, 33 p.d. Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf; 34 p.d. Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf; 35 p.d. Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf; 36 p.d. Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf; 29 p.d. Juostos KONFIDENCIALU.pdf; 29 p.d. Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf; 2-11, 14, 15 p.d. gamintojo igaliojimas KONFIDENCIALU.pdf; 32-36 p.d. Gamintojo igaliojimas KONFIDENCIALU.pdf; 30 p.d. Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf; 31 p.d. Patvirtinimas KONFIDENCIALU.pdf; 23 p.d. Atitiktis standartams KONFIDENCIALU.pdf; 26.1.1 p.d. Gamintojo patvirtinimas KONFIDENCIALU.pdf; 26.3, 26.4 Atitiktis standartui KONFIDENCIALU.pdf; Igaliojimas KONFIDENCIALU.pdf; 23,26,30,31,38 p.d. Gamintojo igaliojimas KONFIDENCIALU.pdf",null,null,null,null,null,"TAIP"]
[7,"EBVD.pdf",null,null,null,null,null,"NE"]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Klientų vadybininkė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Šarūnė Bugelevičienė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5450-1 2021-12-26 18:03:18"]