## Sheet1
| Prekių pavadinimas | Atitikimai techniniams parametrams
57. | Proksimalinis srauto matuoklis | Proksimalinis srauto matuoklis
57.1. | Proksimalinis srauto matuoklis | Proksimalinis srauto matuoklis (iFlow 200S Brosiura, Puslapis Nr.1)
57.1.1. | Naudojamas su Bellavista 1000 DPV aparatu arba pateikti lygiavertį aparatą panaudai | Proksimalinis srauto matuoklis. Naudojamas su Bellavista 1000 DPV aparatu. (iFlow 200S Brosiura, Puslapis Nr.1)
57.1.2. | Skirtas naudoti: suaugusiems, vaikams. ≥ 6 kg kūno svorio | Skirtas naudoti: suaugusiems, vaikams. ≥ 6 kg kūno svorio. (iFlow 200S Brosiura,Puslapis Nr.2)
57.1.3. | Vienkartinio naudojimo su dviem plastikiniais PVC vamzdeliais (Be latekso, DEHP ir ftalatų) | Vienkartinio naudojimo su dviem plastikiniais PVC vamzdeliais (Puslapis Nr.1). Be latekso, DEHP ir ftalatų (iFlow 200S Brosiura, Puslapis Nr.2)
57.1.4. | Įpūtimo tūris: ne siauresnės ribos kaip 40–2500 ml | Įpūtimo tūris: ribos 40–2500 ml (iFlow 200S Brosiura,Puslapis Nr.2)
57.1.5. | Negyvoji zona 10.3 mL +-0.2mL | Negyvoji zona 10.25 mL (iFlow 200S Brosiura,Puslapis Nr.2)
57.1.6. | Srauto greitis ne mažiau 200L/min | Srauto greitis 200L/min (iFlow 200S Brosiura,Puslapis Nr.2)
57.1.7. | Pajungimas į prietaisą: 22M/15F | Pajungimas į prietaisą: 22M/15F (iFlow 200S Brosiura,Puslapis Nr.2)
57.1.8. | Pajungimas prie paciento: 15M | Pajungimas prie paciento: 15M (iFlow 200S Brosiura,Puslapis Nr.2)
57.1.9. | Vamzdelių ilgis: ne mažiau 190 cm | Vamzdelių ilgis 192 cm (iFlow 200S Brosiura,Puslapis Nr.2)
57.1.10. | Komplekte: kalibravimo priedelis 22F/15M su paciento kontūro uždarymo(užkimšimo) jungtimi. | Komplekte: kalibravimo priedelis 22F/15M su paciento kontūro uždarymo(užkimšimo) jungtimi. (iFlow 200S Brosiura,Puslapis Nr.2)
57.1.11. | Tiekėjas turi pateikti gamintojo išduotą įgaliojimą atstovauti gamintoją. | Tiekėjas turi pateikti gamintojo išduotą įgaliojimą atstovauti gamintoją (Failas "Igaliojimai")
57.1.12. | Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodymui, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate