Uždaroji akcinė bendrovė „Biomedikos centras“

Adresas: Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius

Įmonės kodas: 304943503. PVM mokėtojo kodas: LT100011966710.

Banko rekvizitai: A/s LT747300010155959883 Kodas 73000 AB bankas „Swedbank“

_________________________________________________________________________________________

Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL AUDIOLOGINĖS GARSĄ IZOLIUOJANČIOS KAMEROS, AUDIOMETRŲ IR OTOAKUSTINĖS EMISIJOS TYRIMO PRIETAISO PIRKIMO

2022-05-26 Nr. 27

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB "Biomedikos centras" |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Antakalnio g. 36, LT-10305 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 304943503, LT100011966710 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT747300010155959883, AB Swedbank 73000 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Kęstutis Liegus |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Guoda Černiauskaitė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Padalinio vadovė Guoda Černiauskaitė |
| Telefono numeris | 865790875 |
| Fakso numeris | - |
| El. pašto adresas | guoda@biomedikoscentras.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Audiometras suaugusiųjų ir vaikų tyrimams | AC40, Interacoustics | vnt. | 1 | 8.266,66 | 8.266,67 | 10.002,67 |
| 4. | Otoakustinės emisijos tyrimo prietaisas | Titan, Interacoustics | vnt. | 1 | 11.970,00 | 11.970,00 | 14.483,70 |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

3 pirkimo dalis. Audiometro suaugusiųjų ir vaikų tyrimams techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Audiometras suaugusiųjų ir vaikų tyrimams (1 vnt.) | Nurodyti pavadinimą, modelį, gamintoją | Audiometras AC40, Interacoustics |
| 1.1. | Paskirtis | Klinikinė audiometrija | Klinikinė audiometrija "Atitikimai_5" 1 psl. |
| 1.2. | Atliekami testai: | - Bazinė audiometrija; - SISI testas; - Langenbeck testas; - Stenger testas; - ABLB testas; - Kalbinis testavimas su CD arba mikrofonu; - Kalbinis testavimas su wave bylomis; - Binauralinis kalbinis testavimas; - Toninis Decay testas; - Laisvo lauko audiometrija; - MHA testas; - Aukštų dažnių audiometrija. | - Bazinė audiometrija - SISI testas; - Langenbeck testas; - Stenger testas; - ABLB testas; - Kalbinis testavimas su CD arba mikrofonu; - Kalbinis testavimas su wave bylomis; - Binauralinis kalbinis testavimas; - Toninis Decay testas; - Laisvo lauko audiometrija; - MHA testas; - Aukštų dažnių audiometrija. "Atitikimai_3" 2 psl. |
| 1.3. | Išėjimai audiometro priedams pajungti: | - Kauliniam zondui; - Ausinėms, skirtoms bazinei audiometrijai; - Ausinėms, skirtoms aukštų dažnių audiometrijai; - Laisvo lauko kolonėlėms; - Paciento atsako mygtukui; - Ausinėms su mikrofonu, skirtoms monitoravimui; - Mikrofonui. | - Kauliniam zondui; - Ausinėms, skirtoms bazinei audiometrijai; - Ausinėms, skirtoms aukštų dažnių audiometrijai; - Laisvo lauko kolonėlėms; - Paciento atsako mygtukui; - Ausinėms su mikrofonu, skirtoms monitoravimui; - Mikrofonui "Atitikimai_4" 14 psl. |
| 1.4. | Dažnių diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 125 Hz iki 20000 Hz | Nuo 125 Hz iki 20000 Hz. "Atitikimai_3" 6 psl. |
| 1.5. | Dažnių pasirinkimas (įjungimas/išjungimas) | Dažnių diapazone nuo ≤ 125 Hz iki ≥ 8000 Hz | Dažnių diapazone nuo 125 Hz iki 8000 Hz. "Atitikimai_3" 6 psl. |
| 1.6. | Maskavimas | - Tikslaus ruožo garsas; - Baltasis triukšmas toniniam tyrimui; - Kalbinis triukšmas kalbiniam tyrimui. | - Tikslaus ruožo garsas; - Baltasis triukšmas toniniam tyrimui; - Kalbinis triukšmas kalbiniam tyrimui "Atitikimai_3" 6 psl. |
| 1.7. | Vizualiai sustiprinta audiometrija vaikams | - Statinių vaizdų atvaizdavimas; - Judančių vaizdų atvaizdavimas; - Garsinės gyvūnų animacijos; - Galimybė vartotojui sukurti individualius vaizdus; - Vaizdai rodomi dviejuose ekranuose. | - Statinių vaizdų atvaizdavimas; - Judančių vaizdų atvaizdavimas; - Garsinės gyvūnų animacijos; - Galimybė vartotojui sukurti individualius vaizdus; - Vaizdai rodomi dviejuose ekranuose. "VRA" 3 psl. |
| 1.8. | Garso stiprumas | Reguliuojamas pasirinktinai 1, 2 arba 5 dB žingsniu. | Reguliuojamas pasirinktinai 1, 2 arba 5 dB žingsniu. "Atitikimai_3" 6 psl. |
| 1.9. | Garso padavimas tyrimui | - Pasirenkami tyrimo garsai/garso šaltiniai: - trelinis tonas, - grynas tonas, - kompaktinio disko įrašas, - mikrofonas, - wave bylos; - Tonai įjungiami rankiniu būdu, su galimybe pasirinkti tarp vieno pyptelėjimo arba pypsėjimo. | - Pasirenkami tyrimo garsai/garso šaltiniai: - trelinis tonas, - grynas tonas, - kompaktinio disko įrašas, - mikrofonas, - wave bylos; - Tonai įjungiami rankiniu būdu, su galimybe pasirinkti tarp vieno pyptelėjimo arba pypsėjimo. "Atitikimai_3" 6 psl. 1psl. ir 7 psl. |
| 1.10. | Ryšys su pacientu | - Naudojami ne mažiau kaip 2 paciento atsako mygtukai ir mikrofonas perduoti informaciją pacientui; - Tyrimui naudojamas garsinis signalas girdimas ir per audiometre įrengtus garsiakalbius. | - Naudojami 2 paciento atsako mygtukai ir mikrofonas perduoti informaciją pacientui; - Tyrimui naudojamas garsinis signalas girdimas ir per audiometre įrengtus garsiakalbius. "Atitikimai_3" 5 psl. "Atitikimai_4" 13 psl. |
| 1.11. | Reikalavimai komplekte su audiometru pateikiamai programinei įrangai (instaliuojamai į vartotojo kompiuterį) | Pateikiama programinė įranga, skirta tyrimo rezultatų ir pacientų duomenų perkėlimui į kompiuterį, taip pat tų domenų saugojimui (pacientų duomenų bazė). | Pateikiama programinė įranga, skirta tyrimo rezultatų ir pacientų duomenų perkėlimui į kompiuterį, taip pat tų domenų saugojimui (pacientų duomenų bazė). "Programinė įranga" 5 psl. |
| 1.12. | Tyrimo rezultatų perkėlimas archyvavimui bei ataskaitų spausdinimui | - Tyrimo rezultatai išsaugomi kompiuteryje įdiegtoje pacientų duomenų bazėje (1.11 p.); - Būtinas XML, PDF arba lygiaverčio formato palaikymas pacientų tyrimo duomenų išsaugojimui. | - Tyrimo rezultatai išsaugomi kompiuteryje įdiegtoje pacientų duomenų bazėje; - PDF formato palaikymas pacientų tyrimo duomenų išsaugojimui "Programinė įranga" 5 ir 15 psl. |
| 1.13. | Prietaiso gabaritiniai matmenys | Ne didesni kaip 55 x 40 x 35 cm | 522x366x234 mm "Atitikimai_3" 8 psl. |
| 1.14. | Prietaiso svoris | Ne daugiau 10 kg | 7,9 kg. "Atitikimai_3" 8 psl. |
| 1.15. | Jungtis (-ys) sujungimui su kompiuteriu ir kitais prietaisais | Ne mažiau kaip 1 USB lizdas | 5 USB lizdai "Atitikimai_3" 7 psl. |
| 1.16. | Vidinė atmintis | Ne mažiau 1000 testų | 50000 testų "Atitikimai_3" 7 psl. |
| 1.17. | Audiometre įmontuotas ekranas tyrimo rezultatams stebėti | Spalvotas, ≥ 14 cm įstrižainės, ne mažesnės kaip 640x480 pikselių raiškos | Spalvotas, 21,3 cm įstrižainės, 800x600 pikselių raiškos. "Atitikimai_3" 7 psl. |
| 1.18. | Audiometro maitinimo šaltinis | 230V, 50 Hz elektros tinklas | 230V, 50 Hz elektros tinklas "Atitikimai_3" 8 psl. |
| 1.19. | Audiometro pirminė metrologinė patikra | Audiometras pateikiamas su atlikta pirmine metrologine patikra | Audiometras pateikiamas su atlikta pirmine metrologine patikra |
| 1.20. | Komplektacija | - Klinikinis audiometras su audiometre įmontuotu stiprintuvu laisvam laukui testuoti; - Kaulo zondas; - Ausinės bazinei audiometrijai; - Ausinės aukštų dažnių audiometrijai; - Paciento atsako mygtukas su jungiamuoju laidu (2 vnt.); - Ausinės su mikrofonu, skirtos monitoravimui; - Mikrofonas bendravimui su pacientu; - Laisvo lauko garso kolonėlės (1 kompl., komplekte 2 vnt.); - Programinė įranga (atitinkanti 1.11 p. reikalavimus); - Ekranai vizualiai sustiprintai vaikų audiometrijai (2 vnt.). | - Klinikinis audiometras su audiometre įmontuotu stiprintuvu laisvam laukui testuoti; - Kaulo zondas; - Ausinės bazinei audiometrijai; - Ausinės aukštų dažnių audiometrijai; - Paciento atsako mygtukas su jungiamuoju laidu (2 vnt.); - Ausinės su mikrofonu, skirtos monitoravimui; - Mikrofonas bendravimui su pacientu; - Laisvo lauko garso kolonėlės (1 kompl., komplekte 2 vnt.); - Programinė įranga (atitinkanti 1.11 p. reikalavimus); - Ekranai vizualiai sustiprintai vaikų audiometrijai (2 vnt.). "Atitikimai_3" 4 psl. "Ekranas" 1 psl. |
| 1.21. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
| 1.22. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 1.23. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 1.24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos. programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti . |
| 1.25. | Garantijos sąlygos | - Garantinis laikotarpis ≥ 36 mėn. - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | - Garantinis laikotarpis 36 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |

4 pirkimo dalis. Otoakustinės emisijos tyrimo prietaiso techninė specifikacija (kiekis – 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Otoakustinės emisijos tyrimo prietaisas (automatinis klinikinis nešiojamas timpanometras) - 1 vnt. | Nurodyti siūlomo prietaiso pavadinimą, modelį, gamintoją | Otoakustinės emisijos tyrimo prietaisas, Titan, Interacoustics |
| 1.1. | Aparatūrinė dalis | - Vidinė atmintis – neribotas testų skaičius vieno protokolo metu; - Ne mažiau 8 GB talpos atminties kortelė; - TFT technologijos skystųjų kristalų ekranas su LED pašvietimu (arba lygiavertis ekranas) matavimo kreivėms peržiūrėti. | - Vidinė atmintis – neribotas testų skaičius vieno protokolo metu; - 8 GB talpos atminties kortelė; - TFT technologijos skystųjų kristalų ekranas su LED pašvietimu matavimo kreivėms peržiūrėti. "Atitikimai_6" 8 psl. ir 10 psl. |
| 1.2. | Timpanometrija | - Klasikinė automatinė timpanometrija su galimybe naudotojui užprogramuoti pradžios ir pabaigos slėgį; - Plataus ruožo timpanometrija; - Visų funkcijų rankinis valdymas. | - 1.Klasikinė automatinė timpanometrija su galimybe naudotojui užprogramuoti pradžios ir pabaigos slėgį; - 2.Plataus ruožo timpanometrija; - 3.Visų funkcijų rankinis valdymas. - "Atitikimai_6" 7 psl. ir 3 psl. |
| 1.3. | Daviklio toninis signalas | - 226 Hz, 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz (gryni tonai); - 226 Hz, 85 dB SPL. | - 226 Hz, 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz (gryni tonai); - 226 Hz, 85 dB SPL. "Atitikimai_6" 7 psl. |
| 1.4. | Oro slėgio reguliavimas | - Automatinis; - Pamatuotas slėgis parodomas ekrane. | - Automatinis; - Pamatuotas slėgis parodomas ekrane. "Atitikimai_6" 7 psl. |
| 1.5. | Slėgio diapazonai | - Ne mažiau kaip trys vartotojo laisvai pasirenkami slėgio diapazonai: minimalus, vidutinis, maksimalus arba automatinis; - Galimybė pasirinkti slėgio diapazoną ribose, ne siauresnėse kaip nuo -750 daPa iki +550 daPa. | - Vartotojo laisvai pasirenkami slėgio diapazonai: minimalus, vidutinis, maksimalus arba automatinis; - Galimybė pasirinkti slėgio diapazoną ribose nuo -750 daPa iki +550 daPa. "Atitikimai_6" 7 psl. |
| 1.6. | Tūrio/pralaidumo matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | - Nuo 0,1 iki 8 ml, kai daviklio tonas 226 Hz; - Nuo 0,1 iki 15 mmho, kai daviklio tonas 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz. | - Nuo 0,1 iki 8 ml, kai daviklio tonas 226 Hz; - Nuo 0,1 iki 15 mmho, kai daviklio tonas 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz. "Atitikimai_6" 7 psl. |
| 1.7. | Eustachijaus vamzdžio funkcijos testai | - Neperforuotam ausies būgneliui; - Perforuotam ausies būgneliui; - Atviro (angl., patulous) Eustachijaus vamzdžio tyrimas. | - 1.Neperforuotam ausies būgneliui; - 2.Perforuotam ausies būgneliui; - 3.Atviro (angl., patulous) Eustachijaus vamzdžio tyrimas. - "Atitikimai_6" 7 psl. |
| 1.8. | Refleksų tyrimas | - Ipsilateralinis; - Kontralateralinis; - Rankiniai refleksai; - Decay refleksų tyrimas. | - Ipsilateralinis; - Kontralateralinis; - Rankiniai refleksai; - Decay refleksų tyrimas. "Atitikimai_6" 8 psl. |
| 1.9. | Refleksų tonų lygiai | - (500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz) ipsilateraliniai dažniai; - (250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz) kontralateraliniai dažniai. | - (500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz) ipsilateraliniai dažniai; - (250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3000 kHz, 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz) kontralateraliniai dažniai. "Atitikimai_6" 8 psl. |
| 1.10. | Plataus ruožo timpanometrija | - Stimulo trukmė ne ilgiau kaip 21,5 s; - Dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 226 Hz iki 8000 Hz; - Garso stiprumas neviršija 96 dB peSPL (naujagimiams) / 100 dB peSPL (suaugusiems). | - 1.Stimulo trukmė 21,5 s; - 2.Dažnio keitimo ribos nuo 226 Hz iki 8000 Hz; - 3.Garso stiprumas 96 dB peSPL (naujagimiams) / 100 dB peSPL (suaugusiems). - "Atitikimai_6" 7 psl. |
| 1.11. | Otoakustinės emisijos tyrimo metodai | - Registruojamas ausies sraigės atsakas į trumpalaikius garso stimulus (angl. Transient Evoked Otoacoustic Emissions (TEOAE)); - Registruojamas ausies sraigės atsakas į du vienu metu generuojamus skirtingo dažnio garso stimulus (angl., Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOAE)). | - Registruojamas ausies sraigės atsakas į trumpalaikius garso stimulus (angl. Transient Evoked Otoacoustic Emissions (TEOAE)); - Registruojamas ausies sraigės atsakas į du vienu metu generuojamus skirtingo dažnio garso stimulus (angl., Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOAE)). "Atitikimai_6" 9 psl. |
| 1.12. | TEOAE tyrimo parametrai | - Stimulo tipas – linijinis ir nelinijinis; - Dažnio keitimo žingsnis 1 Hz; - Pasirenkamų dažnio reikšmių intervalas ne siauresnis kaip nuo 500 iki 5500 Hz; - Garso stiprumas neviršija 90 dB peSPL; - Garso stiprumo lygis nustatomas ne didesniu kaip 1 dB žingsniu; | - 1. Stimulo tipas – linijinis ir nelinijinis; - 2. Dažnio keitimo žingsnis 1 Hz; - 3. Pasirenkamų dažnio reikšmių intervalas nuo 500 iki 5500 Hz; - 4. Garso stiprumas neviršija 90 dB peSPL; - 5. Garso stiprumo lygis nustatomas 1 dB žingsniu; - "Atitikimai_6" 9 psl. |
| 1.13. | DPOAE tyrimo parametrai | - Dažnio keitimo žingsnis 1 Hz; - Pasirenkamų dažnio reikšmių intervalas, ne siauresnis kaip nuo 500 iki 10 000 Hz - Garso stiprumas neviršija 80 dB SPL; - Garso stiprumo lygis nustatomas ne didesniu kaip 1 dB žingsniu; | - Dažnio keitimo žingsnis 1 Hz; - Pasirenkamų dažnio reikšmių intervalas nuo 500 iki 10 000 Hz - Garso stiprumas neviršija 80 dB SPL; - Garso stiprumo lygis nustatomas 1 dB žingsniu; "Atitikimai_6" 9 psl. |
| 1.14. | Ryšys su kompiuteriu | - Prietaisas turi USB arba lygiavertę sąsają sujungimui su kompiuteriu; - Prietaisas gali būti valdomas per kompiuterį. | - Prietaisas turi USB sąsają sujungimui su kompiuteriu; - Prietaisas gali būti valdomas per kompiuterį. "Atitikimai_6" 10 psl. |
| 1.15. | Prietaiso maitinimo šaltinis | Vidinė įkraunama baterija | Vidinė įkraunama baterija "Atitikimai_6" 7 psl |
| 1.16. | Komplektacija (kartu su prietaisu pateikiami priedai): | - Prietaiso baterijos krovimo stovas, jungiamas į 230 V, 50 Hz el. tinklą; - USB arba lygiavertis kabelis prietaiso sujungimui su kompiuteriu; - Klinikinio daviklio zondas pratęsimas; - Ausinė kontralateraliniams refleksams tirti; - Antgalių komplektas timpanometrijai; - Kompiuterinė duomenų bazės programa; - Krepšys arba lagaminas prietaiso nešiojimui. | - Prietaiso baterijos krovimo stovas, jungiamas į 230 V, 50 Hz el. tinklą; - USB arba lygiavertis kabelis prietaiso sujungimui su kompiuteriu; - Klinikinio daviklio zondas pratęsimas; - Ausinė kontralateraliniams refleksams tirti; - Antgalių komplektas timpanometrijai; - Kompiuterinė duomenų bazės programa; - Krepšys arba lagaminas prietaiso nešiojimui "Atitikimai_6" 5 psl. |
| 1.17. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
| 1.18. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 1.19. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 1.20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos . programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti |
| 1.21. | Garantijos sąlygos | - Garantinis laikotarpis ≥ 36 mėn. - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | - Garantinis laikotarpis 36 mėn. - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |

*Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomas prekes, turi būti nurodyta prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

- Grafoje „Siūlomos prekės charakteristikos” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentai

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBVPD | 14 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | RC pažyma | 2 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | Įgaliojimas pasirašyti pirkimo dokumentus | 1 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | Atitikimai | 2 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | Atitikimai_2 | 5 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | Atitikimai_3 | 8 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | Atitikimai_4 | 207 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | Atitikimai_5 | 8 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | Atitikimai_6 | 21 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | CE Interacoustics LT EN | 2 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | CE sertifikatas_kabina | 2 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | Ekranas | 4 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | Gamintojo patvirtinimas dėl paslėptų jungčių ir laidų. Patvirtinimas del ventiliacijos sistemos | 1 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | Interacoustics įgaliojimas | 1 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | Naudojimosi instrukcija ir serviso dokumentacija_kabina | 4 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | Programinė įranga | 903 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | Rampa | 1 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
|  | VRA | 4 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

Padalinio vadovė; Guoda Černiauskaitė. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).