# PASKIRTIS

Kokybinis tyrimas A, B ir D (RH1) žmogaus eritrocitų antigenams patvirtinti.

IN VITRO DIAGNOSTIKAI

# SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS

Norint nustatyti, ar eritrocitai turi A ir/arba B kraujo grupės antigenų, būtina tirti ir su anti-A, ir su anti-B. Normalūs suaugę asmenys, kurių eritrocitai neturi A ir/arba B antigenų, paprastai turi atitinkamų antikūnų serume. Dėl galimų sunkių pasekmių perpylus ABO nesutampantį kraują, reikalaujama patikimai ištirti perpylimo recipiento ir donoro eritrocitus dėl A ir B antigenų.

D antigenas gali stimuliuoti anti-D gamybą, jei žmogus neturi D antigeno. Anti-D yra kliniškai svarbus antikūnas, galintis sukelti eritrocitų suardymą; dėl šios priežasties gali išsivystyti naujagimių hemolizinė liga (HDN – angl. hemolytic disease of the newborn) ir transfuzinės reakcijos. Todėl, perenkant kraują perpylimui ar gydymui anti-D imunoglobulinu, paprastai yra kreipiamas dėmesys į D antigeną.

Laboratorijos taisyklėse gali būti reikalaujama patvirtinti pradinį ABO, D tipavimą ir šiam tikslui yra skirta ši kasetė.

# PROCEDŪROS PRINCIPAI

Su šiais reagentais naudojama procedūra yra paremta agliutinacijos principu. Normalūs antigenų turintys žmogaus eritrocitai agliutinuosis, kai bus antikūnų prieš antigenus . Ortho BioVue sistemoje panaudota stulpelinės agliutinacijos technologija, naudojant stiklinius rutuliukus ir stulpelyje esantį reagentą, kurie, kasetės centrifugavimo metu, sugauna agliutinuotus eritrocitus ir leidžia neagliutinuotiems eritrocitams praeiti į kolonėlės dugną.

# Reagentai

Ortho BioVue sistemos ABD patvirtinimo kasetės susideda iš 6 stulpelių, kuriuose yra buferinio tirpalo su jaučio albuminu ir makromolekuliniais potenciatoriais, taip pat ir konservantų: 0,1% (pagal masę) natrio azido ir 0,01M etilendiamintetraacto rūgšties (EDTA).

| Produkto kodas 707135 |  | Sudėtis |
| --- | --- | --- |
| 1 ir 4 stulpeliai: | Kraujo tipavimo reagentas anti-A | Graužikų anti-A (IgM) monokloninių antikūnų mišinys (klonai MHO4 and 3D3) |
|  |  | FD&C mėlynas Nr. 1 |
| 2 ir 5 stulpeliai: | Kraujo tipavimo reagentas anti-B | Graužikų anti-B (IgM) monokloninių antikūnų mišinys (klonai NB10,5A5 ir NB1,19) |
|  |  | FD&C geltonas Nr. 5 |
| 3 ir 6 stulpeliai: | Kraujo tipavimo reagentas anti-D (anti-RH1) | Žmogaus anti-D (IgM) monokloninis antikūnas (klonas D7B8) |

# LAIKYMO SĄLYGOS

Laikykite kasetes stačias 2–25°C temperatūroje.

Nelaikykite kasečių automatiškai asišildančiame šaldytuve/šaldiklyje.

Nelaikykite kasečių šalia bet kokio šilumos šaltinio (pavyzdžiui, kaitinimo bloko, radiatoriaus, didelių instrumentų, šaldytuvo, šaldiklio ir kt. ar bet kokios tiesiogiai saulės apšviestos vietos).

# ATSARGUMO PRIEMONĖS

1.	Su visais kraujo mėginiais ir medžiagomis, naudotomis dirbant su kraujo mėginiais, elkitės kaip su potencialiais infekcijos sukėlėjais. Su visais kraujo mėginiais ir medžiagomis, naudotomis dirbant su kraujo mėginiais, dirbkite laikydamiesi geros laboratorinės praktikos reikalavimų. Error: Reference source not found

2.	Kai kurie kasečių komponentai gali būti vertinami kaip pavojingos ar potencialiai užkrečiamos atliekos. Visas medžiagas išmeskite laikydamiesi galiojančių taisyklių ir norminių teisės aktų. Error: Reference source not found

3.	Kai kuriuose kasečių komponentuose gali būti pavojingų cheminių medžiagų (pavyzdžiui, natrio azido). Tikslesnės informacijos ieškokite medžiagų saugos duomenų lape (MSDS – angl. Material Safety Data Sheet ), kurį galite gauti iš „Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.“..

4.	Netinkamos laikymo sąlygos pakenks produkto veikimui.

ĮSPĖJIMAS:	Prie kasetės dėklo yra pritvirtinta temperatūros stebėjimo etiketė. Jei ant etiketės apskritimo pasirodo bent kiek mėlynos spalvos, tai reiškia, kad kasetės buvo laikytos temperatūroje, kuri gali pakenkti kasetėse esančių reagentų veikimui. Naudojant šias kasetes gali pasitaikyti klaidingai neigiami rezultatai. Nenaudokite dėkle esančių kasečių.

5.	Nenaudokite reagentų praėjus etiketėje nurodytam galiojimo laikui.

6.	Kasetės užšaldymas ar skysčio išgaravimas dėl karščio gali kliudyti neagliutinuotiems eritrocitams laisvai praeiti pro stiklinių rutuliukų stulpelį.

7.	Nenaudokite kasečių, kurios atrodo pažeistos (pavyzdžiui, pažeistas folijos dangtelis, įskilimai ar burbuliukai stulpelyje) ar turi išdžiūvimo požymių (skysčio lygis yra sulig stiklinių rutuliukų viršumi ar žemiau) arba spalvos pakitimo požymių (dėl bakterinio užteršimo, kuris gali lemti neteisingas reakcijas)

.

8.	Naudokite Ortho BioVue sistemos centrifugą, kad būtų užtikrinti sistemai reikiami centrifugavimo parametrai. Tinkamas centrifugos kalibravimas yra svarbus tiksliems rezultatams gauti.

9.	Neteisingai naudojant atidarytuvą arba numetus kasetę po atidarytuvo uždėjimo, pipetuojant reagentai gali užsiteršti tarpusavyje.

.

10.	Klaidingus rezultatus galima gauti dėl netinkamos bet kurio diagnostinio testo atlikimo technikos. Pačios dažniausios šių rezultatų priežastys yra:

- Kitokios nei nurodyta skyriuje „Mėginio paėmimas ir paruošimas“ eritrocitų koncentracijos naudojimas

- Procedūros metu naudojamų pagalbinių medžiagų mikrobinis užteršimas

- Ląstelinių medžiagų turinčių mėginių naudojimas (trukdo eritrocitams laisvai pereiti pro stulpelį)

- Stipriai hemoliziuotų mėginių naudojimas (gali trukdyti įvertinti reakcijas stulpelyje)

# MĖGINIO PAĖMIMAS IR PARUOŠIMAS

Prieš imant mėginius, pacientų ar donorų specialiai paruošti nereikia. Kraujas turi būti imamas patvirtintais medicininiais metodais. Galima naudoti mėginius, paimtus su antikoaguliantu ar be antikoagulianto.

Paimtus mėginius reikia tirti kaip galima greičiau. Jei tyrimas yra atidedamas, mėginius reikia laikyti 2–8°C temperatūroje. Sukrešėjusius mėginius arba į EDTA, hepariną ar natrio citratą paimtą kraują reikėtų ištirti ne ilgiau kaip per septynias dienas. Donoro kraują galima tirti iki galiojimo laiko pabaigos.

Iš virkštelės paimtas kraujas turi būti neužterštas (pavyzdžiui, vaisiaus vandenimis, audiniais). Jei įtariamas užsiteršimas, gali reikėti plauti fiziologiniu tirpalu.

Eritrocitų suspensijas galima paruošti naudojant šias fiziologinio tirpalo ir eritrocitų masės kombinacijas:

| Fiziologinio tirpalo tūris | Eritrocitų masės tūris a | Eritrocitų koncentracija |
| --- | --- | --- |
| 1 ml | 40 µl | 3 % |
| 1 ml | 50 µl | 4 % |
| 1 ml | 65 µl | 5 % |
| 1 ml | 10 µl | 0,8 % |
| 0,8 ml | 10 µl | 1,0 % |
| a 5 minutes centrifuguojant kraujo mėginius nuo 900 iki 1000 x g , gaunama maždaug 80 % koncentracijos eritrocitų masė. Duomenys yra „Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.“ dokumentacijoje. |  |  |

# REAGENTŲ PARUOŠIMAS

Ortho BioVue sistemos kasetė tiekiama paruošta naudoti. Kiekviename stulpelyje yra specifinis reagentas, tinkamas vienam tyrimui. Norint išsaugoti reagentų vientisumą, kasetė yra sandariai užlydyta aliuminio folija. Nuplėšus foliją, kasetes reikia panaudoti per vieną valandą. Nenaudokite kasečių, jei skysčio lygis stulpelyje yra sulig stiklinių rutuliukų viršumi ar žemiau.

# PROCEDŪRA

Toliau nurodyta procedūra yra skirta tik rankiniam BioVue kasetės tyrimui. Naudodami automatinius prietaisus laikykitės gamintojo pateiktų nurodymų. Laboratorijos privalo laikytis patvirtintų procedūrų, kad būtų parodytas šio produkto suderinamumas su automatinėmis sistemomis.

## Pateiktos medžiagos

100 kasečių (produkto kodas 707135)

(Sudedamųjų dalių apibūdinimo ieškokite skyriuje „Reagentai“)

## Reikalingos, tačiau nepateiktos medžiagos

1.	Ortho BioVue sistemos centrifuga

2.	Izotoninis fiziologinis tirpalas

3.	Mikropipetė 10 µl, 40 µl ir 50 µl lašinimui

4.	Vienkartiniai pipečių antgaliai

5.	Ortho BioVue sistemos darbo stovas (gaminio kodas 707830)

6.	Atidarytuvai, BioVue (produkto kodas 4056)

## Tyrimo procedūra

1.	Eritrocitų suspensijas paruoškite pagal skyrių „Mėginio paėmimas ir paruošimas“.

2.	Prieš naudojimą leiskite kasetei įšilti iki kambario temperatūros. Kasetės juodą etiketę (brūkšninio kodo pusę) atsukite į save. Ant kasetės atitinkamai pažymėkite mėginio duomenis.

3. Atidarytuvu atidarykite kasetės šulinėlius. Apverskite kasetę ir užmaukite ant atidarytuvo ant. Ištraukite kasetę su atidarytuvu iš laikiklio.

PASTABA.	Įdėjus atidarytuvą, kasetė turi būti panaudota per valandą.

4.	Įpilkite:

• 10 µl nuo 3 % iki 5 % arba

• 40 µl 1,0 % arba

50 µl 0,8 % eritrocitų suspensijos į kasetės reakcijos kameras.

5.	Kasetę centrifuguokite Ortho BioVue sistemos centrifugoje.

PASTABA.	Centrifuguoti reikia per 30 minučių nuo mėginių įdėjimo į reakcijos kameras.

6.	Pasibaigus tyrimui kiekvieno stulpelio agliutinaciją ir/arba hemolizę įvertinkite iš abiejų pusių.

7.	Užfiksuokite reakcijos stiprumą iš tos kasetės pusės, kurioje matomas stipresnis teigiamas rezultatas.

## Kokybės kontrolės procedūros

Norint atpažinti reagento sugedimą, reikia atlikti serologinius tyrimus. Rekomenduojama kiekvieną naudojimo dieną tirti kiekvieną reagentų seriją pagal patvirtintas standartines naudojimo procedūras, naudojant atitinkamą teigiamą ir neigiamą kontrolę.

Teigiama kontrolė. Naudokite eritrocitus, turinčius antigenų prieš reagento antikūnus. Jei įmanoma, reikėtų naudoti heterozigotinę antigenų formą. Turi būti gauta agliutinacija, kurią parodo eritrocitai, sulaikyti stiklinių rutuliukų stulpelio viduje ar jo viršuje.

Neigiama kontrolė. Naudokite eritrocitus, neturinčius antigenų prieš reagento antikūnus. Eritrocitų agliutinacija neturi įvykti, jos nebuvimą parodo lygiai stulpelio dugne nusėdę eritrocitai.

# REZULTATŲ ĮVERTINIMAS

| Teigiamas rezultatas (+) | Eritrocitų agliutinacija yra teigiamas tyrimo rezultatas, rodantis, kad mėginyje yra atitinkamų antigenų. |
| --- | --- |
| Neigiamas rezultatas (-) | Eritrocitų agliutinacijos nebuvimas yra neigiamas rezultatas ir parodo, kad atitinkamas antigenas nėra aptiktas. |
| Kontrolinis stulpelis: | Šioje kasetėje kontrolinio stulpelio nėra. Dėl nespecifinės reakcijos tikimybės, kurią gali sukelti reagentuose esantys potenciatoriai, galima atlikti tik patvirtinamuosius tyrimus. |
| 4+ reakcija | Agliutinuoti eritrocitai suformuoja juostą rutuliukų stulpelio viršuje. |
| 3+ reakcija | Dauguma agliutinuotų eritrocitų yra užlaikomi ar sugaunami viršutinėje rutuliukų stulpelio dalyje. |
| 2+ reakcija | Agliutinuoti eritrocitai stebimi visame rutuliukų stulpelio ilgyje. Nedidelė ląstelių sankaupa gali būti matoma rutuliukų stulpelio dugne. |
| 1+ reakcija | Dauguma agliutinuotų eritrocitų yra užlaikomi ar sugaunami apatinėje rutuliukų stulpelio dalyje. Taip pat bus matoma ląstelių sankaupa rutuliukų stulpelio dugne. |
| 0,5+ reakcija | Dauguma agliutinuotų eritrocitų pereina ir suformuoja netvarkingą (nevienalytę) sankaupą rutuliukų stulpelio dugne. Maži agliutinatai matomi virš sankaupos. |
| 0 neigiama | Visi eritrocitai pereina ir suformuoja vienalytę sankaupą rutuliukų stulpelio dugne. |

Ortho BioVue sistema galima nustatyti mišrias ląstelių populiacijas kaip agliutinuotus eritrocitus rutuliukų stulpelio viršuje ir neagliutinuotus eritrocitus stulpelio dugne. Nustatymo ribos gali skirtis nuo kitais metodais stebimų ribų.

Kraujo grupės nustatymas naudojant šią kasetę turi būti palygintas su kitu metodu, kuriame yra atitinkama neigiama kontrolė. Šio tyrimo rezultatai yra galiojantys tik tuo atveju, jei jie sutampa su kito metodo rezultatais.

# PROCEDŪROS APRIBOJIMAI

1.	Rezultatus galima panaudoti tik ABO grupei ir D tipui patvirtinti.

2.	Norint užtikrinti tyrimo rezultatų tikslumą, reikia kruopščiai atlikti tyrimo procedūrą ir rezultatų interpretavimą. Laboratorijos, kurios naudojasi Ortho BioVue sistema, turi turėti programą, pagal kurią darbuotojai būtų išmokomi tinkamai dirbti ir elgtis su šiais produktais.

3.	Dėl antigeno pakenkimo seni eritrocitai gali demonstruoti silpnesnį reaktyvumą nei švieži.

4.	Fermentais apdoroti eritrocitai neturi būti naudojami su šiais reagentais.

5.	Šiuo tyrimo metodu nustačius, kad eritrocitai yra D neigiami, naudojant priimtiną tyrimo metodą, vėliau reikėtų ištirti, ar šie eritrocitai neturi silpno ar dalinio D antigeno, jei to reikalauja vietinės taisyklės.

6.	Naudojant anti-D reagentą, kartais galima gauti neteisingus tyrimo rezultatus dėl spontaninės agliutinacijos, kai tiriami eritrocitai yra gausiai padengti antikūnais.

7.	Nenormalūs serumo baltymai tiriamame mėginyje gali sukelti eritrocitų agregaciją, kuri gali būti interpretuojama kaip agliutinacija.

8.	Nustatyta, kad plazmos papildai trukdo kai kuriems kraujo bankų tyrimams. Nėra duomenų, susijusių su trukdymu naudojant Ortho BioVue sistemą. Pastebėjus trukdymus, reikia naudoti problemų sprendimo metodus.

# TIKĖTINI REZULTATAI*

Klinikinių tyrimų metu tiriant mėginius Ortho BioVue sistema, gautas toks ABO ir D (RH1) grupių pasiskirstymas:

| Kraujo grupė | Ištirtų mėginių skaičius | Teigiami mėginiai | Dažnis (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 4253 | 1503 | 35,34 |
| B | 4253 | 524 | 12,32 |
| AB | 4253 | 203 | 4,77 |
| O | 4253 | 2023 | 47,57 |
| D (RH1) | 4231 | 3682 | 87,02 |

Buvo žinoma 3264 (76,2 %) tirtų mėginių tautinė kilmė. 61,6 % šių mėginių buvo gauti iš baltosios rasės žmonių, 10,9 % iš afroamerikiečių, 2,3 % iš ispanų kilmės, 0,9 % iš Rytų kraštų žmonių ir 0,5 % iš Amerikos indėnų ir žmonių, kilusių iš Saudo Arabijos, Arabijos, Indijos ar Filipinų. Pasiskirstymas skirsis atsižvelgiant į tiriamą etninę populiaciją.

BioVue metodu atliktus ABO grupavimo rezultatus palyginus su mėgintuvėlyje atliktu tyrimu, gautas 99,95 – 99,98 % sutapimas. Antigenui D (RH1) aptikti naudojamo BioVue metodo ir tyrimo mėgintuvėlyje sutapimas buvo 99,93 %. Sutapimo procentai atspindi tik dviejų tyrimų atitikimą ir neparodo, kuriuo tyrimu gauti teisingi rezultatai.

*Duomenys yra „Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.“ dokumentacijoje.

# SPECIFINĖS ATLIKIMO CHARAKTERISTIKOS*

Ištyrus Ortho BioVue sistemos kasetėje esančius kraujo tipavimo reagentus anti-A (monokloninis), anti-B (monokloninis) ir anti-D (anti-RH1) (monokloninis) buvo pastebėta, kad, esant atitinkamam antigenui, jie specifiškai agliutinuoja žmogaus eritrocitus, jei laikomasi rekomenduojamų naudojimo instrukcijų.

Anti-A reagentas gali nustatyti daugumą silpnų antigeno A pogrupių pavyzdžių (pvz., A2, A3 ir Ax) ir gali aptikti anksčiau nepastebėtą antigeną A, būdingą mažam procentui B grupės asmenų, kurių kraujo grupė vadinama B(A) .  Šis reagentas nereaguoja su Tn poliagliutinuojamomis ląstelėmis.

Anti-B reagentas gali nustatyti kai kuriuos B antigeno silpnų pogrupių pavyzdžius (pvz., B3, Bx ir Bm). Šis reagentas nereaguoja su Tn poliagliutinuojamomis ląstelėmis.

Anti-D reagentas gali nustatyti daugumą silpnų ir dalinių D (taip pat ir silpnus D tipus 1, 2, 3, ir 4,0 bei D kategorijas II, III, IV, V, VII, DBT ir RoHar). Jis nereagavo su 9 iš 9 tirtų D kategorijos VI ląstelių. Šis reagentas gali pademonstruoti skirtingą serologinį aktyvumą palyginti su kitais anti-D reagentais.

*Duomenys yra „Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.“ dokumentacijoje.

# TEKSTO PERŽIŪROS

| Peržiūros data | Versija | Techninių pakeitimų paaiškinimas* |
| --- | --- | --- |
| 2004-02-29 | 2.0 | Naujas formatas, techniškai tolygus 631300092 (atitinka IVD MDD reikalavimus). |
| * Pakeitimą reiškiantis ženklas rodo techninio papildymo vietą tekste (palyginti su ankstesne dokumento versija). |  |  |

# LITERATŪROS SĄRAŠAS

- Laboratory biosafety manual. 2nd ed. World Health Organization, Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27 Switzerland, 1993.

- Biotechnology – Laboratories for Research, Development & Analysis – Guidelines for Handling, Inactivating and Testing of Waste. BS EN12740, BSI, 389 Cheswick High Road, London, W4 4AL, 1999.

- Reis KJ, Cupido A, Jakway J, Chachowski R, Puzio E, Davies D, Setcavage TM. Red cell ABD/Rh/K typing by column agglutination technology. Transfusion 1992;32:Suppl 16S.

- Reisner RK, Gauthier CM, Williamson KR, Moore SB. Comparison of patient ABO/Rh/K typing by column agglutination system and conventional tube method. Transfusion 1993;33:Suppl 18S.

- Goldstein J, Lenny L, Davies D, Voak D. Further evidence for the presence of A antigen on group B erythrocytes through the use of specific exoglycosidases. Vox Sang 1989;57:142-6.

- Reis KJ, Yaskanin D, Soto-Gil R, Ciavarella D. Evaluation of monoclonal anti-D reagents using clones D7B8 and RUM-1 in BioVue column agglutination test. Vox Sang 2000;78 (S1)P076.

# SIMBOLIŲ GLOSARIJUS

Toliau pateikti simboliai galėjo būti naudojami šiam gaminiui žymėti.

| Dėmesio: žiūrėkite naudojimo instrukcijas |  | Oficialus atstovas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Laikyti sausai |  |
| Serijos numeris |  | In vitro diagnostikai |  |  |  |
|  |  |  |  | Dužus, elgtis atsargiai |  |
| Naudoti iki/tinkamumo laiko pabaigos data (CCYY-MM-DD) |  | Gaminio kodas |  |  |  |
|  |  | Šita puse į viršų |  | Kasetė |  |
| Laikymo temperatūra |  |  |  |  |  |

| 0123 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ortho-Clinical Diagnostics Johnson & Johnson 50 – 100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4DP United Kingdom |  |
|  | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Raritan, New Jersey 08869 | © Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 2003. Visos teisės saugomos. |

Ortho-Clinical Diagnostics 100 Indigo Creek Drive Rochester, NY 14626-5101When this Test Methodology Sheet is replaced, sign and date below and retain as specified by local regulations or laboratory policies, as appropriate.VITROS is a trademark of Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. © Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 1996 – All rights reserved. Printed in USASignature:Obsolete Date: