Pirkimo-pardavimo sutarties

2022 m.                      d.    Nr.

1 priedas

REAGENTŲ GLIUKOZĖS TYRIMAMS KRAUJYJE ATLIKTI SU GLIUKOZĖS MATUOKLIAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios nuostatos

- Reagentai (gliukozės diagnostinės juostelės) kartu su gliukozės matuokliais skirti kiekybiškai nustatyti gliukozės kiekį šviežiame kapiliariniame arba kapiliariniame, veniniame, arteriniame kraujyje.

- Diagnostinės juostelės ir matuokliai (toliau – priemonės) turi būti skirti savitikrai ir/arba profesionaliam naudojimui sveikatos priežiūros įstaigose.

3. Priemonės privalo būti suderinamos tarpusavyje, t.y. siūlomos diagnostinės juostelės turi tikti siūlomiems matuokliams pagal gamintojo rekomendacijas.

II.TECHNINIAI REIKALAVIMAI

4. Gliukozės matuoklio techninė specifikacija

- Siūlomi matuokliai turi būti nauji, nenaudoti, ne senesni kaip 2021 m. gamybos bei atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) reglamento 217/746 „Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų“ nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu. - Tais atvejais, kai matuoklio gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje.

- Reikalaujami parametrai matuokliui:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Mėginio tipas | Šviežias kapiliarinis arba kapiliarinis, veninis, arterinis kraujas. |
| 4.3.2 | Tyrimo tipas | Naudojant diagnostines juosteles. |
| 4.3.3 | Matavimo metodas | Elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija GDH-FAD |
| 4.3.4 | Matavimo vienetai | Matavimo rezultatai privalo būti pateikiami mmol/l. Esant kitokio standarto matavimo vienetams, privalo būti programinė galimybė juos konvertuoti į mmol/l. |
| 4.3.5 | Tyrimo trukmė | Ne daugiau 5 sek. |
| 4.3.6 | Mėginio tūris | Ne daugiau 0,8 µl |
| 4.3.7 | Vidinė tyrimų rezultatų atmintis | Ne mažiau kaip 350 rezultatų su tyrimo laiku ir data |
| 4.3.8 | Automatinis išjungimas | Būtina, ne daugiau kaip 3 min. po tyrimo juostelės išėmimo |
| 4.3.9 | Matavimo ribos | Ne siauresnės nei 0,6 mmol/L – 33,3 mmol/L |
| 4.3.10 | Kodavimas | Automatinis kodavimas arba nekoduojamas |
| 4.3.11 | Matuoklio darbinė aplinka | Ne siauresnėse ribose nei:10°C - 40°C, santykinė oro drėgmė 10 - 85% |
| 4.3.12 | Kitos funkcijos | Automatinė nepakankamo mėginio nustatymo funkcija, Duomenų atvaizdavimas LCD ekrane |
| 4.3.13 | Baterijos tarnavimo laikas | Ne mažiau 1000 matavimų |
| 4.3.14 | Komplektacija | Gliukozės matuoklis, dūrimo prietaisas, lancetai (ne mažiau 5 vnt.), dėkliukas, maitinimo elementai. |
| 4.3.15 | Garantinis terminas | 24 mėn. |
| 4.3.16 | Tiekėjas privalo apmokyti personalą dirbti su medicinos prietaisu ir paruošti jį naudojimui. | Būtina. |
| 4.3.17 | Sertifikatai | Gamintojo CE sertifikatas, atitikimas EN ISO 15197:2013/2015 reikalavimus |
| 4.3.18 | Instrukcijos | Gamintojo naudojimo instrukcija anglų kalba ir jos vertimas lietuvių kalba. |

5. Gliukozės reagentų (diagnostinių juostelių) techninė specifikacija

5.1. Gliukozės diagnostinės juostelės privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) reglamento 217/746 „Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų“ nustatytus reikalavimus, pažymėtos CE ženklu.

5.2. Turi tikti naudoti kartu su siūlomais gliukozės matuokliais.

  - Pakuotėje – ne daugiau kaip 50 vnt. diagnostinų juostelių.

  - Juostelių galiojimo terminas – ne trumpesnis nei 70 proc. bendro juostelių galiojimo termino nuo pristatymo dienos. Galiojimo laikas po atidarymo ne trumpesnis nei 2 mėn.

5.5.Juostelių laikymo sąlygos ne siauresnėse kaip 2°C - 30°C ribose.

- ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS

6. Prekės (gliukozės diagnostinės juostelės ir gliukozės matuokliai) privalo būti pristatomos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.

7. Prekių pakuočių ženklinimas privalo atitikti ES reglamento 217/746 „Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų“ 1 priede nustatytus reikalavimus.

8. Kiekvienoje prekės pakuotėje privalo būti naudojimo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis.

9. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.

PIRKĖJAS					PARDAVĖJAS

Gynybos resursų agentūra 				UAB „Allium Upi“

prie Krašto apsaugos ministerijos"

direktorius						direktorė

Sigitas Dzekunskas					Kristina Gražulienė