TSD-562, VPP-2888

Ekranuoto kaitinimo indo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Talpa | 1. Tinkamas ne mažiau kaip 2-jų buteliukų kaitinimui, sausam virimui; 2. Galimybė kaitinimui talpinti skirtingo diametro stiklinius buteliukus; 3. Galimybė kaitinti buteliukus kurių diametras iki ≥ 26 mm. | 1. Tinkamas 6-ių buteliukų kaitinimui, sausam virimui; 2. Kaitinimui galima talpinti skirtingo diametro stiklinius buteliukus; 3. Galima kaitinti buteliukus kurių diametras iki 28 mm. Ekranuotas kaitinimo indas.pdf 1 psl. Išmatavimai.pdf 1 psl. |
| 2. | Temperatūros palaikymas | Galimybė nustatyti ir palaikyti stabilią temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo +5 °C iki 150 °C | Galima nustatyti ir palaikyti stabilią temperatūrą nuo +5 °C iki 150 °C. Ekranuotas kaitinimo indas.pdf 1 psl. |
| 3. | Ekranavimas | Kaitinimo indas ekranuotas ne mažiau kaip 4 mm švino ekvivalentu | Kaitinimo indas ekranuotas 5 mm švino ekvivalentu. Ekranuotas kaitinimo indas.pdf 1 psl. |
| 4. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Pateikiamas |