{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":89,"n_cols":8,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["PROJEKTO \"GERIATRIJOS CENTRO ĮKŪRIMAS VŠĮ LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO KAUNO LIGONINĖJE\" MEDICININĖS ĮRANGOS (VII ETAPAS) PIRKIMAS"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022-06-08"]
["Nr.:","08/06/2022"]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB MedaLT"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,303245883]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Šaltalankių g.1, Klevinė, Vilniaus raj."]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"A/s 524010051001886110, Luminor bankas, kodas 40100"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Ričardas Dunderis"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"869855602, ricardas@meda.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Jaunius Jokūbaitis, direktorius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Ričardas Dunderis"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose."]
["1. DALIS","KOMPRESINĖS TERAPIJOS PRIETAISAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["1.","Kompresinės terapijos prietaisas"]
["1.1.","Kompresinės terapijos prietaisas",1,"vnt.",4930,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":4930},"BTL6000 Lymphastim Top Line"]
["1.1.1.","Nemažiau kaip 12 kamerų kompresinė sistema",null,null,null,null,null,"12 kanalų kompresinė sistema (galimybė naudoti iki 24 kamerų aplikatorius) BTL6000 Lymphastim katalogo 3 ps."]
["1.1.2.","Spalvotas, lietimui jautrus ekranas, kuriame pateikiama informacija apie slėgį, kompresijos greitį, pauzių tarp kompresijos ciklų trukmę, terapijos laiką",null,null,null,null,null,"Spalvotas, lietimui jautrus ekranas, kuriame pateikiama informacija apie slėgį, kompresijos greitį, pauzių tarp kompresijos ciklų trukmę, terapijos laiką, BNTL6000 Lymphastim katalogo 3 ir 4 psl."]
["1.1.3.","Galimybė naudoti ne mažiau 2 vnt. kompresinius priedus vienu metu",null,null,null,null,null,"Galimybė naudoti  2 vnt. kompresinius priedus vienu metu (kojų arba rankų aplikatorius), BTL 6000 Lymphastim katalogo 4 psl."]
["1.1.4.","Slėgio reguliavimo ribų intervalas ≥ (20 – 120) mmHg",null,null,null,null,null,"Slėgio reguliavimo ribų intervalas  (20 – 160) mmHg , BTL6000Lymphastim katalogo 4 psl.                                                "]
["1.1.5.","Gradiento nustatymo intervalas ≥ (0 - 100) %",null,null,null,null,null,"Gradiento nustatymo intervalas ≥ (0 - 100) %, BTL6000Lymphastim katalogo 4 psl."]
["1.1.6.","Veikimo režimas nuolatinis",null,null,null,null,null,"Veikimo režimas nuolatinis. BTL6000Lymphastim katalogo 4 psl."]
["1.1.7.","Galimybė specialistui kurti ir nustatyti savo programas",null,null,null,null,null,"Galimybė specialistui kurti ir nustatyti savo programas. BTL6000Lymphastim katalogo 4 psl."]
["1.1.8.","Galimybė valdyti kameras atskirai",null,null,null,null,null,"Galimybė valdyti kameras atskirai, BTL6000 Lymphastim katalogo 3 psl."]
["1.1.9.","Komplektuojama su kairės ir dešinės kojų aplikatoriais, vežimėliu suderinamu su siūloma įranga",null,null,null,null,null,"Komplektuojama su kairės ir dešinės kojų aplikatoriais, vežimėliu suderinamu su siūloma įranga. BTL6000Lymphastim katalogo 4 psl."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C46)<>COUNT(F37:F46)),\"\", SUM(F37:F46))","v":4930},{"$f":"IF((COUNT(C37:C46)<>COUNT(F37:F46)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1035.3]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F48), \"\", SUM(F47:F48))","v":5965.3}]
[]
[]
[]
["2. DALIS","TRANSKUTANINĖS STIMULIACIJOS APARATAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["2.","Transkutaninės stimuliacijos aparatas"]
["2.1.","Transkutaninės stimuliacijos aparatas",1,"vnt.",609,{"$f":"IF(ISBLANK(E58),\"\", PRODUCT(C58,E58))","v":609},"EMS4 PRO"]
["2.1.1.","Skausmo malšinimo TENS ir raumenų stimuliavimo NMES programos",null,null,null,null,null,"Skausmo malšinimo TENS ir raumenų stimuliavimo NMES programos. EMS 4 PRO naudojimo instrukcijos 4 psl."]
["2.1.2.","≥ 4 nepriklausomi kanalai (kad būtų galimybė vienu metu, parenkant skirtingus parametrus, stimuliuoti skirtingas kūno dalis)",null,null,null,null,null,"4 nepriklausomi kanalai (galimybė vienu metu, parenkant skirtingus parametrus, stimuliuoti skirtingas kūno dalis). EMS 4 PRO naudojimo instrukcijos 10 psl."]
["2.1.3.","Su integruotu spalvotu ekranu",null,null,null,null,null,"Su integruotu spalvotu ekranu. EMS 4 PRO naudojimo instrukcijos 11 psl."]
["2.1.4.","Didžiausia impulso srovė ≥ 100 mA",null,null,null,null,null,"Didžiausia impulso srovė  100 mA. EMS 4 PRO naudojimo instrukcijos 10 psl."]
["2.1.5.","Impulso pločio intervalas ≥ (50-400) µs",null,null,null,null,null,"Impulso pločio intervalas  (50-400) µs. EMS 4 PRO naudojimo instrukcijos 10 psl."]
["2.1.6.","Impulsų dažnio diapazonas ≥ (1-120) Hz",null,null,null,null,null,"Impulsų dažnio diapazonas  (1-120) Hz. EMS 4 PRO naudojimo instrukcijos 10 psl."]
["2.1.7.","Akumuliatoriaus talpumo indikatorius",null,null,null,null,null,"Akumuliatoriaus talpumo indikatorius. EMS 4 PRO naudojimo instrukcijos 11 psl."]
["2.1.8.","Komplektuojamas su transportavimo krepšiu,  įkraunamu akumuliatoriumi, įkrovikliu, 2 komplektais jungiamųjų laidų (vientų skaičius priklauso nuo kanalų skaičiaus), elektrodai (100 vnt.)",null,null,null,null,null,"Komplektuojamas su transportavimo krepšiu,  įkraunamu akumuliatoriumi, įkrovikliu, 2 komplektais jungiamųjų laidų , elektrodai (100 vnt.). EMS 4 PRO naudojimo instrukcijos 25 psl."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C58:C66)<>COUNT(F58:F66)),\"\", SUM(F58:F66))","v":609},{"$f":"IF((COUNT(C58:C66)<>COUNT(F58:F66)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",127.89]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F68), \"\", SUM(F67:F68))","v":736.89}]
[]
[]
[]
["3. DALIS","DUBENS RAUMENŲ TRENIRUOKLIS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["3.","Dubens raumenų treniruoklis"]
["3.1.","Dubens raumenų treniruoklis",1,"vnt.",337,{"$f":"IF(ISBLANK(E78),\"\", PRODUCT(C78,E78))","v":337},"URO Stim2"]
["3.1.1.","Tinkantis naudoti vyrams ir moterims",null,null,null,null,null,"Tinkantis naudoti vyrams ir moterims. URO Stim 2  naudojimo instrukcijos 3 psl."]
["3.1.2.","≥ 2 nepriklausomi kanalai (kad būtų galimybė vienu metu, parenkant skirtingus parametrus, stimuliuoti skirtingus taškus)",null,null,null,null,null,"2 nepriklausomi kanalai (galimybė vienu metu, parenkant skirtingus parametrus, stimuliuoti skirtingus taškus). URO Stim 2 naudojimo instrukcijos 22 psl"]
["3.1.3.","Su integruotu ekranu",null,null,null,null,null,"Su integruotu ekranu. URO Stim 2 naudojimo instrukcijos 10 psl"]
["3.1.4.","Didžiausia impulso srovė ≥ 90 mA",null,null,null,null,null,"Didžiausia impulso srovė  100 mA. URO Stim 2 naudojimo instrukcijos 22 psl"]
["3.1.5.","Impulso pločio intervalas ≥ (50-300) µs",null,null,null,null,null,"Impulso pločio intervalas  (50-600) µs. URO Stim 2 naudojimo instrukcijos 22 psl"]
["3.1.6.","Impulsų dažnio diapazonas ≥ (1-100) Hz",null,null,null,null,null,"Impulsų dažnio diapazonas  (1-120) Hz. URO Stim 2 naudojimo instrukcijos 22 psl"]
["3.1.7.","Akumuliatoriaus/baterijos talpumo indikatorius",null,null,null,null,null,"Akumuliatoriaus/baterijos talpumo indikatorius. URO Stim 2 naudojimo instrukcijos 10 psl"]
["3.1.8.","Komplektuojamas su transportavimo krepšiu,  įkraunamu akumuliatoriumi ir įkrovikliu arba baterijomis, 2 komplektais jungiamųjų laidų (vientų skaičius priklauso nuo kanalų skaičiaus), elektrodai (100 vnt.), vaginaliniu (2 vnt.) ir analiniu (2 vnt.) elektrodais įskaitant jungiamuosius kabelius",null,null,null,null,null,"Komplektuojamas su transportavimo krepšiu,  įkraunamu akumuliatoriumi ir įkrovikliu arba baterijomis, 2 komplektais jungiamųjų laidų (vientų skaičius priklauso nuo kanalų skaičiaus), elektrodai (100 vnt.), vaginaliniu (2 vnt.) ir analiniu (2 vnt.) elektrodais įskaitant jungiamuosius kabelius. URO Stim2 brošiūra. URO Stim 2 naudojimo instrukcijos 22 psl"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C78:C86)<>COUNT(F78:F86)),\"\", SUM(F78:F86))","v":337},{"$f":"IF((COUNT(C78:C86)<>COUNT(F78:F86)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",70.77]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F88), \"\", SUM(F87:F88))","v":407.77}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"14/Ne"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[4,"Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,"14/Ne"]
[5,"Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą",null,null,null,null,null,"1/Taip"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Pardavimų vadovas"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Ričardas Dunderis"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6373 2022-05-29 15:59:03"]