## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės Biochemijos laboratorijai (4558)
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3. Tiekėjas turi pateiki siūlomų pagalbinių priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vienetas | Perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | Viso kiekio kaina be PVM | Viso kiekio kaina su PVM | Gamintojas, katalogo Nr., nuoroda į katalogą
1. | Lancetai kraujo paėmimui (kūdikiams). Dūris atliekamas peiliuku. Ašmenų pjūvis - (3 ± 0,2) mm. Dūrio gylis - 2 mm. | Saugūs vienkartiniai lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, kūdikių kapiliarinio kraujo paėmimui iš kulniuko. Veikimo principas - spyruoklinis mechanizmas, kurio dėka iššaunamas peiliukas po dūrio sugrįžta ir pasislepia lanceto korpuse. Dūris atliekamas peiliuko formos ašmenimis. Dūrio gylis - 2 mm. Ašmenų pjūvis - (3 ± 0,2) mm. | vnt. | 4000 | 5 | 0.96 | 3840 | 4032 | Baby Lancets 2.00mm depth/3.00mm Incision Length, Prekės Nr.331213, Vitrex Medical a/s, Danija Žr. Vitrex_Lancet_Katalogas1 psl.
2. | Lancetai kraujo paėmimui (naujagimiams). Dūris atliekamas peiliuku. Ašmenų pjūvis - (3 ± 0,2) mm. Dūrio gylis - (1 ± 0,1) mm. | Saugūs vienkartiniai lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, naujagimių kapiliarinio kraujo paėmimui iš kulniuko. Veikimo principas - spyruoklinis mechanizmas, kurio dėka iššaunamas peiliukas po dūrio sugrįžta ir pasislepia lanceto korpuse. Dūris atliekamas peiliuko formos ašmenimis. Dūrio gylis - (1 ± 0,1) mm. Ašmenų pjūvis - (3 ± 0,2) mm. | vnt. | 4000 | 5 | 0.96 | 3840 | 4032 | Baby Lancets 1.14mm depth/2.80mm Incision Length , Prekės Nr.332213, Vitrex Medical a/s, Danija Žr. Vitrex_Lancet_Katalogas1 psl.
3. | Lancetai kraujo paėmimui (naujagimiams). Dūris atliekamas peiliuku. Ašmenų pjūvis - (2,5 ± 0,2) mm. Dūrio gylis - (1 ± 0,1) mm. | Saugūs vienkartiniai lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, naujagimių kapiliarinio kraujo paėmimui iš kulniuko. Veikimo principas - spyruoklinis mechanizmas, kurio dėka iššaunamas peiliukas po dūrio sugrįžta ir pasislepia lanceto korpuse. Dūris atliekamas peiliuko formos ašmenimis. Dūrio gylis - (1 ± 0,1) mm. Ašmenų pjūvis - (2,5 ± 0,2) mm. | vnt. | 3000 | 5 | 0.96 | 2880 | 3024 | Baby Lancets 1.00mm depth/2.50mm Incision Length , Prekės Nr.333213, Vitrex Medical a/s, Danija Žr. Vitrex_Lancet_Katalogas1 psl.
4. | Lancetai kraujo paėmimui (neišnešiotiems naujagimiams). Dūris atliekamas peiliuku. Ašmenų pjūvis - (1,8 ± 0,1) mm. Dūrio gylis - (0,8 ± 0,1) mm. | Saugūs vienkartiniai lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, neišnešiotų naujagimių kapiliarinio kraujo paėmimui. Veikimo principas - spyruoklinis mechanizmas, kurio dėka iššaunamas peiliukas po dūrio sugrįžta ir pasislepia lanceto korpuse. Dūris atliekamas peiliuko formos ašmenimis. Dūrio gylis - (0,8 ± 0,1) mm. Ašmenų pjūvis - (1,8 ± 0,1) mm. | vnt. | 3000 | 5 | 0.96 | 2880 | 3024 | Baby Lancets 0.85mm depth/1.75mm Incision Length, Prekės Nr.334213, Vitrex Medical a/s, Danija Žr. Vitrex_Lancet_Katalogas1 psl.
5. | Lancetai kraujo paėmimui. Dūris atliekamas peiliuku. Ašmenų pjūvis - (1,5 ± 0,1) mm. Dūrio gylis - (1,6 ± 0,1) mm. | Saugūs vienkartiniai lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, kapiliarinio kraujo paėmimui. Veikimo principas - spyruoklinis mechanizmas, kurio dėka iššaunamas peiliukas po dūrio sugrįžta ir pasislepia lanceto korpuse. Dūris inicijuojamas paspaudus mygtuką, o ne spaudžiant lanceto korpusą prie odos. Dūris atliekamas peiliuko formos ašmenimis. Dūrio gylis - (1,6 ± 0,1) mm. Ašmenų pjūvis - (1,5 ± 0,1) mm. | vnt. | 32000 | 5
6. | Lancetai kraujo paėmimui. Dūrio gylis - (1,8 ± 0,1) mm, adatėlės kalibras - 30 G | Saugūs vienkartiniai lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, kapiliarinio kraujo paėmimui. Veikimo principas - spyruoklinis mechanizmas, kurio dėka iššaunama adatėlė po dūrio sugrįžta ir pasislepia lanceto korpuse. Dūris atliekamas 30 G kalibro adatėle. Dūrio gylis - (1,8 ± 0,1) mm. | vnt. | 60000 | 5
7. | Lancetai kraujo paėmimui. Dūrio gylis - (1,6 ± 0,1) mm, adatėlės kalibras - 28 G | Saugūs vienkartiniai lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, kapiliarinio kraujo paėmimui. Veikimo principas - spyruoklinis mechanizmas, kurio dėka iššaunama adatėlė po dūrio sugrįžta ir pasislepia lanceto korpuse. Dūris inicijuojamas paspaudus mygtuką, o ne spaudžiant lanceto korpusą prie odos. Dūris atliekamas 28 G kalibro adatėle. Dūrio gylis - (1,6 ± 0,1) mm. | vnt. | 140000 | 5
8. | Lancetai kraujo paėmimui. Dūrio gylis - (1,4 ± 0,1) mm, adatėlės kalibras - 25 G | Saugūs vienkartiniai lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, kapiliarinio kraujo paėmimui. Veikimo principas - spyruoklinis mechanizmas, kurio dėka iššaunama adatėlė po dūrio sugrįžta ir pasislepia lanceto korpuse. Dūris inicijuojamas paspaudus mygtuką, o ne spaudžiant lanceto korpusą prie odos. Dūris atliekamas 25 G kalibro adatėle. Dūrio gylis - (1,4 ± 0,1) mm. | vnt. | 150000 | 5
9. | Lancetai kraujo paėmimui. Dūrio gylis - (1,8 ± 0,1) mm, adatėlės kalibras - 21 G | Saugūs vienkartiniai lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, kapiliarinio kraujo paėmimui. Veikimo principas - spyruoklinis mechanizmas, kurio dėka iššaunama adatėlė po dūrio sugrįžta ir pasislepia lanceto korpuse. Dūris inicijuojamas paspaudus mygtuką, o ne spaudžiant lanceto korpusą prie odos. Dūris atliekamas 21 G kalibro adatėle. Dūrio gylis - (1,8 ± 0,1) mm. | vnt. | 166000 | 5
10. | Lancetai kraujo paėmimui, plieniniai | Vienkartiniai neautomatiniai plieniniai lancetai. Lanceto galiukas, kuriuo praduriama oda, turi ne mažiau kaip tris aštrias briaunas, dūrio gylis ≤ 2 mm. Lancetai yra sterilūs, kiekvienas lancetas įpakuotas atskirai. | vnt. | 40000 | 5
11. | Keičiamo tūrio mechaninė pipetė, kurios siurbiamas tūris gali būti nustatomas tokiame intervale: 2 µl - 20 µl | Autoklavuojama visa pipetė. Pipetė atspari UV spinduliams. Pistonas atsparus cheminių medžiagų keliamai korozijai. Parinkto tūrio fiksavimo (užrakinimo) funkcija, apsauganti nuo atsitiktinio tūrio pakeitimo. Tūrių intervalas: 2 µl - 20 µl. Tikslumas (angl. accuracy) ne prastesnis kaip ± 5 % ir glaudumas (angl. precision) ne prastesnis kaip ± 3 % visame tūrių intervale. Gamintojo patikros sertifikatas. 2 metų garantija. | vnt. | 8 | 21
| Keičiamo tūrio mechaninė pipetė, kurios siurbiamas tūris gali būti nustatomas tokiame intervale: 10 µl - 100 µl | Autoklavuojama visa pipetė. Pipetė atspari UV spinduliams. Pistonas atsparus cheminių medžiagų keliamai korozijai. Parinkto tūrio fiksavimo (užrakinimo) funkcija, apsauganti nuo atsitiktinio tūrio pakeitimo. Tūrių intervalas: 10 µl - 100 µl. Tikslumas (angl. accuracy) ne prastesnis kaip ± 2 % ir glaudumas (angl. precision) ne prastesnis kaip ± 1 % visame tūrių intervale. Gamintojo patikros sertifikatas. 2 metų garantija. | vnt. | 8 | 21
| Keičiamo tūrio mechaninė pipetė, kurios siurbiamas tūris gali būti nustatomas tokiame intervale: 20 µl - 200 µl | Autoklavuojama visa pipetė. Pipetė atspari UV spinduliams. Pistonas atsparus cheminių medžiagų keliamai korozijai. Parinkto tūrio fiksavimo (užrakinimo) funkcija, apsauganti nuo atsitiktinio tūrio pakeitimo. Tūrių intervalas: 20 µl - 200 µl. Tikslumas (angl. accuracy) ne prastesnis kaip ± 1 % ir glaudumas (angl. precision) ne prastesnis kaip ± 0,5 % visame tūrių intervale. Gamintojo patikros sertifikatas. 2 metų garantija. | vnt. | 8 | 21
| Keičiamo tūrio mechaninė pipetė, kurios siurbiamas tūris gali būti nustatomas tokiame intervale: 100 µl - 1000 µl | Autoklavuojama visa pipetė. Pipetė atspari UV spinduliams. Pistonas atsparus cheminių medžiagų keliamai korozijai. Parinkto tūrio fiksavimo (užrakinimo) funkcija, apsauganti nuo atsitiktinio tūrio pakeitimo. Tūrių intervalas: 100 µl - 1000 µl. Tikslumas (angl. accuracy) ne prastesnis kaip ± 1 % ir glaudumas (angl. precision) ne prastesnis kaip ± 0,5 % visame tūrių intervale. Gamintojo patikros sertifikatas. 2 metų garantija. | vnt. | 8 | 21
| Keičiamo tūrio mechaninė pipetė, kurios siurbiamas tūris gali būti nustatomas tokiame intervale: 1 ml -5 ml | Autoklavuojama visa pipetė. Pipetė atspari UV spinduliams. Pistonas atsparus cheminių medžiagų keliamai korozijai. Parinkto tūrio fiksavimo (užrakinimo) funkcija, apsauganti nuo atsitiktinio tūrio pakeitimo. Tūrių intervalas: 1 ml - 5 ml. Tikslumas (angl. accuracy) ne prastesnis kaip ± 1 % ir glaudumas (angl. precision) ne prastesnis kaip ± 0,3 % visame tūrių intervale. Gamintojo patikros sertifikatas. 2 metų garantija. | vnt. | 8 | 21
11 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
11 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
12. | Antgaliai automatinėms Nichiryo Nichipet 2 - 20 µl pipetėms. | Antgaliai turi būti tinkami Nichiryo Nichipet automatinėms pipetėms, kurių siurbimo intervalas yra 2 µl - 20 µl. | vnt. | 60000 | 5
| Antgaliai automatinėms Nichiryo Nichipet 10 - 100 µl pipetėms. | Antgaliai turi būti tinkami Nichiryo Nichipet automatinėms pipetėms, kurių siurbimo intervalas yra 10 - 100 µl. | vnt. | 80000 | 5
| Antgaliai automatinėms Nichiryo Nichipet 20 - 200 µl pipetėms. | Antgaliai turi būti tinkami Nichiryo Nichipet automatinėms pipetėms, kurių siurbimo intervalas yra 20 - 200 µl. | vnt. | 80000 | 5
| Antgaliai automatinėms Nichiryo Nichipet 1 - 5 ml pipetėms. | Antgaliai turi būti tinkami Nichiryo Nichipet automatinėms pipetėms, kurių siurbimo intervalas yra 1 - 5 ml. | vnt. | 80000 | 5
12 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
12 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
13. | Mikrocentrifuginiai apvaliadugniai mėgintuvėliai, 2 ml talpos | Mikrocentrifuginiai apvaliadugniai 2 ml talpos polipropileniniai (PP) mėgintuvėliai. Permatomi, graduoti. Mėgintuvėlis užkemšamas dangteliu pritvirtintu prie mėgintuvėlio. Mėgintuvėlio užkimšimo būdas "safe lock"/"CLEARLock" tipo. Sertifikuoti be DN-azių, RN-azių, endotoksinų/pirogenų. | vnt. | 80000 | 5
14. | Mėgintuvėliai su užsukamu dangteliu, 2 ml talpos | Mėgintuvėliai 2 ml talpos su užsukamu dangteliu. Mėgintuvėlio su dangteliu aukštis ≤ 47,6 mm. Mėgintuvėlis pagamintas iš polipropileno (PP). Dangtelis iš polietileno ar PP. Dangtelis su sandarinimo žiedu. Mėgintuvėlio dugnas konusinis. Mėgintuvėlis be sijonėlio skirto mėgintuvėlio pastatymui. Mėgintuvėlis atsparus karščiui. Sertifikuoti be DN-azių, RN-azių, endotoksinų/pirogenų. | vnt. | 80000 | 5
15. | Vienkartinės "semi-micro" tipo kiuvetės spektrofotometrui. PMMA | Kiuvetės pagamintos iš polimetilmetakrilato/metakrilato (PMMA). Tinkamos bangų ilgių intervalui [300; 900] nm. Optinio kelio ilgis 10 mm. Minimalus kiuvetės užpildymo tūris gali būti tūrių intervale [1,6; 2] ml. Tinkamos spektrofotometrams be jokių papildomų laikiklių. Supakuotos putų polistirolo dėžutėse, kuriose kiuvetės išdėstytos kiuvetei atitinkamos formos duobutėse. | vnt. | 500 | 5
16. | Vienkartinės "macro" tipo kiuvetės spektrofotometrui. PMMA | Kiuvetės pagamintos iš polimetilmetakrilato/metakrilato (PMMA). Tinkamos bangų ilgių intervalui [300; 900] nm. Bangos kelio ilgis 10 mm. Maksimalus kiuvetės užpildymo tūris gali būti tūrių intervale [4; 4,5] ml. Tinkamos spektrofotometrams be jokių papildomų laikiklių. Supakuotos putų polistirolo dėžutėse, kuriose kiuvetės išdėstytos kiuvetei atitinkamos formos duobutėse. | vnt. | 9000 | 5
17. | Kriolipdukai (šalčiui atsparūs lipdukai) | Kriolipduko matmenys (4 cm x 5 cm) ± 1,5 cm. Tinkami laikymui ≤ -80°C temperatūroje. Baltos spalvos. | vnt. | 3000 | 21
18. | Kriodėžutės (šalčiui atsparios dėžutės) vakuuminių mėgintuvėlių be kamštelių laikymui | Šalčiui atspari plastikinė (ne kartoninė) dėžutė. Talpinanti 100 mėgintuvėlių, kurių matmenys (13 x 75) mm. Mėgintuvėlių išdėstymas dėžutėje 10 x 10. Dėžutė su dangčiu, dangčio vidinėje pusėje silikagelio dangos kilimėls. Dangtis pritvirtintas prie dėžutės, uždarant dėžutę dangčiu dėžutė užsirakina principu panašiu į "safe lock". | vnt. | 60 | 21
19. | Kriodėžutės (šalčiui atsparios dėžutės) vakuuminių mėgintuvėlių be kamštelių laikymui | Šalčiui atspari plastikinė (ne kartoninė) dėžutė. Talpinanti 100 mėgintuvėlių, kurių matmenys (13 x 100) mm. Mėgintuvėlių išdėstymas dėžutėje 10 x 10. Dėžutė su dangčiu, dangčio vidinėje pusėje silikagelio dangos kilimėls. Dangtis pritvirtintas prie dėžutės, uždarant dėžutę dangčiu dėžutė užsirakina principu panašiu į "safe lock". | vnt. | 60 | 21
20. | NaClOH (natrio hipochlorito vandeninis tirpalas). | Aktyvaus chloro ≥ 14 %. CAS Nr. 7681-52-9. Vienoje pakuotėje ne daugiau kaip 5 litrai. | litras | 60 | 21
21. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vienetas | Perkamas kiekis
| Vario nustatymas | Siūlomi reagentai turi būti tinkami vario nustatymui serume, plazmoje, šlapime ir ženklinti CE IVD. Kolorimetrinis metodas. Tyrimai bus atliekami įstaigos turimu spektrofotometru, todėl prietaiso panaudai teikti nereikia. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 2 skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. Turi būti pateiktas standartas/kalibracinė (-ės) medžiaga (-os). Tyrimo atlikimo dažnis yra 1 diena per 2 mėnesius (36 mėnesių laikotarpiu). Tyrimų atlikimo dieną tiriamos dviejų skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. Nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti siūlomos prekės, atitinkamas jų kiekis ir kainos turi būti pateiktos 21.1.-21.n. punktuose. | tyrimas | 300
| Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | Viso kiekio kaina be PVM | Viso kiekio kaina su PVM | Gamintojas, katalogo Nr., nuoroda į katalogą
21.1. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
21.n. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
21 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
21 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
22. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vienetas | Perkamas kiekis | PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | Viso kiekio kaina be PVM | Viso kiekio kaina su PVM | Gamintojas, katalogo Nr., nuoroda į katalogą
Reagentai ir pagalbinės priemonės prietaisui HEMOCUE® PLASMA/LOW HB SYSTEM mažos laisvo hemoglobino koncentracijos nustatymui, arba lygiaverčiam prietaisui, teikiamam panaudos būdu
22.1. | Mažos hemoglobino koncentracijos nustatymas serume, plazmoje, eritrocitų masėje naudojant vienkartines mikrokiuvetes ir/arba kitas priemones / Vienkartinės kiuvetės | Mažos pakuotės (pakuotėje ne daugiau negu 20-25 vnt. mikrokiuvečių), su aiškiai matomu galiojimo laiku / Pakuotėje - N25 su aiškiai matomu galiojimo laiku. | tyr. | 7500
22.2 | Kokybės kontrolė I, II ir III lygis |  | 2x1ml | 36
22 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
22 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
22.3. | Techniniai reikalavimai prietaisui laisvo hemoglobino koncentracijos nustatymui teikiant lygiavertį prietaisą panaudai
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą prietaiso dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
| Bendra prietaiso charakteristika | Prietaisas skirtas kiekybiškai nustatyti mažą hemoglobino koncentraciją plazmos, serumo, eritrocitų masės mėginiuose. | Būtina
| Matavimo metodas | Fotometrinis | Būtina
| Tyrimo atlikimo laikas | ≤ 60 s. | Būtina
| Matuojamas parametras, nustatymo ribos | Laisvo hemoglobino koncentracija (g/l), nustatymo ribos ne mažesnės negu nuo 0 iki 30 g/L. | Būtina
| Mėginio tūris | Mėginio tūris tyrimui atlikti ne didesnis negu 20 ml. Tyrimas atliekamas be mėginio skiedimo. | Būtina
| Kokybės kontrolės rezultatų pateikimas | Kokybės kontrolės sistema, ne mažiau 3 lygių. Medžiaga su 3 skirtingomis žinomomis Hb koncentracijomis (žema, vidutinė, aukšta) ir nurodytomis matavimų paklaidų ribomis, skirta Hb kiekio kokybės kontrolei. Kontrolinė medžiaga turi būti paruošta naudojimui. | Būtina
| Maitinimas | 220V ± 10%, 50-60Hz elektros tinklas, iš kurio prietaisas maitinamas tiesiogiai arba maitinama prietaiso baterija | Būtina
| Garantiniai įsipareigojimai, remontas | Sutarties galiojimo metu tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą. Darbo dienomis galimų prietaiso defektų ir/ar gedimų/sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Prietaisas turi būti sutaisytas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas arba pakeistas lygiaverčiu kokybišku prietaisu. | Būtina
| Techninis prietaisų aptarnavimas | Turi būti garantuota kvalifikuota techninė prietaiso priežiūra tiekėjo lėšomis. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti techninę prietaiso priežiūrą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio prietaiso techninę priežiūrą. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija įrodanti reikalavimo atitikimą. | Būtina
| Personalo mokymas ir konsultavimas | Tiekėjas turi apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą dirbti panaudai siūlomu prietaisu. Turi būti garantuotas nuolatinis nemokamas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų naudojimo ir kt. klausimais | Būtina