## Tech.sp.
Pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, I klasei su matavimo funkcija, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Sąjungos direktyvos 2017/745EEB „Medicinos prietaisai“ reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | DEFIBRILIATORIUS, AUTOMATINIS
1.1 | Defibriliatoriaus tipas | Pusiau automatinis išorinis defibriliatorius
1.2 | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinė
1.3 | EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti | Būtina
1.4 | Analizės įjungimas | EKG analizės programa įjungiama automatiškai. Galimybė, kad EKG analizės programa būtų įjungiama ir tam skirtu mygtuku - pageidautina.
1.5 | Rankinis defibriliacijos režimas | Būtinas
1.6 | Gaivinimo trukmė automatinio defibriliavimo metu | 120 s
1.7 | Galimybė nustatyti gaivinimo trukmę pasirinktinai pagal LR galiojantį gaivinimo algoritmą 60, 90, 120 ir 180 s. | Pageidautina
1.8 | Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmės | Ne mažiau 150 J.
1.9 | Pilnai įkrauto vidinio akumuliatoriaus talpa, nenaudojant išorinio maitinimo šaltinio | Ne mažiau 180 defibriliacijos iškrovų naudojant 150 J energiją
1.10 | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė iki 150J energijos | Ne ilgiau nei 10 s
1.11 | Įmontuotas skystųjų kristalų ekranas | Būtina, įstrižainė ne mažiau 100 mm
1.12 | Papildomas būklės indikatorius | Indikatorius informuojantis apie defibriliatoriaus parengtį darbui (esama būklė, baterijos įkrovos lygis).
1.13 | Informacijos pateikimas ekrane | Laikas, atliktų defibriliacijų skaičius, vėliausios iškrovos energija, užrašai su grafinėm ikonom lydintys pranešimus balsu. Likęs gaivinimo laikas - pageidautina.
1.14 | Garsinės patariamosios gaivinimo funkcijos kalba | Pageidautina lietuvių kalba
1.15 | Vidinė atmintis | Turi išsaugoti ne mažiau nei 30 min. ištisinės paciento EKG, arba ne mažiau 100 įvykių, be papildomo išorinio archyvavimo įrenginio
1.16 | Paciento impedanso ribos, ne siauresnės | Nuo 30 iki 175 Ω
1.17 | Įmontuota jungtis EKG duomenų perdavimui į personalinį kompiuterį. | Būtina
1.18 | Kompiuterinė programinė įranga duomenų priėmimui iš defibriliatoriaus ir jų archyvavimui | Būtina. Peržiūrima EKG, įvykiai.
1.19 | Defibriliatoriaus svoris su akumuliatoriumi | ne daugiau 3,5 kg.
1.20 | Defibriliatoriaus darbinė temperatūra | ne siauresnėse ribose 0°C iki +40°C
1.21 | Atitikimas standartams, pateikti sertifikatus ar kitą originalią gamintojo dokumentaciją | Vandens rezistentiškumo kategorija ≥ IPx4;
1.22 | Atsparumas smūgiams | Atlaiko kritimą iš ne mažiau kaip 1 m ant kieto paviršiaus.
1.23 | Komplektacija | Apsauginis nešiojimo krepšys (1 vnt.), akumuliatorius (1 vnt), defibriliacijos elektrodai suaugusiems (2 vnt.)
1.24 | Garantija defibriliatoriui | Ne mažiau 3 metai
1.25 | Servisas | Pateikti gamintojo išduotą sertifikatą tiekėjo inžinieriui
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie |  | Lietuvos ir Šveicarijos
Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Hospitex Diagnostics Kaunas“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Algis Bakutis