## Tech.sp.
Pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
4 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Pavadinimas | Tiekėjo siūlomi techniniai rodikliai
1 | DEFIBRILIATORIUS, AUTOMATINIS
1.1 | Defibriliatoriaus tipas | Pusiau automatinis išorinis defibriliatorius
1.2 | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinė
1.3 | EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti | EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti
1.4 | Analizės įjungimas | EKG analizės programa įjungiama tam skirtu mygtuku ir automatiškai.
1.5 | Rankinis defibriliacijos režimas | Rankinis defibriliacijos režimas
1.6 | Gaivinimo trukmė automatinio defibriliavimo metu | 15 s, 30 s, 45 s, 60 s, 90 s, 120 s, 180 s.
1.7 | Galimybė nustatyti gaivinimo trukmę pasirinktinai pagal LR galiojantį gaivinimo algoritmą 60, 90, 120 ir 180 s. | Galimybė nustatyti gaivinimo trukmę pasirinktinai pagal LR galiojantį gaivinimo algoritmą 60, 90, 120 ir 180 s
1.8 | Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmės | 150 J, 175 J, 200 J, 225 J, 250 J, 275 J, 300 J, 325 J, 360 J.
1.9 | Pilnai įkrauto vidinio akumuliatoriaus talpa, nenaudojant išorinio maitinimo šaltinio | 440 defibriliacijos iškrovų naudojant 200 J energiją
1.10 | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė iki 150J energijos | Iki 200 J per 7 s, iki 360 J per 12 s.
1.11 | Įmontuotas skystųjų kristalų ekranas | Įstrižainė 149 mm
1.12 | Papildomas būklės indikatorius | Indikatorius informuojantis apie defibriliatoriaus parengtį darbui (esama būklė, baterijos įkrovos lygis).
1.13 | Informacijos pateikimas ekrane | Laikas, atliktų defibriliacijų skaičius, vėliausios iškrovos energija, likęs gaivinimo laikas, užrašai su grafinėm ikonom lydintys pranešimus balsu.
1.14 | Garsinės patariamosios gaivinimo funkcijos kalba | Garsinės patariamosios gaivinimo funkcijos kalba pageidautina lietuvių kalba
1.15 | Vidinė atmintis | Išsaugo 30 min. ištisinės paciento EKG, 100 įvykių, be papildomo išorinio archyvavimo įrenginio
1.16 | Paciento impedanso ribos, ne siauresnės | Nuo 30 iki 300 Ω
1.17 | Įmontuota jungtis EKG duomenų perdavimui į personalinį kompiuterį. | Įmontuota jungtis EKG duomenų perdavimui į personalinį kompiuterį bevieliu būdu.
1.18 | Kompiuterinė programinė įranga duomenų priėmimui iš defibriliatoriaus ir jų archyvavimui | Peržiūrima EKG, įvykiai, krūtinės ląstos paspaudimų dažnio analizė peteikiama grafiškai.
1.19 | Defibriliatoriaus svoris su akumuliatoriumi | 2,94 kg (aparatas su akumuliatoriumi).
1.20 | Defibriliatoriaus darbinė temperatūra | Darbinės temperatūros diapazonas nuo 0°C iki +50°C
1.21 | Atitikimas standartams, pateikti sertifikatus ar kitą originalią gamintojo dokumentaciją | Vandens rezistentiškumo kategorija IP55;
1.22 | Atsparumas smūgiams | Atlaiko kritimą iš 1 m ant kieto paviršiaus ant kiekvieno aparato kampo, kraštinės ir paviršiaus.
1.23 | Komplektacija | Apsauginis nešiojimo krepšys (1 vnt.), akumuliatorius (1 vnt), defibriliacijos elektrodai suaugusiems (2 vnt.)
1.24 | Garantija defibriliatoriui | Garantija 4 metai
1.25 | Servisas | Pateikiamas gamintojo išduotas sertifikatas inžinieriui
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie |  | Lietuvos ir Šveicarijos
Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Hospitex Diagnostics Kaunas“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Algis Bakutis