Atviro konkurso sąlygų 2 priedas

Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika

Naujoji g. 48, 62381 Alytus

TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI |
| --- | --- |
| 1. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. |
| 2. | Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui prietaisais, suteikiamais panaudos būdu. Jei tiekėjas siūlo ne prietaiso gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles, privaloma pateikti prietaiso gamintojo išduotus adaptacinius protokolus bei prietaiso gamintojo išduotus validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams. (Reikalavimas nustatytas, siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 "Dėl medicinos priemonių /prietaisų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (įskaitant pakeitimus ir papildymus ) 37.1.4 punkto nuostatas ir Lietuvos standarto LST EN ISO 15189 5.5.1.1 ir 5.5.1.2 punktų reikalavimus). |
| 3. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis poliklinikos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio. |
| 4. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 1 - 20 Reagentų aprašymas psl.Nr.1-26 |
| 5. | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Gamintojo įgaliojimas |
| 6. | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Tiekėjas, tiekiantis reagentus ir pagalbines priemones su prietaisu, turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją. Reagentų aprašymas psl.Nr.1-26 CE deklaracijos psl Nr. 1-30 |
| 7. | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateikti tyrimų protokolus, prekių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su tyrimo procesu, reagentu, pagalbine priemone susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliktus prekių aprašymų, naudojimo instrukcijų, saugos duomenų lapų ar kitos dokumentacijos pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui. Saugos duomenų lapai pateikiami prieš pasirašant sutartį. Tyrimų protokolas Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 1 - 20 BC-6000 Naudojimo instrukcija Saugos duomenų lapai |
| 8. | Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, prieš pasirašant sutartį, turi pateikti detalų analizatoriaus priežiūros planą, bei visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas. BC-6000 Naudojimo instrukcija Mindray BC-6 priežiūros protokolas |
| 9. | Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, prietaiso instaliavimo metu turi užtikrinti laboratorijos darbo nepertraukiamumą ir sklandumą. |
| 10. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio). |
| 11. | Tiekėjas turi pateikti ir įrengti visą papildomą įrangą, reikalingą analizatoriaus veikimui užtikrinti, pavyzdžiui, nepertraukiamo srovės tiekimo įrenginius, spausdintuvus ir kt. Tiekėjo deklaracija |
| 12. | Tiekėjas turi pateikti įvykdytų/vykdomų sutarčių sąrašą, ne mažiau kaip trys sutartys (paskutinių 3 metų) kaip įrodymą, jog yra pajėgus užtikrinti tinkamą prekių tiekimą ir vykdyti prisiimtinus sutartinius įsipareigojimus. Teikiami dokumentai turi būti patvirtinti abiejų šalių parašais. Įvykdytų sutarčių sąrašas. Sutartys. |

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. REAGENTAI BEI PAGALBINĖS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI KARTU SU ANALIZATORIŲ ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU

| ANALIZATORIUS HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (ĮSIGYJAMAS PANAUDOS BŪDU) Pavadinimas Mindray BC-6000 Hematologinis analizatorius Modelis BC-6000 Gamintojas Mindray Kilmės šalis Kinija |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Atitikimas reikalavimui Siūloma techninio parametro reikšmė (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes-„Taip“, „Atitinka“ nepaliekant žodžių „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., | Reikalavimų atitikimas tiksliai pažymimas gamintojo parengtoje dokumentacijoje ir vertimuose į lietuvių kalbą. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams |
| 1. | Įsigyjamų analizatorių kiekis | 2 vnt. Analizatoriai naudojantys vienodus reagentus. , sujungti į sistemą, valdomi iš vieno kompiuterio (vienos darbo vietos).galintys dirbti autonomiškai nepriklausomai vienas nuo kito | Mindray BC-6000 - 2 vnt. Analizatoriai naudojantys vienodus reagentus, sujungti į sistemą, valdomi iš vieno kompiuterio (vienos darbo vietos), galintys dirbti autonomiškai nepriklausomai vienas nuo kito | Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 1, 18 Reagentų aprašymas psl.Nr.1-26 LabXpert psl. Nr. 3 |  |  |
| 2. | Analizatorių paskirtis | Automatizuotai atlikti hematologinius tyrimus su 5- ių dalių leukocitų diferenciacija | Automatizuotai atlieka hematologinius tyrimus su 5- ių dalių leukocitų diferenciacija | Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 1 |
| 3. | Valdymas | Analizatoriai gali būti valdomi kompiuteriu arba per integruotu į analizatorių liečiamu ekranu | Analizatoriai valdomi integruotu į analizatorių liečiamu ekranu | Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 7 |
| 4. | Matavimo metodas | Impedanso su tėkmės citometrija | Matavimo metodas impedanso su tėkmės citometrija | Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 1 |
| 5. | Tiriami parametrai | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), IMG arba IG ( #, %), RDW-SD, RDW-CV | Tiriami parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), IMG arba IG (#, %), RDW-SD, RDW-CV | Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 1 |
| 6. | Tiriami ėminiai / mėginiai | Veninis ir kapiliarinis kraujas | Tiriami ėminiai / mėginiai: Veninis ir kapiliarinis kraujas | Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 1 |
| 7. | Ėminio / mėginio paėmimas tyrimui | Turi būti ėminio / mėginio paėmimas tyrimui praduriant pirminio mėgintuvėlio kamštelį. Turi būti galimybė atlikti kapiliarinio kraujo mėginį iš pirminio mikro mėgintuvėlio | ėminio / mėginio paėmimas tyrimui praduriant pirminio mėgintuvėlio kamštelį. Yra galimybė atlikti kapiliarinio kraujo mėginį iš pirminio mikro mėgintuvėlio | Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 11, 12 |
| 8. | Įsiurbiamas mėginio tūris | Įsiurbiamo mėginio tūris iš vakuuminių mėgintuvėlių ne daugiau nei 100 µl, iš mikro mėgintuvėlių ( naujagimiams, kūdikiams ir vaikams) ne daugiau nei 50 µl | Įsiurbiamo mėginio tūris iš vakuuminių mėgintuvėlių 80 µl, iš mikro mėgintuvėlių ( naujagimiams, kūdikiams ir vaikams) 35 µl | Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 5 |
| 9. | Mėginių identifikavimas | Mėginiai identifikuojami nuskaitant barkodą | Mėginiai identifikuojami nuskaitant barkodą | Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 8 |
| 10. | Matavimo ribos ne siauresnės | WBC 0,5-360 109/L RBC 0.5-8.0 1012/L HBG 0,1-240 g/L HCT 0-75 % PLT 0-1450 109/L | WBC 0 - 500 109/L RBC 0 -8.6 1012/L HBG 0 - 260 g/L HCT 0-75 % PLT 0-5000 109/L | Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 1 |
| 11. | Matavimo tikslumas (CV%) ne mažesnis nei | WBC 2.5% RBC 1.5% HGB 1% PLT 4% | WBC 2.5% RBC 1.5% HGB 1% PLT 4% | Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 1 |
| 12. | Pranešimai | Turi būti pranešimas operatoriui apie nepakankamą mėginio tūrį ir/ar mėginio įsiurbimo klaidą | Pranešimas operatoriui apie nepakankamą mėginio tūrį ir mėginio įsiurbimo klaidą | Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 9, 16 |
| 13. | Matavimo režimai | CBC+DIFF | Matavimo režimai CBC+DIFF | Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 1 |
| 14. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau 100 tyrimų per valandą | Analizatoriaus našumas 110 tyrimų per valandą | Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 1 |
| 15. | Talpa automatiniam mėginių padavimui | Talpa ne mažiau 50 kraujo mėginių. Sistema leidžia nuolat papildyti ėminius su stoveliais analizatoriaus darbo metu | Talpa 50 kraujo mėginių. Sistema leidžia nuolat papildyti ėminius su stoveliais analizatoriaus darbo metu | Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 1, 10 |
| 16. | Kasdieninė priežiūros procedūra | turi būti automatinė . Kasdieninės priežiūros tirpalai turi būti paruošti naudojimui ( t.y. jų nereikia perpilti ar skiesti rankiniu būdu) | Automatinė kasdienės priežiūros procedūra. Kasdieninės priežiūros tirpalai turi būti paruošti naudojimui ( t.y. jų nereikia perpilti ar skiesti rankiniu būdu) | Reagentų aprašymas psl.Nr.1-26, 17 |
| 17. | Kokybės kontrolės sistema | Turi būti trijų lygių, žinomų reikšmių kontrolinė medžiaga. Po atidarymo laikant + (2 - 8 °C) temperatūroje tinkama naudoti ne trumpiau kaip 14 dienų. Kiekvienos dienos kontrolinės reikšmės atžymimos kiekvieno lygio grafike automatiškai | Kokybės kontrolės sistema trijų lygių, žinomų reikšmių kontrolinė medžiaga. Po atidarymo laikant 2 - 8 °C temperatūroje tinkama naudoti 15 dienų. Kiekvienos dienos kontrolinės reikšmės atžymimos kiekvieno lygio grafike automatiškai | Reagentų aprašymas psl. Nr. 10, 20 Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 13 LabXpert psl. Nr. 1, 2 |
| 18. | Analizatoriaus pagamino metai | Siūlomi analizatoriai turi būti nauji, anksčiau nenaudoti, pagaminti ne seniau kaip 2021 m. | Analizatoriai Mindray BC-6000 nauji, 2021-2022m. gamybos |  |
| 19. | Analizatorius turi būti visiškai instaliuotas, suderintas bei funkcionalus. Tiekėjas turi apmokyti personalą dirbti su įranga. | Būtina. Tiekėjo lėšomis. Pateikiamas patvirtinimas raštu. | Pristatomas analizatorius bus visiškai instaliuotas, suderintas bei funkcionalus. Įsipareigojame apmokyti personalą dirbti su įranga. | Tiekėjo deklaracija |
| 20. | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikta naudojimosi prietaisu instrukcija anglų ir lietuvių kalba. Turi būti pateiktas prietaiso techninis pasas. | Būtina | Kartu su analizatoriumi pateikiama naudojimosi prietaisu instrukcija anglų ir lietuvių kalba. Taip pat pateikiamas prietaiso techninis pasas. | BC-6000 Naudojimo instrukcija |
| 21. | Įranga turi būti CE sertifikuota. CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina | Kartu su pasiūlymu pateikiame CE sertifikatą | CE deklaracijos |
| 22. | Tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas ar oficialus gamintojo atstovas | Būtina | Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo įgaliojimą | Gamintojo įgaliojimas |
| 23. | Duomenų valdymo programa | Turi būti suderinama ir prijungiama prie laboratorijoje esančios informacinės sistemos SLIS. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu | Suderinama ir prijungiama prie laboratorijoje esančios informacinės sistemos SLIS. Įsipareigojame pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu | Analizatoriaus aprašymas psl. Nr. 14, 15 Tiekėjo deklaracija |

| Reagentai ir pagalbinės priemonės hematologiniams tyrimams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Mato vnt. | Siūlomos pakuotės dydis | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pilnas kraujo tyrimas su leukocitų diferenciacija į penkias populiacijas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir pagalbines priemones) | 190 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Reagentas DS Diluent |  | 405 | 20L | 138,00 | 144,90 | 58684,50 | Mindray, DS Diluent Reagentų aprašymas psl.Nr.1-4 |
| 1.2 | Reagentas M-6LD Lyse |  | 312 | 1L | 40,00 | 42,00 | 13104,00 | Mindray, M-6LD Lyse Reagentų aprašymas psl.Nr.1-2, 5-6 |
| 1.3 | Reagentas M-6FD Dye |  | 414 | 12mL | 40,00 | 42,00 | 17388,00 | Mindray, M-6FD Dye Reagentų aprašymas psl.Nr. 1-2,7-8 |
| 1.4 | Reagentas M-6LH Lyse |  | 108 | 1L | 40,00 | 42,00 | 4536,00 | Mindray, M-6LH Lyse Reagentų aprašymas psl.Nr.1-2, 9-10 |
| 1.5 | Reagentas M-6LN Lyse |  | 300 | 1L | 40,00 | 42,00 | 12600,00 | Mindray, M-6LN Lyse Reagentų aprašymas psl.Nr.1-2, 11-12 |
| 1.6 | Reagentas M-6FN Dye |  | 414 | 12mL | 40,00 | 42,00 | 17388,00 | Mindray, M-6FN Dye Reagentų aprašymas psl.Nr.1-2, 13-14 |
| 1.7 | Priežiūros reagentas Probe Cleanser |  | 222 | 50ml | 9,00 | 9,45 | 2097,90 | Mindray, Probe Cleanser (M-68) Reagentų aprašymas psl.Nr.1-2, 15-17 |
| 1.8 | Kontrolinė medžiaga BC-6D Hematology Control |  | 162 | 4,5 ml | 21,00 | 22,05 | 3572,10 | Mindray, BC-6D Hematology Control Reagentų aprašymas psl.Nr.18-22 |
| 1.9 | SC-Cal kalibratorius |  | 6 | 3ml | 35,00 | 36,75 | 220,50 | Mindray, SC-cal Reagentų aprašymas psl.Nr.23-26 |

Pastaba. Remiantis VPĮ 20 straipsnio 1 bei 2 dalimi, pasiūlyme nurodytų prekių kainų sudedamosios dalys yra konfidenciali informacija, išskyrus bendrą pirkimo objekto dalies kainą bei siūlomų prekių pavadinimai ir modeliai.

| Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė |  |  |  | Vilma Gudonienė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |