Konkurso sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | BVPŽ kodas | Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas (privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai) | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šaldytuvas su šaldikliu apačioje | 2 | 39711100-0 | 1.Paskirtis - vertikalus aklinų durų šaldytuvas su apačioje išdėstyta šaldymo kamera. 2. Talpa – bendras vidinis naudingas tūris turi būti ne mažiau kaip 300 L. 3. Išoriniai matmenys: 3.1. aukštis - ne daugiau kaip 2000 mm 3.2. plotis - ne daugiau kaip 780 mm 3.3. gylis - ne daugiau kaip 900 mm 4. Korpusas - išorė turi būti pagaminta iš nerūdijančio arba milteliniu būdu dažyto lakštinio plieno. 5. Konstrukcija: 5.1 Turi stovėti ant ratukų. 5.2. Durys turi būti rakinamos. 6. Būtina automatinio atitirpinimo funkcija. 7. Kamera: 7.1. Kamerų vidus turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno. 7.2 Kamerose turi būti priverstinė oro cirkuliacija. 7.3. Ne mažiau kaip 4 (keturio) lentynos, su galimybe reguliuoti jų aukštį. Lentynos maksimali apkrova ne mažesnė kaip 20 kg. 7.4. Lentynos turi būti pagamintos iš nerūdijančio arba chromuoto plieno strypelių. 8. Temperatūros ribos: 8.1. šaldytuvo – ne siauresnės nei nuo +2°C iki +10°C, 8.2. šaldiklio – ne siauresnės nei nuo -15°C iki -25°C. 9. Valdymas - mikroprocesorinis, su lietimams jautriu informaciniu ekranu šaldytuvo išorėje. 10. Duomenų perdavimas: 10.1. Būtina vidinė atmintis nustatytų programų ir įrašytų būsenos duomenų išsaugojimui. 10.2. Būtinos jungtys (USB ir /arba lygiavertės) šaldytuvo sistemų būsenos duomenų perkėlimui į PC. 11. Aliarmų sistema - vaizdiniai ir garsiniai: 11.1. Reguliuojamos viršytos (per aukštos, per žemos) temperatūros ribų įspėjimai. 11.2. Atvirų durų įspėjimas. 11.3. Temperatūros daviklio gedimo įspėjimas. 11.4. Kompresoriaus gedimo įspėjimas. 11.5. Įspejimas elektros energijos tiekimo dingimo atveju. 11.6. Būtinas elektroninio valdiklio autonominis maitinas, palaikantis jo fukcionavimą sutrikus elektros energijos tiekimui. 12. Maitinimas - iš vienfazio elektros tinklo – 220 V ± 10%; 50Hz / 60Hz 13. Garantinis laikotarpis - ne mažiau kaip 24 mėn., pradedamas skaičiuoti nuo įrangos įdiegimo dienos. | 1.Vertikalus aklinų durų šaldytuvas su apačioje išdėstyta šaldymo kamera. (brošiūra 1 psl. nuotrauka) 2. Talpa 322 litrai (2 kameros kurių talpa po 161 l.) Brošiūra 2 psl. 3. Išoriniai matmenys: Brošiūra 2 psl. 3.1. aukštis - 1997 mm 3.2. plotis - 520 mm 3.3. gylis - 700 mm 4. Korpusas - išorė milteliniu būdu dažyto lakštinio plieno. Brošiūra 2 psl. 5. Konstrukcija: Brošiūra 2 psl. 5.1 stovi ant ratukų. 5.2. Durys rakinamos. 6. Automatinio atitirpinimo funkcija. Brošiūra 2 psl. 7. Kamera: Brošiūra 2 psl. 7.1. Kamerų vidus pagamintas iš nerūdijančio plieno. 7.2 Kamerose priverstinė oro cirkuliacija. 7.3. 4 (keturios) lentynos, su galimybe reguliuoti jų aukštį. Lentynos maksimali apkrova 30 kg. 7.4. Lentynos turi būti pagamintos iš nerūdijančio. 8. Temperatūros ribos: Brošiūra 2 psl. 8.1. šaldytuvo nuo +1°C iki +10°C, 8.2. šaldiklio –nuo -10°C iki -30°C. 9. Valdymas - mikroprocesorinis, su lietimams jautriu informaciniu ekranu šaldytuvo išorėje. Brošiūra 2 psl. 10. Duomenų perdavimas: Brošiūra 2 psl. 10.1. vidinė atmintis nustatytų programų ir įrašytų būsenos duomenų išsaugojimui. 10.2. jungtys (USB) šaldytuvo sistemų būsenos duomenų perkėlimui į PC. 11. Aliarmų sistema - vaizdiniai ir garsiniai: Brošiūra 2 psl. 11.1. Reguliuojamos viršytos (per aukštos, per žemos) temperatūros ribų įspėjimai. 11.2. Atvirų durų įspėjimas. 11.3. Temperatūros daviklio gedimo įspėjimas. 11.4. Kompresoriaus gedimo įspėjimas. Gamintojo raštas 11.5. Įspejimas elektros energijos tiekimo dingimo atveju. 11.6. elektroninio valdiklio autonominis maitinas, palaikantis jo fukcionavimą sutrikus elektros energijos tiekimui. 12. Maitinimas - iš vienfazio elektros tinklo – 230V 50Hz / 60Hz 13. Garantinis laikotarpis - 60 mėn., pradedamas skaičiuoti nuo įrangos įdiegimo dienos. |