{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":6,"rows_kept":104,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Angiografas"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.1.","Angiografinė sistema su chirurginiu stalu",1,"Vnt.","\"Azurion 7 C20 FlexArm\" su \"TruSystem 7500\""]
["1.1.1.","Reikalavimai sistemos darbo režimams:"]
["1.1.2.","Skaitmeninė impulsinė rentgenoskopija",null,null,null,"Skaitmeninė impulsinė rentgenoskopija\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 14 psl.\nAzurion 7 Flexarm Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.3.","Skaitmeninė impulsinė rentgenografija",null,null,null,"Skaitmeninė impulsinė rentgenografija\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 14 psl.\nAzurion 7 Flexarm Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.4.","Skaitmeninė substrakcinė angiografija (DSA)",null,null,null,"Skaitmeninė substrakcinė angiografija (DSA)\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 20 psl.\nAzurion 7 Flexarm Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.5.","Erdvinė rotacinė DSA",null,null,null,"Erdvinė rotacinė DSA\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 20 psl.\nSmartCT.pdf, 1 psl.\nAzurion 7 Flexarm Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.6.","Tūrinė kompiuterinė tomografija",null,null,null,"Tūrinė kompiuterinė tomografija\nSmartCT.pdf, 1 psl.\nAzurion 7 Flexarm Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.7.","Reikalavimai C tipo arkai:",null,null,null,"Reikalavimai C tipo arkai:"]
["1.1.8.","Rotacinis kampas RAO/LAO galvos padėtyje ≥ 180º/120 º",null,null,null,"Rotacinis kampas RAO/LAO galvos padėtyje 185º/120 º\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 5 psl."]
["1.1.9.","Pavertimo kampas CRAN/CAUD galvos padėtyje ≥ 50º/75º",null,null,null,"Pavertimo kampas CRAN/CAUD galvos padėtyje 90º/90º\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 5 psl."]
["1.1.10.","Kampinio judėjimo greitis LAO/RAO ir CRAN/CAUD ≥ 20 º/s",null,null,null,"Kampinio judėjimo greitis LAO/RAO ir CRAN/CAUD 25 º/s\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 5 psl"]
["1.1.11.","Kampinio judėjimo greitis atliekant rotacinę angiografiją ≥ 50 º/s",null,null,null,"Kampinio judėjimo greitis atliekant rotacinę angiografiją 55 º/s\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 5 psl."]
["1.1.12.","Motorizuotas arkos pasukimas apie vertikalią ašį ≥ 180º",null,null,null,"Motorizuotas arkos pasukimas apie vertikalią ašį 270º\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 5 psl."]
["1.1.13.","Išilginis arkos judėjimo diapazonas ≥ 200 cm",null,null,null,"Išilginis arkos judėjimo diapazonas 285 cm\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 5 psl."]
["1.1.14.","Arkos gylis ≥ 89 cm",null,null,null,"Arkos gylis 90 cm\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 5 psl."]
["1.1.15.","Automatinis arkos pozicionavimas pagal išsaugotą poziciją, ≥ 64 pozicijų atmintis",null,null,null,"Automatinis arkos pozicionavimas pagal išsaugotą poziciją, neribota pozicijų atmintis\n\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 5, 12 psl.\nAzurion UM ENG.pdf, 111 psl."]
["1.1.16.","Automatinis arkos pozicionavimas pagal pasirinkto išsaugoto vaizdo projekciją",null,null,null,"Automatinis arkos pozicionavimas pagal pasirinkto išsaugoto vaizdo projekciją\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 5 psl.\nAzurion UM ENG.pdf, 111 psl.\n"]
["1.1.17.","Šoninis arkos judėjimas",null,null,null,"Šoninis arkos judėjimas\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 5 psl."]
["1.1.18.","Reikalavimai rentgeno spindulių detektoriui:"]
["1.1.19.","Vaizdo jutiklio įrašomo vaizdo toninis gylis ≥ 16 bitų",null,null,null,"Vaizdo jutiklio įrašomo vaizdo toninis gylis 16 bitų\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 19 psl."]
["1.1.20.","Detektorių aktyvios matricos įstrižinis dydis ≥ 48 cm",null,null,null,"Detektorių aktyvios matricos įstrižinis dydis 48 cm\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 19 psl."]
["1.1.21.","Matricos elementų kiekis ≥ 3 mln.",null,null,null,"Matricos elementų kiekis 4,9 mln.\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 19 psl."]
["1.1.22.","Elemento atstumo žingsnis (pitch) ≤ 195 µm",null,null,null,"Elemento atstumo žingsnis (pitch) 154 µm\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 19 psl."]
["1.1.23.","Maksimalus kvantinis vaizdo jutiklių efektyvumas ≥ 77%",null,null,null,"Maksimalus kvantinis vaizdo jutiklių efektyvumas 77%\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 19 psl."]
["1.1.24.","Skiriamoji geba ≥ 2.6 lp/mm",null,null,null,"Skiriamoji geba 3.25 lp/mm\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 19 psl."]
["1.1.25.","Detektoriaus gaunamų vaizdų laukų dydžiai ≥ 6 skirtingų matmenų",null,null,null,"Detektoriaus gaunamų vaizdų laukų dydžiai 8 skirtingų matmenų\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 19 psl."]
["1.1.26.","Kolimatorius:"]
["1.1.27.","Spinduliuotės spektro filtrai ≥ 3",null,null,null,"Spinduliuotės spektro filtrai 3\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 17 psl."]
["1.1.28.","Sistema leidžianti keisti kolimavimą nenaudojant rentgeno spindulių",null,null,null,"Sistema leidžianti keisti kolimavimą nenaudojant rentgeno spindulių\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 12 psl."]
["1.1.29.","Rentgeno generatorius:"]
["1.1.30.","Maksimali galia ≥ 100 kW",null,null,null,"Maksimali galia 100 kW\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 17 psl."]
["1.1.31.","Generuojamas įtampos diapazono intervalas ≥ (50 – 125) kV",null,null,null,"Generuojamas įtampos diapazono intervalas 40 – 125 kV\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 17 psl."]
["1.1.32.","Belaidis ekspozicijos valdymo pedalas",null,null,null,"Belaidis ekspozicijos valdymo pedalas\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 15 psl."]
["1.1.33.","Rentgeno vamzdis:"]
["1.1.34.","Židinių skaičius ≥ 2",null,null,null,"Židinių skaičius 2\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 17 psl."]
["1.1.35.","Anodo šiluminė talpa ≥ 3.0 MHU",null,null,null,"Anodo šiluminė talpa 6.4 MHU\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 17 psl."]
["1.1.36.","Maksimalus anodo aušinimo pajėgumas ≥ 0.29 MHU/min",null,null,null,"Maksimalus anodo aušinimo pajėgumas 1.75 MHU/min"]
["1.1.37.","Tinklelinis (angl. „grid switch“, „grid controled“) srovės pertraukimas skaitmeninės fluoroskopijos režimu",null,null,null,"Tinklelinis (angl. „grid switch“, „grid controled“) srovės pertraukimas skaitmeninės fluoroskopijos režimu\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 17 psl."]
["1.1.38.","Angiografinis operacinis stalas:",null,null,null,"Angiografinis operacinis stalas:"]
["1.1.39.","Operacinio stalo kolona įtvirtinama operacinės grindyse, prijungiant prie kolonos būtinas komunikacijas (elektros maitinimą, įžeminimą, silpnas sroves ir kt.)",null,null,null,"Operacinio stalo kolona įtvirtinama operacinės grindyse, prijungiant prie kolonos būtinas komunikacijas (elektros maitinimą, įžeminimą, silpnas sroves ir kt.)\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 9 psl.;\n20221018_Lithuania_Tender Statment.pdf, 1 psl."]
["1.1.40.","Stalo valdymas naudojant angiografinės sistemos valdymo modulį",null,null,null,"Stalo valdymas naudojant angiografinės sistemos valdymo modulį\nEN-EMEA_Philips_Table_Integration_Data_Sheet.pdf, 5 psl."]
["1.1.41.","Stalviršio arba kolonos rotacija aplink vertikalią ašį ≥ 340°",null,null,null,"Kolonos rotacija aplink vertikalią ašį 360°\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 9 psl."]
["1.1.42.","Stalo kolonos motorizuota aukščio reguliavimo eiga ≥ 300 mm",null,null,null,"Stalo kolonos motorizuota aukščio reguliavimo eiga 550 mm\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 9 psl."]
["1.1.43.","Stalas su apsaugos nuo susidūrimo sistema, kad būtų išvengta stalo segmentų, pvz., kojų atramų ir nugaros atramų, pažeidimų, aptinkant stalo ir stalo pagrindo arba grindų susidūrimo galimybę, sustabdant stalviršio judėjimą",null,null,null,"Stalas su apsaugos nuo susidūrimo sistema, kad būtų išvengta stalo segmentų, pvz., kojų atramų ir nugaros atramų, pažeidimų, aptinkant stalo ir stalo pagrindo arba grindų susidūrimo galimybę, sustabdant stalviršio judėjimą\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 53 psl.;\n20221018_Lithuania_Tender Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.44.","Universalios paskirties stalviršis tinkamas įvairių kūno sričių ortopedinėms ir traumatologinėms operacijoms",null,null,null,"Universalios paskirties stalviršis tinkamas įvairių kūno sričių ortopedinėms ir traumatologinėms operacijoms\nEN-EMEA_Philips_Table_Integration_Data_Sheet.pdf, 2 psl.\n"]
["1.1.45.","Modulinės konstrukcijos (sekcijos): galvos sekcija, motorizuota nugaros sekcija, sakralinė atrama, nugaros prailginimo, dviejų dalių kojų  sekcija su  abdukcija bei nepriklausomu padėties keitimu vertikalioje ir horizontalioje plokštumoje",null,null,null,"Modulinės konstrukcijos (sekcijos): galvos sekcija, motorizuota nugaros sekcija, sakralinė atrama, nugaros prailginimo, dviejų dalių kojų  sekcija su  abdukcija bei nepriklausomu padėties keitimu vertikalioje ir horizontalioje plokštumoje\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 9, 14, 15, 16 psl.;\n20221018_Lithuania_Tender Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.46.","Galvos ir nugaros sekcijos iš trijų dalių su galimybe nuimti šonines dalis atliekant peties sąnario srities operacijas „pliažo kėdės padėtyje“, jei reikalinga ir speciali atrama galvai šių operacijų metu ar kiti lygiaverčiai priedai",null,null,null,"Galvos ir nugaros sekcijos iš trijų dalių su galimybe nuimti šonines dalis atliekant peties sąnario srities operacijas „pliažo kėdės padėtyje“, speciali atrama galvai\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 16 psl.;\n20221018_Lithuania_Tender Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.47.","Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas ≥ 35°",null,null,null,"Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas 45°\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 9 psl."]
["1.1.48.","Motorizuotas Anti-trendelenburgo padėties nustatymas ≥ 30°",null,null,null,"Motorizuotas Anti-trendelenburgo padėties nustatymas 45°\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 9 psl."]
["1.1.49.","Motorizuotas lateralinės pozicijos nustatymas ≥ ± 20°",null,null,null,"Motorizuotas lateralinės pozicijos nustatymas ± 30°\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 9 psl."]
["1.1.50.","Motorizuotas nugarinės sekcijos reguliavimas ≥ ((-40°) - (+80°))",null,null,null,"Motorizuotas nugarinės sekcijos reguliavimas ((-55°) - (+90°))\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 9 psl."]
["1.1.51.","Kojinės sekcijos dalių reguliavimas (dviejų dalių, reaguliuojasi nepriklausomai viena nuo kitos, su dviguba alkūne ir išskėtimo galimybe), reaguliavimas vertikaliai ≥ 90 °",null,null,null,"Kojinės sekcijos dalių reguliavimas (dviejų dalių, reguliuojasi nepriklausomai viena nuo kitos, su dviguba alkūne ir išskėtimo galimybe), reguliavimas vertikaliai 90°\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 15 psl.;\n20221018_Lithuania_Tender Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.52.","Galvinės dalies reguliavimas ≥ ( (-30°) -  (+45°))",null,null,null,"Galvinės dalies reguliavimas ((-30°) - (+45°))\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 14 psl."]
["1.1.53.","Originalūs priedai tvirtinimui prie operacinio stalo (komplekte su originaliais laikikliais (angl. clamp) priedų tvirtinimui (sukomplektuota visiems priedams)",null,null,null,"Originalūs priedai tvirtinimui prie operacinio stalo (komplekte su originaliais laikikliais (angl. clamp) priedų tvirtinimui (sukomplektuota visiems priedams)"]
["1.1.54.","Reguliuojamo aukščio ir ilgio lankas anesteziologo zonos atskyrimui (1vnt.): nerūdijančio plieno, L formos",null,null,null,"Reguliuojamo aukščio ir ilgio lankas anesteziologo zonos atskyrimui (1vnt.): nerūdijančio plieno, L formos\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 96 psl."]
["1.1.55.","Lašinės stovas (1 vnt.)",null,null,null,"Lašinės stovas (1 vnt.)\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 97 psl."]
["1.1.56.","Rankos atrama (2 vnt.) (tinkama pakeltos rankos fiksavimui, pacientui esant šoninėje padėtyje arba atitinkamų lygiaverčių atramų komplektas su visais priedais), atramos su rankos fiksavimo diržais",null,null,null,"Rankos atrama (2 vnt.) (tinkama pakeltos rankos fiksavimui, pacientui esant šoninėje padėtyje), atramos su rankos fiksavimo diržais\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 33 psl."]
["1.1.57.","Anglies pluošto stalelis rankos operacijoms (1 vnt.): su pritaikymu ir plaštakos operacijoms, tvirtinamas prie operacinio stalo (būtinas stabilumo užtikrinimas), išmatavimai  ≥ (670 x 350mm), pralaidus rentgeno spinduliams",null,null,null,"Anglies pluošto stalelis rankos operacijoms (1 vnt.): su pritaikymu ir plaštakos operacijoms, tvirtinamas prie operacinio stalo bėgelių, naudojamas su atrama stabilumui užtikrinti. Išmatavimai  (771 x 381mm), pralaidus rentgeno spinduliams\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 33 psl."]
["1.1.58.","Atrama (1 vnt.), su visais priedais skirta ant šono paguldyto ligonio prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių: plokščia, padengta antistatine minkšta danga su galimybe rotuotis, reguliuojamas pločio intervalo diapazonas ≥ (90-100) mm, reguliuojamas ilgio intervalo diapazonas ≥ (200-230) mm",null,null,null,"Atrama (1 vnt.), su visais priedais skirta ant šono paguldyto ligonio prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių: plokščia, padengta antistatine minkšta danga su galimybe rotuotis, reguliuojamas pločio intervalo diapazonas (90-100) mm, reguliuojamas ilgio intervalo diapazonas (200-230) mm\n20221018_Lithuania_Tender Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.59.","Atrama (2 vnt.), su visais priedais skirtos ant šono paguldyto ligonio prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių: plokščios, padengtos antistatine minkšta danga, reguliuojamas pločio intervalo diapazonas ≥ (90-100) mm, reguliuojamas ilgio intervalo diapazonas ≥ (170-230) mm",null,null,null,"Atrama (2 vnt.), su visais priedais skirtos ant šono paguldyto ligonio prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių: plokščios, padengtos antistatine minkšta danga, reguliuojamas pločio intervalo diapazonas (90-100) mm, reguliuojamas ilgio intervalo diapazonas (170-230) mm\n20221018_Lithuania_Tender Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.60.","Goepel tipo atrama su tvirtinimo įtaisu kojos ar rankos tvirtinimui viršutinėje padėtyje (1 vnt.)",null,null,null,"Goepel tipo atrama su tvirtinimo įtaisu kojos ar rankos tvirtinimui viršutinėje padėtyje (1 vnt.)\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 31 psl."]
["1.1.61.","Artroskopinis kelio laikiklis (1 vnt.)",null,null,null,"Artroskopinis kelio laikiklis (1 vnt.)\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 84 psl.;\n20221018_Lithuania_Tender Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.62.","Cilindro formos atrama skirta kelio sąnario endoprotezavimo, artroskopinėms operacijoms tvirtinama radialiniu laikiliu ar kitas lygiaverčių atramų komplektas (1 vnt.)",null,null,null,"Cilindro formos atrama skirta kelio sąnario endoprotezavimo, artroskopinėms operacijoms tvirtinama radialiniu laikikliu (1 vnt.)\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 84 psl.;\n20221018_Lithuania_Tender Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.63.","Diržas liemens fiksavimui, tinkamas dezinfekuoti su kabliais fiksuoti prie šoninio bėgelio (2 vnt.)",null,null,null,"Diržas liemens fiksavimui, tinkamas dezinfekuoti su kabliais fiksuoti prie šoninio bėgelio (2 vnt.)\nDirzai Triumpf.pdf, 1 psl.\n20221018_Lithuania_Tender Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.64.","Diržas rankos ir kojos fiksavimui (4 vnt.): tinkamas dezinfekuoti",null,null,null,"Diržas rankos ir kojos fiksavimui (4 vnt.): tinkamas dezinfekuoti\n20221018_Lithuania_Tender Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.65.","Didelė minkšta tarpvietės atrama skirta klubo sąnario artroskopijai naudojant kojų tempimą  (arba specialus priedas prie įprastos atramos) apsauganti nuo didelio spaudimo sukeltos lokalios tarpvietės traumos (1 vnt.): skersmuo ≥130 mm, aukštis ≥ 180 mm",null,null,null,"Didelė minkšta tarpvietės atrama skirta klubo sąnario artroskopijai naudojant kojų tempimą apsauganti nuo didelio spaudimo sukeltos lokalios tarpvietės traumos (1 vnt.): skersmuo 180 mm, aukštis 350 mm\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 79 psl.;\n20221018_Lithuania_Tender Statement.pdf, 2 psl."]
["1.1.66.","Ortopedinis - traumatologinis kojų įtempimo priedas su „minimaliai invazyvios klubo chirurgijos“ sistema (1 vnt.): prie stalo montuojami 2 trakciniai anglies pluošto strypai/sijos su šarnyrais leižiančiais judėti horizontaliai be papildomų atramų į grindis; Įrenginys, skirtas klubo artroskopijoms ir minimaliai invazinėms klubo sąnario protezavimo operacijoms, pritaikytoms atlikti rankiniu būdu reguliuojamo kampo kojos tempimą. Visomis kryptimis judančio strypo/sijos reguliavimo diapazonas tempimo srityje kai strypas leidžiamas žemyn ≥ 30° , o kai strypas keliamas aukštyn ≥ 15°, tempimo strypų išskėtimas į įšorę ( addukcija ) ≥ 20°, privedimas į vidų (abdukcija) ≥ 30°. Visomis kryptimis judančio strypo/sijos apsauga nuo atsitiktinio padėties keitimo; Visi reikalingi priedais trakciniam šlaunies operaciniam tempimui ligoniui gulint ant nugaros; Du bato tipo pėdos fiksatoriai suaugusiems, skirti įvairaus dydžio pėdai (mažai, vidutinei, didelei), su šarnyriniais įtaisais; Vežimėlis, skirtas fiksuoti bei transportuoti trakcines sijas",null,null,null,"Ortopedinis - traumatologinis kojų įtempimo priedas su „minimaliai invazyvios klubo chirurgijos“ sistema (1 vnt.): prie stalo montuojami 2 trakciniai anglies pluošto strypai/sijos su šarnyrais leižiančiais judėti horizontaliai be papildomų atramų į grindis; Įrenginys, skirtas klubo artroskopijoms ir minimaliai invazinėms klubo sąnario protezavimo operacijoms, pritaikytoms atlikti rankiniu būdu reguliuojamo kampo kojos tempimą. Visomis kryptimis judančio strypo/sijos reguliavimo diapazonas tempimo srityje kai strypas leidžiamas žemyn 45° , o kai strypas keliamas aukštyn 45°, tempimo strypų išskėtimas į įšorę ( addukcija ) 45°, privedimas į vidų (abdukcija) 45°. Visomis kryptimis judančio strypo/sijos apsauga nuo atsitiktinio padėties keitimo; Visi reikalingi priedais trakciniam šlaunies operaciniam tempimui ligoniui gulint ant nugaros; Du bato tipo pėdos fiksatoriai suaugusiems, skirti įvairaus dydžio pėdai (mažai, vidutinei, didelei), su šarnyriniais įtaisais; Vežimėlis, skirtas fiksuoti bei transportuoti trakcines sijas\nHIP-MIS.pdf, 2, 3, 5 psl.;\n20221018_Lithuania_Tender Statement.pdf, 2 psl."]
["1.1.67.","Paciento svoris dirbant su ortopediniu - traumatologiniu kojų įtempimo priedu ≥ 135 kg, maksimali operacinio stalo apkrova ≥ 380 kg",null,null,null,"Paciento svoris dirbant su ortopediniu - traumatologiniu kojų įtempimo priedu 160 kg, maksimali operacinio stalo apkrova 400 kg\nHIP-MIS.pdf, 4 psl.;\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 9 psl."]
["1.1.68.","Nuotolinio valdymo pultas stalo padėties nustatymui",null,null,null,"Nuotolinio valdymo pultas stalo padėties nustatymui\nTruSystem-Accessories_Catalog-LR.pdf, 52, 53 psl."]
["1.1.69.","Vartotojo sąsaja tyrimų patalpoje (operacinėje):",null,null,null,"Vartotojo sąsaja tyrimų patalpoje (operacinėje):"]
["1.1.70.","Sistemos valdymo pultas su lietimui jautriu valdymu, gali būti tvirtinamas bet kurioje stalo pusėje, naudojamas funkcijoms atlikti: arkos pozicijos ir kampų keitimas, kolimavimas, procedūrų tipo parinkimas, vaizdų apdorojimas, paciento monitoriaus valdymas",null,null,null,"Sistemos valdymo pultas su lietimui jautriu valdymu, gali būti tvirtinamas bet kurioje stalo pusėje, naudojamas funkcijoms atlikti: arkos pozicijos ir kampų keitimas, kolimavimas, procedūrų tipo parinkimas, vaizdų apdorojimas, paciento monitoriaus valdymas\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 11 psl.\nAzurion UM ENG.pdf, 36, 104 psl.;"]
["1.1.71.","Vaizdo monitorius: turi būti tvirtinamas prie lubų, ant lengvai pozicionuojamos „rankos“ arba bėginės lubinės sistemos, ekrano įstrižainė ≥ 55“, skiriamoji geba ≥ 8 mln. taškų, maksimalus rodomų vaizdų šaltinių kiekis viename monitoriuje ≥ 8, automatinis šviesumo adaptavimas prie aplinkos apšvietimo;",null,null,null,"Vaizdo monitorius: tvirtinamas prie lubų, ant bėginės lubinės sistemos, ekrano įstrižainė 58“, skiriamoji geba 8 mln. taškų, maksimalus rodomų vaizdų šaltinių kiekis viename monitoriuje 8, automatinis šviesumo adaptavimas prie aplinkos apšvietimo;\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 4, 10, 23 psl."]
["1.1.72.","Paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius su akumuliatoriumi, valdomas sistemos valdymo pultu, tvirtinamas prie stalo ir išvedantis realaus laiko informaciją į vaizdo monitorius operacinėje ir operatoriaus patalpose: pateikiama informacija apie EKG, AKS, SpO2, temperatūrą, kvėpavimo dažnį, invazinį kraujospūdį",null,null,null,"Paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius su akumuliatoriumi, valdomas sistemos valdymo pultu, tvirtinamas prie stalo ir išvedantis realaus laiko informaciją į vaizdo monitorius operacinėje ir operatoriaus patalpose: pateikiama informacija apie EKG, AKS, SpO2, temperatūrą, kvėpavimo dažnį, invazinį kraujospūdį\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 25 psl.;\nX3 Hemo.pdf, 1 psl.\nPhilips Hemo EN.pdf, 1, 8, 9, 15, 16 psl. \n"]
["1.1.73.","Vartotojo sąsaja operatoriaus patalpoje:",null,null,null,"Vartotojo sąsaja operatoriaus patalpoje:"]
["1.1.74.","Rentgenoskopijos ir rentgenografijos darbo režimų parinkimas, referentiniai ir realaus laiko vaizdai, EKG kreivės vaizdavimas, paciento demografiniai duomenys",null,null,null,"Rentgenoskopijos ir rentgenografijos darbo režimų parinkimas, referentiniai ir realaus laiko vaizdai, EKG kreivės vaizdavimas, paciento demografiniai duomenys\nAzurion UM ENG.pdf, 54, 55, 431 psl.;\nEKG kreivės.jpg"]
["1.1.75.","Vaizdo apdorojimas – šviesumo ir kontrasto reguliavimas, vaizdo didinimas, kolimavimas, kiekybiniai matavimai (kampas, atstumas)",null,null,null,"Vaizdo apdorojimas – šviesumo ir kontrasto reguliavimas, vaizdo didinimas, kolimavimas, kiekybiniai matavimai (kampas, atstumas)\nAzurion UM ENG.pdf, 154, 170 psl."]
["1.1.76.","Būtina galimybė procedūros metu peržiūrėti papildomus pacientus iš vidinės atminties ar PACS archyvo",null,null,null,"Būtina galimybė procedūros metu peržiūrėti papildomus pacientus iš vidinės atminties ar PACS archyvo\nAzurion UM ENG.pdf, 141 psl.;\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 14 psl."]
["1.1.77.","Monitoriai valdymo patalpoje (ne mažiau kaip 2 vnt.): įstrižainė ≥ 24“, skiriamoji geba ≥ 2 mln. taškų, maksimalus ekrano skaistis ≥ 400 Cd/m2",null,null,null,"Monitoriai valdymo patalpoje (2 vnt.): įstrižainė 24“, skiriamoji geba 2 mln. taškų, maksimalus ekrano skaistis 400 Cd/m2\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 22 psl."]
["1.1.78.","DICOM formato tyrimų eksportavimas į išorines duomenų laikmenas: USB arba lygiavertes",null,null,null,"DICOM formato tyrimų eksportavimas į išorines duomenų laikmenas: USB\nAzurion UM ENG.pdf, 177 psl. "]
["1.1.79.","Duomenų ir vaizdo apdorojimo sistema:",null,null,null,"Duomenų ir vaizdo apdorojimo sistema:"]
["1.1.80.","Jonizuojančiosios spinduliuotės mažinimo ir valdymo sistema, veikianti realiame laike, kuri gerina vaizdo kokybę ir leidžia atlikti procedūras su mažesne doze („CARE+CLEAR“, „DoseWise“, „DoseRite“ ir pan. technologijos)",null,null,null,"Jonizuojančiosios spinduliuotės mažinimo ir valdymo sistema, veikianti realiame laike, kuri gerina vaizdo kokybę ir leidžia atlikti procedūras su mažesne doze („DoseWise“)\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 18 psl.\n"]
["1.1.81.","Vidinis archyvas rentgenografiniams vaizdams saugoti, ≥ 50000 vaizdų (1k raiškos)",null,null,null,"Vidinis archyvas rentgenografiniams vaizdams saugoti, 50000 vaizdų (1k raiškos)\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 20 psl."]
["1.1.82.","Įranga vaizdų, gautų rotacine DSA, erdvinei rekonstrukcijai, ≥ 12 kadrų/sek.",null,null,null,"Įranga vaizdų, gautų rotacine DSA, erdvinei rekonstrukcijai, 12 kadrų/sek.\nAzurion 7 Flexarm Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.83.","Programinės ir aparatinės įrangos paketas leidžiantis greitai atlikti rotacinę 3D angiografiją",null,null,null,"Programinės ir aparatinės įrangos paketas leidžiantis greitai atlikti rotacinę 3D angiografiją\nSmartCT.pdf, 1 psl.;\nSmartCT_Product brochure.pdf, 5 psl\n"]
["1.1.84.","3D žemėlapis „Roadmap“ su automatiniu rekonstruoto trimačio vaizdo pozicionavimu pagal realaus laiko rentgeno vaizdą, priklausomai nuo arkos pozicijos, didinimo, SID",null,null,null,"3D žemėlapis „Roadmap“ su automatiniu rekonstruoto trimačio vaizdo pozicionavimu pagal realaus laiko rentgeno vaizdą, priklausomai nuo arkos pozicijos, didinimo, SID\nSmartCT_Product brochure.pdf, 5 psl.;\nAzurion 7 Flexarm Statement.pdf, 1 psl."]
["1.1.85.","Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis atlikti tyrimus rotacinės angiografijos režimu nepriklausomai nuo srities (tiek galvos, tiek pilvo), siekiant gauti paciento trimatį modelį.",null,null,null,"Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis atlikti tyrimus rotacinės angiografijos režimu nepriklausomai nuo srities (tiek galvos, tiek pilvo), siekiant gauti paciento trimatį modelį.\nSmartCT_Product brochure.pdf, 5 psl.\nAzurion UM ENG.pdf, 397 psl.;\nAzurion 7 Flexarm Statement.pdf, 2 psl."]
["1.1.86.","Minkštųjų audinių vaizdo formavimas tūrinės kompiuterinės tomografijos principu - skenavimas turi būti atliekamas dvejomis fazėmis",null,null,null,"Minkštųjų audinių vaizdo formavimas tūrinės kompiuterinės tomografijos principu - skenavimas turi būti atliekamas dvejomis fazėmis\nAzurion UM ENG.pdf, 131 psl. \nSmartCT_Product brochure.pdf, 5 psl.\n"]
["1.1.87.","Kraujagyslių analizės programinė įranga: automatinis kraujagyslės segmentavimas, stenozės laipsnio nustatymas, automatinis ir rankinis kalibravimas, atstumo ir kampo matavimai, atliekami tyrimų patalpoje ir pultinėje",null,null,null,"Kraujagyslių analizės programinė įranga: automatinis kraujagyslės segmentavimas, stenozės laipsnio nustatymas, automatinis ir rankinis kalibravimas, atstumo ir kampo matavimai, atliekami tyrimų patalpoje ir pultinėje\nAzurion 7 C20 FlexArm.pdf, 25 psl.;\nAzurion UM ENG.pdf, 170, 189, 195 psl.;\nAzurion 7 Flexarm Statement.pdf, 2 psl."]
["1.1.88.","Programinės ir aparatinės įrangos paketas procedūroms planuoti ir atlikti, kuomet  3D KT ir MRT  kraujagyslių vaizdai suliejami su realaus laiko rentgeno vaizdu, kaip 3D žemėlapis „Roadmap“, įskaitant kraujagyslių segmentavimą ir svarbių anatominių zonų žymėjimą",null,null,null,"Programinės ir aparatinės įrangos paketas procedūroms planuoti ir atlikti, kuomet  3D KT ir MRT  kraujagyslių vaizdai suliejami su realaus laiko rentgeno vaizdu, kaip 3D žemėlapis „Roadmap“, įskaitant kraujagyslių segmentavimą ir svarbių anatominių zonų žymėjimą\n\nVascular_Suite_brochure.pdf, 24 psl.;\nSmartCT_Product brochure.pdf, 4 psl.;\nAzurion 7 Flexarm Statement.pdf, 2 psl."]
["1.1.89.","DICOM sąsaja: DICOM Storage/Commit, DICOM Worklist, DICOM Radiation Dose Structured Report, MPPS, DICOM Query/Retrieve",null,null,null,"DICOM sąsaja: DICOM Storage/Commit, DICOM Worklist, DICOM Radiation Dose Structured Report, MPPS, DICOM Query/Retrieve\nDICOM.pdf, 3 psl."]
["1.1.90.","Automatinis angiografinis švirkštas, tvirtinamas prie stalo arba lubų:",null,null,null,"Automatinis angiografinis švirkštas, tvirtinamas prie stalo arba lubų:"]
["1.1.91.","Dvigubos talpos konstrukcija, ≥ 150 ml kiekvienai talpai",null,null,null,"Dvigubos talpos konstrukcija, 150 ml kiekvienai talpai\nPDE operation manual.pdf, 1 psl."]
["1.1.92.","Automatinio angiografinio švirkšto valdymas kontrolinėje patalpoje",null,null,null,"Automatinio angiografinio švirkšto valdymas kontrolinėje patalpoje (tvirtinamas prie stalo)\nPDE operation manual.pdf, 23, 24, 82 psl."]
["1.1.93.","Apsaugos priemonės:",null,null,null,"Apsaugos priemonės:"]
["1.1.94.","Apsauginės širmos (2 vnt.), užtikrinančios kūno apsaugą iki juosmens, tvirtinamos abiejose paciento stalo pusėse: švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb",null,null,null,"Apsauginės širmos (2 vnt.), užtikrinančios kūno apsaugą iki juosmens, tvirtinamos abiejose paciento stalo pusėse: švino ekvivalentas 0,5 mm Pb\nApsaugine sirma.jpg"]
["1.1.95.","Švinuoto stiklo ekranas (1 vnt.) su prie ekrano kabinamomis užuolaidėlėmis: švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb",null,null,null,"Švinuoto stiklo ekranas (1 vnt.) su prie ekrano kabinamomis užuolaidėlėmis: švino ekvivalentas 0,5 mm Pb\nEkrano konstrukcija.jpg;\nEkrano Pb ekvivalentas.jpg;\nEkrano uzuolaida.jpg.\n"]
["1.1.96.","Individualios apsaugos priemonės gydytojams (-joms), slaugytojams (-joms) bei radiologijos technologui (-ei) (8 kompl.): prijuostės švino ekvivalentas priekio (šonų)  ≥ 0,5 mmPb, nugaros ≥ 0,25 mmPb, apykaklės (skydliaukės) švino ekvivalentas ≥ 0,5 mmPb, pagaminta iš kompozito be švino, galimybė pasirinkti skirtingų dydžių apsaugos priemones (M/L/XL)",null,null,null,"Individualios apsaugos priemonės gydytojams (-joms), slaugytojams (-joms) bei radiologijos technologui (-ei) (8 kompl.): prijuostės švino ekvivalentas priekio (šonų)  0,5 mmPb, nugaros 0,25 mmPb, apykaklės (skydliaukės) švino ekvivalentas 0,5 mmPb, pagaminta iš kompozito be švino, galimybė pasirinkti skirtingų dydžių apsaugos priemones (M/L/XL)\nApsaugos priemoniu parinktys.jpg;\nPrijuoste.jpg\nARBOR_Letter of Compliance.pdf, 1 psl."]
["1.1.97.","Rentgeno apsauginiai akiniai gydytojams (3 vnt.): FIT OVER tipas arba lygiavertis, priekinė švino ekvivalento apsauga ≥ 0,75 mmPb, šoninė švino ekvivalernto apsauga ≥ 0,50 mmPb, saugojimo dėžutė, akinių galvos dirželis",null,null,null,"Rentgeno apsauginiai akiniai gydytojams (3 vnt.): FIT OVER tipo, priekinė švino ekvivalento apsauga 0,75 mmPb, šoninė švino ekvivalernto apsauga 0,50 mmPb, saugojimo dėžutė, akinių galvos dirželis\nPROTECX-EYEWEAR-BROCHURE.pdf, 6 psl.\nPROTECX-DIGITAL-BROCHURE.pdf, 12(22) psl.;\nES90.jpg"]