## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS (5191)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus arba ES Medicinos priemonių reglamento (EU) 2017/745 reikalavimus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams ir kt. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ir/ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai turi būti pateikiami lietuvių kalba, taip pat gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau jei perkančioji organizacija pareikalaus vertimo, patvirtintas vertimas (žr. Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7p.) turi būti pateikti per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Nurodomas prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą*.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Maksimalus perkamas kiekis | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Viso Eur be PVM | Viso Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas, puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)
1 | Sterilus apklotas neurochirurginiam mikroskopui
1.1 | Apklotas | Su dviem asistento vamzdžiais/stereo tiltu, kamera/video, suderinamas su ligoninėje naudojamais neurochirurginiais mikroskopais: OPMI Pentero, Carl Zeiss Meditek, Vokietija; OPMI Vario 700, Carl Zeiss Meditek, Vokietija. Matmenys 132 x 391 cm (± 1 cm). Apklotas pritaikytas mikroskopo oro išsiurbimo funkcijai „AutoDrape“. Mikroskopo objektyvo apsauginis stikliukas neįtakojantis stebimo vaizdo kokybės – be aberacijų ir be atspindžių. Būtina galimybė operacijos metu greitai pakeisti aptaškytą/išpurvintą stikliuką nauju pakaitiniu, steriliu stikliuku, nekeičiant viso mikroskopo apkloto. | vnt. | 300
1.2 | Pakaitiniai sterilūs apsauginiai stikliukai mikroskopo apklotui | Komplekte sterilūs apsauginiai stikliukai mikroskopo apklotui, skirti pakeisti operacijos metu užterštą neurochirurginio mikroskopo apkloto apsauginį stikliuką. Supakuoti atskirai po vieną vienetą. | vnt. | 20
Viso 1 p.d.:
2 | Adata poodinėms injekcijoms 27 G | Vienkartinė, sterili adata poodinėms injekcijoms, 27 G x 40-45mm ilgio. | vnt. | 20000
3 | Siurbimo antgalis su integruotu elektrodu. | Vienkartinis siurbimo antgalis su integruotu stimuliavimo elektrodu prie neurofiziologijos monitoravimo sistemos "NIM-ECLIPS". | vnt. | 60 | 123 | 5 | 7380 | 7749 | Mapping Suction Probe by Raabe, inomed Medizintechnik GmbH, Produkto_aprašymas_3_10_11_12_13_14_15_16_dalims.pdf Psl. 2, Nr. 3, ref. 525650
4 | Pinti/Megzti lopai skilvelių pertvaros defektams lopyti | a. Sterilūs, sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. Supakuoti taip, jog lopą galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. b. Pagaminti pagaminti iš poliesterio pynimo / mezgimo būdu. c. Pynimo / mezgimo kryptis pažymėta žymėmis išdėstytomis visame lopo plote. d. Lopo pynimo / mezgimo būdas privalo užtikrinti lopo stiprumą perkirpus lopą. Perkirpto lopo negamykliniai kraštai privalo išlaikyti tvirtumą, nešerpetoti. Duriant adatą 1 – 3 mm atstumu nuo negamyklinio lopo krašto lopas privalo neirti, adata negali suardyti lopo vientisimu iki negamyklinio krašto. e. Lopo sienelė nelaidi kraujui. f. Lopo ilgis 10 – 15 cm. g. Lopo plotis 10 +/- 25 % cm h. Lopo storis 0.6-0.8 mm. i. Lopas gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą (gamintojas arba gamintojo atstovas privalo pateikti gaminio resterilizavimo protokolą). | vnt. | 90 |  |  | 0 | 0
5 | 5.0 mm diametro ilgi nedengti trombų formavimąsi mažinančia biologiškai aktyvia medžiaga ePTFE kraujagysliniai protezai sutvirtinta sienele vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti | a. Sterilūs, sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. Supakuoti taip, jog kraujagyslinį protezą galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. b. Skirti vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti. c. Protezo vidinis diametras 5.0 mm. d. Pagaminti iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, sudėtyje negali būti latekso. e. Protezo vidinis paviršius lygus. f. Protezo sienelė privalo būti sutvirtinta / armuota visame protezo ilgyje g. Protezas gali būti tamprus. h. Protezo sienelė nelaidi kraujui. i. Protezo ilgis 10 - 15 cm. j. Protezas gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą (gamintojas arba gamintojo atstovas privalo pateikti gaminio resterilizavimo protokolą). k. Kraujagyslinio protezo sienelės plonos (storis 0.8 mm +/- 20%, neįskaitant armavimo žiedų). | vnt. | 10 |  |  | 0 | 0
6 | 6.0 mm diametro ilgi nedengti trombų formavimąsi mažinančia biologiškai aktyvia medžiaga ePTFE kraujagysliniai protezai sutvirtinta sienele vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti | a. Sterilūs, sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. Supakuoti taip, jog kraujagyslinį protezą galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. b. Skirti vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti. c. Protezo vidinis diametras 6.0 mm. d. Pagaminti iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, sudėtyje negali būti latekso. e. Protezo vidinis paviršius lygus. f. Protezo sienelė privalo būti sutvirtinta / armuota visame protezo ilgyje g. Protezas gali būti tamprus. h. Protezo sienelė nelaidi kraujui. i. Protezo ilgis 10 – 50 cm. j. Protezas gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą (gamintojas arba gamintojo atstovas privalo pateikti gaminio resterilizavimo protokolą). k. Kraujagyslinio protezo sienelės plonos (storis 0.8 mm +/- 20%, neįskaitant armavimo žiedų). | vnt. | 8 |  |  | 0 | 0
7 | 10 mm diametro ePTFE kraujagysliniai protezai vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti | a. Sterilūs, sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. Supakuoti taip, jog kraujagyslinį protezą galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. b. Skirti vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti. c. Protezo vidinis diametras 10 mm. d. Pagaminti iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, sudėtyje negali būti latekso. e. Protezo vidinis paviršius lygus. f. Protezo vidinis paviršius gali būti padengtas biologiškai aktyvia medžiaga (heparinu arba kita) mažinančia trombų formavimąsi g. Protezo sienelė nearmuota. h. Protezas gali būti tamprus. i. Protezo sienelė nelaidi kraujui. j. Protezo ilgis 10 - 40 cm. k. Kraujagyslinio protezo sienelės plonos( storis 0.8 mm +/- 20%). | vnt. | 8 |  |  | 0 | 0
8 | 12 mm diametro ePTFE kraujagysliniai protezai vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti | a. Sterilūs, sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. Supakuoti taip, jog kraujagyslinį protezą galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. b. Skirti vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti. c. Protezo vidinis diametras 12 mm. d. Pagaminti iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, sudėtyje negali būti latekso. e. Protezo vidinis paviršius lygus. f. Protezo vidinis paviršius gali būti padengtas biologiškai aktyvia medžiaga (heparinu arba kita) mažinančia trombų formavimąsi g. Protezo sienelė nearmuota. h. Protezas gali būti tamprus. i. Protezo sienelė nelaidi kraujui. j. Protezo ilgis 10 - 20 cm. k. Kraujagyslinio protezo sienelės plonos ( storis 0.8 mm +/- 20% ). | vnt. | 8 |  |  | 0 | 0
9 | Austi, impregnuoti kraujagysliniai protezai skirti krūtininės aortos protezavimui | a. Sterilūs, sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. Supakuoti taip, jog kraujagyslinį protezą galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. b. Skirti krūtininės aortos protezavimui. c. Protezo vidinis diametras 26, 28, 30 ir 32 mm. d. Pagaminti audimo būdu (angliškai weave) iš sintetinės medžiagos. e. Audimo (angl. weave) būdas ir kryptis tokie, jog būtų užtikrintas nukirpto protezo krašto vientisumas. Taip pat, audimo būdas privalo leisti iškirpti protezo centre angą kraujagyslių replantavimui nesuardant protezo struktūros ir nesumažinant protezo sienelės stiprumo f. Dengti kolageno danga, kuri užtikrina hemostazę. Prieš naudojant nereikia užkrešinti ligonio krauju (angl. prie-clot) g. Sudėtyje negali būti latekso, aldehidų ir izocianatų h. Protezo vidinis paviršius lygus. i. Protezo sienelė privalo būti sutvirtinta visame protezo ilgyje j. Protezas gali būti tamprus. k. Protezo sienelė nelaidi kraujui. l. Protezo ilgis ne mažiau 15 cm. m. Kraujagyslinio protezo sienelėje įaustas rentgeno kontrastinis padėties žymeklis. | vnt. |  |  |  | 0 | 0
9.1 |  | Diametras 26mm | vnt. | 25 |  |  | 0 | 0
9.2 |  | Diametras 28mm | vnt. | 55 |  |  | 0 | 0
9.3 |  | Diametras 30mm | vnt. | 75 |  |  | 0 | 0
9.4 |  | Diametras 32mm | vnt. | 35 |  |  | 0 | 0
|  | Viso 9 p.d.: |  |  |  |  | 0 | 0
10 | "Cortex Strip" tipo elektrodas Nr.1 | "Cortex Strip" tipo vienos juostelės elektrodas su keturiais kontaktais, kantakto skersmuo 3,95-4,05mm, atstumas tarp kontaktų 9,5-10,5mm, skirtas smegenų kortikos signalų įrašymui ir stimuliavimui, su keturiomis "touchproof" 1,5mm jungtimis, kabelio ilgis ne mažiau 1,8m. Sterilus, vienkartinio naudojimo. | vnt. | 3 | 686.32 | 5 | 2058.96 | 2161.908 | Cortex Strip Electrode with connection cable, inomed Medizintechnik GmbH, Produkto_aprašymas_3_10_11_12_13_14_15_16_dalims.pdf Psl. 3, Nr. 10, ref. 611014
11 | "Cortex Strip" tipo elektrodas Nr.2 | "Cortex Strip" tipo vienos juostelės elektrodas su šešiais kontaktais, kantakto skersmuo 3,95-4,05mm, atstumas tarp kontaktų 9,5-10,5mm, skirtas smegenų kortikos signalų įrašymui ir stimuliavimui, su keturiomis "touchproof" 1,5mm jungtimis, kabelio ilgis ne mažiau 1,8m. Sterilus, vienkartinio naudojimo. | vnt. | 3 | 821.05 | 5 | 2463.15 | 2586.3075 | Cortex Strip Electrode with connection cable, inomed Medizintechnik GmbH, Produkto_aprašymas_3_10_11_12_13_14_15_16_dalims.pdf Psl. 3, Nr. 11, ref. 611016
12 | "Cortex Strip" tipo elektrodas Nr.3 | "Cortex Strip" tipo vienos juostelės elektrodas su aštuoniais kontaktais, kantakto skersmuo 3,95-4,05mm, atstumas tarp kontaktų 9,5-10,5mm, skirtas smegenų kortikos signalų įrašymui ir stimuliavimui, su keturiomis "touchproof" 1,5mm jungtimis, kabelio ilgis ne mažiau 1,8m. Sterilus, vienkartinio naudojimo. | vnt. | 2 | 844.14 | 5 | 1688.28 | 1772.694 | Cortex Strip Electrode with connection cable, inomed Medizintechnik GmbH, Produkto_aprašymas_3_10_11_12_13_14_15_16_dalims.pdf Psl. 3, Nr. 12, ref. 611018
13 | "SDN" tipo elektrodas Nr.1 | "SDN" tipo, nerūdijančio plieno, viengubas elektrodas su "touchproof" tipo 1,5mm jungtimi, adatos ilgis 19-21mm, skersmuo 0,4-0,5mm, kabelio ilgis ne mažiau 1,5m, sterilus, vienkartinio naudojimo. | vnt. | 30 | 6 | 5 | 180 | 189 | SDN electrode GN 20/1500, inomed Medizintechnik GmbH, Produkto_aprašymas_3_10_11_12_13_14_15_16_dalims.pdf Psl. 4, Nr. 13, ref. 533651
14 | "SDN" tipo elektrodas Nr.2 | "SDN" tipo, nerūdijančio plieno, porinis elektrodas su "touchproof" tipo 1,5mm jungtimi, adatos ilgis 14-16mm, skersmuo 0,4-0,5mm, kabelio ilgis ne mažiau 2,0m., sterilus, vienkartinio naudojimo. | vnt. | 30 | 10.15 | 5 | 304.5 | 319.725 | SDN electrodes RD/BK 15/2000, inomed Medizintechnik GmbH, Produkto_aprašymas_3_10_11_12_13_14_15_16_dalims.pdf Psl. 4, Nr. 14, ref. 533637
15 | "SDN" tipo elektrodas Nr.3 | "SDN" tipo, nerūdijančio plieno, porinis elektrodas su "touchproof" tipo 1,5mm jungtimi, adatos ilgis 19-21mm, skersmuo 0,4-0,5mm, kabelio ilgis ne mažiau 1,5m, sterilus, vienkartinio naudojimo. | vnt. | 30 | 10.09 | 5 | 302.7 | 317.835 | SDN electrodes RD/BK 20/1500, inomed Medizintechnik GmbH, Produkto_aprašymas_3_10_11_12_13_14_15_16_dalims.pdf Psl. 4, Nr. 15, ref. 533656
16 | Įsriegiamas elektrodas | Įsriegiamas elektrodas su "touchproof" tipo 1,5mm jungtimi, adatos skersmuo 0,5-0,7mm, kabelio ilgis ne mažiau 1,5m, sterilus, vienkartinio naudojimo. Vienoje pakuotėje t.b. 6 vnt. skirtingos spalvos elektrodų: raudonas, žalias, geltonas, melynas, juodas, baltas. | vnt. | 170 | 14.46 | 5 | 2458.2 | 2581.11 | Corkscrew electrode set spiral needle 0.6 mm with tip, inomed Medizintechnik GmbH, Produkto_aprašymas_3_10_11_12_13_14_15_16_dalims.pdf Psl. 5, Nr. 16, ref. 530751
17 | Adata radioaktyvių Jodo šaltinių implantavimui. | Radioaktyvių J125 šaltinių implantacijai skirta adata 17G 190-210mm ilgio. Su echgenišku galu, su centimetriniu žymėjimu (įvedimo gylio kontrolei ). Adatos proksimalinis galas turi būti platėjantis su galimybe fiksuoti prie adatos užpildymo prietaiso. Adata sutepta lubrikantu iš išorės ir iš vidaus. Vienkartinė, sterili. | vnt. | 1000
18 | Adata prostatos fiksacijai | Prostatos fiksacijai naudojama adata 18G x 195-205mm, patikimai fiksuojanti prostatą prie adatų įvedimui naudojamo tinklelio. Vienkartinė, sterili. | vnt. | 120
19 | Tinklelis adatų įvedimui | Sterilus, tvirtinamas prie brachistendo turimo ligoninėje, suderinamas su transrektalinio ultragarso davikliu „ProFocus“. Dydis 12,5-13,5cm x 12,5-13,5cm. | vnt. | 100