{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":98,"n_cols":6,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Stacionarus rentgeno aparatas"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.","Universalus skaitmeninis rentgeno aparatas"]
["1.1.","Universalus skaitmeninis rentgeno aparatas",1,"Vnt.","Discovery XR656HD","Universalus skaitmeninis rentgeno aparatas"]
["1.1.1.","Aukšto dažnio generatorius (nurodyti modelį):",null,null,null,"Aukšto dažnio generatorius (S39212MJ, 80 kW):"]
["1.1.2.","Maksimali galia ≥ 80 kW",null,null,null,"Maksimali galia 80 kW. Techninis aprašas 18 psl."]
["1.1.3.","Įtampos diapazonas  ≥ (40 - 150) kV",null,null,null,"Įtampos diapazonas nuo 40 kV iki 150 kV. Techninis aprašas 18 psl."]
["1.1.4.","Srovės ir laiko sandaugos diapazonas  ≥ (0.5 - 600) mAs",null,null,null,"Srovės ir laiko sandaugos diapazonas nuo 0,25 iki 630 mAs. Techninis aprašas 18 psl."]
["1.1.5.","Automatinis ekspozicijos valdymas,  ≥  3 laukų, su galimybe pasirinkti sistemos laukus",null,null,null,"Automatinis ekspozicijos valdymas, 3 laukų, su galimybe pasirinkti sistemos laukus. Techninis aprašas 16,17, 28 psl."]
["1.1.6.","Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas",null,null,null,"Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas. Techninis aprašas 9, 30-32 psl."]
["1.1.7.","Skaitmeninis generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje",null,null,null,"Skaitmeninis generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje. Techninis aprašas 39,40 psl."]
["1.1.8.","Rentgeno vamzdis (nurodyti modelį):",null,null,null,"Rentgeno vamzdis (Discovery XR656 HD, vienas modelis):"]
["1.1.9.","Besisukantis anodas",null,null,null,"Besisukantis anodas. Techninis aprašas 18 psl."]
["1.1.10.","Židinio dėmių skaičius ≥ 2",null,null,null,"Židinio dėmių skaičius 2. Techninis aprašas 18 psl."]
["1.1.11.","Židinių dydžiai: ≤ 0.6 mm mažam židiniui, ≤ 1.3 mm dideliam židiniui",null,null,null,"Židinių dydžiai:  0.6 mm mažam židiniui,  1.3 mm dideliam židiniui. Techninis aprašas 18 psl."]
["1.1.12.","Mažojo židinio galia ≥ 30 kW",null,null,null,"Mažojo židinio galia 32 kW. Techninis aprašas 18 psl."]
["1.1.13.","Didžiojo židinio galia ≥ 80 kW",null,null,null,"Didžiojo židinio galia 96 kW. Techninis aprašas 18 psl."]
["1.1.14.","Rentgeno vamzdžio įtampa ≥ 150 kV",null,null,null,"Rentgeno vamzdžio įtampa  150 kV. Techninis aprašas 18 psl."]
["1.1.15.","Maksimali anodo šiluminė talpa ≥ 300 kHU",null,null,null,"Maksimali anodo šiluminė talpa 350 kHU. Techninis aprašas 18 psl."]
["1.1.16.","Rentgeno vamzdžio kolona (nurodyti modelį):",null,null,null,"Rentgeno vamzdžio kolona (Discovery XR656 HD, vienas modelis):"]
["1.1.17.","Montuojama prie lubų",null,null,null,"Montuojama prie lubų. Techninis aprašas 15 psl."]
["1.1.18.","Motorizuotas kolonos išilginis judėjimas  ≥ 3400 mm",null,null,null,"Motorizuotas kolonos išilginis judėjimas 4700 mm. Techninis aprašas 15 psl."]
["1.1.19.","Motorizuotas kolonos skersinis judėjimas  ≥ 2000 mm",null,null,null,"Motorizuotas kolonos skersinis judėjimas 2000 mm. Techninis aprašas 15 psl."]
["1.1.20.","Motorizuotas rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas ≥ 1600 mm",null,null,null,"Motorizuotas rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas 1800 mm. Techninis aprašas 15 psl."]
["1.1.21.","Motorizuotas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie vertikalią ašį (nuo pradinės pozicijos) ≥ ± 135 laipsniai",null,null,null,"Motorizuotas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie vertikalią ašį (nuo pradinės pozicijos)  ± 135 laipsniai. Techninis aprašas 15 psl."]
["1.1.22.","Motorizuotas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį (nuo pradinės pozicijos) ≥ ± 115 laipsniai",null,null,null,"Motorizuotas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį (nuo pradinės pozicijos) +135 laipsniai/-180 laipsniai. Techninis aprašas 15 psl."]
["1.1.23.","Elektromagnetiniais stabdžiais stabdomas kolonos judėjimas išilgai ir skersai",null,null,null,"Elektromagnetiniais stabdžiais stabdomas kolonos judėjimas išilgai ir skersai. Techninis aprašas 43,44 psl."]
["1.1.24.","Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ir vertikalią ašis stabdomas elektromagnetiniais stabdžiais",null,null,null,"Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ir vertikalią ašis stabdomas elektromagnetiniais stabdžiais. Techninis aprašas 43,44 psl."]
["1.1.25.","Automatinis rentgeno vamzdžio aukščio keitimas priklausomai nuo stovo detektoriaus laikiklio pozicijos",null,null,null,"Automatinis rentgeno vamzdžio aukščio keitimas priklausomai nuo stovo detektoriaus laikiklio pozicijos. Techninis aprašas 15,17 psl."]
["1.1.26.","Automatinis rentgeno vamzdžio horizontalios /vertikalios padėties keitimas priklausomai nuo stalo detektoriaus laikiklio pozicijos",null,null,null,"Automatinis rentgeno vamzdžio horizontalios /vertikalios padėties keitimas priklausomai nuo stalo detektoriaus laikiklio pozicijos. Techninis aprašas 15,17 psl."]
["1.1.27.","Integruota valdymo konsolė su lietimui jautriu ekranu",null,null,null,"Integruota valdymo konsolė su lietimui jautriu ekranu. Techninis aprašas 11 psl."]
["1.1.28.","Automatinis vaizdų sujungimo protokolas (kartu su reikalinga technine įranga) „image stitching“ horizontalioms ir vertikalioms projekcijoms ( įskaitant techninę įrangą tyrimui atlikti) , ≥ 3 nuotraukų vertikalioje projekcijoje, ≥ 2 nuotraukų horizontalioje projekcijoje",null,null,null,"Automatinis vaizdų sujungimo protokolas (kartu su reikalinga technine įranga) „image stitching“ horizontalioms ir vertikalioms projekcijoms ( įskaitant techninę įrangą tyrimui atlikti) , ≥ 5 nuotraukų vertikalioje projekcijoje, ≥ 4 nuotraukų horizontalioje projekcijoje. Techninis aprašas 6, 20 psl."]
["1.1.29.","Automatinis rentgeno vamzdžio kolonos pozicionavimas į iš anksto užprogramuotą padėtį pagal pasirinktą tyrimo tipą",null,null,null,"Automatinis rentgeno vamzdžio kolonos pozicionavimas į iš anksto užprogramuotą padėtį pagal pasirinktą tyrimo tipą. Techninis aprašas 15 psl."]
["1.1.30.","Integruota vaizdo stebėjimo kamera rentgeno vamzdžio kolonoje, skirta paciento pozicionavimui technologo darbo vietoje",null,null,null,"Integruota vaizdo stebėjimo kamera rentgeno vamzdžio kolonoje, skirta paciento pozicionavimui technologo darbo vietoje. Techninis aprašas 3, 11  psl."]
["1.1.31.","Kolimatorius (nurodyti modelį):",null,null,null,"Kolimatorius (Discovery XR656 HD, vienas modelis):"]
["1.1.32.","Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas",null,null,null,"Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas. Techninis aprašas 19 psl."]
["1.1.33.","Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas",null,null,null,"Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas. Techninis aprašas 19 psl."]
["1.1.34.","Automatinis arba rankinis valdymas",null,null,null,"Automatinis ir rankinis valdymas.Techninis aprašas 19 psl."]
["1.1.35.","Kolimatoriaus pasukimas kampu (nuo pradinės pozicijos) ≥ ± 45 laipsniai",null,null,null,"Kolimatoriaus pasukimas kampu (nuo pradinės pozicijos) ± 90 laipsnių. Techninis aprašas 19 psl."]
["1.1.36.","Filtrų skaičius ≥ 3 vnt.",null,null,null,"Filtrų skaičius 3 vnt. Techninis aprašas 19 psl."]
["1.1.37.","Bendras filtrų storis ≥ 3 mm Al ekvivalento",null,null,null,"Bendras filtrų storis 10 mm Al ekvivalento (0.3 mm Cu). Techninis aprašas 19,49 psl."]
["1.1.38.","Stalas rentgenografijai (nurodyti modelį):",null,null,null,"Stalas rentgenografijai (Discovery XR656 HD, vienas modelis):"]
["1.1.39.","Stalviršio ilgis ≥ 2400 mm",null,null,null,"Stalviršio ilgis 2400 mm. Techninis aprašas 16 psl."]
["1.1.40.","Stalviršio plotis ≥ 800 mm",null,null,null,"Stalviršio plotis 930 mm. Techninis aprašas 16 psl."]
["1.1.41.","Motorizuotas stalo aukščio keitimas",null,null,null,"Motorizuotas stalo aukščio keitimas. Techninis aprašas 16 psl."]
["1.1.42.","Maksimalus stalo keliamas svoris ≥ 295 kg",null,null,null,"Maksimalus stalo keliamas svoris 320 kg. Techninis aprašas 16 psl."]
["1.1.43.","Detektoriaus laikiklis šoninėms projekcijoms atlikti",null,null,null,"Detektoriaus laikiklis šoninėms projekcijoms atlikti. Techninis aprašas 20 psl."]
["1.1.44.","Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį",null,null,null,"Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį. Techninis aprašas 16, 50 psl."]
["1.1.45.","Stalviršis judantis išilgai ir skersai vienu metu (įstrižinis judėjimas) (angl. floating)",null,null,null,"Stalviršis judantis išilgai ir skersai vienu metu (įstrižinis judėjimas) (angl. floating). Techninis aprašas 16 psl."]
["1.1.46.","Motorizuotas stovas rentgenografijai (nurodyti modelį):",null,null,null,"Motorizuotas stovas rentgenografijai (S2100SWS):"]
["1.1.47.","Reguliuojamo aukščio stovas rentgenografijai",null,null,null,"Reguliuojamo aukščio stovas rentgenografijai. Techninis aprašas 17 psl."]
["1.1.48.","Detektoriaus centro aukščio motorizuoto keitimo ribos ≥ (400 - 1700) mm",null,null,null,"Detektoriaus centro aukščio motorizuoto keitimo ribos nuo 285 iki 1785 mm. Vertikalus judesys 150 cm. Techninis aprašas 17 psl."]
["1.1.49.","Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį",null,null,null,"Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį. Techninis aprašas 17 psl."]
["1.1.50.","Viršutinė rankena pacientui",null,null,null,"Viršutinė rankena pacientui. Techninis aprašas 17 psl."]
["1.1.51.","Šoninės rankenos pacientui",null,null,null,"Šoninės rankenos pacientui. Techninis aprašas 17 psl."]
["1.1.52.","Detektoriaus laikymo mechanizmo motorizuoto pavertimo kampo keitimas, nemažiau kaip 110 laipsnių",null,null,null,"Detektoriaus laikymo mechanizmo motorizuoto pavertimo kampo keitimas, 110 laipsnių. Techninis aprašas 17 psl."]
["1.1.53.","Dozimetrijos sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu (nurodyti modelį):",null,null,null,"Dozimetrijos sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu (Discovery XR656 HD, vienas modelis):"]
["1.1.54.","Galimybe dozimetrijos informaciją automatiškai perkelti į medicininio rentgenologinio vaizdo ataskaitą (Direktyvos 2013/59/ EURATOMAS reikalavimas) (perkančioji organizacija nereikalauja pajungimo prie e. sveikatos informacinės sistemos)",null,null,null,"Galimybe dozimetrijos informaciją automatiškai perkelti į medicininio rentgenologinio vaizdo ataskaitą (Direktyvos 2013/59/ EURATOMAS reikalavimas) (perkančioji organizacija nereikalauja pajungimo prie e. sveikatos informacinės sistemos). Techninis aprašas 19, 51 psl."]
["1.1.55.","Skaitmeniniai rentgeno spindulių detektoriai (nurodyti modelį) - 2 vnt.:",null,null,null,"Skaitmeniniai rentgeno spindulių detektoriai (FlashPad HD 4343) - 2 vnt.:"]
["1.1.56.","Galimybė naudoti detektorių tiek rentgenografijos stale, tiek rentgenografijos stove, tiek laisvai, t.y. išėmus iš rentgenografijos stalo ar rentgenografijos stovo detektoriaus laikiklio",null,null,null,"Galimybė naudoti detektorių tiek rentgenografijos stale, tiek rentgenografijos stove, tiek laisvai, t.y. išėmus iš rentgenografijos stalo ar rentgenografijos stovo detektoriaus laikiklio. Techninis aprašas 16,17, 37 psl."]
["1.1.57.","Detektoriai su integruota rankena arba pateikiami komplekte su rankeną turinčiais dėklais",null,null,null,"Detektoriai pateikiami komplekte su rankeną turinčiais dėklais. Techninis aprašas 77 psl."]
["1.1.58.","Belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja",null,null,null,"Belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja. Techninis aprašas 7 psl."]
["1.1.59.","Scinciliatoriaus tipas – Cezio jodido (CsI) arba lygiavertis",null,null,null,"Scinciliatoriaus tipas – Cezio jodido (CsI). Techninis aprašas 7 psl."]
["1.1.60.","Detektoriaus jautrios zonos dydis  ≥ 340 x 420 mm",null,null,null,"Detektoriaus jautrios zonos dydis  ≥ 426 x 426 mm. Techninis aprašas 52 psl."]
["1.1.61.","Detektoriaus atsparumas drėgmei, ne mažiau IPX3 apsaugos klasės",null,null,null,"Detektoriaus atsparumas drėgmei, IPX4 apsaugos klasės. Techninis aprašas 7 psl."]
["1.1.62.","Pikselio dydis ≤ 150 µm",null,null,null,"Pikselio dydis 100 µm. Techninis aprašas 7 psl."]
["1.1.63.","Pilkumo skalės gylis ≥ 16 bit",null,null,null,"Pilkumo skalės gylis 16 bit. Techninis aprašas 7 psl."]
["1.1.64.","Detektoriaus kvantinis efektyvumas ( angl. DQE, pagal IEC 62220 arba lygiavertį standartą)) ≥ 70 %",null,null,null,"Detektoriaus kvantinis efektyvumas ( angl. DQE, pagal IEC 62220 standartą) 75 %. Techninis aprašas 74 psl."]
["1.1.65.","Detektorių baterijos turi būti automatiškai kraunamos, detektorių įdėjus į rentgenografijos stale ir stove esančius detektoriaus mazgus arba sistema turi būti komplektuojama su po dvi baterijas kiekvienam  išoriniu baterijų krovimo įrenginiu (vienu metu galima krauti ne mažiau kaip 2 vnt. baterijų)",null,null,null,"Detektorių baterijos turi yra automatiškai kraunamos, detektorių įdėjus į rentgenografijos stale ir stove esančius detektoriaus mazgus. Techninis aprašas 7 psl."]
["1.1.66.","Kompiuterinė radiologijos technologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga):",null,null,null,"Kompiuterinė radiologijos technologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga):"]
["1.1.67.","Informacijos iš detektorių nuskaitymas",null,null,null,"Informacijos iš detektorių nuskaitymas. Techninis aprašas 12 psl."]
["1.1.68.","Ekspozicijos parametrų ir skaitmeninių detektorių valdymas",null,null,null,"Ekspozicijos parametrų ir skaitmeninių detektorių valdymas. Techninis aprašas 39, 36 psl."]
["1.1.69.","Gautų vaizdų peržiūra",null,null,null,"Gautų vaizdų peržiūra. Techninis aprašas 12 psl."]
["1.1.70.","Rentgeno diagnostinio tyrimo protokolų programavimas, ≥ 100 protokolų",null,null,null,"Rentgeno diagnostinio tyrimo protokolų programavimas,protokolų kiekis neribojamas. Techninis aprašas 31-32, 53-59, 9 psl."]
["1.1.71.","Pacientų registravimas automatiniu ir rankiniu būdais",null,null,null,"Pacientų registravimas automatiniu ir rankiniu būdais. Techninis aprašas 60-61 psl."]
["1.1.72.","Automatinis sietelio aptikimas ir artefaktų slopinimas",null,null,null,"Automatinis sietelio aptikimas ir artefaktų slopinimas. Techninis aprašas 8, 38 psl."]
["1.1.73.","Vaizdo manipuliacijos: padidinimas, apvertimas, pasukimas, pilkosios skalės inversija, pastūmimas, šviesumo / kontrasto keitimas",null,null,null,"Vaizdo manipuliacijos: padidinimas, apvertimas, pasukimas, pilkosios skalės inversija, pastūmimas, šviesumo / kontrasto keitimas. Techninis aprašas 10 psl."]
["1.1.74.","Anotacijos: tekstiniai komentarai, skaitmeniniai žymekliai",null,null,null,"Anotacijos: tekstiniai komentarai, skaitmeniniai žymekliai. Techninis aprašas 9 psl."]
["1.1.75.","DICOM funkcijos (nurodytos arba lygiavertės): DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist,  DICOM Radiation Dose Structured Report",null,null,null,"DICOM funkcijos: DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist,  DICOM Radiation Dose Structured Report. Techninis aprašas 13 psl."]
["1.1.76.","Rankinis ekspozicijos paleidimo mygtukas",null,null,null,"Rankinis ekspozicijos paleidimo mygtukas. Techninis aprašas 66 psl."]
["1.1.77.","Radiologijos technologo darbo vietos monitorius, ≥ 19\" ekrano įstrižainės",null,null,null,"Radiologijos technologo darbo vietos monitorius, 24\" ekrano įstrižainės. Techninis aprašas 12 psl."]
["1.1.78.","Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), ≥ 1800 VA",null,null,null,"Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), 2000 VA. Techninis aprašas 20, 76 psl."]
["1.1.79.","Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamas ne mažiau kaip vienas apsauginių priemonių ( komplektas, susidedantis iš skydliaukės apsaugos ir apsauginės prijuostės (priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu). Priemonių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,5 mmPb, priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 standartą",null,null,null,"Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamas vienas apsauginių priemonių (komplektas, susidedantis iš skydliaukės apsaugos ir apsauginės prijuostės (priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu). Priemonių švino ekvivalentas 0,5 mmPb, priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 standartą. Techninis aprašas 67-72 psl."]
["1.1.80.","Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamos integruotos aparate ir/arba išorinės priemonės, skirtos kokybės kontrolei ir kalibravimui atlikti pagal gamintojo nustatytus reikalavimus arba rekomendacijas (jei šios priemonės yra numatytos aparato gamintojo). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytos visos su rentgeno aparatu komplektuojamos kokybės kontrolei ir kalibravimui skirtos atlikti priemonės arba pateikti gamintojo deklaraciją kuri patvirtintų, kad tokios priemonės darbui su aparatu nereikalingos.",null,null,null,"Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamos integruotos aparate ir išorinės priemonės, skirtos kokybės kontrolei ir kalibravimui atlikti pagal gamintojo nustatytus reikalavimus arba rekomendacijas. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo deklaraciją, kurioje yra nurodytos visos su rentgeno aparatu komplektuojamos kokybės kontrolei ir kalibravimui skirtos atlikti priemonės. Techninis aprašas 73 psl."]
[]
["2.","Kompiuterinė radiologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai)"]
["2.1.","Kompiuterinė radiologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai)",1,"Kompl."]
["2.1.1.","Programine įranga skaitmeninių rentgeninių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai"]
["2.1.2.","Programine įranga kompiuterinės tomografijos ir branduolių magnetinio rezonanso vaizdų peržiūrai ir diagnostikai: erdvinės tūrio ir daugiaplokštuminės maksimalaus/minimalaus intensyvumo rekonstrukcijos"]
["2.1.3.","Paciento informacijos užklausimas/gavimas protokolu DICOM Query/Retrieve"]
["2.1.4.","Vaizdo manipuliacijos ir matavimai: padidinimas, pasukimas, inversija, atstumų ir kampų matavimas, Cobb kampas"]
["2.1.5.","Komplektuojama su kompiuterine įranga, suderinama su  diagnostiniais radiologo darbo vietos monitoriais (2 vnt.) įskaitant vaizdo plokštes"]
["2.1.6.","Komplektuojami medicininiai diagnostiniai monitoriai - spalvoti, ≥ 3 megapikselių raiškos, ≥ 21\" ekrano įstrižainės, atsako laikas  ≤ 20 ms, DICOM kalibruotas skaistis ≥ 500 cd/m2, apsauginis neatspindintis ekrano padengimas"]
["2.1.7.","Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), ≥ 1800 VA"]