Diagnostikos reagentų su analizatorių nuoma (panauda) pirkimo atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų

Priedas Nr. 3

ANALIZATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO DALIS – AUTOMATINĖS INTEGRUOTOS SISTEMOS, SUDARYTOS IŠ BIOCHEMINIO IR IMUNOLOGINIO ANALIZATORIŲ (1 VNT.) IR BIOCHEMINIO ANALIZATORIAUS (1 VNT.) NUOMA (PANAUDA) IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU JAIS

1.1. Automatinės integruotos sistemos, sudarytos iš biocheminio ir imunologinio analizatorių

nuomai (panaudai) techninė specifikacija – 1 vnt.

Pristatoma į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę (Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius).

Teikėjas privalo pasiūlyti vieną automatinę integruotą sistemą atliekančią visus tyrimų techninės specifikacijos projekte išvardintus tyrimus

| Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius – 1 vnt. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  | Cobas pro (ISE/c503/e801); Roche; Šveicarija. | Žr. cobas pro vartotojo vadovas LT; 75 psl.; #1. |
| 2. | Analizatoriaus paskirtis | Pilnai automatinė imunologinių ir biocheminių tyrimų integruota sistema/analizatorius. Integruota sistema turi būti autonominis analitinis vienetas, turintis vieną įrenginį/ zoną visiems pacientų mėginiams, kalibratoriams ir kontrolėms įdėti/išimti, bei valdomas iš vieno valdymo centro |  | Siūloma cobas pro (ISE/c503/e801) sistema yra pilnai automatinė imunologinių ir biocheminių tyrimų integruota sistema/analizatorius. Integruota sistema yra autonominis analitinis vienetas, turintis vieną įrenginį/ zoną visiems pacientų mėginiams, kalibratoriams ir kontrolėms įdėti/išimti, bei valdomas iš vieno valdymo centro. | Žr. cobas pro vartotojo vadovas LT; 75; 107; 109 psl.; #2. |
| 3. | Programinė įranga | Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymu |  | Siūloma cobas infinity programinė įranga su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo funkcijomis. | Žr. cobas infinity vartotojo vadovas LT. |
| 4. | Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę |  | cobas pro analizatorius jungiasi į informacinį laboratorijos tinklą, yra duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. | Žr. cobas pro host interface manual. |
| 5. | Dvikryptė komunikacija | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware |  | Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware. | Žr. cobas pro host interface manual. |
| 6. | Atitikimas direktyvoms | Atitiktis in-vitro medicinos diagnostikos prietaisų direktyvai 98/79/EC |  | cobas pro analizatorius atitinka in-vitro medicinos diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC. | Žr. cobas pro vartotojo vadovas LT; 6 psl.; #6. |
| 7. | Reikalavimai tyrimų atlikimui | Automatinėje imunologinių ir biocheminių tyrimų integruotoje sistemoje/analizatoriuje turi būti atliekami klinikinės chemijos, įskaitant elektrolitų, ir imunochemijos tyrimai vienu metu. Turi būti galimybė iš vieno mėgintuvėlio nepertraukiamai atlikti klinikinės chemijos ir imunochemijos tyrimus |  | Automatinėje imunologinių ir biocheminių tyrimų integruotoje sistemoje/analizatoriuje cobas pro yra atliekami klinikinės chemijos, įskaitant elektrolitų, ir imunochemijos tyrimai vienu metu. Yra galimybė iš vieno mėgintuvėlio nepertraukiamai atlikti klinikinės chemijos ir imunochemijos tyrimus. | Žr. cobas pro vartotojo vadovas LT; 75; 121 psl.; #7. |
| 8. | Reagentai | Reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas |  | Reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas. | Žr. cobas pro vartotojo vadovas LT; 256; 260 psl.; #8. |
| 9. | Reagentų pozicijos analizatoriuje | Ne mažiau 45 imunologinių metodų reagentų pozicijų analizatoriuje ir ne mažiau 60 biocheminių metodų reagentų pozicijų analizatoriuje su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema |  | 48 imunologinių metodų reagentų pozicijos analizatoriuje ir 60 biocheminių metodų reagentų pozicijos analizatoriuje su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema. | Žr. cobas pro vartotojo vadovas LT; 256; 260 psl.; #9. |
| 10. | Reikalavimai mėginių apdorojimui | Galima tirti kraują, serumą, plazmą, šlapimą pirminiuose ir antriniuose mėgintuvėliuose |  | Galima tirti kraują, serumą, plazmą, šlapimą pirminiuose ir antriniuose mėgintuvėliuose. | Žr. cobas pro vartotojo vadovas LT; 86; 254; 257; 260 psl.; #10. |
| 11. | Skubių tyrimų atlikimo galimybė | Skubių tyrimų galimybė ir tyrimo atlikimo pirmenybė nestabdant pradėtų procesų |  | Skubių tyrimų galimybė ir tyrimo atlikimo pirmenybė nestabdant pradėtų procesų. | Žr. cobas pro vartotojo vadovas LT; 330 psl.; #11. |
| 12. | Našumas | Ne mažiau kaip 200 imunologinių tyrimų per valandą Ne mažiau kaip 1300 biocheminių (įskaitant K, Na, Cl) tyrimų per valandą |  | 300 imunologinių tyrimų per valandą. 1900 biocheminių (įskaitant K, Na, Cl) tyrimų per valandą. | Žr. cobas pro vartotojo vadovas LT; 76 psl.; #12. |
| 13. | Turi būti nuolatinis reagentų kiekio, pagalbinių tirpalų ir atliekų kiekio sistemoje sekimas. Operatorius turi gauti atitinkamą informaciją/įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir tirpalus. |  | Būtina | Analizatoriuje yra nuolatinis reagentų kiekio, pagalbinių tirpalų ir atliekų kiekio sistemoje sekimas. Operatorius gauna atitinkamą informaciją/įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir tirpalus. | Žr. cobas pro vartotojo vadovas LT; 185; 268; 756 psl.; #13. |
| 14. | Galimybė tirti HbA1c iš kraujo (EDTA), be pagalbinio paruošimo |  | Būtina | Galima tirti HbA1c iš kraujo (EDTA), be pagalbinio paruošimo. | Žr. HbA1c metodinis lapas; 1 psl.; #14. |
| 15. | Mėginio kiekis iš kurio galima atlikti tyrimą |  | Ne daugiau kaip 200 µl | Mėginio kiekis naudojamas tyrimo atlikimui 1 – 60 µl. | Žr. cobas pro vartotojo vadovas LT; 254; 257; 260 psl.; #15. |
| 16. | Kalio, natrio, chloro tyrimų kalibracijos stabilumas |  | 24 valandos ir daugiau | Kalio, natrio, chloro tyrimų kalibracijos stabilumas 24 valandos. | Žr. Na, K, Cl metodinis lapas; 3 psl.; #16. |
| 17. | Turi būti krešulio, burbulų, nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema ir turi būti mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos pusiau kiekybinio įvertinimo galimybė fotometriniams tyrimams. |  | Būtina | Analizatoriuje yra krešulio, burbulų, nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema ir yra mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos pusiau kiekybinio įvertinimo galimybė fotometriniams tyrimams. | Žr. cobas pro vartotojo vadovas LT; 254; 257; 260; 396 psl.; #17. Žr. cobas pro serum index metodinis lapas; 1 psl.; #17. |
| 18. | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo galimybė. |  | Būtina | Analizatoriuje yra mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo galimybė. | Žr. cobas pro vartotojo vadovas LT; 394; 399; 403 psl.; #18. |
| 19. | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas Integruotas vidinis mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Būtina |  | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas. Integruotas vidinis mėginių brūkšninių kodų skaitymas. | Žr. cobas pro vartotojo vadovas LT; 111 psl.; #19. |
| 20. | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c |  | Analizatorius nuskaityto brūkšninių kodų tipus – code 39 arba 128c. | Žr. cobas pro vartotojo vadovas LT; 101 psl.; #20. |
| 21. | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis | Pateikiama su prietaisu |  | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis. | Žr. cobas pro vartotojo vadovas LT. Žr. cobas pro vartotojo vadovas EN. |

1.2. Biocheminio analizatoriaus nuomai (panaudai) techninė specifikacija – 1 vnt.

Pristatoma į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę (Antakalnio g. 124, 10200 Vilnius).

Teikėjas privalo pasiūlyti vieną biocheminį analizatorių atliekantį visus tyrimų techninės specifikacijos projekte išvardintus tyrimus

| Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius – 1 vnt. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas | Cobas pure c303; Roche; Šveicarija. | Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT; 77 psl.; #1. |
| 2. | Analizatoriaus paskirtis | Automatinis biocheminis analizatorius su tarpine laboratorinių duomenų ir procesų valdymo įranga. | Automatinis biocheminis cobas pure c303 analizatorius su tarpine cobas infinity laboratorinių duomenų ir procesų valdymo įranga. | Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT; 77 psl.; #2. Žr. cobas pure host interface manual. Žr. cobas infinity vartotojo vadovas LT. |
| 3. | Programinė įranga | Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo funkcijomis | cobas infinity programinė įranga su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo funkcijomis. | Žr. cobas infinity vartotojo vadovas LT. |
| 4. | Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę | Analizatorius jungiasi į informacinį laboratorijos tinklą, galimas duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. | Žr. cobas pure host interface manual. |
| 5. | Dvikryptė komunikacija | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware | Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware. | Žr. cobas pure host interface manual. |
| 6. | Atitikimas direktyvoms | Atitiktis in-vitro medicinos diagnostikos prietaisų direktyvai 98/79/EC | cobas pure c303 analizatorius atitinka in-vitro medicinos diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC. | Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT; 6 psl.; #6. |
| 7. | Reagentai | Reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas | Reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas. | Žr. Cobas pure brošiūra LT; 15 psl; #7. |
| 8. | Reagentų pozicijos analizatoriuje | Ne mažiau kaip 40 reagentų pozicijų analizatoriuje su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema | 42 reagentų pozicijos analizatoriuje su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema. | Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT; 238 psl.; #8. |
| 9. | Reikalavimai mėginių apdorojimui | Galima tirti kraują, serumą, plazmą, šlapimą pirminiuose ir antriniuose mėgintuvėliuose | Galima tirti kraują, serumą, plazmą, šlapimą pirminiuose ir antriniuose mėgintuvėliuose. | Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT; 86; 239 psl.; #9. |
| 10. | Skubių tyrimų atlikimo galimybė | Skubių tyrimų galimybė nestabdant pradėtų procesų | Analizatoriuje yra skubių tyrimų atlikimo galimybė nestabdant pradėtų procesų. | Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT; 320 psl.; #10. |
| 11. | Našumas | Ne mažiau kaip 700 biocheminių tyrimų per valandą (įskaitant elektrolitų tyrimus) | 750 biocheminių tyrimų per valandą (įskaitant elektrolitų tyrimus). | Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT; 240 psl.; #11. |
| 12. | Turi būti nuolatinis reagentų kiekio, pagalbinių tirpalų ir atliekų kiekio sistemoje sekimas. Operatorius turi gauti atitinkamą informaciją/įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir tirpalus. | Būtina | Analizatoriuje yra nuolatinis reagentų kiekio, pagalbinių tirpalų ir atliekų kiekio sistemoje sekimas. Operatorius gauna atitinkamą informaciją/įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir tirpalus. | Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT; 164; 165; 174 psl.; #12. |
| 13. | Galimybė tirti HbA1c iš kraujo (EDTA), be pagalbinio paruošimo | Būtina | Galima tirti HbA1c iš kraujo (EDTA), be pagalbinio paruošimo. | Žr. HbA1c metodinis lapas; 1 psl.; #13. |
| 14. | Mėginio kiekis naudojamas tyrimo atlikimui | Ne daugiau kaip 200 µl | Mėginio kiekis naudojamas tyrimo atlikimui 1 – 25 µl. | Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT; 237; 239 psl.; #14. |
| 15. | Kalio, natrio, chloro tyrimų kalibracijos stabilumas | 24 valandos ir daugiau | Kalio, natrio, chloro tyrimų kalibracijos stabilumas 24 valandos. | Žr. Na, K, Cl metodinis lapas; 3 psl.; #15. |
| 16. | Turi būti krešulio, burbulų, nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema ir turi būti mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos kokybinio ir pusiau kiekybinio įvertinimo galimybė fotometriniams tyrimams. | Būtina | Analizatoriuje yra krešulio, burbulų, nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema ir yra mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos kokybinio ir pusiau kiekybinio įvertinimo galimybė fotometriniams tyrimams. | Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT; 237; 239; 409 psl.; #16. Žr. cobas pure serum index metodinis lapas; 1 psl.; #16. |
| 17. | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo galimybė. | Būtina | Analizatoriuje yra mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo galimybė. | Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT; 406; 412 psl.; #17. |
| 18. | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas. Integruotas vidinis mėginių brūkšninių kodų skaitymas. | Būtina | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas. Integruotas vidinis mėginių brūkšninių kodų skaitymas. | Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT; 149 psl.; #18. |
| 19. | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c | Analizatorius nuskaityto brūkšninių kodų tipus – code 39 arba 128c | Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT; 99 psl.; #19. |
| 20. | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis | Pateikiama su prietaisu | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis. | Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT. Žr. cobas pure vartotojo vadovas EN. |

-Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėta CE žyme.

-1.1. ir 1.2.pirkimo dalims siūloma įranga turi būti ne senesnė kaip vieneri metai.

-Tiekėjas turi instaliuoti įrangą ir paruošti darbui bei kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga. Specialistas turi pateikti dokumentą (pažymėjimą/sertifikatą), patvirtinantį, kad mokymus atliekantis asmuo yra įrangos gamintojo tinkamai apmokytas ir/ar įgaliotas mokyti įrangos naudotojus.

-Tyrimų pavadinimai nurodyti tyrimų techninės specifikacijos projekte.

-Tikslus reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam tyrimų specifikacijoje.

-Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

-Automatinė integruota sistema ir biocheminis analizatorius turi būti to paties gamintojo, bei ant abiejų analizatorių dubliuojamiems tyrimams, neįskaitant elektrolitų tyrimų, naudoti tuos pačius biocheminiams tyrimams skirtus reagentus, kontrolines ir kalibracines medžiagas.

-Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.