Sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis, Vnt. | BVPŽ kodas | Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas (privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai) | Tiekėjo siūlomo pirkimo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorinis šaldytuvas su šaldikliu (šaldymo kamera/šaldiklinė kamera = 1/1) | 2 | 39711110-3 | 1.1. Paskirtis - vertikalus vienų aklinų durų šaldytuvas su apačioje išdėstyta šaldymo kamera. 1.2. Talpa – bendras vidinis naudingas tūris turi būti ne mažesnis, kaip 300 L ir ne didesnis kaip 400 L: a) šaldytuvo dalis ne mažesnė, nei 150 L; b) šaldymo skyriaus dalis, ne mažesnė nei 150 L; 1.3. Šaldytuvo skyriaus temperatūros diapazonas ne siauresnis, nei +2 °C ÷ +8 °C; 1.4. Šaldiklio skyriaus temperatūros diapazonas ne siauresnis, nei –25 °C ÷ –10 °C; 1.5.Valdymas – mikroprocesorinis su informaciniu ekranu šaldiklio išorėje. 1.6. Programavimas - turi būti nustatomi ir programuojami temperatūros saugūs taškai. 1.7. Aliarmai - privalo būti integruoti garsiniai ir optiniai signalai pakitus nustatytai temperatūrai ir/arba sutrikus elektros tiekimui. 1.8. Matmenys - išoriniai matmenys ne didesni: - aukštis 2000 mm; - plotis 600 mm; - gylis 800 mm. 1.9. Garantinis laikotarpis - ne mažiau kaip 24 mėn., pradedamas skaičiuoti nuo įrangos įdiegimo dienos. | 1.1. Paskirtis - vertikalus vienų aklinų durų šaldytuvas su apačioje išdėstyta šaldymo kamera. 1.2. Talpa – bendras vidinis naudingas tūris 322 l: a) šaldytuvo dalis 161 L; Brošiūra 2 psl. b) šaldymo skyriaus dalis 161 L; Brošiūra 2 psl. 1.3. Šaldytuvo skyriaus temperatūros diapazonas +1 °C ÷ +10 °C; Brošiūra 2 psl. 1.4. Šaldiklio skyriaus temperatūros diapazonas –30 °C ÷ –10 °C; Brošiūra 2 psl. 1.5.Valdymas – mikroprocesorinis su informaciniu ekranu šaldiklio išorėje. Brošiūra 2 psl; 1psl. nuotrauka 1.6. Programavimas - nustatomi ir programuojami temperatūros saugūs taškai. Brošiūra 2 psl. 1.7. Aliarmai - integruoti garsiniai ir optiniai signalai pakitus nustatytai temperatūrai ir/arba sutrikus elektros tiekimui. Brošiūra 2 psl. 1.8. Matmenys - išoriniai matmenys: - aukštis 1997 mm; - plotis 520 mm; - gylis 700 mm. Brošiūra 2 psl. 1.9. Garantinis laikotarpis - 24 mėn., pradedamas skaičiuoti nuo įrangos įdiegimo dienos. Brošiūra 2 psl. |
| 3. | Laboratorinis šaldytuvas | 2 | 39711130-9 | 3.1. Tipas - vertikalus vienų durų laboratorinis šaldytuvas. 3.2. Kameros talpa - ne mažiau kaip 500 L. 3.3. Durys - vienos aklinos durys su šildomu kontūru ir užraktu. 3.4. Išoriniai matmenys: -aukštis - ne daugiau kaip 2000 mm -plotis - ne daugiau kaip 780 mm - gylis - ne daugiau kaip 900 mm 3.5. Korpusas - išorė turi būti pagaminta iš nerūdijančio arba milteliniu būdu dažyto lakštinio plieno. 3.6. Konstrukcija: 3.6.1 Turi būti šaldomas priverstine oro cirkuliacija. 3.6.2.Turi būti oro cirkuliacijos sustabdymas, atidarius duris. 3.6.3 Būtina automatinio atitirpinimo funkcija. 3.6.4 Šaldytuvas privalo stovėti ant ratukų su fiksuojama stabdymo funkcija. 3.7. Kamera: 3.7.1 Kameros vidus turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno. 3.7.2 Būtinas kameros apšvietimas. 3.7.3 Ne mažiau kaip 5 (penkios) lentynos, su galimybe reguliuoti jų aukštį. Lentynos maksimali apkrova ne mažesnė kaip 20 kg. 3.7.4 Lentynos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno strypelių. 3.8. Palaikomos temperatūros ribos - nuo +2°C iki +8°C. 3.9. Temperatūros tikslumas - ne blogesnis kaip 0,1°C. 3.10. Temperatūros paklaida per kameros tūri (max.) - ne daugiau nei 1,5°C.3. 3.11. Valdymas - mikroprocesorinis, su informaciniu ekranu šaldytuvo išorėje. 3.12. Duomenų perdavimas: 3.12.1 Būtina vidinė atmintis nustatytų programų ir įrašytų būsenos duomenų išsaugojimui. 3.12.2 Būtinos jungtys (USB ir /arba lygiavertės) šaldytuvo sistemų būsenos duomenų perkėlimui į PC. 3.13. Aliarmų sistema - vaizdiniai ir garsiniai: 13.1 Reguliuojamos viršytos (per aukštos, per žemos) temperatūros ribų įspėjimai. 3.13.2 Atvirų durų įspėjimas. 3.13.3 Temperatūros daviklio gedimo įspėjimas. 3.13.4 Įspėjimas elektros energijos tiekimo dingimo atveju. 3.13.5 Būtinas elektroninio valdiklio autonominis maitinimas, palaikantis jo funkcionavimą sutrikus elektros energijos tiekimui. 3.14. Maitinimas - iš vienfazio elektros tinklo – 220 V ± 10%; 50Hz / 60Hz 3.15. Garantinis laikotarpis - 24 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo įrangos įdiegimo dienos. |  |