Aortos protezų atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų

Priedas Nr. 2

AORTOS PROTEZŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomi reikalavimai / Kataloginis prekės Nr. (įrašo tiekėjas) | Gamintojas (įrašo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aortos protezai |  |  |  |
| 4. | Pilvinės dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas |  |  |  |
| 4.1. | Pilvinės dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas | Pilvinės dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas. Abdominalinės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui 60˚ - 75̊ kaklelio fiksacijos vietos ilgis turi būti 15 mm ir daugiau esant aneurizmos kaklelio kampui iki 60̊ kaklelio fiksacijos vietos ilgis turi būti 10 mm ir daugiau. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): 1.Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 2. Privalo būti dvigubos fiksacijos - suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu - turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a.renalis ir kabliukus dengtoje dalyje žemiau inkstų arterijų, apsaugančiais nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 mm iki 120 mm; 4. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 20 mm iki 36 mm; 5. Klubinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 mm iki 24 mm; 6. Įvedimo sistemos diametras 18-19 Fr. Suderinamas su 0.035" diametro pravedėju. 7. Įvedimo sistema leidžia kontroliuojamą stentgrafto kūno atpalaidavimą nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi; 8. Turi turėti galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus; 9. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama dvi kontralateralios klubinės arterijos dalys su įvedimo sistema, du kieti pravedėjai ir balionas stentgrafto moduliacijai; 10. Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 mm iki 160 mm; 11. Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 mm iki 24 mm; 12. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis daimetras ne daugiau 13-14F; 13. Turi būti kūno kontralateralinės kojos tvirtinimo vietoje specialūs kabliukai, papildomai fiksuojantys klubinę koją. | Pilvinės dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas. Abdominalinės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui 60˚ - 75̊ kaklelio fiksacijos vietos ilgis yra 15 mm ir daugiau esant aneurizmos kaklelio kampui iki 60̊ kaklelio fiksacijos vietos ilgis yra 10 mm ir daugiau. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): 1.Turi galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 2. Yra dvigubos fiksacijos - suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu - turi graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a.renalis ir kabliukus dengtoje dalyje žemiau inkstų arterijų, apsaugančiais nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką yra įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 120 mm; 4. Aortinės dalies diametrai tuyra įvairių dydžių, nuo 20 iki 36 mm; 5. Klubinės dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm; 6. Įvedimo sistemos diametras 18-19 Fr. Suderinamas su 0.035" diametro pravedėju. 7. Įvedimo sistema leidžia kontroliuojamą stentgrafto kūno atpalaidavimą nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi; 8. Turi galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus; 9. Kartu su stentgraftu yra komplektuojama dvi kontralateralios klubinės arterijos dalys su įvedimo sistema, du kieti pravedėjai ir balionas stentgrafto moduliacijai; 10. Klubinės arterijos dalis yra įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 160 mm; 11. Klubinės arterijos dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm; 12. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis daimetras ne daugiau 13-14 F; 13. Yra kūno kontralateralinės kojos tvirtinimo vietoje specialūs kabliukai, papildomai fiksuojantys klubinę koją. Kataloginis prekės Nr. 28-B2-XX-XXXS, 28-L2-XX-XXXS, 28-C2-XX-XXXS, 28-S2-XX-XXXS, 28-A1-XX-XXXS, 28-P1-XX-XXXS | Terumo Aortic (Bolton Medical) |

_______________