Aortos protezų atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų

Priedas Nr. 2

AORTOS PROTEZŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomi reikalavimai / Kataloginis prekės Nr. (įrašo tiekėjas) | Gamintojas (įrašo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aortos protezai |  |  |  |
| 1.1. | Abdominalinės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui iki 75° ir itin vingiuotoms klubinėms arterijoms | 1. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): 1.1. Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 1.2. Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 1.3. Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 124 mm iki 166 mm; 1.4. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 23 mm iki 36 mm; 1.5. Klubinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 10 mm iki 28 mm; 1.6. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F; 1.7. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; 1.8. Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 82 mm iki 199 mm; 1.9 Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 10 mm iki 28 mm; 1.10. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau 16F; 1.11. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. | 1. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti) Endurant ESBF/ETBF+ETLW+ Reliant AB46: 1.1. Turi galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra - 2 psl. 1.2. Turi graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo stentą su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui. Konfidencialu_Katalogas - 9 psl.; Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 3 psl. 1.3. Yra įvairių ilgių, dengta dalis nuo 124 mm iki 166 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra - 6 psl.; Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija - 12 (14 / 582) psl. 1.4. Aortinės dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 23 mm iki 36 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra - 6 psl.; Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija - 12 (14 / 582) psl. 1.5. Klubinės dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 10 mm iki 28 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra - 6 psl. 1.6. Įvedimo sistemos išorinis diametras yra 18F ir 20F. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija - 7 (9 / 582), 12 (14 / 582) psl. 1.7. Kartu su stentgraftu yra komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija - 7 (9 / 582)psl. 1.8. Klubinės arterijos dalis yra įvairių ilgių, dengta dalis nuo 82 mm iki 199mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra - 6 psl. 1.9. Klubinės arterijos dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 10 mm iki 28 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra - 6 psl. 1.10. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras yra 16F. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija - 7 (9 / 582), 12 (14 / 582) psl. 1.11. Komplektuojamas kartu su balionu ReliantTM stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. Konfidencialu_Katalogas – 43 psl. | Medtronic, JAV |
| 1.2. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos | Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos: 1. Turi turėti galimybę prijungti proksimalinį ir distalinį prailgintojus; 2. Turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Turi būti ne trumpesni nei 100 mm; 4. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 23 mm iki 36 mm; 5. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 20F; 6. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos Endurant ETUF+ Reliant AB46: 1. Turi galimybę prijungti proksimalinį ir distalinį prailgintojus. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 2 psl. 2. Turi nedengtą proksimalaus tvirtinimo stentą su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui. Konfidencialu_Katalogas - 9 psl.; Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 3 psl., 3.Yra 102 mm ilgio. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl. Konfidencialu_Katalogas – 13 psl. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija - 12 (14 / 582) psl. 4. Aortinės dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija - 12 (14 / 582) psl. 5. Įvedimo sistemos diametras yra 18F ir 20F. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija - 7 (9 / 582), 12 (14 / 582) psl. Konfidencialu_Katalogas – 13 psl. 6. Komplektuojamas kartu su balionu ReliantTM stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. Konfidencialu_Katalogas, 43 psl. | Medtronic, JAV |
| 1.3. | Abdominalinių stentgraftų proksimalus prailgintojas | 1. Turi būti įvairių ilgių, nuo 45 mm (± 4 mm) iki 70 mm; 2.Turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Diametras turi būti įvairių dydžių, nuo 23 mm iki 36 mm; 4. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F. | Abdominalinių stentgraftų proksimalus prailgintojas Endurant ETCF/ ETTF: 1. Yra įvairių ilgių, nuo 49 mm iki 70 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl., Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija - 12 (14 / 582) psl. 02. Turi nedengtą proksimalaus tvirtinimo stentą su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui. Konfidencialu_Katalogas - 9 psl.; Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 2 psl. 3. Diametras yra įvairių dydžių, nuo 23 mm iki 36 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl.; Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija - 12 (14 / 582) psl. 4. Įvedimo sistemos išorinis diametras yra 18 F ir 20 F. Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija - 7 (9 / 582), 12 (14 / 582) psl. | Medtronic, JAV |
| 1.4. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas | 1. Turi būti įvairių ilgių, nuo 80 mm (± 2 mm) iki 199 mm; 2. Diametrai turi būti įvairių dydžių, 10 mm - 28 mm, tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro); 3. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 16F. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas Endurant ETLW / ETEW: 1. Yra įvairių ilgių, nuo 82 mm iki 199 mm. Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl ., Konfidencialu_Katalogas – 12 psl.; Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija - 12 (14 / 582) psl. 2. Diametrai yra įvairių dydžių, 10 mm - 28 mm, tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro). Konfidencialu (Endurant)_Brošiūra, 6 psl., Konfidencialu_Katalogas – 12, 13 psl., Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija - 12 (14 / 582) psl. 3. Įvedimo sistemos išorinis diametras yra 14F ir 16F. Konfidencialu_Katalogas – 12, 13 psl.; Konfidencialu (Endurant)_Naudojimo instrukcija - 7 (9 / 582), 12 (14 / 582) psl. | Medtronic, JAV |
| 1.5. | Didelio diametro introdiuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti | 1. Susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus; 2.Introdiuserio ilgis ≥ 27 cm; obturatoriaus ilgis ≥ 40 cm; 3. Itin gero lankstumo, dengtas fidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela; 4. Dydžiai: 14F; 16F; 18F. | Didelio diametro introdiuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti Sentrant™. 1. Susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus. Konfidencialu (Sentrant)_Naudojimo instrukcija 50 (52 / 100) psl. 2. Introdiuserio ilgis - 28 cm; obturatoriaus ilgis - 42.1 cm. Konfidencialu_Katalogas - 42 psl.; Konfidencialu (Sentrant)_Nuotrauka. 3. Itin gero lankstumo, dengtas hidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela. Konfidencialu_Katalogas - 42 psl. Konfidencialu (Sentrant)_Naudojimo instrukcija - 50 (52 / 100) psl. Dydžiai: 14F; 16F; 18F. Konfidencialu_Katalogas - 42 psl. | Medtronic, JAV |
| 1.6. | Didelio diametro introdiuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti | 1. Susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus; 2.Introdiuserio ilgis ≥ 27 cm; obturatoriaus ilgis ≥ 40 cm 3. Itin gero lankstumo, dengtas fidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela; 4. Dydžiai: 20F; 22F; 24F; 26F. | Didelio diametro introdiuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti Sentrant™. 1. Sistema susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus. Konfidencialu (Sentrant)_Naudojimo instrukcija - 50 (52 / 100) psl. 2. Introdiuserio ilgis - 28 cm; obturatoriaus ilgis - 42.1 cm. Konfidencialu_Katalogas - 42 psl.; Konfidencialu (Sentrant)_Nuotrauka. 3. Itin gero lankstumo, dengtas hidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela. Konfidencialu_Katalogas - 42 psl., Konfidencialu (Sentrant)_Naudojimo instrukcija - 50 (52 / 100) psl. Dydžiai: 20F; 22F; 24F; 26F. Konfidencialu_Katalogas - 42 psl. | Medtronic, JAV |
| 1.7. | Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui | Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui: 1. Išskleisto okliuderio diametrai turi būti nuo 8 mm iki 24 mm; 2. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 18F. | Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui Talent™ Occluder OCL 1. Išskleisto okliuderio diametrai yra nuo 8 iki 24 mm. Konfidencialu_Katalogas - 17 psl. 2. Įvedimo sistemos diametras yra 17.5F. Konfidencialu_Katalogas, 17 psl. | Medtronic, JAV |

_______________