{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":102,"n_cols":8,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["PACIENTŲ ŠILDYMO PRIEMONĖS"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022 10 27"]
["Nr.:","20221027/1"]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB Medekspert LT"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,302454378]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"S Stanevičiaus g 96A Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100005032715"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"Bankas: AB „Swedbank“\nA/s:  LT47 7300 0101 1921 2113"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Direktorė Neringa Stankūnienė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"8 661 77521 info@medekspert.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorė Neringa Stankūnienė"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Direktorė Neringa Stankūnienė 8 661 77521 info@medekspert.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose."]
["1. DALIS","PACIENTŲ ŠILDYMO SISTEMA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Mato vnt. kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogas","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["1.","Pacientų šildymo sistema"]
["1.1.","Paciento šildymo įrenginys. Įrenginio paskirtis: konvekcinis paciento šildymas, per specialų apklotą/paklotą pučiant šiltą orą.",6,"kompl.",1600,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":9600},"The Surgical Company Mistral AIR 1200"]
["1.1.1.","Reikalavimai įrenginio konstrukcijai: 1. Sumontuotas ant specialaus mobilaus vežimėlio (stovo) su krepšiu ir/arba su  lentyna ar stalčiumi, skirtu įrenginio priedams (apklotams) sudėti; 2. Lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba.",null,null,null,null,null,"1. Sumontuotas ant specialaus mobilaus vežimėlio (stovo) su krepšiu, skirtu įrenginio priedams (apklotams) sudėti (Boršiūra psl 4). 2. Lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba (Vartotojo instrukcija 23 psl)"]
["1.1.2.","Mobilus vežimėlis: 1. Reguliuojamo aukščio diapazonas ne mažesnis kaip 20 cm; 2. Su ne mažiau kaip 4 rateliais; 3. Su krepšiu/lentyna, stalčiumi vienkartinėms antklodėms laikyti.",null,null,null,null,null,"Mobilus vežimėlis: Reguliuojamas auksčio diapazonas 25 cm (brošiūra 4psl) 2 Su 5 rateliais (brošiūra psl 4)3. Su krepšiu vienkartinėms antklodėms sudėti (brošiūra 4 psl)"]
["1.1.3.","Prietaiso svoris: ≤ 7,5 kg.",null,null,null,null,null,"Prietaiso svoris 5,2 kg (Vartotojo instrukcija psl 43)"]
["1.1.4.","Oro tiekimo į apklotą žarna, kurios ilgį galima rinktis užsakant prekę: 1. Ilgesnė žarna ≥ 3m;2. Trumpesnė žarna 1,5-1,8 m.",null,null,null,null,null,"Oro tiekimo į apklotą žarna, kurios ilgiį galima rinktis užsakant:1 Ilgesnė žarna 3m. 2 Trumpesnė žarna 1,8m) (Vartotojo instrukcija 43 psl)"]
["1.1.5.","Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas: 1. Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi;2. Su garsine ir vaizdine aliarmo sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju; 3. Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, kuri išsijungia pučiamo oro temperatūrai esant lygiai arba   viršijus 56°C ",null,null,null,null,null,"Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas 1 Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi2 su garsine ir vaizdine aliarmo sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju (Vartotojo instrukcija 18 psl) 3. Automatine prietaiso atsijungimo sistema, kuri išsijungia pučiamo oro temperatūrai viršijus ar esant lygiai 56C (Vartotojo instrukcija psl 44)"]
["1.1.6.","Temperatūriniai darbo režimai: 1. Pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas);2. Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras.",null,null,null,null,null,"Temperatūros darbo rėžimai: 1 pučiamas aplinkos oras (nešildytas) 2. Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras (Vartotojo instrukcija psl 43)"]
["1.1.7.","Temperatūros pasirinkimo variantai: ne mažiau 32°C; 38°C arba 43°C.",null,null,null,null,null,"Temperatūros pasirinkimo variantai 32;38;43 C (Vartotojo instrukcija 43 psl)"]
["1.1.8.","Pasiekiama nustatyta temperatūra: ne ilgiau kaip per 30 s.",null,null,null,null,null,"Nustatyta temperatūra pasiekiama per 30s (Vartotojo instrukcija 44 psl)"]
["1.1.9.","Palaikomos temperatūros tikslumas: +/- 2,5ºC esant įprastomis naudojimo sąlygomis, matuojant oro tiekimo žarnos pabaigoje.",null,null,null,null,null,"Palaikomos temperatūros tikslumas +/-2,5C esant įprastoms naudojimo sąlygoms, matuojant oro tiekimo žarnos gale (Vartotojo instrukcija 44psl)"]
["1.1.10.","Vizualiniai ir garsiniai aliarmai: 1. Techninių gedimų aliarmai; 2. Viršytos temperatūros aliarmas; 3. Pranešimas apie būtinumą keisti filtrą; 4. Galimybė aliarmus laikinai išjungti.",null,null,null,null,null,"Vizualiniai ir garsiniai aliarmai:1. Techninių gedimų aliarmai2 Viršytos temperatūros aliarmas3 Pranešimas apie būtinumą keisti filtrą4 Galimybė alairmus laikinai sustabdyti (Vartotojo instrukcija psl 19)"]
["1.1.11.","Šildymo įrenginio našumas: Ne mažiau 1100 l/min.",null,null,null,null,null,"Šildymo įrenginio našumas 59 CFM (59CFM lygu 1670,693973 l/min) Vartotojo instrukcija 43 psl)"]
["1.1.12.","Didelio efektyvumo oro filtravimo sistema: 1. HEPA filtras;2. Filtro tarnavimo laikas ne mažiau 2000 val.",null,null,null,null,null,"Didelio efektyvumo filtravimo sistema 1 HEPA filtras(Vartotojo instrukcija 43 psl) 2 Filtro tarnavimo laikas 2000 val (Vartotojo instrukcija psl 21)"]
["1.1.13.","Komplektacija: 1. Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šiltam orui tiekti žarnas; 2. Mobilus stovas įrenginio tvirtinimui; 3. Komplekte turi būti 80 vnt. vienkartinių apklotų, skirtų visam kūnui.",null,null,null,null,null,"Komplektacija: 1 Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šiltam orui tiekti žarnas 2. Mobilus stovas įrenginio tvirtinimui 3. 80 vnt vienkartinių apklotų, skirtų visam kūnui"]
["1.1.14.","Maitinimas: 230 V, 50 Hz elektros tinklas.",null,null,null,null,null,"Maitinimas 230V, 50Hz elektros tinklas (Vartotojo instrukcija 43psl)"]
["1.1.15.","Triukšmingumas: ≤ 55 dBa.",null,null,null,null,null,"Triukšmingumas 48dBA (Vartotojo instrukcija 43 psl)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C52)<>COUNT(F37:F52)),\"\", SUM(F37:F52))","v":9600},{"$f":"IF((COUNT(C37:C52)<>COUNT(F37:F52)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",2016]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F54), \"\", SUM(F53:F54))","v":11616}]
[]
[]
[]
["2. DALIS","PACIENTŲ ŠILDYMO SISTEMA DARBUI OPERACINĖJE"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Mato vnt. kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogas","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["2.","Pacientų šildymo sistema darbui operacinėje"]
["2.1.","Valdymo ir kontrolės įrenginys su I tipo čiužiniu",4,"kompl.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E64),\"\", PRODUCT(C64,E64))","v":""}]
["2.1.1.","Paskirtis: paciento šildymo sistema, skirta darbui operacinėje, susidedanti iš temperatūros valdymo ir kontrolės įrenginio ir ant operacinio stalo tiesiamo šildomo čiužinio."]
["2.1.2.","Bendri reikalavimai šildymo čiužiniui: 1. daugkartinio naudojimo elektra šildomas čiužinys; 2. neperšlampantis; 3. lankstus; 4. su daugkartiniu, plaunamu apvalkalu."]
["2.1.3.","Čiužinio matmenys: I tipo čiužinys:  ilgis 2000 +/- 100 mm, plotis 500 +/- 50 mm."]
["2.1.4.","Čiužinio tvirtinimas: turi tikti standartinės konstrukcijos operaciniams stalams."]
["2.1.5.","Antipragulinės čiužinio savybės: būtina, integruotas antipragulinis sluoksnis visame čiužinio plote."]
["2.1.6.","Šildymo elementas: anglies pluoštas arba lygiavertis. Suderinamumas su C-lanku: šildymo elementas turi nepalikti atskiro pėdsako rentgeno tyrimų zonoje."]
["2.1.7.","Čiužinio prijungimo kabelis: ne mažiau kaip 2 m ilgio."]
["2.1.8.","Bendri reikalavimai valdymo ir kontrolės įrenginiui: 1. Šildymo temperatūros nustatymas; 2. Šildymo temperatūros palaikymas; 3. Aliarminiai signalai."]
["2.1.9.","Šildytuvo valdymas: mikroprocesorinis, ne mažiau kaip dviem atskirais mikroprocesoriais."]
["2.1.10.","Monitoringo ir kitos informacijos pateikimas: 1. Būtinas LCD ar analogiškas ekranas; 2. Būtinai rodoma nustatyta ir faktinė čiužinio temperatūra."]
["2.1.11.","Aliarminiai pranešimai: 1. Aukštos temperatūros aliarmas; 2. Didelio nuokrypio nuo nustatytos temperatūros aliarmas."]
["2.1.12.","Temperatūros palaikymo ribos: ne siauresnės kaip nuo 30°C iki 40°C"]
["2.1.13.","Temperatūros nustatymo tikslumas: 0,1°C tikslumas arba tiksliau."]
["2.1.14.","Temperatūros kontrolės principas: tiesioginis čiužinio temperatūros matavimas atliekamas ne mažiau kaip 7 temperatūros jutikliais."]
["2.1.15.","Čiužinio įšilimo iki 37 °C  laikas nuo kambario temperatūros: ne ilgiau kaip 10 minučių."]
["2.1.16.","Apsauga nuo per aukštos šildymo temperatūros: būtina, automatinis šildymo nutraukimas prie 42°C ."]
["2.1.17.","Valdymo bloko tvirtinimas: būtinas įtaisas tvirtinimui prie infuzijų stovo ir rankena pakabinimui ant lovos rėmo."]
["2.2.","Valdymo ir kontrolės įrenginys su II tipo čiužiniu",3,"kompl.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E82),\"\", PRODUCT(C82,E82))","v":""}]
["2.2.1.","Paskirtis: paciento šildymo sistema, skirta darbui operacinėje, susidedanti iš temperatūros valdymo ir kontrolės įrenginio ir ant operacinio stalo tiesiamo šildomo čiužinio."]
["2.2.2.","Bendri reikalavimai šildymo čiužiniui: 1. daugkartinio naudojimo elektra šildomas čiužinys; 2. neperšlampantis; 3. lankstus; 4. su daugkartiniu, plaunamu apvalkalu."]
["2.2.3.","Čiužinio matmenys: II tipo čiužinys:  ilgis 1500 +/- 100 mm, plotis 500 +/- 50 mm."]
["2.2.4.","Čiužinio tvirtinimas: turi tikti standartinės konstrukcijos operaciniams stalams."]
["2.2.5.","Antipragulinės čiužinio savybės: būtina, integruotas antipragulinis sluoksnis visame čiužinio plote."]
["2.2.6.","Šildymo elementas: anglies pluoštas arba lygiavertis. Suderinamumas su C-lanku: šildymo elementas turi nepalikti atskiro pėdsako rentgeno tyrimų zonoje."]
["2.2.7.","Čiužinio prijungimo kabelis: ne mažiau kaip 2 m ilgio."]
["2.2.8.","Bendri reikalavimai valdymo ir kontrolės įrenginiui: 1. Šildymo temperatūros nustatymas; 2. Šildymo temperatūros palaikymas; 3. Aliarminiai signalai."]
["2.2.9.","Šildytuvo valdymas: mikroprocesorinis, ne mažiau kaip dviem atskirais mikroprocesoriais."]
["2.2.10.","Monitoringo ir kitos informacijos pateikimas: 1. Būtinas LCD ar analogiškas ekranas; 2. Būtinai rodoma nustatyta ir faktinė čiužinio temperatūra."]
["2.2.11.","Aliarminiai pranešimai: 1. Aukštos temperatūros aliarmas; 2. Didelio nuokrypio nuo nustatytos temperatūros aliarmas."]
["2.2.12.","Temperatūros palaikymo ribos: ne siauresnės kaip nuo 30°C iki 40°C"]
["2.2.13.","Temperatūros nustatymo tikslumas: 0,1°C tikslumas arba tiksliau."]
["2.2.14.","Temperatūros kontrolės principas: tiesioginis čiužinio temperatūros matavimas atliekamas ne mažiau kaip 7 temperatūros jutikliais."]
["2.2.15.","Čiužinio įšilimo iki 37 °C  laikas nuo kambario temperatūros: ne ilgiau kaip 10 minučių."]
["2.2.16.","Apsauga nuo per aukštos šildymo temperatūros: būtina, automatinis šildymo nutraukimas prie 42°C ."]
["2.2.17.","Valdymo bloko tvirtinimas: būtinas įtaisas tvirtinimui prie infuzijų stovo ir rankena pakabinimui ant lovos rėmo."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C64:C99)<>COUNT(F64:F99)),\"\", SUM(F64:F99))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C64:C99)<>COUNT(F64:F99)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F101), \"\", SUM(F100:F101))","v":""}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"NE"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[null,"CE sertifikatas",null,null,null,null,null,"NE"]
[null,"Vartotojo instrukcija",null,null,null,null,null,"NE"]
[null,"Brošiūra",null,null,null,null,null,"NE"]
[null,"Tiekėjo deklaracijos",null,null,null,null,null,"NE"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorė "]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Neringa Stankūnienė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["7074 2022-09-30 14:08:53"]