Pirkimo dokumentų

2 priedas

PORTATYVINIO ULTRAGARSINIO DIAGNOSTINIO APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (kiekis 1 vnt.)

Specialieji reikalavimai

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Druskininkų ligoninę.

Techniniai reikalavimai portatyviniam ultragarsiniam diagnostiniam aparatui

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| Portatyvinis ultragarsinis diagnostinis aparatas, 1 vnt. |  |  | Modelis Apogee 2100, gamintojas SIUI, Kinija |
| 1 | Aparato charakteristika | Mobilus, pervežamas, vėžimėlis su ne mažiau 4 ratukais, bent du iš jų su stabdžiais, reguliuojamo aukščio. Aparatas lengvai fiksuojasi ant vėžimėlio, be papildomų priemonių nuimamas. Aparato svoris ne daugiau 8 kg. | Mobilus, pervežamas, vėžimėlis su 4 ratukais, du iš jų su stabdžiais, reguliuojamo aukščio. Aparatas lengvai fiksuojasi ant vėžimėlio, be papildomų priemonių nuimamas. Aparato svoris 7.9 kg Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 2,3,4 psl. |
| 2 | Taikymo tipas (tyrimai) | a) bendrieji pilvo organų, inkstų tyrimai; b) smulkiųjų, paviršinių organų tyrimai; c) urologiniai, d) ginekologiniai, akušeriniai tyrimai, e) kraujagyslių tyrimai f) kardiologiniai tyrimai | a) bendrieji pilvo organų, inkstų tyrimai; b) smulkiųjų, paviršinių organų tyrimai; c) urologiniai, d) ginekologiniai, akušeriniai tyrimai, e) kraujagyslių tyrimai f) kardiologiniai tyrimai Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 4,5 psl. |
| 3 | Aparato sudėtis ir architektūra | a) ne mažiau kaip 2 aktyvios jungtys davikliams, visos palaiko bet kokio tipo daviklius; b) ne mažiau 38 cm įstrižainės spalvotas LCD monitorius; c) pilna raidžių ir skaičių klaviatūra; d) ne mažiau kaip 2 USB jungtys, e) ne mažiau 2 vietos davikliams laikyti g) Video, S-Video, VGA, HDMI, Audio išėjimo, mikrofono jungtys, tinklo jungtis | a) 2 aktyvios jungtys davikliams, visos palaiko bet kokio tipo daviklius; b) 38 cm įstrižainės spalvotas LCD monitorius; c) pilna raidžių ir skaičių klaviatūra; d) 2 USB jungtys, e) 2 vietos davikliams laikyti g) Video, S-Video, VGA, HDMI, Audio išėjimo, mikrofono jungtys, tinklo jungtis Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 4 psl. |
| 4 | Monitoriaus ir klaviatūros parametrai | a) Monitoriaus skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1024*768, matymo kampai iš kairės ir dešinės ir iš viršaus ir apačios ne mažiau 170 º. b) Valdymo panelėje turi būti ne mažiau 3 klavišai su vartotojo pasirinktinai nustatomomis funkcijomis | a) Monitoriaus skiriamoji geba 1024*768, matymo kampai iš kairės ir dešinės ir iš viršaus ir apačios 170 º. b) Valdymo panelėje 4 klavišai su vartotojo pasirinktinai nustatomomis funkcijomis Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 2,4 psl. |
| 5 | Skaitmeninių signalo apdorojimo kanalų skaičius | Ne mažiau 150000. | 200000 Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 2 psl. |
| 6 | Vaizdavimo režimai | a) 2D (B) režimas; b) M režimas, c) Audinių harmonikų vaizdavimo režimas- THI, inversinis harmonikų vaizdavimo režimas, d) Dopleriniai: spalvinis dopleris; pulsinis dopleris , spalvinis galios dopleris, kryptinis galios dopleris, aukšto impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF); e) trapezodinis vaizdavimas; f) dvigubas dinaminis vaizdavimas realiame laike; h) programiniai algoritmai triukšmams, artefaktams mažinti, tyrimo sričių riboms paryškinti; j) 3D vaizdo formavimo galimybė. - Papildomai užsakius turi būti įdiegti: a)anatominis M rėžimas su ne mažiau 3 tyrimo linijų pasirinkimu ne mažiau 360º kampu , spalvinis M rėžimas, b) nuolatinės bangos dopleris (CW), audinių dopleris (TDI); c) panoraminis atvaizdavimas d) 4D (realaus laiko 3D) atvaizdavimas e) elastografijos matavimai. | a) 2D (B) režimas; b) M režimas, c) Audinių harmonikų vaizdavimo režimas- THI, inversinis harmonikų vaizdavimo režimas, d) Dopleriniai: spalvinis dopleris; pulsinis dopleris , spalvinis galios dopleris, kryptinis galios dopleris, aukšto impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF); e) trapezodinis vaizdavimas; f) dvigubas dinaminis vaizdavimas realiame laike; h) programiniai algoritmai triukšmams, artefaktams mažinti, tyrimo sričių riboms paryškinti; j) 3D vaizdo formavimo galimybė. - Papildomai užsakius bus įdiegti: a)anatominis M rėžimas su 3 tyrimo linijų pasirinkimu 360º kampu , spalvinis M rėžimas, b) nuolatinės bangos dopleris (CW), audinių dopleris (TDI); c) panoraminis atvaizdavimas d) 4D (realaus laiko 3D) atvaizdavimas e) elastografijos matavimai. Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 5,6, 7 psl. |
| 7 | 2D (B) režimas | a) didžiausias atvaizduojamas skenavimo gylis ne mažiau 30 cm; b) automatinė skenavimo parametrų optimizacija vienu mygtuko paspaudimu c) dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 180 dB d) didinimas ne mažiau 8 kartų, įskaitant viso ekrano didinimą e) fokusavimas ne mažiau 8 taškų f) spalvų kodavimas ne mažiau 8 lygių g) Pilkos skalės reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip 1-20, i) dažnio keitimas ne mažiau 5 žingsniai k) maksimalus kadrų dažnis ne mažiau 2000 fps | a) didžiausias atvaizduojamas skenavimo gylis 30,8 cm; b) automatinė skenavimo parametrų optimizacija vienu mygtuko paspaudimu c) dinaminis diapazonas 180 dB d) didinimas iki 10 kartų, įskaitant viso ekrano didinimą e) fokusavimas iki 8 taškų f) spalvų kodavimas 8 lygių g) Pilkos skalės reguliavimas ribose 0-23, i) dažnio keitimas 8 žingsniai k) maksimalus kadrų dažnis 2002 fps. Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 2, 5,6 psl. |
| 8 | Laiko stiprinimo kompensacija (TGC) | Ne mažiau 8 lygių. | 8 lygių. Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 6 psl. |
| 9 | M režimas | a) vaizdo stiprinimas (gain) ne siauresniame intervale ±50 dB; b) Kontrastas ne mažiau 20 žingsnių; c) spalvų kodavimas ne mažiau 8 lygių d) skanavimo greičio keitimas ne mažiau 4 žingsniai; | a) vaizdo stiprinimas (gain) intervale 0-100, arba ±50 (dB; b) Kontrastas 23 žingsnių; c) spalvų kodavimas 8 lygių d) skanavimo greičio keitimas 4 žingsniai Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 6 psl. |
| 10 | Spalvinio doplerio režimas (CD, CFM) | a) Sienelės filtras, ne mažiau 50 -žingsnių; b) PRF keitimo diapazonas ne siauresnis kaip 0,25 – 6,0 kHz; c) maksimalus reguliuojamas kampas ne siauresniame intervale kaip ± 20o; d) bazinės spektro linijos reguliavimas ne mažiau 15 žingsnių. e) Spalvų skalė ne siauresniame intertvale – 0-10 | a) Sienelės filtras 50 -žingsnių; b) PRF keitimo diapazonas 0,25 – 12,5 kHz; c) maksimalus reguliuojamas kampas intervale ± 20o; d) bazinės spektro linijos reguliavimas 17 žingsnių. e) Spalvų skalė intertvale – 0-10 Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 2, 6, 7 psl. |
| 11 | Pulsinės bangos doplerio režimas (PWD) | a) automatinė skenavimo parametrų optimizacija vienu mygtuko paspaudimu, b) Doplerio tyrimo srities keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,5 iki 30,0 mm; c) PRF (pulso pasikartojimo dažnio) keitimo diapazonas ne siauresnis kaip 0,25 – 25 kHz; c) spektro inversija. d) kampo korekcija ne mažiau nuo -80º iki +80º e) bazinės spektro linijos reguliavimas ne mažiau 30 žingsnių f) sienelės filtro keitimo intervalas iki 50 žingsnių g) Automatiniai skaičiavimai realiu laiku. | a) automatinė skenavimo parametrų optimizacija vienu mygtuko paspaudimu, b) Doplerio tyrimo srities keitimo diapazonas nuo 0,5 iki 40,0 mm; c) PRF (pulso pasikartojimo dažnio) keitimo diapazonas 0,25 – 25 kHz; c) spektro inversija. d) kampo korekcija nuo -85º iki +85º e) bazinės spektro linijos reguliavimas 31 žingsnis f) sienelės filtro keitimo intervalas iki 50 žingsnių g) Automatiniai skaičiavimai realiu laiku. Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 2, 5, 7,9 psl. |
| 12 | Galios doplerio režimas (PD) | a) PRF keitimo diapazonas ne siauresnis kaip 0,25 – 6,0 kHz; b) PD sienelės filtras, ne mažiau 50 -žingsnių | a) PRF keitimo diapazonas 0,25 – 12,5 kHz; b) PD sienelės filtras, 50 –žingsnių Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 2, 6 psl. |
| 13 | Matavimų ir skaičiavimų galimybės | a) paprastieji geometriniai matavimai; b) specializuoti matavimai ir parametrų skaičiavimai visiems taikymų, tyrimų tipams, punkte 3, c) automatiniai dopleriniai matavimai skaičiavimams realiame laike. d) Automatinis IMT matavimas e) Kūno žymekliai ne mažiau 120 rūšių | a) paprastieji geometriniai matavimai; b) specializuoti matavimai ir parametrų skaičiavimai visiems taikymų, tyrimų tipams, punkte 3, c) automatiniai dopleriniai matavimai skaičiavimams realiame laike. d) Automatinis IMT matavimas e) Kūno žymekliai 144 rūšys Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 2, 8, 9, 10, 11, 13, 15 psl. |
| 14 | Davikliai, pateikiami komplekte su aparatu: |  |  |
| 14.1 | Linijinis daviklis | a) Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 5 iki 12 MHz; b) apžiūros lauko plotis 40 ± 5 mm; c) elementų skaičius ne mažiau 128. | a) Darbinis dažnių diapazonas nuo 5 iki 12 MHz; b) apžiūros lauko plotis 38 mm; c) elementų skaičius 128. Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 21 psl. |
| 14.2 | Konvekcinis daviklis | a) Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2 iki 5 MHz; b) apžiūros lauko kampas ne mažesnis kaip 70o; c) elementų skaičius ne mažiau 128. | a) Darbinis dažnių diapazonas nuo 2 iki 5 MHz; b) apžiūros lauko kampas 74o; c) elementų skaičius 128. Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 21 psl. |
| 14.3 | Vaginalinis daviklis | a) Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3 iki 13 MHz; b) apžiūros lauko kampas ne mažesnis kaip 155o; c)Nukreipėjas biopsijai atlikti, suderinamas su davikliu d)Biopsinės adatos vaizdo paryškinimo funkcija | a) Darbinis dažnių diapazonas nuo 2.5 iki 13 MHz; b) apžiūros lauko kampas 157o; c)Nukreipėjas biopsijai atlikti, suderinamas su davikliu d)Biopsinės adatos vaizdo paryškinimo funkcija Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 5, 22 psl. |
| 14.4 | Papildomi davikliai | Papildomai užsakius, turi būti galimybė prijungi ir naudoti ertminius, fazinės gardelės tipo bei 4D trans vaginalinį ir 4D konvekcinį daviklius | Papildomai užsakius, yra galimybė prijungi ir naudoti ertminius, fazinės gardelės tipo bei 4D trans vaginalinį ir 4D konvekcinį daviklius Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 5 psl. |
| 15 | Archyvavimo ir vaizdų išsaugojimo galimybės. | a) Pacientų duomenų bazė ir tyrimų rezultatų archyvavimo programa; b) statinių vaizdų išsaugojimas; c) dinaminių vaizdų išsaugojimas, ne mažiau 2000 kadrų; d) pacientų duomenų perrašymas į USB duomenų kaupiklius; e) statinių ir dinaminių vaizdų įrašymas į vidinį aparato diską; f) disko talpa ne mažiau 500 GB, g) statinių vaizdų įrašymo formatai ne mažiau bmp, jpg, tif, vol, dinaminių (cine) ne mažiau cin, avi, vols, DCM arba lygiaverčiai; h) instaliuotas DICOM 3.0 i) Tipinių tyrimo sričių parametrų išsaugojimas, bei vartotojo naujai paredaguotų ir naujai sukurtų tyrimo sričių parametrų išsaugojimas. j) įrašymo laikas 2D avi arba analogišku formatu iki 1 val. | a) Pacientų duomenų bazė ir tyrimų rezultatų archyvavimo programa; b) statinių vaizdų išsaugojimas; c) dinaminių vaizdų išsaugojimas, 2000 kadrų; d) pacientų duomenų perrašymas į USB duomenų kaupiklius; e) statinių ir dinaminių vaizdų įrašymas į vidinį aparato diską (HDD); f) disko talpa 500 GB, g) statinių vaizdų įrašymo formatai bmp, jpg, tif, vol, dinaminių (cine) cin, avi, vols, DCM. h) instaliuotas DICOM 3.0 i) Tipinių tyrimo sričių parametrų išsaugojimas, bei vartotojo naujai paredaguotų ir naujai sukurtų tyrimo sričių parametrų išsaugojimas. j) DVR įrašymo laikas 2D avi formatu 1 val. Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 2, 6 psl. |
| 16 | Maitinimo šaltinis | 220V±10%, 50 Hz elektros tinklas ir vidinė baterija, kurią naudojant pakrautą, darbo laikas ne mažiau 45 min. | 100-240V±10%, 50 Hz elektros tinklas ir vidinė baterija, kurią naudojant pakrautą, darbo laikas 50 min. Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 4 psl. |
| 17 | Garantinis aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | Suteikiama garantija 24 mėn. |
| 18 | CE ženklinimas | Būtinas | Pridedama CE sertifikato kopija Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 23-25, 30 psl. |
| 19 | Atstovavimo ir serviso įgaliojimai | Būtini | Pateikiami atstovavimo ir serviso įgaliojimai Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 28 psl. |
| 20 | Serviso inžinieriaus sertifikatas | Būtinas | Serviso inžinieriaus sertifikatas, Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 31 psl. |
| 21 | Naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis | Būtina. Pateikti kartu su įranga. | Bus pateikiama kartu su įranga |