## Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t.y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba.

- 6 p.o.d. Ultragarsinės diagnostikos sistema Šilainių padaliniui, 1 vnt. Pristatymo adresas: Baltų pr. 7, Kaunas

11 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Sistemos architektūra | - Mobili, su ratukais; - Ne mažiau nei 5 aktyvios daviklių jungtys; - Sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 280 dB; - Svoris ne didesnis kaip 84 kg; - Galimybė įmontuoti vidinę bateriją, kuri gali veikti ne mažiau kaip 2 valandas; - Sistemos triukšmo lygis ≤ 55dB; - Skaitinė-raidinė klaviatūra stacionariame skydelyje arba liečiama klaviatūra. | - Mobili, su ratukais; - 5 aktyvios daviklių jungtys; - Sistemos dinaminis diapazonas 280 dB; - Svoris 84 kg; - Yra galimybė įmontuoti vidinę bateriją, kuri gali veikti 2 valandas; - Sistemos triukšmo lygis 55dB; - Skaitinė-raidinė klaviatūra stacionariame skydelyje. | - P60 Katalogas - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Katalogas - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija ir P60 Katalogas | - 8 - 2 - 3 - 1 - 8 - 2 - 2, 3 |
| 2. | Būtini tyrimai | - Abdominaliniai tyrimai; - Kraujagyslių tyrimai; - Skydliaukės tyrimai | - Abdominaliniai tyrimai; - Kraujagyslių tyrimai; - Skydliaukės tyrimai | - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija | - 1 - 1 - 7 |
| 3. | Vaizdo monitorius | - Spalvotas, skystųjų kristalų, ≥ 21,5 colio įstrižainės. - Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų. - Matymo kampas ≥ 178° - Pasukamas į šonus; - Palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn; | - Spalvotas, skystųjų kristalų 21,5 colio įstrižainės. - Raiška 1920 x 1080 taškų. - Matymo kampas 178° - Pasukamas į šonus; - Palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn; | - Gamintojo parametrų patvirtinimas - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija | - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 |
| 4. | Parametrų valdymo panelė | - Reguliuojamas valdymo panelės pasvirimo kampas; - Reguliuojamas valdymo panelės aukštis, reguliavimo eiga ≥ 15 cm.; - Integruotas liečiamasis ekranas su įstrižaine ≥ 13,3 colių; - Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų; - Matymo kampas ≥ 160° | - Yra reguliuojamas valdymo panelės pasvirimo kampas; - Reguliuojamas valdymo panelės aukštis yra 23 cm.; - Yra integruotas liečiamasis ekranas su 13,3 colių įstrižaine; - Raiška (1920 x 1080) taškų; - Matymo kampas 160° | - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Katalogas - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija | - 2 - 2 - 8 - 2 - 2 |
| 5. | Kompensacinis stiprinimas (TGC) | Ne mažiau 8 lygių, valdoma ant panelės esančiame stacionariame skydelyje | 8 lygių, valdoma ant panelės esančiame stacionariame skydelyje | P60 Techninė specifikacija | 2 |
| 6. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | Būtina. Aparate turi būti instaliuota DICOM 3.0 funkcijas palaikanti programinė įranga: - Informacijos perdavimo - DICOM Storage; - Vaizdų spausdinimo - DICOM Print; - Atliktinų tyrimų (paskyrimų) sąrašo perdavimo -DICOM Worklist; - Struktūrizuota ataskaita - DICOM structured report - Užklausų pateikimo/ duomenų atsisiuntimo - DICOM Query /Retrieve, leidžianti atsisiųsti vaizdus; | Aparate yra instaliuota DICOM 3.0 funkcijas palaikanti programinė įranga: - Informacijos perdavimo - DICOM Storage; - Vaizdų spausdinimo - DICOM Print; - Atliktinų tyrimų (paskyrimų) sąrašo perdavimo -DICOM Worklist; - Struktūrizuota ataskaita - DICOM structured report - Užklausų pateikimo/ duomenų atsisiuntimo - DICOM Query /Retrieve, leidžianti atsisiųsti vaizdus; | - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija | - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 |
| 7. | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas | ≥ (1-17) MHz | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas yra 1-17 MHz | P60 Techninė specifikacija | 10 |
| 8. | Būtini darbo rėžimai | - Pilkosios skalės režimas B, dvigubas B, keturgubas B; - M režimas; - Impulsinis dopleris PW; - Pastovios (nuolatinės) bangos režimas (CW); - Aukšto impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF); - Spalvinis dopleris; - Galios dopleris; - Audinių doplerio režimas; - Duplex režimas realiame laike; - Triplex režimas; - Kraujagyslių mikrovaskuliarizacijos režimas, leidžiantis pamatyti smulkias kraujagysles; - Panoraminis vaizdavimas; | - Pilkosios skalės režimas B, dvigubas B, keturgubas B; - M režimas; - Impulsinis dopleris PW; - Pastovios (nuolatinės) bangos režimas (CW); - Aukšto impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF); - Spalvinis dopleris; - Galios dopleris; - Audinių doplerio režimas; - Duplex režimas realiame laike; - Triplex režimas; - Kraujagyslių mikrovaskuliarizacijos režimas, leidžiantis pamatyti smulkias kraujagysles; - Panoraminis vaizdavimas; | - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Katalogas - P60 Techninė specifikacija | - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 7 - 1 - 3 - 1 |
| 9. | Automatiniai matavimai | Būtinos programos: - Automatiniai krūtų matavimai, galintis nustayti auglį nustatytoje zonoje ir automatiškai suteikti standartizuotą ataskaitą apie kvalifikaciją gerybinės ar piktybinės masės. - Automatiniai skydliaukės matavimai, galintis nustayti pažeidimo ribas nustatytoje zonoje ir automatiškai sukurti ataskaitą apie ypatybes. - Automatiniai vaisiaus biometrijos matavimai - Automatinis dubens dugno matavimas be fiksuoto taško, įskaitant 2D ir 3D - Automatiniai akušeriniai matavimai su 12 matavimo taškų. | Esamos programos: - Automatiniai krūtų matavimai, galintis nustayti auglį nustatytoje zonoje ir automatiškai suteikti standartizuotą ataskaitą apie kvalifikaciją gerybinės ar piktybinės masės. - Automatiniai skydliaukės matavimai, galintis nustayti pažeidimo ribas nustatytoje zonoje ir automatiškai sukurti ataskaitą apie ypatybes. - Automatiniai vaisiaus biometrijos matavimai - Automatinis dubens dugno matavimas be fiksuoto taško, įskaitant 2D ir 3D - Automatiniai akušeriniai matavimai su 12 matavimo taškų. | - Gamintojo parametrų patvirtinimas - Gamintojo parametrų patvirtinimas - Gamintojo parametrų patvirtinimas - Gamintojo parametrų patvirtinimas - Gamintojo parametrų patvirtinimas | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
| 10. | B režimas | - Vaizduojamas gylis ≥ 40 cm; - Kadrų kaita ne mažiau kaip 2400 kadrų per sekundę. - Audinių akustinis indeksas reguliuojamas; - Sudėtinis vaizdas “Compound imaging” reguliuojamas; - Pilkosios skalės žemėlapiai “Gray map” ≥15 tipų; - Automatinis vaizdo optimizavimas. | - Vaizduojamas gylis 40 cm; - Kadrų kaita 2400 kadrų per sekundę. - Audinių akustinis indeksas reguliuojamas; - Sudėtinis vaizdas “Compound imaging” reguliuojamas; - Pilkosios skalės žemėlapiai “Gray map” 15 tipų; - Automatinis vaizdo optimizavimas. | - P60 Techninė specifikacija - Gamintojo parametrų patvirtinima - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija | - 3 - 1 - 3 - 3 - 3 - 3 |
| 11. | Spalvinio doplerio režimas | - Galios doplerio režimas; - Kryptinis galios doplerio režimas; - Automatinis vaizdo optimizavimas. | - Galios doplerio režimas; - Kryptinis galios doplerio režimas; - Automatinis vaizdo optimizavimas. | - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija | - 3 - 3 - 3 |
| 12. | Spektrinio doplerio režimas | - Doplerio autotrasavimas realiame ir sustabdytame (frozen) laike; - Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas ne blogesnis kaip nuo 1 iki 16,0 kHz; - Doplerio vartelių keitimo diapazonas ≥ (0,5- 21) mm; - Automatinis vaizdo optimizavimas. | - Doplerio autotrasavimas realiame ir sustabdytame (frozen) laike; - Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 1 iki 16,0 kHz; - Doplerio vartelių keitimo diapazonas nuo 0,5 iki 21 mm; - Automatinis vaizdo optimizavimas. | - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija | - 3 - 3 - 3 - 4 |
| 13. | Sistemos funkcijų praplėtimo galimybė | - Kontrastinis vaizdavimas - Elastografija - 3D/4D | - Kontrastinis vaizdavimas - Elastografija - 3D/4D | - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija | - 7 - 7 - 4 |
| 14. | Reikalavimai davikliams: |  |  |  |  |
| 14.1 | Linijinis daviklis | - Dažnių diapazonas ≥ (3-17) MHz - Skenavimo lango plotis ne blogiau kaip 50 ±2 mm - Elementų kiekis ≥ 190; | - Dažnių diapazonas 3-17 MHz - Skenavimo lango plotis 51 mm. - Elementų kiekis 256; | - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija | - 10 - 10 - 10 |
| 14.2 | Konveksinis daviklis | - Dažnių diapazonas: ≥ (1,0-7,0) MHz. - Stebėjimo laukas ≥60°; - Elementų kiekis ≥ 128; - Konvekso išlenkimas 50 mm ±2 mm; | - Dažnių diapazonas 1,0-7,0 MHz. - Stebėjimo laukas 60°; - Elementų kiekis 128; - Konvekso išlenkimas 50 mm. | - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija | - 9 - 9 - 9 - 9 |
| 15. | Aparato vidinė atmintis | ≥ 1 TB | Aparato vidinė atmintis 1TB | P60 Techninė specifikacija | 8 |
| 16. | Vaizdų konvertavimas | - AVI arba lygiavertis; - JPG, BMP arba lygiavertis; - PDF - būtinas. | - AVI ir WMV - JPG, BMP, TIF - PDF | - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija | - 8 - 8 - 8 |
| 17. | Išorinės jungtys | - HDMI; - LAN; - VGA; - Wireless; - USB 3,0 ≥ 2 jungtys | - HDMI; - LAN; - VGA; - Wireless; - USB 3,0 - 2 jungtys | - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija - P60 Techninė specifikacija | - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 |
| 18. | Nespalvotas terminis video spausdintuvas arba lygiavertis pasirinkimas | Būtina | Nespalvotas terminis video spausdintuvas | P60 Techninė specifikacija | 11 |

Kokybės kriterijus

12 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Ne | Taip | 3.1.Tiekėjas taiko cheminių medžiagų valdymo sistemą, kuri apima specialius išteklius, reikiamas praktines žinias, dokumentais pagrįstą praktiką ir reikalavimus, kad būtų žinoma, ar gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) sąrašą (įskaitant galimus šio sąrašo papildymus): 3.1.1.tiekėjas pateikia informaciją apie jo teikiamuose gaminiuose esančias į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, įskaitant naujas į sąrašą įtrauktas chemines medžiagas; 3.1.2. tiekėjas sistemingai renka ir archyvuoja gautą informaciją apie gaminiuose esančias į REACH reglamento kandidatinį sąrašą įtrauktas dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančias chemines medžiagas. 3.2. Tiekėjas pateikia eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų pirkimo objekto aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: 3.2.1.pateikti nurodymai, kaip naudoti pirkimo obektą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį; 3.2.2.pateiktos rekomendacijos, kaip atlikti tinkamą pirkimo objekto techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus. 3.3. Tiekėjas užtikrina, kad per pirkimo objekto garantinį naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. 3.4. Tiekėjas turi įsipareigoti parengti mokymus, kuriuose būtų aptarti elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.) 3.5. Pirkimo objektas turi būti montuojamas taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis vartojimo efektyvumas: tiekėjas turi pateikti naudotojo poreikių vertinimą, pasiūlyti geriausius pirkimo objekto energijos vartojimo parametrus. Tiekėjas, atlikdamas techninę pirkimo objekto priežiūrą, pakartotinai turi tikslinti ir pasiūlyti geriausius pirkimo objekto energijos vartojimo parametrus; 3.6. Tiekėjas turi įsipareigoti 5 metus nuo gaminio pristatymo, per 6 mėnesius nuo to laiko, kai Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) paskelbia patikslintą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) kandidatinį sąrašą, informuoti perkančiąją organizaciją apie visuose pagal šią sutartį įsigytuose gaminiuose esančią vieną arba kelias naujas į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, apie rizikos valdymo dokumentų patikros rezultatus, kad perkančioji organizacija galėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių, t. y. užtikrinti, kad pirkimo objekto naudotojai gautų informaciją ir galėtų atitinkamai veikti. 3.7. Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 3.8. Tiekėjas UAB „Limeta“ laikosi įdiegtos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų (pagal LST EN ISO 14001:2015) | Failo ,,Dokumentai vertinimo kriterijams“ (UAB ,,Limeta“ deklaracija) | 3-6 |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |